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气体监测仪表
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1.作业前认真进行危害辨识
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2.作业前实施隔断（隔离）、清洗、置换通风 
    隔断（隔离）——采取措施针对能源的释放和材料进入
空间对许可空间进行保护和拆除许可空间与外部管路的联接
过程，如加盲板；拆除部分管路；采用双截止阀和放空系
统；所有动力源锁定和挂牌；阻塞和断开所有机械连接。
    对实施作业的受限空间进行清洗、置换通风，使作业空
间内的空气与外界相同，这样可以排除累积、产生或挥发出
的可燃、有毒有害气体，保证作业环境中的氧含量，从而保
证作业人员安全。
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3. 作业前严格进行取样分析
对作业空间的气体成分，特别是置换通风后的气
体进行取样分析，对各种可能存在的易燃易爆、有毒
有害气体、烟气以及蒸汽、氧气的含量要符合相关的
标准和要求。
对于可燃性气体（氢气、甲烷等）：
当可燃性气体的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓
度不大于0.5%即12.5%LEL（体积百分数）；当被测可
燃性气体的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于
0.2%即5%LEL（体积百分数），则为合格。
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氧气浓度，《化学品生产单位受限空间作业安全
规范》规定氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下
不得大于23.5%。
   注：低氧的危险主要是窒息
       富氧的危险是助燃及引起爆炸，可以使缓慢   
的化学反应剧烈
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4.安排专人进行作业安全监护
进入受限空间作业要安排专人现场监护，并为其
配备便携式有毒有害气体和氧含量检测报警仪器、通
讯、救援设备，不得在无监护人的情况下作业。作业
监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和
处理异常情况的能力，掌握急救知识。
       进入一氧化碳、光气、硫化氢等无嗅或有毒、剧
毒气体作业场所（现场安装）都应该佩戴便携式有毒
有害气体检测仪器！！
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5.必要时采取个体防护措施

必要时，按规定佩戴适用的个体防护用品器
具。


在特殊情况下，要佩戴隔离式防护面具。
作业人员应定时轮换，作业单位可根据作业
现场情况，确定作业轮换时间。
应使用安全电压和安全行灯，应穿戴防静电
服装，使用防爆工具。
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•  气体监测仪表
固定式（在线式）
便携式
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•  监测原理
氧气：伽伐尼电池法
毒气：电化学
可燃性气体：催化燃烧
挥发性有机化合物VOC：PID
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氧气气体传感器
扩散到传感器上的氧气在
阴极上被还原为羟基：
O2 + 2 H2O + 4 e- = 4
OH-
羟基离子铅电极上被氧化：
2 Pb + 4 OH- = 2 PbO
+ 2 H2O + 4 e-
整个的一个反应方程式为：
2 Pb + O2 = 2 PbO
燃料性氧气传感器产生电
流正比于所消耗的氧气的
量。氧气检测仪器通过检
测传感器输出的电流得到
氧气浓度。当然这也是最
简单的氧气检测器。
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一氧化碳传感器
CO+H2O→CO2+2H +2e
+         -
1/2O2+2H++2e→H2O
2CO+2O2→2CO2
-
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可燃气（催化燃烧式）传感器
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PID传感器
•  利用紫外线作为能源，移除目标气体分子的一粒电子产生带电荷的碎片
（离子）
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•  使用注意事项
1、常规环境，重点监测一氧化碳、硫化氢、
氧气、可燃气四种气体，且应为先氧气再
可燃和毒气
2、非常规环境，除上述四种气体外，还要有
针对的检测相应气体。
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•  使用注意事项
3、明确仪表参数指标
（监测有毒气体的警报
值参考GBZ2.1）
•   1）检测气体
•   2）测量范围
•   3）分 辨 率
•   4）声音警报（95分贝）
•   5）视觉警报
•   6）震动报警
•   7）传感器原理及采样方式（扩
散、泵吸）
•   8）校    准
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•  9）警报状态
•  TWA警报（是在通常的一个8小时工作日内一种在空气中的化学
制品的时间加权平均浓度，在这个限制下这种化学制品几乎不会对天
天接触它的工作人员产生有害影响。）
•  STEL警报（短时量平均浓度，通常是15分钟，即STEL是15分钟
的时间加权 ）
•  低警报
•  高警报
•  传感器警报
•  电池电量低警报
•  10）自        检
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