# 燃油加油机检定规程

## 1  范围

本规程适用于燃油加油机（以下简称加油机）的首次检定、后续检定和使用中检查。

## 2  引用文件

本规程引用下列文件：

GB/T9081机动车燃油加油机

OIML R 117-1 非水液体动态测量系统 第一部分: 计量与技术要求（Dynamic measuring systems for liquids other than water    Part 1: Metrological and technical requirements）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版 本（包括所有的修改单）适用于本规程。

## 3  术语和计量单位

### 3.1 术语

本规程除引用GB/T9081中的术语外，还采用下列术语。

3.1.1 加油机 fuel dispenser

用来给车辆加注燃料的一种液体体积测量系统，可具有附加装置和辅助装置。也适用于给小型 船、小型飞机等加注燃料时的液体体积测量。

3.1.2 自锁功能 self-locking function

加油机加油量异常或校验功能异常时，加油机自动锁定不能加油的功能。

3.1.3 流量测量变换器  flow measurement transducer

将油品的流动量转换为机械转动信号送给编码器的部件。

3.1.4 编码器 coding device

将流量测量变换器的机械转动信号转换为数字信号送给计控主板的部件。

3.1.5 计控主板 measurement controlling board

接收编码器传递的数字信号，并按法制计量控制要求生成加油数据，经监控微处理器传递给指 示装置显示，具有数据通讯、处理、存储、控制等其他相关功能的部件。主要由计量微处理器、监 控微处理器、存储器等组成。

3.1.6 最小付费变量 minimum specified price deviation 加油机的最小付费变量为单价与最小体积变量的乘积。

3.1.7 软件标识 software identification

可代表所考虑软件或软件模块的可读字符串。加油机使用过程中可对其进行检查。

3.1.8 校验功能 validation function

由校验装置对加油机中其他作为软件载体的组件进行校验，并记录变更和异常，必要时控制监 控微处理器执行锁机的功能。

3.1.9 自动检定装置 automatic verification device

由传感器、数字转换程序和计算机程序等实现加油机自动检定过程的综合系统。

### 3.2 计量单位

加油机的计量单位均采用法定计量单位，应符合表 1 的规定。用于贸易结算的计量单位为 升（L）,交易金额单位为人民币（元）。

表 1  计量单位

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 升 | L |
| 2 | 瞬时流量 | 升每分钟 | L/min |
| 3 | 压力 | 帕[斯卡] 、千帕 | Pa 、kPa |
| 4 | 温度 | 摄氏度 | ℃ |
| 5 | 时间 | 分钟、秒 | min 、s |

## 4  概述

### 4.1 构造

加油机一般是由油泵、油气分离器、流量测量变换器、控制阀、编码器、计控主板、指示装置、

油枪等主要部件组成的液体体积动态测量系统。

### 4.2 工作原理

自带泵型加油机由电动机驱动油泵，油泵将储油罐中的燃油经油管及过滤器泵入油气分离器进 行油气分离；潜油泵型加油机由计控主板发出控制信号送到潜油泵控制盒，启动潜油泵。在泵压作

用下燃油经控制阀、流量测量变换器、输油管、油枪输至受油容器。

加油过程中，燃油通过流量测量变换器带动编码器传动轴转动，其转数与累计流量呈正比。编 码器将流量测量变换器的机械转动信号转换为数字信号送给计控主板，并通过监控微处理器将加油

体积和付费金额传输至指示装置显示。典型的加油机工作原理示意图见图 1、图 2、图 3。

JJG443-202X

计控主板

编 码 器

流量测量变换器

油气分离

储油罐

潜油泵

指示装置

电机

油泵

油枪

图 1

加油机工作原理示意图

图 2自带泵型新型加油机原理示意图

JJG443-202X

图 3  潜油泵型新型加油机原理示意图

### 4.3 用途

加油机是一种主要用于为车辆添加液体燃料，计量各种液体燃料累计体积流量的液体体积动态

测量系统，可具有附加装置和辅助装置，也适用于给小型船、小型飞机加注燃料时的液体体积测量。

## 5  计量性能要求

### 5.1 加油机的最大允许误差

加油机的最大允许误差和重复性见表 2 规定。

表 2  最大允许误差和重复性

| 流量范围 | 最大允许误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- |
| max Q < 200 L/min | ±0.30% | 0.10% |
| max Q > 200 L/min | ±0.50% | 0.17% |

### 5.2 加油机的付费金额误差

加油机显示的付费金额不大于单价和体积示值计算的付费金额，且二者之差的绝对值不超过最 小付费变量。

## 6  通用技术要求

### 6.1 铭牌、标记和随机文件

6.1.1 加油机铭牌应易于查看，并标明：

a) 制造厂名；

b) 产品名称；

c) 规格型号；

d) 制造年月；

e) 出厂编号；

f) 流量范围；

g) 最大允许误差；

h) 最小被测量；

i) 电源电压；

j) Ex 标志和防爆合格证编号；

k) CPA 标志及编号（规程实施后出厂的加油机适用）。

6.1.2 多于一条油枪的加油机应标注油枪编号。

6.1.3 加油机出厂随机文件应附其型式评价报告中关键零部件和建议批准型号的信息（规程实施后 出厂的加油机适用）。

### 6.2 外观结构

加油机关键零部件与型式批准有关的信息应可方便查看。

6.2.1 指示装置

加油机的指示装置应清晰显示单价、付费金额、交易的体积量。加油机显示的体积量应是工况 条件下的体积量。

6.2.2 禁止多条油枪共用一个流量测量变换器（规程实施后出厂的加油机适用）。

在用的多条油枪共用一个流量测量变换器型加油机，当其中一条油枪加油时，其他油枪应由控 制阀锁定不能加油。

6.2.3 加油机的流量测量变换器的调整装置处、编码器与流量测量变换器之间、计控主板与机体间 等三个位置应加有效封印。

6.2.4 计控主板与编码器的连接线中间不得有接插头（规程实施后出厂的加油机适用），计控主板 与指示装置的连接线中间不得有接插头。

6.2.5 指示装置上不应有可以改变显示内容的附加电路或装置。当有其他显示装置时，其他显示装 置显示的内容应与加油机指示装置的显示内容一致。

6.2.6 计控主板的封盖应将计控主板有效密封，应能防止计控主板、监控微处理器被更换，应能防 止计控主板的软件烧录端口外露。

6.3 软件标识

对于JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机应有清晰的软件标识。 软件标识应能覆盖各组件法制计量相关软件代码与法制计量相关数据域。加油机应能防止与软件标 识不匹配的软件运行。软件标识应能永久地存在加油机上，或通过命令、操作展现。

### 6.4 自锁功能

用于国内油品贸易结算的加油机应具有自锁功能，自锁功能由监控微处理器、编码器、指示装 置和相应的程序来实现。当加油机加油量异常或校验功能异常时，加油机应被锁定无法加油。

6.4.1 监控微处理器

当计量微处理器或编码器中微处理器的程序被非法变更时，监控微处理器应对加油机进行锁

定，加油机无法加油。

6.4.2 编码器和计控主板

监控微处理器、编码器和指示装置应具备唯一序列号，不可更改。

6.4.2.1 编码器应与监控微处理器进行相互验证，当编码器与监控微处理器相互验证失败时，加油 机应被锁定无法加油。

6.4.2.2 初始化后的加油机，更换计控主板后，如不重新初始化，在进行3次加油操作后编码器应 停止向计控主板发送信号，加油机应被锁定无法加油，编码器应记录、保存更换计控主板的相关信 息。

6.4.2.3 当加油量异常时,在累计加油5次后编码器应停止向计控主板发送信号，加油机应被锁定无 法加油，编码器应记录、保存异常情况的相关信息。

6.4.2.4 编码器应是不可打开的，如被打开应失效且不可恢复。 6.5校验功能

JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机应具有校验功能，应有校验 装置，能够对加油机中其他作为软件载体的组件进行校验，并记录变更、维修人员身份信息和异常， 必要时控制监控微处理器执行锁机。

## 7 计量器具控制

计量器具控制包括加油机的首次检定、后续检定和使用中检查。

### 7.1 检定条件

7.1.1 主标准器和配套设备及要求见表 3。

表 3  主标准器和配套设备表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准金属量器（以下简称 量器） | 量器应符合 JJG 259《标准金属量器》检定规程的技术要求，应 具有导液管。量器的最大允许误差不超过±0.05%，容积不小于 加油机的最小体积变量的 1000 倍，并不小于检定流量下 1min 的 排放量。量器配有水平调节装置，水平调节装置的准确度为 0.05 mm/m。必要时应有保温措施。 |
| 2 | 温度计 | U ≤0.2 ℃( k = 2)、最小分度值不大于 0.2 ℃、（MPE≤0.2 ℃) |
| 3 | 秒表 | 最大允许误差： ±0.5 s/d |
| 4 | 加油机检定专用手持终端 | 包括但不限于以下功能： 1.查询总累计（含年累计、月累计、 日累计）、当次加油量、序 列号、时间戳、异常加油量； 2.启动自锁功能、查询自锁功能启用状态； |

|  |  | 3.校验功能查询 |
| --- | --- | --- |

量器、温度计、秒表应有有效的计量溯源证书。对于自动检定装置和检定方法见附录 C 。

7.1.2 检定环境条件

检定环境温度：-25 ℃~+55 ℃ , 检定过程中环境温度的变化应不超过 5 ℃ , 环境温度应在 加油机和量器附近测量；

相对湿度：≤95%。

7.1.3 检定介质温度

检定时，介质温度与环境温度的最大温差不得超过 10 ℃ , 如超过 10 ℃ , 量器应有保温措施。

### 7.2 检定项目

首次检定、后续检定及使用中检查的项目见表 4。

表 4 检定项目表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | + | + | + |
| 软件标识检查（如适用） | + | + | + |
| 自锁功能检查 | + | + | + |
| 校验功能检查（如适用） | + | + | + |
| 示值误差 | + | + | + |
| 重复性 | + | +/- | +/- |
| 付费金额误差 | + |  |  |

注： 1.“+ ”为应检项目，“- ”为不检项目，“ +/- ”若后续检定只检定一次，则可不进行加油机重复性的检定。

2. 使用中检查是为了检查加油机的检定标记或检定证书是否有效，封印是否损坏，使用中的计量器具状态

是否受到明显变动，及其误差是否超过加油机的最大允许误差。

### 7.3 检定方法

7.3.1 外观检查

7.3.1.1 检查加油机的铭牌标记、外观结构和随机文件，其结果应符合第6.1、6.2的要求。

首次检定时检查加油机出厂时的封印,后续检定和使用中检查时检查加油机上一周期检定时的 封印。

检查加油机的内部结构，若存在明显新增线路和部件，需确认后再进行检定。

7.3.2 软件标识检查（如适用）

对于 JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机，查看并核对其软件标 识是否与型式评价报告的软件标识一致。

7.3.3 自锁功能检查

检查加油机自锁功能，应符合 6.4 的要求。

7.3.3.1 通过专用接口，使用加油机检定专用手持终端查询监控微处理器、编码器和指示装置（规 程实施后出厂的加油机适用）的序列号、加油机自锁功能的运行情况和异常加油量。首次查询到的 监控微处理、编码器、指示装置序列号的注册使用单位应与被检加油机生产单位一致。

7.3.2.2 检查加油机的当次加油量是否和加油机检定专用手持终端的查询结果一致，总累计加油量 是否和加油机检定专用手持终端的查询结果在合理范围内。

7.3.4 校验功能检查（如适用）

对于 JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲》实施后出厂的加油机，查验其校验功能结果 是否正常。

7.3.5 示值误差检定

检定加油机的流量点选择见表 5。

表 5  流量点选择

| 类型 | 流量点 | 测量次数 |
| --- | --- | --- |
| 首次检定 | 0.8 QL ≤ Q ≤ QL | 3 |
|  | 0.4 QL ≤ Q ≤ 0.8 QL | 3 |
| 后续检定/使用中检查 | 0.4 QL ≤ Q ≤ QL | 1 |
| 注： 1 QL 指加油机现场检定时的最大流量。 2 后续检定如示值误差有疑义，则测量次数增加 2 次。 3 关键零部件维修后的检定按首次检定处理。 |  |  |

7.3.5.1 将量器放置在坚硬的平地上（若量器安放在运载汽车上或其他支架上，则必须保证检定时 无任何晃动），并使量器良好接地。

7.3.5.2 进行试运行，启动加油机（有油气回收装置的加油机应同时启动油气回收装置），将油枪 开启并调节到现场检定时的最大流量 QL ，并用秒表计时，确定现场检定时的最大流量。将油液注入 量器内，直至注满。量器被注满后，将油枪放回托架，按量器检定证书上规定的放液时间将量器内 的油液放净，关闭阀门，使量器处于准备状态。

7.3.5.3 用水平调节装置将量器调平并使量器良好接地。

7.3.5.4 提取油枪，启动加油机，使加油机的指示装置回零，将流量调至检定流量，向量器内注油， 同时用温度计测量油枪出口处的油品温度，待温度计读数稳定时再读取油温，当油液注满量器时， 关闭油枪。

7.3.5.5 待量器中的油沫和气泡消失后，读取并记录量器的示值，测量并记录量器中的油液温度， 然后按量器检定或校准证书上规定的放液时间将量器内的油液放净，关闭阀门。

7.3.5.6 如需重复检定，则重复上述 7.3.5.3～7.3.5.5 的步骤。

7.3.5.7 如需要，完成其它流量点的检定。

7.3.6 付费金额检定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/015210243214011112