# 北 京 市 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF (京)3027－2023

氧化-还原电位测定仪校准规范

Calibration Specification for Oxidation-Reduction Potential Meters

2023-6-1 发布                                2023-7-1 实施

北京市市场监督管理局 发 布

氧化-还原电位测定仪

JJF(京)3027-2023

校准规范

Calibration Specification for

Oxidation-Reduction Potential Meters

归 口  单 位：北京市市场监督管理局

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

天津市计量监督检测科学研究院 河北省计量监督检测研究院

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

张宜文  （北京市计量检测科学研究院）

赵海波  （北京市计量检测科学研究院）

常子栋  （天津市计量监督检测科学研究院）

王晓冰  （河北省计量监督检测研究院）

参加起草人：

赵少雷  （北京市计量检测科学研究院）

孟  雪  （北京市计量检测科学研究院）

梁俊梅  （北京市计量检测科学研究院）

赵  悦  （北京市计量检测科学研究院）

目  录

引言 	( Ⅱ )

1  范围	( 1 )

2  术语	( 1 )

3  概述	( 1 )

4  计量性能	( 2 )

5  校准条件	( 3 )

6  校准项目和校准方法	( 3 )

7  校准结果	( 5 )

8  复校时间间隔	( 6 )

附录 A  标准溶液的配制	(7 )

附录 B  氧化-还原电位测定仪校准记录参考格式	( 8 )

附录 C  校准结果内页推荐格式	(10)

附录 D  仪器示值误差的不确定度评定示例	(11)

# 引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1  《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。本规范在  制定中参考了 JJG 119-2018《实验室 pH（酸度）计》、JJG 757-2018《实验室离子计》、 GB/T 20245.5-2013《电化学分析仪器性能表示 第 5 部分：氧化还原电位》、HJ 746-2015  《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》、SL 94-1994《氧化还原电位的测定（电位测定法）》 的技术要求和试验方法。

本规范为首次发布。

氧化-还原电位测定仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于氧化-还原电位测定仪的校准。

# 2  术语

2.1  氧化还原体系 redox system

氧化还原体系由给定溶液中的各种氧化态和还原态物质组成，仅当溶液中的电化学 活性物质可通过得失电子相互转换并达到平衡时才存在。

2.2  参比电极 reference electrode

内充溶液组成固定、可逆性好，在电化学测试中电位保持稳定的电极称为参比电极。 常用的参比电极包括银-氯化银电极、甘汞电极等。

2.3  氧化还原电极 redox electrode

氧化还原电极是一种表面惰性的电极。氧化还原体系中的电化学活性物质在其表面 交换电子。典型的电极材料是铂或金。

# 3  概述

氧化-还原电位测定仪（Oxidation-Reduction Potential Meter，以下简称 ORP 测 定仪）是一种电化学分析仪器，用于测量介质中氧化还原电极与参比电极间电动势的仪 器。仪器主要由电位差计、金属电极与参比电极组成。

氧化-还原电位测定仪采用比较法测量氧化还原电位。将氧化还原电极与参比电极置 入氧化还原体系溶液中，测得体系的氧化还原电位。在溶液中存在多个氧化还原体系时， 测量到的是一种复合电位。用惰性电极测得的氧化还原电位与氧化剂、还原剂活度之间 的关系可以用能斯特方程（Nernst equation）表示，见式（1）。

E = E0 + ln                            （1）

式中：

E——电极电位，V；

E0——标准电极电位，V；

R——理想气体常数， (8.314472±0.000015) J/(mol ·K)；

T——热力学温度，K；

n——电极反应中转移的电子数；

F——法拉第常数（Faraday constant）， (96485.3383±0.0083) C/mol；

aox——氧化态活度，mol/L；

ared——还原态活度，mol/L。

氧化还原电位通常是以标准氢电极（Standard Hydrogen Electrode，SHE）为标准。 根据定义，标准氢电极的电位定义为 0 mV，且不受温度变化影响。测量氧化还原电位时 应注意采用的参比电极种类。

# 4  计量特性

4.1  显示单元分辨力

用于测量水体中的氧化还原电位的仪器显示单元分辨力不低于 0.1 mV；用于测量土 壤中的氧化还原电位的仪器显示单元分辨力不低于 1 mV。

4.2  电计示值误差

电计示值误差不超过±1.0%FS。 4.3  电计输入阻抗

电计输入阻抗不小于 3×1010   Ω。 4.4  仪器示值误差

仪器示值误差不超过±10 mV。 4.5  仪器重复性

仪器重复性不超过 1%。

注： 以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度： (23±10)℃。

5.1.2  相对湿度：≤85%。

5.1.3  附近无明显的机械振动和强电磁干扰。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  标准物质：校准用pH 标准物质应采用国家有证标准物质，并在有效期内使用， 其扩展不确定度不大于 0.01（k=3）。

5.2.2  pH 计检定仪（以下简称检定仪）：0.003 级。

5.2.3  温度计：测量范围为（5~60） ℃ , 最大允许误差不超过±0.1℃。

5.2.4  恒温水槽：控温范围（5~60） ℃ , 温度均匀性不超过±0.2℃ , 温度波动度不大 于 0.2℃。

5.2.5  天平：实际分度值不大于 0.1 mg， I  级。

5.2.6  容量瓶：250 mL 容量瓶 2 个，A 级。

# 6  校准项目和校准方法

6.1  外观及功能性检查

ORP 测定仪的铭牌应清晰完整，标明其制造厂名、型号规格、出厂编号。ORP 测定仪 的外表应光洁平整，紧固件无松动。通电后，各功能键、显示部分工作正常。

6.2  显示单元分辨力

通电，记录 ORP 测定仪显示单元可读出最小位数。

6.3  电计示值误差

按图 1 连接 ORP 测定仪电计和检定仪，检定仪高阻断开。调节检定仪，使其输出直 流电压信号，信号输入 ORP 测定仪电计，记录 ORP 测定仪电计示值。

|  | ORP 测定仪 |
| --- | --- |

高阻 R

开关 K

| 电压信号 |  |
| --- | --- |
| 发生器 |  |

pH 计检定仪

图 1  电计校准线路联接图

电计示值误差校准点为：0 mV、10 mV、50 mV、100 mV、500 mV、1000 mV、EF mV。 按单向输入增加和减少的方式各测量 1 次，取 ΔEr 绝对值最大者作为此项目的校准结果。 按式（2）计算每个校准点电计示值误差 ΔEr。

× 100%

式中：

ΔEr——电计示值误差，%；

-E——ORP 测定仪电计电压测量平均值，mV； ES——检定仪直流电压标准值，mV；

EF——满量程电位值，mV。

6.4  电计输入阻抗

按图 1 连接 ORP 测定仪电计和检定仪，接通开关 K，高阻 R 短路，调节检定仪，使 其输出标准电位信号值 300 mV，输入 ORP 测定仪电计，测量并记录电计电位示值 E0 ；然 后断开开关 K，高阻 R 接通，再次记录 ORP 测定仪电计电位示值 E1 。重复测量 3 次，分 别计算 E0 和 E1 的平均值-E0和-E1 。按式（3）计算近似等效输入阻抗 r。

（3）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048046042132006044