# 颗粒碰撞噪声检测系统校准规范

# 1  范围

本规范适用于颗粒碰撞噪声检测系统（又称 PIND）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1156-2006      振动冲击转速计量术语及定义

JJF 1337-2012      声发射传感器校准规范（比较法）

GB/T 3223-94      声学 水声换能器自由场校准方法

GJB 360B-2009    电子及电气元件试验方法 方法 217  粒子碰撞噪声检测试验 GJB 548C-2021    微电子器件试验方法和程序 方法 2020.2  粒子碰撞噪声检测

GJB 65C-2021  有失效率等级的电磁继电器通用规范 3.25  粒子碰撞噪声检测试验（PIND）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语

3.1    PIND 换能器

电能和声能相互转换的器件。将电能转换成声能的称为发射换能器；将声能转换成电能 的是接收换能器。发射和接收换能器通常是分开使用的，但也可以共用一个。

3.2    声压灵敏度级

PIND 换能器声压灵敏度与参考声压灵敏度之比的常用对数乘以 20，在测量频率范围内， 声压灵敏度级最大值为峰值声压灵敏度级。

3.3    标准声源

经过校准的频率和声压已知的声源。

# 4  概述

颗粒碰撞噪声检测系统（Particle Impact Noise Detection ）是一种针对元器件封装后多余 粒子检测的专用设备，其目的是有效检测出存在于元器件、半导体封装腔体内的松动粒子， 从而提高元器件、半导体等零部件的可靠性。

颗粒碰撞噪声检测系统主要由检测单元、控制单元和激励装置等组成。检测单元中的超 声传感器，对松动粒子在封装腔体内随机运动产生的应力弹性波和声波混响信号进行拾取， 并经信号调理放大后，由主机处理显示，有助于得出检测结论；控制单元控制激励装置按照 设定程序产生特定幅值和频率的振动、冲击运动激励，通过特定的力学冲击环境使束缚在封 装中的粒子产生松动，再通过持续的力学振动环境使松动粒子在封装腔体内运动产生随机组 合的移动和撞击过程。

颗粒碰撞噪声检测系统典型原理框图如图 1 所示：

图 1    PIND 典型原理框图

# 5  计量特性

5.1    正弦振动加速度峰值示值误差

正弦振动加速度峰值示值误差不超过±10%。

5.2    正弦振动频率示值误差

正弦振动频率示值误差不超过±8%。

5.3    正弦振动波形失真度

正弦振动波形失真度不超过 10%。

5.4    正弦振动试验时间示值误差

正弦振动试验时间不超过±10%。

5.5    冲击加速度峰值示值误差

冲击加速度峰值示值误差不超过±20%。

5.6    冲击持续时间

针对半导体分立器件、微电子器件主冲击持续时间不超过 100μs。

针对电磁继电器，冲击持续时间不超过 1ms。

5.7    冲击加速度峰值重复性

冲击加速度峰值的重复性不大于 10%。

5.8    PIND 换能器声压灵敏度级

PIND 换能器应在 150kHz～160kHz 频率范围内的某个频率上，峰值声压灵敏度级为 （-77.5±3）dB（以 1V/ µbar 作为参考值）。

注： 以上计量特性要求不用于合格性判别，仅供参考，也可参照国家标准、国家军用标准或厂家出厂 相应条款给出的技术指标要求。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：（15～30） ℃;

相对湿度：≤85%;

电源：(220±22)V 、(50±1)Hz；

装置及其周围环境应无明显影响校准结果的振动源，无强电场、强磁场、强声场的干扰； 用于校准的设备应接地良好。

6.2  校准用设备

校准用设备见表 1。

表 1 校准用设备表

| 设备名称 | 组成 | 计量性能 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒碰撞噪声 检测系统校准 装置 | 加速度传感器、信号适调 器及数据采集系统或动态 信号分析仪、标准声源 | 冲击加速度峰值测量不确定度：Urel≤5%（k=2） 或加速度示值误差不超过±3%； 振动加速度幅值测量不确定度：Urel≤3%（k=2）， 振动频率测量不确定度：Urel≤0.5%（k=2） 声压灵敏度级测量不确定度：U≤1dB（k=2） |

# 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

颗粒碰撞噪声检测系统的校准项目见章 5。

7.2  校准方法

7.2. 1  外观检查

颗粒碰撞噪声检测系统上应标明型号规格、编号、制造厂家等基本信息；配套附件应齐 全。系统各操作按键及旋钮操作清晰准确。输出输入插座不应有松动和接触不良的现象。无 影响正常工作的机械损失。

7.2.2  运行检查

台面空载，将测量系统中加速度传感器粘接在台面中心位置，加速度传感器通过适调放 大器接数据采集系统/动态信号分析仪的各通道。系统通电，预热 15min 后，将 PIND 设定为 振动状态并运行，此时配套示波器上不应产生大于 20mV 的峰峰值噪声信号。

7.2.3  校准点选取

在 PIND 正弦振动试验范围内选取不少于四个校准点，至少包括最大、最小试验加速度 峰值及最高、最低振动试验频率。在 PIND 冲击试验范围内选取至少一个冲击加速度校准点。

注：应充分考虑用户的试验要求，尽量选取用户实际试验条件作为校准点

7.2.4  正弦振动加速度峰值示值误差的校准

设定振动试验并开始振动。分别记录每个校准点测量得到的振动加速度峰值和PIND显示

的振动加速度峰值，按照式（1）计算正弦振动加速度峰值的示值误差δai 。

（1）

δai  =   100%

式中：

ai —第i 个校准点处，PIND的加速度峰值示值，g；

a0i —第i 个校准点处，实际测量的加速度峰值，g。

选取示值误差的最大值作为测量结果

7.2.5  正弦振动频率示值误差的校准

设定振动试验并开始振动。分别记录每个校准点测量得到的振动频率值和PIND显示的振

动频率值，按照式（2）计算正弦振动频率的示值误差δfi 。

（2）

δfi  =  fi 一f0fi0i  x 100%

式中：

fi —第i 个校准点处，PIND的振动频率示值，Hz；

f0i —第i 个校准点处，实际测量的振动频率值，Hz。

选取示值误差的最大值作为测量结果。

7.2.6  正弦振动波形失真度的校准

设定振动试验并开始振动。通过动态信号分析仪对每个校准点传感器输出波形的谐波失 真度进行测量。波形失真度一般取 5 次谐波，按照公式（3）计算。

Y = x 100%                                            （3）

式中：

Y —正弦振动波形失真度，%；

φ2 、φ3 、φ4 、φ5 —被测正弦振动信号的2 、3 、4 、5次谐波的幅值，g；

φ1—被测正弦振动信号的基波幅值，g。 选取失真度的最大值作为测量结果。

7.2.7 正弦振动试验时间示值误差的校准

选取常用试验条件作为校准点（推荐选用 10g60Hz），设定一定持续时间的振动试验并开 始振动。记录完整振动过程，并读取振动试验时间，按照式（4）计算正弦振动试验时间示值 误差δti 。

δti  = ti  一t0it0i  x 100%                                                                 （4）

式中：

ti —振动试验时间的设定值，s；

t0 i —实际测量得到的振动试验时间，s。

选取示值误差的最大值作为测量结果。

注：振动试验时间实际测量时，时间起始点和终止点处振动加速度幅值应不低于振动加速度峰值的10%。 7.2.8  冲击加速度峰值示值误差

设定冲击试验并开始连续冲击10次。分别记录每次测量得到的冲击加速度峰值和PIND显 示的冲击加速度峰值，按照式（1）计算每次冲击加速度峰值的示值误差δai  。选取示值误差 的最大值作为测量结果。

7.2.9  冲击持续时间

设定冲击试验并开始冲击。记录每次测量得到的冲击加速度幅值在 50%±5%处的脉冲持 续时间。

7.2. 10  冲击加速度峰值重复性

将 7.2.8 中记录的 10 次冲击加速度峰值的测量值按照式（5）、式（6）和式（7）进行重

n

a                  n - 1

σ    =

复性Ra  的计算。

a =   ai

2 ai - a ( )

R  = a

σa  根100%

a

式中：

a i —— 各次测量值，g；

a —— 各次测量的平均值，g；

σa —— 各次测量的实验室标准偏差，g； n ——测量次数。

7.2. 11 PIND 换能器声压灵敏度级的校准

1—发射换能器      2—待测传感器

（5）

（6）

（7）

图 2    PIND 换能器声压灵敏度级校准系统图（截面图）

PIND换能器声压灵敏度级校准方法如图2所示，发射换能器谐振频率不低于1MHz 。发射 换能器与待测传感器之间使用适当的耦合剂并在发射换能器端面放置砝码，砝码重量不超过 2kg ，一般以1kg为宜，静置时间不低于5分钟，以保证耦合剂与发射换能器以及待测传感器充 分均匀接触。移除砝码后，通过脉冲信号源对发射换能器施加不同频率的激励电压，发射换 能器发出压力为p(fm ) 的声信号，记录此时待测传感器的电压幅值响应U(fm ) ，则待测传感

器频率为fm  时的声压灵敏度由公式（8）计算得到：

（8）

S (fm ) = Upfmfm

式中：

S (fm ) ——待测传感器在频率为fm  时的声压灵敏度，V/ µbar；

U (fm ) ——待测传感器在频率为fm  时的幅值响应，V；

p(fm ) ——标准声源在频率为fm  时的声压值，µbar。

在 150kHz～160kHz 范围内以 1kHz 的频率间隔测量 PIND 换能器的灵敏度。根据 PIND  换能器各个频率点的灵敏度，得到 PIND 换能器声压灵敏度的频率响应，以 1V/ µbar 为参考 值计算得到每个频率点的声压灵敏度级。以频率为横坐标，以声压灵敏度级为纵坐标，绘制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/056222000000010055