# 土壤重金属 便携式 XRF 检测仪技术要求和现场应用方法

1    范围

本标准规定了土壤重金属便携式 XRF 检测仪的组成结构、技术要求、性能指标、检测

和现场应用方法。

本标准适用土壤中镍、铜、锌、铅、砷、 汞、铬、镉等重金属便携式 XRF 检测仪的设

计、生产和现场检测应用。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期 的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包

括所有的修改单）适用于本文件。

| GB15618-2018 | 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 |
| --- | --- |
| GB36600-2018 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 |
| HJ/T 166-2014 | 土壤环境监测技术规范 |
| HJ/T 168-2010 | 环境监测 分析方法标准制修订技术导则 |

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 仪器检出限 instrument detection limit

仪器在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最小浓度。

3.2 定量测量重复性 quantitative measurement repeatability

在一组重复性测量条件下， 基于待测组分仪器示值的测量精密度，用仪器连续多次测

量同一标准物质时基于某一或多个待测组分仪器示值的相对标准偏差表示。

3.3 便携式 XRF 检测仪 portable X-ray spectrometer

便携式或手持式的能量色散 X 射线荧光光谱检测仪，可用于现场土壤重金属检测。

3.4   基本参数法 fundamental parameter approach

将入射 X 射线光谱能量分布、元素荧光射线产生、探测过程中的物理现象建立基本参 数库和数学模型，通过对质量吸收系数、谱线分数、荧光产额、背景扣除、探测器效应等

计算， 得到土壤样品中各元素理论强度与含量值的方法。

3.5  经验系数法 empirical coefficient method

由一系列标准样品所测得强度和含量值，通过回归校正计算而确定样品基体对待测元

素影响系数的方法。

4    仪器原理与组成

4.1 仪器原理

X 射线管启动后产生入射 X 射线用来激发被测样品中的目标元素， 使其受激发从而释 放出荧光 X 射线。不同的元素受到激放后所释放出的荧光 X 射线具有该元素特定的波长和 能量特性， 即特征 X 射线荧光光谱。荧光光谱探测系统主要收集、测量这些特征 X 射线荧 光的谱峰位置和能量强度。最终通过与仪器配套的数据处理软件将探测系统所收集到的荧

光信息转换成样品中待测元素的种类及含量信息。

X 射线荧光光谱法是一种相对分析方法， 光谱仪只提供 X 射线荧光的强度，要找到荧 光强度与样品浓度的关系，需要一套标准样品，根据元素的浓度和已测的该元素的特征谱 线的强度按一定关系进行拟合绘制工作曲线， 以该工作曲线为基础测试同类型样品元素的

组成和含量。

便携式 XRF 仪器分为基于光学晶体的单色激发便携式 XRF 仪器和基于金属滤光片的

多色便携式或手持式 XRF 仪器， 前者拥有更高的检测灵敏度。

4.2 仪器组成

可用于现场土壤重金属检测的 X 射线荧光光谱检测仪可分为便携式和手持式两种， 建

议包括以下硬件系统：

4.2.1 X射线管，用于产生激发X射线，便携式XRF检测仪功率通常小于等于50瓦，手持式

XRF检测仪功率通常小于10瓦， 端窗和侧窗均可， 阳极靶材可选用钨、铑和银等。

4.2.2 探测器， 硅漂移（SDD）半导体探测器或Si-PIN半导体探测器。

4.2.3 高压电源，给X射线管提供电源供给，最大电压范围通常在50-65KV，手持式的通常

与X射线管集成在一体。

4.2.4 光学系统，可选用单色化光学晶体或金属滤光片。

4.2.5 数字脉冲处理器， 且MCA拥有不少于2048个通道。

4.2.6 算法与软件， 包括谱图解析、基体效应校正和测试功能软件模块。

5    仪器技术要求

可用于现场检测的 X 射线荧光光谱检测仪可参考以下要求。

5.1 一般要求

5.1.1 铭牌，铭牌上应标有名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

5.1.2 仪器表面，应完好无损，无明显缺陷，各零、部件连接可靠， 各操作键、按钮使用

灵活， 定位准确。

5.1.3 仪器主机面板显示清晰，涂色牢固， 字符、标识易于识别，无影响读数的缺陷。

5.1.4 仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。

5.1.5 包装，完整且内容物（产品组成）齐全， 应包含产品合格证和中文使用说明书；

5.1.6 使用说明书，内容清晰、完整， 包括简介、适用范围、检测时间、检测原理、产品组

成、试剂设备、注意事项、样品处理、操作环境、检测步骤、检出限或定量限、安全性说

明等；

5.1.7 生产资质，生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品安全质量责任的生 产者的名称、地址、联系方式（电话、传真或邮箱地址） 。进口产品应标示原产国国名或

地区名称， 以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或经销者的名称、地址和联系方

式，并提供合法进口证明文件；

5.1.8 便携性， 便携式仪器质量通常小于 10kg，手持式仪器质量通常小于 3kg。

5.1.9 电池，通常内置电池，手持式可由用户更换， 可供设备工作不少于 4 小时。

5.1.10 散热性能，仪器光路系统设计需要独立的散热系统或光路散热器可直接外置，光管

产生的热量可直接导出仪器外部。

5.2 工作条件

5.2.1 环境温度：（- 15～50）℃;

5.2.2 相对湿度：≤85%；

5.2.3 大气压： （80～106）kPa；

5.2.4 供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz。可使用 DC 24 V 电源。

5.3  安全要求

5.3.1 辐射当量

在测定过程中， X 射线辐射计量当量率小于 0.2uSv/h。

5.3.2  辐射屏蔽

仪器具有 X 射线辐射安全保护功能， 在无样品空测、测试盖被打开时或手持检测未对

准样品时自动关闭 X 射线管。

5.3.3 辐射提示

仪器在进行样品测试时， 应有辐射警告指示灯闪烁。

5.4 功能要求

5.4.1 自动进行能量刻度校准。

5.4.2 可以显示、存储、输出监测数据和报表。

5.4.3 通常集成 WiFi 或蓝牙的数据传输功能。

5.4.4 仪器集成彩页显示屏，且在日光下可正常观看。

5.4.5 可设置系统时间和检测时间。

5.5 校准曲线

使用土壤和沉积物标准物质建立校准曲线，通常采用基本参法或经验系数校正法，校 正样品的基体效应影响； 建立校准曲线的标准物质中元素的浓度范围应覆盖土壤环境质量 标准中重金属风险筛选值和管制值要求，通常基本参数法校准曲线需要5个不同含量的标准

物质， 经验系数法校准曲线，需要15个不同含量的标准物质。

5.6 谱线重合校正

部分元素的 X 射线荧光谱线会发生重合， 例如砷(As)元素的 Kα 峰直接与铅(Pb)元素的 Lα 峰交叉重叠。仪器需具备谱线解析与重复干扰校正功能。参照附录表 1 土壤基体中八大

重金属元素常见 XRF 光谱干扰情况汇总。

5.7 质控与校准

仪器需配备土壤或沉积物的标准物质用于质控，通常每天需要对仪器进行质控样确 认，数据结果与标准结果偏差不超过20%即为合理范围，如结果不在合理范围内，用户可

重新校准。

6    仪器性能指标

6.1 检出限

在检测建设用地土壤重金属污染物时，便携式 XRF 检测仪的检出限应低于 GB36600

中规定的目标污染物风险筛选值最小值的三分之一。在检测农用地土壤重金属污染物时，

检测仪的检出限应低于 GB15618 中规定的目标污染物风险筛选值最小值的三分之一。

6.2 精密度

用包含镍、铜、锌、铅、砷、汞、镉、铬等重金属的土壤标准物质元素进行方法精密

度检测，计算 6 次平行测定值的相对标准偏差（RSD）， RSD 应满足表 1 要求。

表 1 元素检测方法精密度和正确度允许范围

| 元素 | 含量范围 （mg/kg) | RSD （%） | 正确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加标回收率 （%） | RE （%） |
| 镉 | <0.1 0.1~0.4 >0.4 | 35 30 25 | 75~110 85~110 90~105 | ±40 ±35 ±30 |
| 汞 | <0.1 0.1~0.4 >0.4 | 35 30 25 | 75~100 85~110 90~105 | ±40 ±35 ±30 |
| 砷 | <10 10~20 >20 | 20 15 10 | 85~105 90~105 90~105 | ±30 ±20 ±15 |
| 铜 | <20 20~30 >30 | 20 15 10 | 85~105 90~105 90~105 | ±25 ±20 ±15 |
| 铅 | <20 20~40 >40 | 25 20 15 | 80~110 85~110 90~105 | ±30 ±25 ±20 |
| 铬 | <50 50~90 >90 | 20 15 10 | 85~110 85~110 90~105 | ±25 ±20 ±15 |

| 锌 | <50 50~90 >90 | 20 15 10 | 85~110 85~110 90~105 | ±25 ±20 ±15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/065130320213011043