# 高等别线纹尺检定规程

本规程参照了OIML R981991 High-precision line measures of length  (高精度线纹尺) 中第3部分“一般的技术要求”及第4部分“计量学要求”的内容。

1  范围

本规程适用于高等别线纹尺的首次检定、后续检定和使用中检验。

2  引用文献

本规程引用下列文献：

JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

JJF 1059—1999  测量不确定度评定与表示

JJG 2001—1987  线纹计量器具检定系统

JJF 1094—2002  测量仪器特性评定

OIML R981991 High~precision line measures of length (高精度线纹尺) 使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

3.1 结构

3.1.1  高等别玻璃线纹尺

高等别玻璃线纹尺包括一、二等标准玻璃线纹尺和其他非标准玻璃线纹尺。

一、二等标准玻璃线纹尺(见图1,以下简称玻璃尺),采用光学玻璃或石英玻璃 制造，横截面为矩形。有刻线的面称为刻线面，其相对面为非刻线面，其余4个面为侧 面，光学玻璃的材料线膨胀系数一般为 a≈10×10~⁶ ℃',   石英玻璃的材料线膨胀系数 一般为α≈1.0×10-⁶ ℃-',在刻线面上刻有间隔为1mm 的刻线。

玻璃尺可以胶合有用同样材料制成、并且有相同尺寸和技术要求的保护玻璃。

图1 玻璃尺

l— “白塞尔”支点标记之间的距离； A—尺的厚度；B—尺的宽度；H—保护玻璃的厚度

3.1.2  高等别金属线纹尺

高等别金属线纹尺包括一、二等标准金属线纹尺和其他非标准金属线纹尺

一 、二等标准金属线纹尺(见图2,以下简称金属尺)一般采用含 Ni58% 的镍钢或 低膨胀系数钢制造，其横截面一般为 H 型。金属尺有刻线的面称为刻线面，又称为中 性面，底面称为基面。在刻线面上刻有间隔为1mm 的一排刻线。对于一、二等标准金 属线纹尺，其零刻线前及末端刻线后2mm处，分别刻有11条辅助刻线，它们之间的间 隔为0.1mm。

图 2  金属尺

L—尺坯全长； H一尺高； B—尺宽； A一中性面； l—  “白塞尔”支点标记之间的距离

3.2 用途

主要用于检定万能工具显微镜、投影仪、线纹比较仪等精密计量仪器和精密机床， 高等别线纹尺还可用于检定较低等别的线纹尺。

4  计量性能要求

4.1 一 、二等标准线纹尺的外形尺寸

一 、二等标准线纹尺的外形尺寸如表1。

表 1  一 、二等标准线纹尺的外形尺寸

| 型号 | 横截面形状 | 尺寸/mm |  | 标称长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度(或尺高) | 宽度 |  |
| 金属尺 |  | 25 | 30 | 到1000 |
|  |  | 36 | 40 | 小于1000 |

| 玻璃尺 |  | 10 | 20 | 到250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 到500 |
| 注：非标准高等别的线纹尺尽可能参照表1中的外形尺寸制造。 |  |  |  |  |

4.2 材料线膨胀系数

在(+15～+30)℃的温度区间材料线膨胀系数的偏差范围要求如下： 玻璃尺为△α= ±0.5×10-⁶℃-

金属尺为△a= ±0.3×10~⁶℃-1

材料线膨胀系数一般由生产厂提供。

# 4.3 表面粗糙度

表面粗糙度见表2。

表 2  表面粗糙度

|  | 刻线面的表面粗糙度 (μm) | 非刻线面的表面粗糙度 (μm) | 侧表面的表面粗糙度 (μm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃尺 | ≤R.0.01或≤R.0.05 | ≤R,0.01或sR.0.05 | ≤R,2或≤R.10 |
| 金属尺 | ≤R,0.01或≤R.0.05 | ≤R.0.32或sR.1.6 |  |

4.4 刻线面的平面度

刻线面的平面度见表3。

表 3  刻线面的平面度

| 项 目 等 别 | 玻璃尺刻线面和非刻线面 (μm) | 金属尺刻线面 (μm) |
| --- | --- | --- |
| 一等 | ≤1.2 | s10 |
| 二等及其他 | s1.5 | 16 |

4.5  刻线面与非刻线面(或基面)的平行度

刻线面与非刻线面(或基面)的平行度见表4。

表 4  刻线面与非刻线面 (或基面) 的平行度

| 项 目 | 玻璃尺刻线面与非刻线面 | 金属尺刻线面与基面的 |
| --- | --- | --- |

| 等 别 | 的平行度(μm) | 平行度(μm) |
| --- | --- | --- |
| 一等 | ≤20 | ≤20 |
| 二等及其他 | ≤30 | ≤25 |

4.6 刻线宽度和长度

玻璃尺的线宽为(4～8) μm, 线宽之差不大于1.0μm, 刻线长度为(0.3～0.6) mm。 规格相同的部分其刻线长度之差不大于0.05mm; 金属尺的线宽为(6～10) μm,  线宽之差不大于1.0μm,  刻线长度不小于1.0mm。

4.7 纵轴线

玻璃尺的纵轴线为短线时，在首、尾刻线长度的中间位置外侧2mm 处各刻一段纵

轴线，其线长为1mm,  线宽为(4～8)μm,  线宽之差小于0.5μm;  当纵轴线为长线时， 需位于刻线中间，其长度不小于标称长度。

金属尺的纵轴线为沿尺长方向的两条相互平行、彼此相距0.2mm 或0.3mm 的刻线 其长度不小于标称长度，线宽为(6～10)μm,  线宽之差不大于1gmo。

4.8  纵轴线与刻线的垂直度

纵轴线与刻线的垂直度不得超过3'。

4.9  准确度等别

线纹尺上任意两刻线间沿纵轴线方向的距离，称为任意刻线间的间隔。线纹尺的等 别以及刻线间间隔检定值的不确定度要求如下：

一等玻璃尺     Ugs=(0.07+0.4L)μm         或 Uyg=(0.1+0.5L)μm

二等玻璃尺     Ugg=(0.14+1.0L)μm         或 U=(0.2+1.5L)μm

一等金属尺    U₉s=(0.07+0.3L)μm          或 Uyg=(0.1+0.4L)μm

二等金属尺     Ugs=(0.14+0.6L)μm         或 Ugg=(0.2+0.8L)μm

式 中 ：L——被测长度， m。

其他等别的线纹尺暂不做规定，可以根据实际情况给出测量结果及其测量不确定 度，其测量不确定度最大允许值为 Ugs=(1.4+1.4L)μm         或 Ug=(2+2L)μm。

4.10 稳定性

线纹尺年变化量不允许超过相应准确度等别线纹尺的测量不确定度要求。

5 通用技术要求

5.1 外观

5.1.1 刻线面

新制造的玻璃尺在抛光面的刻线区不应有霉点、麻点、擦伤、气泡、划痕等缺陷； 玻璃尺和保护玻璃之间的胶合层不能脱胶。

新制造的金属尺，其刻线面不应有碰伤、锈斑和划痕。

使用中的线纹尺不允许有影响检定和使用的上述缺陷。

5.1.2  非刻线面和侧面

玻璃尺的非刻线面不能有影响透光、对准等不利于测量的缺陷。

线纹尺应刻有尺号、材料代号、规格或标称长度、制造厂厂标或厂名、零端或末端 的标志及白塞尔支点标记。

注：“白塞尔”支点的标记按(1)式计算：

l=0.55938  L                                       (1)

(“白塞尔”支点距端面的距离为 l'=0.22031L)

式中： L——尺坯的长度。

# 5.2  刻线质量

刻线边缘必须清晰笔直，不得有毛刺，刻线不能有断线，相互之间要平行。 玻璃尺刻线黑度要求均匀一致。

# 5.3  其他

零刻线和末端刻线分别距线纹尺端边为15mm。

刻线区尽可能位于尺坯的中间。

6  计量器具控制

计量器具控制包括；首次检定、后续检定和使用中检验。

6.1  检定条件

检定条件见表5。

表5 检定条件

| 项 目 要求 等别 | 保温罩内 温度对20℃ 的最大 允许偏差 (℃) | 玻璃尺 |  | 金属尺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次测量 中的尺温 变化 (℃) | --次测量中 保温罩内空 气温度变化 (℃) | 金属尺全 长的温度 一致性 (℃) | 一次测量 中的尺温 变化 (℃) | 一次测量中 保温罩内空 气温度变化 (℃) |
| 一等 | ±0.5 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.03 |
| 二等 | ±0.8 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.06 |

测量前，线纹尺必须在恒温室内放置24h 以上，玻璃尺长度大于300mm 时其温度 一致性参考金属尺的要求。

6.2  检定项目和主要检定工具

高等别线纹尺的检定项目和主要检定工具如表6所示。

表6 高等别线纹尺的检定项目和主要检定工具

| 序号 | 检定项目 | 主要检定工具 | 检定类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| 1 | 外观 | 6倍放大镜 | + | 十 | + |
| 2 | 外形尺寸 | 游标卡尺、钢卷尺或钢直尺 | + |  |  |
| 3 | 材料线膨胀系数 | 箱式纵动或横动比较仪 | + |  |  |

| 4 | 表面粗糙度 | 粗糙度比较样板、轮廓仪或 干涉显微镜 | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 刻线面的平面度 | 平面干涉仪或一级玻璃平尺 | + | + |  |
| 6 | 刻线面与非刻线面 (或基面)的平行度 | 立式测长仪、0级平板、千分尺、 千分表 | + |  |  |
| 7 | 刻线质量 | 在80～100倍的显微镜下观察 | + | + |  |
| 8 | 刻线宽度及长度 | 读数值小于1μm的测微显微镜、 万能工具显微镜、坐标机 | + |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/068010131043006025