# 高动态精密离心机校准规范

1   范围

本规范规定了惯性产品用高动态精密离心机的校准项目和校准方法 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

JJG1066— 2011   精密离心机

JJF1675— 2017   惯性技术计量术语及定义

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规范 。

3   术语

JJF1675— 2017和 JJG1066— 2011界定的以及下列术语和定义适用于本规范 。 3.1   稳态加速度示值误差    errorof static acceleration

离心机在匀速转动工作状态下 ,  加速度设定值与实际值的差 。

3.2   变加速度示值误差    errorofdynamic acceleration

离心机在非匀速转动工作状态下 ,  加速度设定值与实际值的差 。

3.3   加速度最大升降率    maximum rise/fallrate of acceleration

在额定转速范围内 ,  离心机所能达到的加速度最大升降速率 。

4   概述

离心机主要由绕回转轴转动的旋转体 、稳速系统 、加速度计安装定位及质心找正系

统和数据采集与处理系统等组成 。在电机驱动下 ,  工作平台  (或悬臂)  绕回转轴线旋转

的角速率为速度就是离时, 离心机在工作半机复现的标准加速度为 R 处产生的沿径向的加速度为 : a=ω2R,  该加

高动态精密离心机可以通过改变旋转角速率 ω 实现加速度的变化 ,  主要用于对加 速度计的线性度  (非线性) 、高 次 项 系 数  (二 阶 、 三 阶 等) 、滞 后 误 差 等 性 能 指 标 的 检 定 、校准或测试 。

对高动态精密离心机进行校准时 ,  主要考虑稳态加速度示值误差 、变加速度示值误 差及加速度最大升降率等特性 。

5   计量特性

高动态精密离心机的计量特性见表 1。

表 1   计量特性

| 序号 | 计量特性名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳态加速度示值误差 | 0.1% |
| 2 | 变加速度示值误差 | 1% |
| 3 | 加速度最大升降率 | 5% |
| 注 : 以上指标不作为合格性判定条件 , 仅供参考 。 |  |  |

6   校准条件

6.1   校准环境条件

环境温度 :  (20±5) ℃ ,  2h内的温度波动度小于 1 ℃ 。

相对湿度 :  30%~80% 。

周围无震动 、强电磁干扰 ,  没有突加 、突卸负载和其他脉冲负载 。 6.2   仪器及设备

校准用标准装置及配套设备见表 2。

表 2   校准用标准装置及推荐技术指标

| 序号 | 校准用标准装置及 配套设备 | 技术指标 | 校准参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率计 | 测量范围 : 0 Hz~ 100 MHz 最大允许相对误差 : ±5×10- 7 | 稳态加速度示值误差 |
| 2 | 标准光栅 | 线数 : 不低于 9000 | 变加速度示值误差 加速度最大升降率 |
| 3 | 动态信号采集系统 | A/D位数不低于 12位 , 采样率不低于被校 准离心机 最 大 转 速 所 对 应 光 栅 信 号 频 率 的 10倍 | 变加速度示值误差 加速度最大升降率 |

7   校准项目和校准方法

7.1   校准项目

校准项目见表 3。

表 3   校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳态加速度示值误差 | 7.2 |
| 2 | 变加速度示值误差 | 7.3 |
| 3 | 加速度最大升降率 | 7.4 |

7.2   稳态加速度示值误差校准

7.2.1   校准过程

在离心机工作的加速度范围内选择不少于 7个加速度点  (含最高及最低加速度点)

一周) ,  测量步骤如下 :

a0j , j= 1,  2,  … , n (n≥7) 。 采用定角测时法测量 ,  角度间隔为 360° (离心机旋转

a)     将定角信号接入频率计 ,  并设置频率计的采样时间及间隔 ;

b)     启动和调整离心机加速度至待测加速度点达稳定运行状态 ;

d)     按选定的加速度点顺序 ,  重复步骤 a) 、b) 、c) 。

c)     连续记录频率计输出周期 10次 ,  得到一组数 ,  记为 Ti    (i= 1,  2,  … ,  10) 。

7.2.2   数据处理

a)  角速率计算

平均周期按式  (1)  计算 :

T =  Ti                                                                                                   (1)

T — 测量周期的平均值 ,  s;

Ti— 给定加速度点的第i次周期测量值 ,  s;

m — 采样次数 , m = 10。

式中 :

角速率按式  (2)  计算 :

ω = 2π/T                                                        (2)

式中 :

ω— 角速率 ,  rad/s。

b)  稳态加速度示值误差计算

加速度的测量值按式  (3)  计算 :

aj  = ω2jR                                                         (3)

式中 :

aj  — 离心机加速度的测量值 ;

wj—j时刻的角速率 ,  rad/s;

R — 离心机工作半径 ,  m。

稳态加速度 a0j    (j= 1,  2,  … , n)  的示值误差按式  (4)  计算 :

δ(a0j) =  ×100%                                            (4)

式中 :

δ(a0j)  — 稳态加速度 a0j 的示值误差 ;

a0j              — 离心机加速度的设定值 。

7.3   变加速度示值误差校准

7.3.1   校准过程

a)  启动离心机 ,  使转动速率达到稳定状态 ,  其产生的加速度为 a1 ;

b) 设定新的加速度a₂  和时间△T, 使离心机在时间△T 内加速度从a₁   加速变化 到 az;

c)  通过数据采集装置记录光栅信号，进行数据分析获得离心机加速度随时间的变 化关系，按图1所示做出加速度随时间的变化曲线。

图1 变加速度校准过程

推荐加速度a₁   为 1g,    加速度a₂  为额定值的90%。

7.3.2  数据处理

如图2所示，计算实际加速度随时间变化曲线与设定曲线的相对误差δ(t):

式中：

δ(t)             实际加速度随时间变化曲线与设定曲线的相对误差；

a(t)—— 离心机加速度的设定值；

g'(t)             离心机加速度的测量值。

图2 变加速度示值误差曲线

选取δ (t)    绝对值对应的最大值 δmax为变加速度示值误差 δa,

δa(a₁,az,△T)=δmax  =ô(tmax),t  max 对应 | ô(t)| 的最大值

7.4  加速度最大升降率校准

7.4.1  校准过程

a)

启动离心机，使转动速率达到稳定状态，其产生的加速度为a₁; b)  设定新的加速度a2,    使离心机以最大速率从a₁   变化到a₂;

(5)

(6)

c)  通过数据采集装置记录光栅信号，进行数据分析获得离心机加速度随时间的变 化关系，并作出加速度随时间的变化曲线，获取加速度从a₁   开始变化的时刻 t₁  及加速 度首次到达az 的时刻 tz, 如图3所示。

图3  加速度最大升降率测试曲线

7.4.2  计算方法

加速度最大升降率由式(7)计算：

(7)

式中：

k   ——离心机加速度最大升降率， m/s³;

a₁——   离心机设定初始时刻加速度值， m/s²;

a₂——   离心机设定测试过程结束加速度值，m/s²;

t₁—— 离心机加速度从a₁   开始变化的时刻， s;

t₂—— 离心机加速度首次到达a₂   的时刻， s。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告至少应包括以下信息：

a)  标题：“校准证书”或“校准报告”;

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)  证书或报告的唯一标识(如编号),每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)   被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的 接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 校准装置的溯源性及有效性标识；

j)   校准环境的描述 ;

k)  校准结果及其测量不确定度的说明 ;

l)  校准证书或校准报告签发人的签名 、职务或等效标识 ;

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明 ;

n)  未经实验室书面批准 ,  不准部分复制证书的声明 。

9   复校时间间隔

建议复校时间间隔为 1年 。送校单位可根据实际使用情况自主决定 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085013342120011041