# 非接触式眼压计型式评价大纲

1   范围

本型式评价大纲适用于喷气测量方式的非接触式眼压计的型式评价 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

JJG1143— 2017   非接触式眼压计

GB4824— 2013   工业 、科 学 和 医 疗  (ISM)  射 频 设 备     骚 扰 特 性    限 值 和 测 量 方法

GB9706.1— 2007   医用电气设备    第 1部分 :  安全通用要求

GB/T14710— 2009   医用电器环境要求及试验方法

YY0505— 2012   医用电气设备   第 1-2部分 :  安全通用要求    并列标准 :  电磁兼 容    要求和试验

ISO8612:  2009   眼科仪器    眼压计  (Ophthalmic instruments— Tonometers)

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本型式评价大纲 ;  凡是不注日期的 引用文件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本型式评价大纲 。

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本型式评价大纲 :

3.1   眼内压    intraocular pressure;  IOP

眼球内的压力 ,  简称眼压 。单位为千帕  (kPa) 。

[ISO8612:  2009,  定义 3.1]

3.2   标准模拟人眼    reference phantom ofIOP

已溯源至 SI单位的模拟人眼 ,  作为眼压计眼压示值的参考标准 。

3.3   参考标准眼压    pressure ofreference phantom ofIOP

需通过量值溯源获得的标准模拟人眼整体标准眼压 ,  其压力来源包括眼角膜影响在 内 ,  并非仅为模拟人眼的内部压力传感元件的标称压力 。

4   概述

非接触式眼压计  (以下简称眼压计)  是一种测量眼压的仪器 ,  主要用于眼压筛查 , 采用 Imber-Fick原理 ,  利用可控的空气脉冲挤压眼角膜中心位置 ,  使眼角膜变形 ,  并 通过光电探测器检测被眼角膜反射后的光束 ,  直至眼角膜被压平至约 3.6mm直径范围 时 ,  其接收到的光能量也达到了最大值 ,  此时空气脉冲的压力等于眼内压 。其工作原理 如图 1所示 。

光路检测模块-

接收端

光路对准模块    喷气模块

人眼角膜

光路检测模块

发射端

图 1  眼压计工作原理图

眼压计一般为台式，由主机和电源线构成，其中主机包括显示模块、喷气模块、光 路系统、计算处理单元、控制单元、三维运动系统。其中光路系统一般包括光路对准模 块和光路检测模块。“喷气模块”“光路对准模块”“光路检测模块”的主要构件为眼压 计的关键零部件。

5 法制管理要求

5.1 计量单位

眼压计应显示国家法定计量单位 kPa  (千帕),可根据需求保留 mmHg   (毫米汞

柱)单位。

注：1 mmHg≈0.1333  kPa。

5.2 标志和标识

5.2.1  计量法制标志一般至少包括以下内容：

——计量器具型式批准标志和编号(试验样机应留出相应位置);

——产品合格印、证(此项可与计量器具本体分开设置)。

5.2.2  眼压计标识一般至少包括以下内容：

——名称、规格(型号)、生产厂名或商标；

——最大允许误差；

——制造年份及编号；

——产品制造所依据的标准(可在产品技术说明书中说明);

——需要限制使用场合的特殊说明(可在产品技术说明书中说明)。

5.3  外部结构设计要求

眼压计应配有头架和下颚托等用以确保测量位置的结构(可以是等效功能结构)。 5.4  申请单位应提交的技术资料

应至少提交以下技术资料(一式两份):

——被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请 书》;

——产品标准；

—— 总装图 、 电路图和关键零部件清单 ;

——— 使用说明书 ;

——— 制造单位或技术机构所做的试验报告 。

6   计量要求

6.1   示值误差

眼压计示值最大允许误差 :  ±0.67kPa。

6.2   重复性

眼压计的重复性 ≤0.13kPa。

7   通用技术要求

7.1   外观

——— 眼压计整机表面应平整 、光洁 ,  不得有腐蚀斑 、污物 、划痕以及锋棱 、毛刺等 缺陷 ;

——— 喷气口表面光洁 、无划痕及其他损伤 ;

——— 眼压计铭牌等完整 ,  并牢固的固定在外壳上 ;

——— 眼压计显示器无划痕 ,  通电后显示正常 ,  面板按钮操作灵活有效 ;

——— 眼压计各部件连接可靠 ,  各插件无松动甚至脱落等现象 。

7.2   功能性要求

——— 眼压计应具有眼压显示功能 、喷气功能和对焦功能 ;

——— 眼压计的测量范围至少应包括 :  0.93kPa~6.65kPa。

7.3   机械运动范围

眼压计应具有机械运动的功能 ,  确保眼压计测量头位置能上下 、左右 、前后调节 , 调节范围均不少于 20mm。

7.4   环境适应性

眼压计应在下列环境中正常工作 :

——— 环境温度 :  10 ℃~30 ℃;

——— 相对湿度 :  ≤70% 。

7.4.1   额定工作低温试验

眼压计处于正常工作状态 ,  置于环境温度为 10 ℃的温湿度试验箱中 ,  试验的持续 时间只需要保持到仪器达到温度稳定即可 ,  但不得少于 1h,  眼压计应能正常工作 ,  进 行 6.1、6.2两项测量 ,  应满足 6.1和 6.2的要求 。

7.4.2   额定工作高温试验

眼压计处于正常工作状态 ,  置于环境温度为 30 ℃的温湿度试验箱中 ,  试验的持续 时间只需要保持到仪器达到温度稳定即可 ,  但不得少于 1h,  眼压计应能正常工作 ,  进 行 6.1、6.2两项测量 ,  应满足 6.1和 6.2的要求 。

7.4.3   额定工作湿热试验

眼压计处于正常工作状态 ,  置于环境温度为 30 ℃ ,  相对湿度为 70%±3%的温湿

度试验箱中 ,  试验的持续时间只需要保持到仪器达到温度 、湿度稳定即可 ,  但不得少于 4h,  眼压计应能正常工作 ,  进行 6.1、6.2两项测量 ,  应满足 6.1和 6.2的要求 。

7.5   电磁兼容性

应按照 YY0505— 2012中规定的要求进行电磁发射与电磁抗扰度的具体试验 ,  眼 压计应能正常工作 ,  且试验后进行 6.1、6.2两项测量 ,  应满足 6.1和 6.2的要求 。

8   型式评价项目表

眼压计的型式评价项目见表 1。

表 1   眼压计的型式评价项目

| 序号 | 类别 | 型式评价项目名称 | 对应的要求条款号 | 对应的方法条款号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法制 管理 要求 | 计量单位 | 5.1 | ——— | 观察项目 |
| 2 |  | 标志和标识 | 5.2 | ——— | 观察项目 |
| 3 |  | 外部结构设计要求 | 5.3 | ——— | 观察项目 |
| 4 | 计量 要求 | 示值误差 | 6.1 | 10.3 | 试验项目 |
| 5 |  | 重复性 | 6.2 | 10.4 | 试验项目 |
| 6 | 通用 技术 要求 | 外观 | 7.1 | ——— | 观察项目 |
| 7 |  | 功能性要求 | 7.2 | ——— | 观察项目 |
| 8 |  | 机械运动范围 | 7.3 | 10.2 | 试验项目 |
| 9 |  | 额定工作低温试验 | 7.4.1 | 10.5 | 试验项目 |
| 10 |  | 额定工作高温试验 | 7.4.2 | 10.6 | 试验项目 |
| 11 |  | 额定工作湿热试验 | 7.4.3 | 10.7 | 试验项目 |
| 12 |  | 电磁兼容性 | 7.5 | 10.8 | 试验项目 |

9   提供样机的数量及样机的使用方式

9.1   试验样机的数量

9.1.1   对于单一型号的眼压计 ,  应提供 3台试验样机 。

9.1.2   对于系列型号的眼压计 ,  至少应抽取三分之一具有代表性的型号 ,  每种型号提 供试验样机的数量 ,  按申请单一型号眼压计的要求执行 。

9.2   样机的使用

所提供的样机应进行表 2中所有项目的型式评价 。

10   试验条件和方法

10.1   型式评价的参考环境条件

环境温度:  (20±5) ℃;

相对湿度 :  40%~60% ;

电源:  (220±22)  V,  (50±1)  Hz;

大气压范围 :  80kPa~106kPa;

无影响型式评价用设备和眼压计正常工作的振动 、 电磁 、红外干扰 。 10.2   机械运动范围

——— 试验目的

试验的目的是检验眼压计的机械运动范围在试验条件下是否符合 7.3的要求 。 ——— 试验条件

同 10.1规定的条件 。

——— 试验设备

经计量检定合格的满足表 3技术指标的游标卡尺 。

——— 试验程序

接通电源 ,  使眼压计处于正常工作状态 。将游标卡尺调节至 20 mm 刻度处 。将眼 压计调节至其机械运动范围的最左端 ,  选定某一位置作为标记点 ,  调节游标卡尺的位置 状态与机械运动范围的方向保持一致 ,  并将游标卡尺的零位刻度线对准标记点 ,  调节眼 压计使其逐渐往右运动 ,  观察标记点在游标卡尺上的刻度读数以及与 20 mm 刻度线的 位置关系 。 以左右方向的机械运动范围试验为例 ,  分别核查眼压计在上下 、左右 、前后 3个方向的机械运动范围 。

——— 数据处理

以单次测量的机械运动范围作为测量结果 ,  机械运动范围若小于 20 mm ,  则记录 实际测量值 ;  否则 ,  统一记录为 ≥20 mm。

——— 合格判据

试验结果符合 7.3的要求为合格 ,  否则为不合格 。

10.3   示值误差

——— 试验目的

试验的目的是检验眼压计的示值误差在以下试验条件下是否符合 6.1的要求 。 ——— 试验条件

同 10.1规定的条件 。

——— 试验设备

已完成溯源的满足表 3技术指标的标准模拟人眼 。

——— 试验程序

接通电源 ,  将眼压计处于正常工作状态 。调节标准模拟人眼至参考标准眼压值 p0 , 分别在 参 考 标 准 眼 压  1.33 kPa (10 mmHg) 、 2.67 kPa (20 mmHg) 、 4.00 kPa (30 mmHg) 、5.32kPa (40 mmHg)  和 6.65kPa (50 mmHg)  上述 5个点附近 ,  根据 图 2进行眼压测量 。采用手动模式或自动模式对每一个测量点重复测量 6次 ,  记下眼压 计的示值 。

喷气口

眼压计

模拟眼角膜

标准模拟人眼

图2 测量示意图

——数据处理

计算每个点的眼压计示值平均值 p, 每个点的示值误差按式(1)计算。

(1)

△=p—p

式中：

△——眼压计的示值误差， kPa;

po—— 标准模拟人眼的参考标准眼压，kPa;

p—— 眼压计在测量点的6次测量示值平均值， kPa。

——合格判据

试验结果符合6.1的要求为合格，否则为不合格。

10.4  重复性

——试验目的

试验的目的是检验眼压计的重复性在以下试验条件下是否符合6.2的要求。 ——试验条件

同10.1规定的条件。

——试验设备

已完成溯源的满足表3技术指标的标准模拟人眼。

——试验程序

接通电源，将眼压计处于正常工作状态。根据图2调节标准模拟人眼参考标准眼压 值为2.66 kPa,    重复测量眼压6次，记下眼压计的示值。

——数据处理

采用极差法，按照式(2)计算重复性S。

S=R/2.53                                                                        (2)

式中：

S—— 测量重复性， kPa;

R——6 次测量值中的最大值和最小值之差，kPa。

——合格判据

试验结果符合6.2的要求为合格，否则为不合格。

10.5  额定工作低温试验

—— 试验目的

试验的目的是检验眼压计在额定工作低温试验环境条件下是否符合 7.4.1的要求 。 ——— 试验条件

本试验环境温度条件为 10 ℃ ,  其余试验条件同 10.1规定的条件 。 ——— 试验设备

a)  已完成溯源的满足表 3技术指标的标准模拟人眼 ;

b)  已完成溯源的满足表 3技术指标的温湿度试验箱 。

——— 试验程序

a)  预处理 :  将眼压计与标准模拟人眼同时放入温湿度试验箱的工作位置 ,  且处于 10.1规定的条件下 ,  使之达到温度平衡 ;

b)  以平均速率为 0.3 ℃/min~1 ℃/min的温度变化将 试 验 箱 降 温 至 规 定 温 度 值 10 ℃ , 试验的持续时间只需要保持到仪器达到温度稳定即可 ,  但不得少于 1h;

c)  试验持续时间到达后 ,  将眼压计与标准模拟人眼均通电 ,  并使之处于正常工作 状态 ,  分别按 10.3和 10.4中的试验程序对眼压计的示值误差和重复性进行试验 。

d)  试验结束后 ,  试验箱的温度以 0.3 ℃/min~1 ℃/min的变化速率升温至预处理 的环境温度 ,  达到温度后 , 恢复 1h~2h,  取出仪器 。

——— 数据处理

同 10.3和 10.4中的数据处理方法 。

——— 合格判据

其结果分别符合 6.1、6.2的要求即为合格 ,  否则为不合格 。

10.6   额定工作高温试验

——— 试验目的

试验的目的是检验眼压计在额定工作高温试验环境条件下是否符合 7.4.2的要求 。 ——— 试验条件

本试验环境温度条件为 30 ℃ ,  其余试验条件同 10.1规定的条件 。 ——— 试验设备

a)  已完成溯源的满足表 3技术指标的标准模拟人眼 ;

b)  已完成溯源的满足表 3技术指标的温湿度试验箱 。

——— 试验程序

a)  预处理 :  将眼压计与标准模拟人眼同时放入温湿度试验箱的工作位置 ,  且处于 10.1规定的条件下 ,  使之达到温度平衡 ;

b)  以平均速率为 0.3 ℃/min~1 ℃/min的温度变化将 试 验 箱 升 温 至 规 定 温 度 值 30 ℃ , 试验的持续时间只需要保持到仪器达到温度稳定即可 ,  但不得少于 1h;

c)  试验持续时间到达后 ,  将眼压计与标准模拟人眼均通电 ,  并使之处于正常工作 状态 ,  分别按 10.3和 10.4中的试验程序对眼压计的示值误差和重复性进行试验 。

d)  试验结束后 ,  试验箱的温度以 0.3 ℃/min~1 ℃/min的变化速率降温至预处理 的环境温度 ,  达到温度后 , 恢复 1h~2h,  取出仪器 。

——— 数据处理

同 10.3和 10.4中的数据处理方法 。

——— 合格判据

其结果分别符合 6.1、6.2的要求即为合格 ,  否则为不合格 。

10.7   额定工作湿热试验

——— 试验目的

试验的目的是检验眼压计在额定工作湿热试验环境条件下是否符合 7.4.3的要求 。 ——— 试验条件

本试验环境温度条件为 30 ℃ ,  相对湿度为  (70±3) % ,  其余试验条件同 10.1规定 的条件 。

——— 试验设备

a)  已完成溯源的满足表 3技术指标的标准模拟人眼 ;

b)  已完成溯源的满足表 3技术指标的温湿度试验箱 。

——— 试验程序

a)  预处理 :  将眼压计与标准模拟人眼同时放入温湿度试验箱的工作位置 ,  且处于 10.1规定的条件下 ,  使之达到温度 、湿度平衡 ;

b)  以平均速率为 0.3 ℃/min~1 ℃/min的温度变化将 试 验 箱 升 温 至 规 定 温 度 值 30 ℃; 接着 ,  再将相对湿度加湿至  (70±3) % ,  试验的持续时间只需要保持到仪器达 到温度 、湿度稳定即可 ,  但不得少于 4h;

c)  试验持续时间到达后 ,  将眼压计与标准模拟人眼均通电 ,  并使之处于正常工作 状态 ,  分别按 10.3和 10.4中的试验程序对眼压计的示值误差和重复性进行试验 。

——— 数据处理

同 10.3和 10.4中的数据处理方法 。

——— 合格判据

其结果分别符合 6.1、6.2的要求即为合格 ,  否则为不合格 。

10.8   电磁兼容性

——— 试验目的

试验的目的是检验眼压计在电磁兼容试验环境条件下是否符合 7.5的要求 。 ——— 试验条件

本试验电磁环境条件参照 YY0505— 2012,  其余试验条件同 10.1规定的条件 。 ——— 试验设备

a)  已完成溯源的满足表 3技术指标的标准模拟人眼 ;

b)  其余电磁试验设备同 YY0505— 2012中规定的要求 。

——— 试验程序

a)  预处理 :  将眼压计放入电磁兼容实验室的工作位置 ,  且处于 10.1规 定 的 条 件 下 ,  使之达到温度平衡 ;

b)  将眼压计通电开机 ,  处于正常工作状态下 ,  并按照 YY0505— 2012中规定的方 法进行电磁兼容试验 ,  电磁发射与电磁抗扰度的具体试验项目见表 2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085231033143011040