JJF（闽）1125－2022

福 建 省 地 方 计 量 技术 规 范

JJF（闽）1125-2022

土工布测厚仪校准规范

Calibration Specification for the Thickness of Geosynthetics Determinator

2022-03-01 发布	2022-06-01 实施

福建省市场监督管理局	发 布

22222

22222

2222222222222

土工布测厚仪校准规范

省地

方计

JJF (闽) 1125-2022

术  规  范

福 建 省 地 方 计 量 技 2222222222222

JJF (闽) 1125-2022

Calibration Specification for

the Thickness of Geosynthetics Determinator

范

术 规

量 技

归 口 单 位： 福 建 省 市 场 监 督 管 理 局

起 草 单 位： 福 建 省 计 量 科 学 研 究 院

参加起草单位： 福建省交设工程试验检测有限公司

福 建

本规范委托福建省计量规范技术委员会负责解释

JJF (闽) 1125-2022

本规范主要起草人：

陈	鑫 （福建省计量科学研究院）

谢石昊 （福建省计量科学研究院）

参加起草人：

张小玲 （福建省交设工程试验检测有限公司）

术 规

量 技

方 计

省 地

福 建

范

范

福建

省地

方计

量技

术规

JJF (闽) 1125-2022

目	录

引言 	 （Ⅱ）

1	范围 	 （1）

2	引用文件 	 （1）

3	概述 	 （1）

4	计量特性 	 （2）

4.1	压脚面积 	 （2）

4.2	指示器示值 	 （2）

4.3	输出压力 	 （2）

5	校准条件 	 （2）

5.1	环境条件 	 （2）

5.2	测量标准及其他设备 	 （2）

6	校准项目和校准方法 	 （2）

6.1	校准前准备 	 （2）

6.2	压脚面积 	 （2）

6.3	指示器示值 	 （2）

6.4	输出压力 	 （3）

7	校准结果表达 	 （3）

8	复校时间间隔 	 （4）

附录A	土工布测厚仪校准记录（格式） 	 （5）

附录B	土工布测厚仪校准证书内页（格式） 	 （7）

附录C	土工布测厚仪测量结果不确定度评定（示例） 	 （8）

Ⅰ

范

术规

JJF (闽) 1125-2022

引	言

本规范依据 JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1-2012 《测量不确

定度评定与表示》 和 JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》 为基础性系列规范

进行制定。

本规范主要参考了 GB/T 13761.1 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部

分 ： 单 层 产 品 厚 度 的 测 定 方 法》 、 SL 235-2012 《土 工 合 成 材 料 测 试 规 程》 和 JTG

E50-2006 《公路工程土工合成材料试验规程》 等标准和技术规范编制而成。

本规范为首次制定。

量 技

方 计

省 地

福 建

Ⅱ

范

省地

方计

量技

术规

JJF (闽) 1125-2022

土工布测厚仪校准规范

1	范围

本规范适用于土工布测厚仪的校准。

2	引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 13761.1 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分： 单层产品厚度的

测定方法

SL 235-2012 土工合成材料测试规程

JTG E50-2006 公路工程土工合成材料试验规程

凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本规范； 凡是不注日期的引用文

件， 其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本规范。

3	概述

土工布测厚仪 （以下简称测厚仪） 应用于水利、 公路、 铁路、 水运等行业， 是测

定土工布和土工膜厚度的必备仪器。 主要由测杆、 指示器、 基准板、 压脚、 加压砝码、

杠杆平衡锤及必要的附件等部分组成 （如图 1 所示）。

福 建

图 1  测厚仪结构示意图

1—杠杆平衡锤； 2—压脚； 3—指示器； 4—基准板； 5—测杆； 6—加压砝码

测厚仪采用杠杆原理， 测试时将试样放置于基准板， 用与基准板平行的表面平整

光滑的圆形压脚对试样施加规定压力一定时间后， 测量两块板之间的垂直距离， 即土

工布厚度。

1

范

取三次测量结果的平均值作为压脚直径的测量结果D，  按公式  （1）  计算压脚的面积 S。

福建

省地

方计

量技

术规

S = 0.01 × π（ D ）2	（1）

JJF (闽) 1125-2022

4	计量特性

4.1	压脚面积

标称面积： 25cm2， 最大允许误差： ±0.2cm2

4.2	指示器示值

分辨力： 0.01mm， 最大允许误差： ±0.03mm

4.3	输出压力

压脚应能提供垂直于试样表面 2kPa、 20kPa、 200kPa 的压力， 最大允许误差： ±0.5%

5	校准条件

5.1	环境条件

5.1.1	室温应控制在 （20±10） ℃， 相对湿度≤80%。

5.1.2	测厚仪应置于平稳的工作台上， 周围无影响校准的振动、 电磁场或其他干扰源。

5.2	测量标准及其他设备

5.2.1	标准测力仪， 测量范围为 （5~500） N， 准确度等级为 0.3 级；

5.2.2	数显卡尺， 测量范围为 （0~200） mm， 最大允许误差为±0.03mm；

5.2.3	5 等量块。

6	校准项目和校准方法

6.1	校准前准备

仪器清晰标明其名称、 型号、 出厂编号、 制造厂名以及出厂日期等。 指示器上有

制造厂名、 测量范围、 出厂编号、 分辨力等。

6.2	压脚面积

用数显卡尺对压脚的直径进行测量， 重复测量三次 （每次测量位置间隔约 120°），

軍

軍

2

式中：

S —压脚面积， cm2

軍

D —压脚直径实测值， mm

6.3	指示器示值

校准时， 将指示表紧固在刚性表架上， 使测杆处于垂直向下状态， 对于指针式指

示表， 压缩测杆使指示表对 “零”； 对于数显式指示表， 压缩测杆约 0.1mm 至 0.2mm，

将 指 示 表 置 “零 ” 后 开 始 校 准 。 在 测 杆 正 行 程 方 向 上 ， 选 择 相 应 的 校 准 点 （一 般 取

2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/095241344330011121