# 非金属建材塑限测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、砂浆稠度仪、沥青针入度仪、 土壤液塑限测定仪(以下简称塑限测定仪)的校准。

2 概述

2.1 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪是根据水泥的触变性测量水泥标准稠度用水 量和凝结时间的专用计量仪器，是通过压头在固定试验力作用下垂直插入标准稠度水泥 中，以固定时间的插入深度或以固定深度的插入时间来表达的。

2.2 砂浆稠度仪是测量砂浆稠度的专用计量仪器，是通过标准圆锥以固定的试验力垂

直插入砂浆深度来表达的。

2.3  沥青针入度仪是测量沥青针入度的专用计量仪器，是通过标准针在一定试验力、

时间及温度条件下垂直插入沥青试样深度来表达的。

2.4  土壤液塑限测定仪是测量土壤液塑限的专用计量仪器，是通过标准圆锥在一定的 试验力、时间下垂直插入土壤试样深度来表达的。

3 计量特性

3.1 塑限测定仪滑动部分质量

塑限测定仪滑动部分质量要求见表1。

表1  塑限测定仪滑动部分质量要求

| 类 型 项 目 | 水泥净浆标准稠度 与凝结时间测定仪 | 砂浆稠度仪 | 沥青针入度仪 | 土壤液塑 限测定仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 滑动部分质量/g | 300±1 | 300±1 | 50±0.05 100±0.05 200±0.05 | 76±0.2 100±0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  塑限测定仪压头

3.2.1  水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪压头

水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪压头的几何形状和几何量要求见图1和表2。

单位 (mm)

φ10+0.05

50±1

(a)  标准稠度试杆                        (b)  初凝用试针

(c) 终凝用试针                                     (d)  试锥

图 1  水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪压头示意图

表 2  水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪压头的几何量要求

| 几 何 量 压头类型 | 有效长度/mm | 直径/mm | 圆锥角/( | 高度/mm | 表面粗糙度 R₄/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准稠度试杆 | 50±1 | +10±0.05 |  |  | 1.6 |
| 初凝用试针 | 50±1 | p1.13±0.05 |  |  | 1.6 |
| 终凝用试针 | 30±1 | +1.13±0.05 |  |  | 1.6 |
| 试锥 |  | ——— | 43.6±0.2 | 50±0.5 | 1.6 |

3.2.2  砂浆稠度仪压头

砂浆稠度仪的压头为圆锥形，其几何形状和几何量要求见图2和表3。

标准圆锥

图 2  砂浆稠度仪压头示意图

表3  砂浆稠度仪压头的几何量要求

| 几 何 量 压 头 类 型 | 圆锥角/() | 锥度/mm | 表面粗糙度 R₂/μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准圆锥 | 30±0.2 | 145±0.5 | 1.6 |

3.2.3  沥青针入度仪压头

沥青针入度仪标准针的几何形状和几何量要求见图3和表4。标准针的洛氏硬度为 (54～60)HRC。

表4  沥青针入度仪压头的几何量要求

| 几 何 量 压 头 类 型 | 长度/mm | 表面粗糙度 R₄/μm |
| --- | --- | --- |
| 标准针 | 50±1 | 0.2-0.3 |

图3  沥青针入度仪压头示意图

3.2.4 土壤液塑限测定仪压头

土壤液塑限测定仪压头为圆锥形，圆锥的几何形状和几何量要求见图4和表5。

表5  土壤液塑限测定仪压头几何量要求

| 几 何 量 压 头 类 型 | 圆锥角/(°) | 锥尖磨损高度/mm | 表面粗糙度 R/μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准圆锥 | 30±0.2 | ≤0.3 | 1.6 |

3.3 塑限测定仪指示装置

3.3.1  水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪指示装置

水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪指示装置显示范围：用S 标尺为(0~70)mm, 最小分度值不超过1mm,   示值误差不超过±0.5 mm,   示值重复性不超过0.5 mm;  用 P 标尺为21%～33.5%,最小分度值不超过0.25%。S 和 P 标尺的读数换算关系应符 合P(%)=33.4-0.185               S。

3.3.2  砂浆稠度仪指示装置

砂浆稠度仪指示装置的示值范围为(0～145) mm 或(0～229.3) cm³,   最小分度 值不超过1 mm 或0 . 1cm³,   示值误差不超过±0.5mm,   示值重复性不超过0.5mm。

标准圆锥

图4 土壤液塑限测定仪压头示意图

3.3.3  沥青针入度仪指示装置

沥青针入度仪指示装置的示值范围不小于55 mm,  最小分度值不超过0. 1 mm,  示

值误差不超过±0.1mm,  示值重复性不超过0.1mm。

3.3.4  土壤液塑限测定仪指示装置

土壤液塑限测定仪指示装置的示值范围不小于22 mm,  最小分度值不超过0.1 mm,

示值误差不超过±0.1 mm, 示值重复性不超过0.1 mm。

3.4 塑限测定仪附件

3.4.1  水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪附件

盛装水泥的试模为截体圆锥体，深度为40 mm±0.2     mm,上口内径为965 mm±

0.5mm,   下口内径为φ75 mm±0.5mm,         用代用法测定标准稠度用的圆锥体试模角度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098102030060006024