山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁） 166—2023

回弹仪检定器校准规范

Calibration Specification for Rebound Test Hammer Calibrators

2023—09—05 发布	2023—10—01 实施

山东省市场监督管理局	发 布

JJF（鲁） 166—2023

回弹仪检定器校准规范

Calibration Specification for Rebound

Test Hammer Calibrators

JJF（鲁） 166—

2023

归 口 单 位：山东省力值硬度计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

参加起草单位：山东省交通科学研究院

山东省计量检测中心

潍坊市计量测试所

济南朗睿检测技术有限公司

本规范委托山东省力值硬度计量技术委员会负责解释

JJF（鲁） 166—2023

本规范主要起草人：

陈月婷（山东省计量科学研究院）

贾春楠（山东省计量科学研究院）

孙	杰（山东省计量科学研究院）

参加起草人：

孙小男（山东省交通科学研究院）

林琪超（山东省计量检测中心）

庄	磊（潍坊市计量测试所）

王	磊（济南朗睿检测技术有限公司）

JJF（鲁） 166—2023

目	录

引言.........................................................................................................................................	（II）

1	范围................................................................................................................................... （1）

2	引用文件........................................................................................................................... （1）

3	术语................................................................................................................................... （1）

3.1	回弹仪检定器................................................................................................................ （1）

4	概述................................................................................................................................... （1）

5	计量特性........................................................................................................................... （2）

5.1	率定钢砧........................................................................................................................ （2）

5.2	指针................................................................................................................................ （2）

5.3	刻线................................................................................................................................ （2）

5.4	数字式回弹仪检定器.................................................................................................... （3）

5.5	机械式回弹仪检定器.................................................................................................... （3）

6	校准条件........................................................................................................................... （3）

6.1	环境条件........................................................................................................................ （3）

6.2	测量标准及其他设备.................................................................................................... （4）

7	校准项目和校准方法....................................................................................................... （4）

7.1	外观和功能检查............................................................................................................ （4）

7.2	率定钢砧........................................................................................................................ （5）

7.3	指针长度........................................................................................................................ （6）

7.4	刻线................................................................................................................................ （6）

7.5	数字式回弹仪检定器.................................................................................................... （7）

7.6	机械式回弹仪检定器.................................................................................................... （9）

8	校准结果表达................................................................................................................... （9）

9	复校时间间隔................................................................................................................. （10）

附录 A	回弹仪检定器校准记录格式................................................................................（11）

附录 B	回弹仪检定器校准证书内页参考格式................................................................（14）

附录 C	回弹仪检定器校准不确定度评定示例................................................................（15）

I

JJF（鲁） 166—2023

引	言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制订工作的基础性系

列规范。

本规范为首次发布。

II

JJF（鲁） 166—2023

回弹仪检定器校准规范

1	范围

本规范适用于数字式回弹仪检定器和机械式回弹仪检定器的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 817	回弹仪

GB/T 9138	回弹仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语

3.1	回弹仪检定器	rebound test hammer calibrators

回弹仪检定器是用于检定或校准回弹仪主要计量特性的专用测量仪器。

4	概述

回弹仪检定器包括数字式回弹仪检定器和机械式回弹仪检定器。

数字式回弹仪检定器主要由起跳钢砧、拉簧拉力测量装置、前定位板、标尺盖板、指

针、后定位板、尾盖座、法兰导轨板、底座、位移测量装置、显示装置和率定钢砧等组成。

可测量回弹仪标尺“100”刻度线位置、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧拉伸

长度、弹击锤起跳位置和钢砧率定值。其主机结构图如图 1 所示。

图 1 数字式回弹仪检定器

1─起跳钢砧；2─拉簧拉力测量装置；3─前定位板；4─标尺盖板；5─指针；6─后定位板；

7─尾盖座；8─法兰导轨板；9─底座；10─位移测量装置；11─显示装置

1

| 被测回弹仪规格 | 率定钢砧质量 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| H550 | 20.0 | -0.3～+0.1 |
| H450 |  |  |
| M225 | 16.0 |  |
| L75 |  |  |
| L20 |  |  |

JJF（鲁） 166—2023

机械式回弹仪检定器主要由起跳钢砧、拉簧座卡座、前定位板、标尺盖板、指针、后

定位板、尾盖座、底座、回弹仪拉簧检定仪和率定钢砧等组成。可测量回弹仪标尺“100”

刻度线位置、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击锤起跳位置和钢砧率定值。其主机和

拉簧检定仪结构图如图 2 所示。

图 2 机械式回弹仪检定器

1─起跳钢砧；2─拉簧座卡座；3─前定位板；4─标尺盖板；5─指针；

6─后定位板；7─尾盖座；8─底座；9─刻度尺；10─砝码

5	计量特性

5.1	率定钢砧

5.1.1	不同规格的回弹仪所用率定钢砧质量和最大允许误差如表 1 所示。

表1 	率定钢砧质量与最大允许误差              	kg

5.1.2	率定钢砧的砧芯硬度值为（60±2）HRC。

5.2	指针

盖板指针长度为 27.5 mm，最大允许误差为±0.1 mm。

5.3	刻线

“100”刻线缺口位置、“0～100”标尺刻线长度、“0～1”标尺刻线长度及最大允

许误差见表 2。“0～1”标尺刻线宽度不大于 0.20 mm。各刻线检测位置如图 3 所示。

2

| 被测回弹仪 规格 | “100”刻线 缺口位置 | “0～100”标 尺刻线长度 | “0～1”标 尺刻线长度 | 最大允许 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H550 | 252.50 | 100.00 | 1.00 | ±0.10 |
| H450 | 260.50 | 75.00 | 0.75 |  |
| M225 | 196.00 | 75.00 | 0.75 |  |
| L75 | 180.00 |  |  |  |
| L20 |  |  |  |  |

| 校准项目 | 测力装置 |  |  | 位移装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值相对误差 | 示值重复性 | 零点漂移 | 示值误差 |
| 最大允许值 | ±0.3% | 0.3% | ±0.03%FS | ±0.02 mm |

| 校准项目 | 砝码质量值 | 刻度尺 |
| --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.1% | ±0.10 mm |

JJF（鲁） 166—2023

表2 	标尺刻线位置、长度与最大允许误差         	mm

图3  标尺刻线位置

5.4	数字式回弹仪检定器

数字式回弹仪检定器的计量特性如表 3 所示。

表3 	数字式回弹仪检定器的计量特性

5.5 	机械式回弹仪检定器

回弹仪拉簧检定仪的计量特性如表 4 所示。

表4 	回弹仪拉簧检定仪的计量特性

注：上述计量特性指标仅供参考，不判断合格与否。

6	校准条件

6.1	环境条件

6.1.1	环境温度：（20±5）℃，相对湿度：不大于 85%。

3

| 序号 | 校准项目 |  | 校准用测量标准及其他设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 率定钢砧 | 质量 | 电子台秤：最大秤量不小于 20 kg， 检定分度值不大于 10 g。 |
| 2 |  | 砧芯硬度 | 洛氏硬度计：测量范围为（20～70）HRC， 标准洛氏硬度块：硬度范围为（60～70）HRC。 |
| 3 | 指针 | 长度 | 游标卡尺：测量范围为（0～70）mm， 分度值为 0.02 mm。 |
| 4 | 刻线 | “100”刻线缺口 位置 | 游标卡尺：测量范围为（0～300）mm， 分度值为 0.02 mm。 |
| 5 |  | “0～100”标尺 刻线长度 | 游标卡尺：测量范围为（0～100）mm， 分度值为 0.02 mm。 |
| 6 |  | “0～1”标尺刻线 长度和宽度 | 读数显微镜：最大允许误差为±10 μm。 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 数字式回弹仪 检定器测力 装置 | 零点漂移 | 标准测力仪：测量范围为（20～200）N， 最大允许误差为±0.1% 砝码（圆柱体）：测量范围为（2～20）kg，M3 等级。 |
| 9 |  | 示值相对误差 |  |
| 10 |  | 示值重复性 |  |
| 11 | 数字式回弹仪 检定器位移 装置 | 示值误差 | 量块：5 等。 |
| 12 | 拉簧检定仪 砝码 | 质量值 | 电子天平：最大秤量不小于 3 kg， 检定分度值不大于 0.1 g。 |
| 13 | 拉簧检定仪 刻度尺 | 示值误差 | 游标卡尺：测量范围为（0～150）mm， 分度值为 0.02 mm。 |
| 注：也可使用准确度满足测量不确定度要求的其它测量器具。 |  |  |  |

JJF（鲁） 166—2023

6.1.2	校准应在无影响校准结果的振动、电磁干扰等环境中进行。

6.2	测量标准及其他设备

测量标准及其他设备的主要计量特性见表 5。

表5 	校准用测量标准

7	校准项目和校准方法

7.1	外观和功能检查

回弹仪检定器铭牌应标明型号、出厂编号、制造厂家。外观应完整无破损，涂（镀）

层不应起泡、龟裂或脱落；锁紧、夹持机构使用方便、可靠，操作时夹具不得损伤被测回

弹仪；盖板刻线应清晰、均匀；指针示值刻度线应在指针块中央，并且无偏斜。回弹仪检

定器的钢砧表面和砧芯无凹痕、划伤、裂缝、变形、锈蚀等缺陷。

数字式回弹仪检定器接通电源后，操作软件进行联机，显示装置显示的力值和位移示

4

JJF（鲁） 166—2023

值应稳定，自动加载系统加卸力应平稳，平台滑动应顺畅。机械式回弹仪检定器要手感检

查加载系统操作是否灵活，使用是否方便。

7.2	率定钢砧

7.2.1	质量

用电子台秤直接称量率定钢砧的质量（含导向套筒），示值误差为标称值减去电子台

秤的示值，计算公式见式（1）。

m  m0  I1

（1）

式中：

m ——率定钢砧质量的示值误差，kg；

m0——钢砧质量的标称值，kg；

I1——电子台秤的示值，kg。

7.2.2	砧芯硬度

1）用硬度值为（60～70）HRC 的标准硬度块对洛氏硬度计的示值进行修正。用洛氏

硬度计在标准块上测定 6 个点，第 1 点不计，其余点均匀分布。测量点至硬度块的边缘距

离不小于 2.5 d（d 为压痕直径），且不应小于 1 mm。两相邻压痕中心距离不小于 4 d，且

不应小于 2 mm。所测 5 点硬度的平均值为洛氏硬度计的示值，标准硬度块与洛氏硬度计

示值之差为洛氏硬度计的修正值，计算公式见式（2）。

k  H 0  H i

（2）

式中：

k——洛氏硬度计的修正值，HRC；

H0——标准洛氏硬度块的硬度值，HRC；

——测量 5 次，洛氏硬度计示值的平均值，HRC。

2）用洛氏硬度计测量率定钢砧的砧芯硬度，测量点至砧芯的边缘距离不小于 2.5 d（d

为压痕直径），且不应小于 1 mm。两相邻压痕中心距离不小于 4 d，且不应小于 2 mm。

测量 3 次，计算 3 次测量的平均值，平均值与修正值之和为率定钢砧的砧芯硬度值。60 HRC

与砧芯硬度值之差为砧芯硬度的示值误差，计算公式见式（3）。

H  60  (H j  k )

式中：

∆ ——率定钢砧砧芯硬度的示值误差，HRC；

（3）

5

JJF（鲁） 166—2023

——测量 3 次，洛氏硬度计示值的平均值，HRC；

k——洛氏硬度计的修正值，HRC。

7.3	指针长度

用游标卡尺外量爪夹住指针，测量指针水平投影总长度，将此长度减去指针示值刻度

线至指针块边缘的距离，计算公式见式（4）。

L1  27.5  L1  L2

（4）

式中：

L1 ——指针长度的示值误差，mm；

L1——游标卡尺测量指针水平投影总长度，mm；

L2——游标卡尺测量指针示值刻度线至指针块边缘的距离，mm。

7.4	刻线

7.4.1	“100”刻线缺口位置

将回弹仪检定器标尺盖板翻到测量回弹仪标尺“100”刻度线的位置，用游标卡尺测

量前定位板夹定面至标尺盖板的“100”刻线缺口的距离，示值误差为标称值减去测量值，

计算公式见式（5）。

L2  L01  L3

（5）

式中：

L2 ——“100”刻线缺口位置的示值误差，mm；

L01——“100”刻线缺口位置的标称值，mm；

L3——游标卡尺测量“100”刻线缺口位置，mm。

7.4.2	“0～100”标尺刻线长度

用游标卡尺直接测量“0～100”标尺刻线长度，示值误差为标称值减去测量值，计算

公式见式（6）。

L3  L02  L4

式中：

L3 ——“0～100”标尺刻线长度的示值误差，mm；

L02——“0～100”标尺刻线长度的标称值，mm；

L4——游标卡尺测量“0～100”标尺刻线的长度，mm。

7.4.3	“0～1”标尺刻线长度与刻线宽度

6

（6）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/107146002014006031