# 非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)检定规程

1  范围

本规程适用于非连续累计自动衡器(以下简称“累计料斗秤”)的首次检定、后续

检定和使用中检查。

本规程不适用于以下类型的累计料斗秤：

—   “动态称量”的累计料斗秤；

——由多个称量周期乘以预设恒定载荷的质量得到累计散状载荷的累计料斗秤。

2  引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG  99    砝码

JJF 1181—2007  衡器计量名词术语及定义

OIML    R107-12007(E)  非连续累计自动衡器(累计料斗秤)  第1部分：计量 和技术要求  试 验 (Discontinuous  totalizing  automatic  weighing  instruments(Totalizing

hopper   weighers)—Part    1:Metrological    and    technical   requirements-tests)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3  术语和计量单位

3.1  术语

本规程中所用的术语与JJF1181—2007《 衡器计量名词术语及定义》相一致，为使

用方便和便于理解特引用了部分术语，并增加了仅适用于本规程的专用术语。

3.1.1 非连续累计自动衡器(累计料斗秤)   discontinuous  totalizing   automatic  weig-

hing   instruments(totalizing   hopper    weighers)

通过把一批散料分成若干份分离的载荷，依次确定每份分离载荷的质量，累计其称

量结果，并将分离载荷卸出，以得到该批散状物料总量的一种自动衡器。

3.1.2  累计装置  totalization  device

累计料斗秤中，计算连续称量并卸出的载荷总量的装置。

3.1.3  累计分度值 (d)         totalization     scale     interval(d)

累计料斗秤主累计指示装置的分度值。

3.1.4  控制分度值 (d)        control    scale    interval(d)

累计料斗秤控制指示装置的分度值。

3.1.5 称量周期 weighing cycle

累计料斗秤的称量操作过程包括如下程序：

把载荷送到承载器上

——单次称量操作；

——单个分离载荷卸料并显示称量结果。

3.1.6  自动称量范围  automatic   weighing   range 从最小秤量到最大秤量的范围。

3.1.7  最大秤量 (Max)        maximum        capacity(Max) 累计料斗秤可以自动称量的最大不连续载荷。

3.1.8  最小秤量 (Min)        minimum        capacity(Min) 累计料斗秤可以自动称量的最小不连续载荷。

3.1.9  最小累计载荷(2min)minimum totalized load(≥mn)

在累计料斗秤的自动称量范围内，由不连续载荷构成的、不超过自动称量最大允许

误差的累加散状载荷的最小值。

3.1.10  累计指示装置  totalization indicating device

累计料斗秤指示经连续称量并卸出的散状载荷总量的装置。

3.1.11  主累计指示装置  principal   totalization   indicating   device

累计料斗秤指示经连续称量并卸出的散状载荷总量的累计指示装置。该指示装置不

能被使用者重设为零。

3.1.12  部分累计指示装置  partial   totalization   indicating   device

累计料斗秤指示连续卸出的有限次散状载荷总量的累计指示装置。该指示装置可以

被使用者重设为零。

3.1.13  辅助累计指示装置  supplementary    totalization   indicating    device

累计料斗秤中分度值大于主累计指示装置，且指示在一个相当长的时间内连续称量

载荷的总量的累计指示装置。该指示装置可以被使用者重设为零。

3.1.14  控制指示装置  control   indicating   device

累计料斗秤中，承载器上的载荷值可作为控制衡器的示值使用，用于控制目的的分

离载荷的指示装置。

3.2  计量单位

累计料斗秤使用的质量单位为：克 (g) 、 千克 (kg)    或吨 (t)。

4  概述

本规程适用于把一批散料分成若干份分离的载荷，依次确定每份分离载荷的质量， 累计其称量结果，并将分离载荷卸出，以得到该批散状物料总量的非连续累计自动衡器

(累计料斗秤)。

累计料斗秤可以由储料斗、载荷承载器、称重传感器、卸料斗、累计指示装置和打

印装置、控制系统等组成。

5  计量性能要求

5.1  准确度等级

累计料斗秤的准确度等级分为四个级别：0.2级、0.5级、1级、2级。

5.2  最大允许误差

5.2.1   自动称量

最大允许误差应是表1中累计载荷质量的百分数，可将其化整到最接近于累计分度

值 (d)  的相应值。最大允许误差不适用于小于最小累计载荷(2min) 的检定载荷。

表 1  自动称量的最大允许误差

| 准确度等级 | 最大允许误差(以累计载荷质量的百分数表示) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定和后续检定 | 使用中(检查) |
| 0.2级 | ±0.10% | ±0.2% |
| 0.5级 | ±0.25% | 士0.5% |
| 1级 | ±0.50% | 士1.0% |
| 2级 | ±1.00% | 士2.0% |

5.2.2  集成式控制衡器的静态称量

集成式控制衡器静态称量的最大允许误差应符合表2的规定。

表 2 集成式控制衡器静态称量的最大允许误差

| 最大允许误差 | 载荷m(用累计分度值d,表示) |
| --- | --- |
| 士0.5d | o≤m≤500d |
| ±1.0d: | 500d,<m≤2000d, |
| ±1.5d: | 2000d,<m≤10000d, |

为了得到化整误差，应对数字示值和打印结果进行修正，至少用0.2d, 来确定

误差。

5.3  分度值的形式

指示装置和打印装置的分度值应是1×10*,2×10*或5×10*的形式，其中 “k”   是

正整数、负整数或零。

除辅助累计指示装置外，所有累计指示装置的分度值应是相同的。

5.4  累计分度值

累计分度值应是：

a)  不小于最大秤量的0 .01%,且

b)  不大于最大秤量的0.2%。

5.5  最小累计载荷值

最小累计载荷应：

a)  不小于在自动称量首次检定时的最大允许误差和累计分度值d, 相等的载荷值；

b)  不小于最小秤量 (Min)。

按上述要求，依据表1 的自动称量最大允许误差，可得表3对最小累计载荷值

(2min)   的要求。

表 3  最小累计载荷值(2min)

| 准确度等级 | 2min应不小于下述两者中任何一个 |
| --- | --- |
| 0.2级 | 1000d,和Min |
| 0.5级 | 400d.和Min |
| 1级 | 200d,和Min |
| 2级 | 100d,和Min |

示例：若一台累计料斗秤，准确度等级为0.5级，最大秤量Max=1000    kg, 最小

秤量Min=200      kg,  累计分度值 d₁=0.2      kg。

按照上述 a),≥mn≥400×0.2       kg=80       kg;

按照上述 b),2min≥Min=200         kg。

因此，本例中累计料斗秤的最小累计载荷的最小值应是200 kg。

注：本示例为举例说明，是为了帮助理解本规程的要求，并非要求内容。

5.6  多个指示装置的一致性

对于一个给定载荷，多个指示装置的示值之差对于模拟装置不应大于自动称量时最

大允许误差的绝对值，但是对于数字指示和打印装置应为零。

6  通用技术要求

6.1  检定适用性

承载器必须能够容易、绝对安全地放置标准器。

6.2  操作的安全性

6.2.1  欺骗性使用

累计料斗秤不应有任何便于欺骗性使用的特征。

6.2.2  承载器的清空

累计料斗秤承载器的设计和操作应保证在一个称量周期的卸料后，残留在承载器上

的物料变化量不会产生影响相应称量准确度的结果。

6.3  置零准确度

置零后，零点偏差对称量结果的影响不超过±0.25d₁。

6.4  说明性标志

6.4.1  说明性标志的内容

计量器具制造许可证的标志、编号：

——计量器具型式批准标志和编号(本项目不是强制性规定);

——累计料斗秤的名称和规格(型号);

——累计料斗秤的出厂编号(若适用，应在每一分离部件上标识);

——制造厂商或商标；

对于进口累计料斗秤，应有代理商的名称或商标

准确度等级：0.2、0.5、1或2;

——最大秤量： Max=            g 或 kg 或 t;

——最小秤量： Min=             g 或 kg 或 t;

——最小累计载荷：2m=            g 或 kg 或 t;

——累计分度值：d,=             g 或 kg 或 t;

——物料描述；

——控制分度值(若适用) d=            g 或 kg 或 t;

产品采用的标准号：

——产品的合格证(可与累计料斗秤本机分开设置);

——电源电压：Ux  或 Upc=           V;

——电源频率：      Hz;

— 气压/液压(若适用):      kPa;

——最大运行效率：      t/h;

——软件标识(对于由软件控制的累计料斗秤，此项是强制的);

——工作温度范围：      ℃~      ℃;

——相对湿度：      %;

——需要限制场合的特殊说明。

根据累计料斗秤的特殊用途，颁发型式批准证书的计量行政部门在型式批准时可增

加辅助标志(例如安全代码、制造日期)。

6.4.2  说明性标志的表示

说明性标志应集中在累计料斗秤清晰可见的位置，可置于永久固定在指示装置附近 的铭牌或粘贴标签上，或置于累计料斗秤本身不可移动的部件上。在任何情况下，最大 秤量、最小秤量和累计分度值都应该被标示。如果铭牌或粘贴标签不被损坏就能拆下的

话，应采用恰当的保护方式，比如可以装上不可拆除的管理标志。

带有标志的铭牌应加封，除非铭牌不被破坏就不能被拆除。

作为另一种方式，上述所有的说明性标志在软件控制的可编程显示器上选择性显示

时，应满足：

——只要接通累计料斗秤的电源，至少应显示 Max 、Min   和d,

——其他的说明性标志可以通过手动指令显示。

如果可编程显示的标志显示或指示在称量结果附近的位置，除了以下应在铭牌上显

示的标志外，则这些可编程显示的标志在铭牌上不需要重复显示：

Max 、Min    和 d. 应在显示器附近的位置显示；

——计量器具制造许可证的标志、编号；

——制造厂商的名称和商标；

——电源电压；

——电源频率；

气压/液压(若适用)。

6.5  检定标记

6.5.1  位置

累计料斗秤上应有一个放置检定标记的位置，该位置应当满足以下要求：

不损坏标记就不能将标记从累计料斗秤上取下：

——应便于安放标记，又不改变累计料斗秤的计量特性；

使用中不必移动累计料斗秤或其防护罩就可以看见标记。

6.5.2  安装

需要配有检定标记的累计料斗秤，在上述规定的位置应有一个检定标记的支座，能 确保检定标记的长久完好。如果标记是印记式的，则其支承物应由铅条或其他类似材质 的材料制成，嵌入固定在累计料斗秤上的标牌中，或嵌入累计料斗秤的凹槽中。如果标

记是胶粘物，累计料斗秤应留有粘贴标记的位置。

7  计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检查。

7.1  检定条件

7.1.1  检定用标准装置

检定用的标准装置包括控制衡器和标准砝码，用来确定每次检定试验载荷质量的约

定真值。

7.1.1.1  控制衡器

控制衡器可以是与累计料斗秤相分离的单独衡器，即分离式控制衡器；若累计料斗 秤配备了控制指示装置或者是具有外接的控制指示装置，累计料斗秤自身也可作为控制

衡器，即集成式控制衡器。

控制衡器应满足以下要求：

若控制衡器是在物料检定之前立即检定的，控制衡器的误差不超过5.2.1表1

首次检定的最大允许误差的1/3,或

——若控制衡器是在其他时间检定的，控制衡器的误差不超过5.2.1表1首次检定

的最大允许误差的1/5。

物料检定时可使用附加小砝码确定控制衡器化整前的示值和化整误差。

当被检累计料斗秤在物料检定中作为集成式控制衡器使用时，该累计料斗秤应有合

适的分度值并符合集成检定法中静态称量检定的要求。

7.1.1.2  集成式控制衡器

集成式控制衡器应满足7.1.1.1和5.2.2的要求。

对于集成式控制衡器的承载器应有放置表4中规定量的标准砝码的装置。

表 4  承载器放置标准砝码的最小量

| 最大秤量(Max) | 标准砝码的最小量 |
| --- | --- |
| Max≤5 t | Max |
| 5 t<Max≤25 t | 5 t |

| 25 t<Max≤50 t | 20%Max |
| --- | --- |
| 50 t<Max | 10 t |

7.1.1.3  标准砝码

用于静态称量的标准砝码应满足 JJG99   的要求，其误差应不超过5 .2 .2表2规定

的相应载荷最大允许误差的1/3。

7.1.2  环境条件

检定应在稳定的环境条件，并在累计料斗秤的额定条件下进行，特殊情况应另外

说明。

7.1.3  物料检定的条件

现场的物料检定应符合以下要求：

a)  按照说明性标志；

b)  在累计料斗秤的额定操作条件下；

c)  使用物料检定程序，选择分离检定法或集成检定法中的其中一种方法进行检定；

d)   检定至少应进行3次物料检定：在累计料斗秤标志的最大秤量、最小秤量和接 近 最 小 累 计 载 荷 ( 2mm)  处各进行 一 次检定；检定物料量应不少于最小累计载荷

(2min);

e) 应使用累计料斗秤的实际称量的物料作为检定载荷；

f)  每次检定应在每小时称量周期最多的情况下进行；

g)   每次物料检定应至少完成5个称量周期；

h) 当累计料斗秤在正常操作时，累计料斗秤的辅助设备(包括皮带机、除尘系统

等)应正常继续使用；

i)  若累计料斗秤的卸料设备可以通过交替工作的方式改变被称物料的流动，则检

定应包括这种交替操作，除非能够确定这种交替操作不影响称量，例如空气的流动。

7.1.4  分离检定法

在这种方法中，使用被检累计料斗秤之外的已检定过的控制衡器(分离式控制衡 器)来确定累计料斗秤称量之前或之后的检定载荷质量的约定真值。当计算误差时有必

要考虑控制指示装置的分度值和检定载荷的细分数量。

a)   主累计指示装置指示的检定载荷重量

通过应用主累计指示装置获得检定载荷的指示重量。

称量开始前观察并记录主累计指示装置上的指示重量值 Ts,    然后对检定载荷进行

称量，对检定载荷的称量应是自动的一斗一斗地进行称量操作，称量结束后再观察并记 录主累计指示装置上的指示重量值 Tr,    那么主累计指示装置指示的检定载荷重量为

T=Tr-Ts。

b)  检定载荷质量的约定真值 L

检定载荷应在控制衡器上进行称量，记录控制衡器的重量值 L,    把这一称量结果看

作检定载荷质量的约定真值L。

c)   自动称量的误差E₁

分离检定法自动称量的误差用公式(1)计算：

(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/115231102143011040