# 高度卡尺检定规程

1  范围

本规程适用于分度值或分辨力为0.01 mm 、0.02    mm 、0.05    mm 和0.10 mm,    测 量范围(0～2000) mm 各种规格的游标、带表和数显高度卡尺的首次检定、后续检定 和使用中检查。

2  引用文献

本规程引用下列文献

JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

JJF 1059—1999  测量不确定度评定与表示

GB/T  21390—2008 游标、带表和数显高度卡尺

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

高度卡尺是用来测量制件表面高度位置和精密划线的量具。其主要结构形式分别为 游标高度卡尺(见图1)、带表高度卡尺(见图2和图3)和数显高度卡尺(见图4和图5)。

图 1 游标高度卡尺

1—划线量爪；2—游标尺；3—主标尺；4—尺身；5—微动装置；6—尺框；7—紧固螺钉；8—底座

JJG 31—2011

图 4  单柱数显高度卡尺

1—划线量爪；2—尺框；3—主尺；4—微动装置；

5—数字显示器；6—紧固螺钉；

7—功能按钮；8—底座

图 5  双柱式数显高度卡尺

1—划线量爪；2—尺框；3—双立柱；4—手轮；

5—锁紧装置；6—数字显示器；7一功能按钮；8—底座

4  计量性能要求

4.1  标尺标记的宽度和宽度差

4.1.1  游标高度卡尺的主标尺和游标尺的标记宽度和宽度差应符合表1的规定。

表1 标记宽度和宽度差                       mm

| 分度值 | 标尺标记宽度 | 标尺标记宽度差 |
| --- | --- | --- |
| 0.02 | 0.08～0.18 | 0.02 |
| 0.05 |  | 0.03 |
| 0.10 |  | 0.05 |

4.1.2  带表高度卡尺的主标尺标记和圆标尺标记宽度及指针末端宽度为(0.10～0.20)mm。 宽度差不超过0.05 mm。

4.2  量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度

量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度R。不大于表2的规定。

表2  测量面的表面粗糙度

| 分度值(分辨力)/mm | 表面粗糙度R₂/μm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 量爪测量面 | 底座工作面 |
| 0.01,0.02 | 0.2 | 0.4 |
| 0.05,0.10 | 0.4 |  |

4.3  量爪测量面和底座工作面的平面度

量爪测量面和底座工作面的平面度不大于表3的规定。

mm

表3  测量面的平面度

| 测量上限 | 量爪测量面的平面度 | 底座工作面的平面度 |
| --- | --- | --- |
| ≤1000 | 0.003 | 0.005 |
| 1000<L≤2000 | 0.004 | 0.006 |
| 注：底座工作面轮廓边缘1mm范围内不计，工作面只允许中间凹。 |  |  |

4.4  量爪测量面与底座工作面的平行度

量爪测量面与底座工作面的平行度不超过表4的规定。

mm

表4  量爪测量面与底座工作面的平行度

| 分度值(分辨力) | 量爪测量面与底座工作面在同一平面时的平行度 |
| --- | --- |
| 0.01,0.02 | 0.005 |
| 0.05,0.10 | 0.008 |

4.5  重复性

带表高度卡尺和数显高度卡尺重复性不超过表5的规定。

表5 重复性

mm

| 分度值/分辨力 | 带表高度卡尺 | 数显高度卡尺 |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| 0.02 | 0.01 |  |
| 0.05 |  |  |

4.6  漂移

数显高度卡尺的数字漂移在1 h 时间内不超过一个分辨力。

4.7  零值误差

高度卡尺的量爪测量面与平板相接触(底座工作面与量爪测量面在同一平面)时， 游标上的“零”标记和“尾”标记与主标尺相应标记相互重合，重合度不超过表6的

规定。

表6 重合度                           mm

| 分度值 | “零”标尺标记重合度 | “尾”标尺标记重合度 |
| --- | --- | --- |
| 0.02 | ±0.005 | 土0.010 |
| 0.05 |  | ±0.020 |
| 0.10 | ±0.010 | ±0.030 |

4.8  示值误差

高度卡尺最大允许误差不超过表7的规定。

mm

表7  最大允许误差

| 测量上限 | 分度值(分辨力) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01,0.02 | 0.05 | 0.10 |
|  | 最大允许误差 |  |  |
| ≤200 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 |
| 200<L≤300 | ±0.04 |  |  |

|  |  | ±0.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 300<L≤500 | ±0.05 |  |  |
| 500<L≤1000 | 士0.07 | ±0.10 | ±0.15 |
| 1000<L≤2000 | ±0.25 |  |  |

5  通用技术要求

5.1  外 观

5.1.1  高度卡尺表面镀层均匀、光泽协调一致、标尺标记和计数器应清晰，表蒙透明

清洁。无锈蚀、碰伤、毛刺、镀层脱落及明显划痕，无目力可见的断线或粗细不匀等，

以及影响外观质量的其他缺陷。

5.1.2  高度卡尺上必须有制造厂名或商标、分度值和出厂编号。

5.1.3  后续检定的高度卡尺，允许有不影响使用准确度的外观缺陷。

5.2  各部分相互作用

5.2.1  尺框沿尺身移动手感平稳，无阻滞或自重下滑现象。数字显示应清晰、完整、 无黑斑和闪跳现象。各按钮功能可靠、工作稳定。

5.2.2  紧固螺钉和微动装置的作用可靠。

5.2.3  主尺尺身应有足够的长度裕量，以保证在测量范围上限时尺框及微动装置不致 于伸出尺身之外。

5.3  各部分相对位置

5.3.1  游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面的距离不大于0.30 mm。

5.3.2  圆标尺的指针末端盖住短标记长度的30%～80%。指针末端与标尺标记表面之

间的间隙不超过表8的规定。

表8 指针末端与标尺标记表面之间的间隙                 mm

| 分度值 | 指针末端与标尺标记表面之间的间隙 |
| --- | --- |
| 0.01,0.02 | 0.7 |
| 0.05 | 1.0 |

5.3.3 量爪测量面与平板相接触时，圆标尺的指针位于正上方，此时毫米读数部位至

主标尺“零”标记的距离不超过标记宽度，压线不超过标记宽度的1/2。

6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

6.1  检定条件

6.1.1  检定室内温度：(20±5)℃。

6.1.2  检定室内相对湿度：不超过80%。

6.1.3  检定前，将被检高度卡尺及量块等检定用设备同时置于平板上，其平衡温度时

间见表9的规定。

表9  平衡温度时间

| 测量上限(mm) | 平衡温度时间(h) |
| --- | --- |

| ≤300 | 1 |
| --- | --- |
| 300<L≤500 | 1.5 |
| 500<L≤2000 | 2 |

6.2 检定项目和检定设备

高度卡尺的检定项目及主要检定设备见表10。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116013015055010033