一种肌肉收缩的演示系统的制作方法

1.本发明属于生物医学仪器领域，涉及一个相位干涉电场刺激深部肌肉收缩的 演示系统，其功能是演示相位干涉电场刺激深部肌肉使其收缩的过程。

背景技术：

2.目前用于刺激深部肌肉的方法主要是深部肌肉刺激(dms)。dms 通过机械振动 的方式，在特定频率下击打和震动肌肉，具有一定放松肌肉和减轻疼痛的效 果。但目前通常用肌纤维超声参数、肌肉群总肌力和主观感觉等间接证据来评 估 dms 效果，难以直接证实 dms 是否刺激到深部肌肉以及不同强度下 dms 对深 部肌肉的刺激效果。

3.电刺激具有促进肌肉运动并改善其功能的作用，早已被广泛应用于临床治 疗。但直流电与低频交流电均难以深入到生物的深层组织，因此无法有效刺激 生物深部结构。grossman 等人使用相位干涉电场(temporal interference electrical fields，ti)在不引起小鼠浅层脑区兴奋的前提下，实现了对脑深 部结构的非侵入性刺激，证实相干波是选择性无创电刺激深部组织的有效手 段。这种方法使用两对皮肤电极，施加存在一定频差的两路 1 千赫兹以上等幅 正弦信号，在干涉作用下，两电流叠加的中心区域将产生一个低频包络波电 场。相干波通过调整包络调制幅度(envelope modulation amplitude，ema)改 变刺激强度，当包络波的峰谷之差在空间特定区域达到最大值，此时电场将集 中刺激该区域，继而达到选择性刺激深层结构的目的。

4.但相位干涉电场尚处于理论阶段。相较中枢神经而言，肌肉对刺激敏感，能 快速产生反应，易于直接观察肌肉的收缩，使进行相干波刺激效果观察的难度 和复杂度明显降低，所以可在肌肉层面进行相干波刺激效果研究。

5.因此需要设计一个集刺激信号输出、多功能肌肉固定支架和拉力信号采集为 一体，同时性能稳定、易于操作和便于观察的相位干涉电场刺激深部肌肉收缩

演示系统。

技术实现要素：

6.本发明的内容是提供一种相位干涉电场刺激深部肌肉收缩的演示系统。

7.本发明提供一种肌肉收缩的演示系统，所述演示系统包括微控制器，刺激信 号输出模块和拉力信号采集模块、固定支架；所述微控制器用于生成电刺激信 号，刺激肌肉，并接收拉力信号；所述刺激信号输出模块，设有二路电路输出 刺激信号，接受微控制器生成的电刺激信号，形成刺激肌肉的相干波信号； 8.所述拉力信号采集模块用于采集肌肉拉力数据，将拉力数据输出给微控制 器；

9.所述固定支架用于固定肌肉；

10.所述刺激信号输出模块和拉力信号采集模块分别与微控制器连接。

11.上述拉力信号采集模块包括多套各自独立的测力传感器和信号变送器；所述 测力传感器可与肌肉一端棉线或其它材质的线悬挂固定，并可测量肌肉拉力数 据；所述信号变送器将测力传感器的输出信号放大并转变为微控制器可识别的 电信号。

12.上述固定支架包括四根支柱、顶板、固定圈和底板，所述顶板、固定圈和底 板从上到下依次固定于支柱上，所述固定圈可以水平可拆卸地固定在支柱上； 所述顶板上固定悬挂着多个测力传感器；所述肌肉两端均固定连接有棉线或其 它材质的线，上端的棉线或其它材质的线悬挂固定于拉力传感器挂钩上，下端 的棉线或其它材质的线均固定连接一同样质量的砝码；所述下端棉线或其它材 质的线通过固定装置固定于底板下部。

13.上述拉力信号采集模块包括拉力传感器和信号变送器；所述拉力传感器可与 肌肉一端棉线或其它材质的线悬挂固定，并可测量肌肉拉力数据；所述信号变 送器将测力传感器的输出信号放大并转变为微控制器可识别的电信号。 14.上述固定装置为多对强力电磁铁，用于夹持固定下端棉线或其它材质的线。 15.上述固定支架还包括营养液喷洒装置和温度调节装置，所述营养液喷洒装置 用于向肌肉喷洒营养液；所述温度调节装置用于调节肌肉周围小环境温度。 16.上述温度调节装置为温控加热灯；所述营养液喷洒装置包括固定于肌肉上方 的雾化喷头、蠕动泵、进水管、出水管和装有营养液的试剂瓶，所述进水管一 端插入试剂瓶中，另一端连接蠕动泵；所述出水管二端分别连接蠕动泵和雾化 喷头。

17.上述刺激信号输出模块包括 usb

-

6361 多功能 i/o 设备和 a395 线性刺激隔离器；所述 usb

-

6361 多功能 i/o 设备分别与微处理器和 a395 线性刺激隔离器连接，将微处理 器传递的数字信号转换为模拟信号，再输出信号传递给 a395 线性刺激隔离器； 所述 a395 线性刺激隔离器可以输出恒定幅度的交流电刺激。

18.上述微控制器，刺激信号输出模块和拉力信号采集模块分别与电源连接。 19.本发明实施例取 5 块离体肌肉构成四周 4 块肌肉，中央 1 块肌肉排列的环形 深层结构，既可保留肌肉的收缩功能，同时不影响电刺激信号的传导，5 块肌

肉相互接触，可相互滑动，每块肌肉的收缩力几乎作用不到相接触的其它肌 肉，从而达到演示相干波信号对深层肌肉刺激效果的目的。用计算机输出数字 电刺激信号，数字电刺激信号经过 usb

-

6361 多功能 i/o 设备生成模拟电刺激信号，模拟电刺激信号经 a395 线性隔离 器后接电极片与外周的 4 块肌肉相贴。5 块肌肉固定在多功能支架上，其中 4 块外周肌肉环形包围中央的 1 块肌肉，4 块外周肌肉互不接触构成浅层结构， 中央的 1 块肌肉构成深部结构。正交排列的每 2 块外周肌肉接通 1 路刺激信 号，共 2 路刺激信号。在每块肌肉两端的肌腱处都绑上棉线或其它材质的线， 上端棉线或其它材质的线与测力传感器相连，下端棉线或其它材质的线穿过底 板的下部后系在单钩砝码上，在下端棉线或其它材质的线穿过底板的下部的位 置，装有强力电磁铁，电磁铁通电时可夹紧棉线或其它材质的线。每次实验， 给予肌肉电刺激信号与电磁铁电信号之间有四步协同动作。第一步，不加电刺 激信号，电磁铁也不通电，不夹持棉线，砝码的力通过棉线作用到肌肉上，使 肌肉有一初始拉力。第二步，不加电刺激信号，电磁铁通电，夹持肌肉下端棉 线。第三步，加电刺激信号，同时电磁铁持续通电，肌肉下端不因肌肉收缩而 移动。第四步，不加电刺激信号，电磁铁持续通电，肌肉不收缩，理论上讲， 此时肌肉内的张力应恢复到实验前的初始拉力，但因肌肉进行过一次通电实 验，其肌肉这时的内部拉力不能恢复到实验前的初始拉力。再下一步，即循环 到四步协同动作的第一步，不加电刺激信号，不加电磁铁电信号，砝码的拉力 通过棉线直接作用到肌肉下端，保证了每次实验肌肉的初始拉力相同。在演示 过程中，蠕动泵

-

雾化喷头均匀给肌肉喷洒营养液，多余液体由底部的废液收集盘收集，温控加 热灯可使肌肉周围小环境处于稳定的温度环境，通过营养和保

温手段使肌肉在整个过程中能保持一定活性。肌肉受到电刺激收缩产生的拉力 信号经测力传感器、信号变送器和模数转换器再传回计算机。通过整个演示系 统的协同运作，从而达到观察相位干涉电场刺激深部肌肉使其收缩的目的。 20.本发明的结构主要由 4 个部分组成，以下是各部分的主要构成。

21.(一)微处理器，本发明实施例中微控制器采用计算机。

22.1.计算机：在计算机 matlab 软件中编写刺激信号代码，按照预设方案自动 生成电刺激信号。也可在刺激过程中任意调整刺激信号参数，演示不同的刺激 信号对肌肉的刺激效果。

23.(二)刺激信号输出模块。

24.该模块包括 usb

-

6361 多功能 i/o 设备和 a395 线性刺激隔离器。

25.2.usb

-

6361 多功能 i/o 设备：美国 national instruments 公司生产的 usb

-

6361 多功能 i/o 设备，带配套 usb 连接线，通过 usb 接口和计算机相连。usb -

6361 多功能 i/o 设备共有两对输出接口，每对输出接口有一正一负(ao 和 ao

gnd)两个螺栓端口，每对输出接口可输出一路刺激信号。在输出刺激信号过程 中，usb

-

6361 多功能 i/o 设备可将电脑中生成的数字信号转换为模拟信号，再通过输出 接口把刺激信号传递到隔离器。

26.3.a395 线性刺激隔离器：美国 world precision instruments 公司生产的 a395 线性刺激隔离器，有一个输入接口和一正一负两个输出接口。a395 线性刺 激隔离器的输入接口与 usb

-

6361 多功能 i/o 设备的输出接口相连，a395 线性刺激隔离器的输出接口插入两 根与电极片配套使用的正负导线。a395 线性刺激隔离器的作用是输出一路恒定 的刺激电流，使刺激电流不受终端电阻变化的干扰。

27.(三)多功能肌肉固定支架。

28.4.支柱：支柱为正方柱体，共有四根，可用来固定顶板、花瓣形固定圈和底 板，形成支架。支柱上有一横向中空，大小与花瓣形固定圈的固定柱吻合，可 供固定柱水平插入。

29.5.顶板：顶板呈正方形板状，在四个顶角处开孔，四根支柱从顶板开孔处插 入，使顶板水平固定在四根支柱上。顶板上共均匀分布有 20 个螺丝孔，可用来 固定测力传感器和导线。顶板中央切割出一块正方形区域，测力传感器挂钩在 此处悬空，肌肉可挂于测力传感器上。

30.6.花瓣形固定圈：花瓣形固定圈外部有四根中空的固定柱，固定柱插入四根 支柱，使花瓣形固定圈水平固定在四根支柱上。花瓣形固定圈的环形侧壁贴有 电极片，并在侧壁中央处开孔，从 a395 线性刺激隔离器接出的导线穿过中空的 固定柱，可在侧壁的中央开孔处与电极片相连。肌肉竖直排列在花瓣形固定圈 里，花瓣形固定圈可使 4 块外周肌肉互相不接触，只有深层肌肉可与外周肌肉 接触。

31.7.底板：底板呈正方形筛状板，底板上均匀布满了孔洞，营养液经过孔洞汇 入废液收集盘。底板的四个顶角处开孔，四根支柱从底板开孔处插入，使底板 水平固定在四根支柱上。

32.8.单钩砝码：单钩砝码上端带一个挂钩，重量为 50g，每块肌肉下端的棉线 或其它材质的线都系在一个单钩砝码上，砝码给每块肌肉提供了相同的前负 荷，即肌肉的初始拉力。

33.9.强力电磁铁：强力电磁铁呈圆片状，共有五对，每对强力电磁铁通电后互 相吸引

并紧贴，断电后再取下强力电磁铁。在肌肉收缩时，在每块肌肉下端的棉线或 其它材质的线，用一对通电的强力电磁铁夹紧棉线或其它材质的线，从而使肌 肉下端在刺激过程中保持固定。电刺激结束后，再断开强力电磁铁的电流。 34.10.蠕动泵：蠕动泵带有一进一出两条泵管，进水管插入装满新鲜营养液的 试剂瓶，出水管末端接一个直通接头，并把雾化喷头接在直通接头的另一端。 在蠕动泵的操作面板上可以控制流速，将营养液从试剂瓶中定量输送到雾化喷 头。

35.11.雾化喷头：用铁架台上的万用夹把雾化喷头固定在 5 块肌肉上方，通过 调节雾化喷头外部的旋钮，可以改变雾化喷头的喷孔孔径，从而控制营养液的 喷洒范围和流量。

36.12.温控加热灯：温控加热灯有三部分配件，包括温控器、红外陶瓷加热灯 泡和伸缩灯架。温控加热灯可以控制金属丝加热时产生的热量大小并全程测 温，从而调节肌肉所处小环境的温度，使其处于稳定的温度环境中。 37.(四)拉力信号采集模块。

38.13.测力传感器：hyforcell 公司生产的高精度梁式测力传感器，测力传感 器尾端有 4 根导线，分别接电源正负极和信号变送器。测力传感器底部有两个 螺丝孔，可用配套螺丝固定在顶板上，测力传感器与顶板之间用螺帽隔开。测 力传感器头部下端有环形挂钩，在顶板中央的正方形区域悬空，可用棉线或其 它材质的线把肌肉挂在测力传感器上，记录肌肉在刺激过程中的拉力变化。 39.14.信号变送器：hyforcell 公司生产的拉压双向信号变送器，左右两端分 别有 2 排接孔，左侧接电源正负极和 usb

-

6361 多功能 i/o 设备，右侧接测力传感器。信号变送器将测力传感器的输出信 号放大并转变为计算机可识别的电信号。

40.本发明系统可以直观显示在表面电极的电信号作用下，浅层肌肉不收缩，而 深部肌肉受到刺激收缩。本发明操作简便，可任意改变刺激信号，结果明显， 可直接评估刺激效果，特别有利于教学演示。多套测力传感器和信号变送器可 在不影响电耦合情况下，由每套测力传感器和信号变送器分别记录电刺激时不 同方位的单根肌肉所产生的拉力，每个单根肌肉间几乎没有力的耦合，每根肌 肉的收缩相互之间无影响，可精准演示相干波信号对深部肌肉的刺激效果。 附图说明

41.图 1 是本发明的装配示意图。整个相位干涉电场刺激深部肌肉收缩演示系统 的部件均统一放置在工作台上。

42.图 2 是本发明中顶板 5、测力传感器 13、螺帽 21 和压线板 22 放置的示意 图。

43.图 3 是本发明中花瓣形固定圈 6 的示意图。

44.图 4 是本发明中底板 7 的示意图。

45.图 5 是本发明中支柱 4 的示意图。

46.图 6 是本发明中底板 7、单钩砝码 8 和强力电磁铁 9 组合使用的示意图。 47.图 7 是本发明中蠕动泵 10、雾化喷头 11、试剂瓶 17、直通接头 18、铁架台 19 和万用夹 20 组合使用的示意图。

48.图 8 是本发明中温控加热灯 12 的示意图。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125244343014011100