# 高静水压下20 Hz～3.15   kHz 标准水听器 (耦合腔互易法) 检定规程

本规程参考采用国际电工委员会IEC 60565 Ed.2:2006《水声  水听器  0.01 Hz~

1  MHz 频率范围的校准》中的耦合腔互易法校准。

1 范围

本规程适用于静水压0.1 MPa～10   MPa、频率20 Hz～3.15    kHz 范围内使用的耐 高静水压标准水听器(以下简称标准水听器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献：

GB/T  3102.7—1993  声学的量和单位

GB/T  3947—1996  声学名词术语

GB/T  4128—1995  声学  标准水听器

GJB1726—1993   高静压下低频一级标准水听器检定规程

JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

JJF 1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF  1059-1999  测量不确定度评定与表示

IEC  60565  Ed.2:2006  Underwater    acoustics—Hydrophones—Calibration    in    the frequency  range  0.01  Hz  to   1  MHz  (水声  水听器  0.01 Hz～1   MHz  频率范围的 校准)

使用本规程时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 水听器开路电压  open-circuit  voltage  at  hydrophone  当水听器输出端没有电流通过时，在该端呈现的电压。 单位：伏[特], V。

3.2  水听器声压灵敏度  pressure  sensitivity  of  a  hydrophone

水听器的输出电压与作用在水听器接收面上的实际声压的比值。

符号： M,

单位：伏每帕， V/Pa。

3.3  声压灵敏度级  pressure   sensitivity   level

水听器声压灵敏度 M。的平方与参考声压灵敏度 Mw 的平方之比的以10 为底对数 乘以10。

符号： M。

单位：分贝，dB。

注 ：

1.通常M=1V/μPa。

2. 在远离标准水听器谐振频率的低频，声压灵敏度级近似等于其自由场[电压]灵敏度级。 3.4   [声]耦合腔  [acoustic]coupler

能够插入换能器和水听器的密闭、充液、刚性、小尺寸的腔体。

4  概述

标准水听器用于检定测量水听器并测量水中声压。标准水听器由压电或其他换能材 料的敏感元件及相应结构、前置放大器等组成，在声波作用下能产生与作用声压值成正 比的开路电压值。

5 计量性能要求

5.1 工作正常性

5.1.1  对不带前置放大器的标准水听器，在电缆端测得的绝缘电阻应大于100 MΩ (测试电压100 V),   测得的电容值与使用说明书中提供的数值相差不应超过±20%。

5.1.2  对带前置放大器的标准水听器，当振动信号作用到水听器敏感元件时，电缆端 应有相应的电压输出。

5.2  声压灵敏度级

在参考频率1 kHz 时，标准水听器的声压灵敏度级应不低于—210.0 dB,   与标称值 的最大允许误差不应超过士2.0 dB。 (参考值：1 V/μPa)。

5.2.1  声压灵敏度级随频率变化的响应起伏

在给定静水压下，标准水听器检定频率范围内的声压灵敏度级起伏(最大值和最小 值之差)不应超过4.0 dB。

注：检定频率一般按1/3倍频程选取。

5.2.2  声压灵敏度级随静水压力变化的响应起伏

在给定频率下，标准水听器检定静水压范围内的声压灵敏度级起伏(最大值和最小 值之差)不应超过4.0 dB。

6  通用技术要求

6.1  通用要求

6.1.1  标准水听器的特性和构造应适合于在液体媒质温度5℃~30 ℃、静水压力 0.1  MPa～10  MPa 的环境条件下进行测量。

6.1.2  标准水听器的表面应是光滑的、非多孔性的和能被水浸润的。

6.1.3  标准水听器应具有足够的声刚性(即具有很高的声阻抗)。

6.2  材料和结构

6.2.1 标准水听器暴露于水中的所有部件均应采用耐腐蚀的材料制作，其材料和结构

应保证具有长期的使用稳定性。

6.2.2  高阻抗的敏感元件应有静电屏蔽，静电屏蔽应与电缆的屏蔽连接，并与暴露于 水中的金属外壳绝缘；带前置放大器的标准水听器暴露于水中的金属外壳应与电缆的屏 蔽连接。

6.3 标志和出厂资料

6.3.1  标准水听器应具有以下清晰而耐久的标志： 1)制造商的名称；

2)型号和序列号。

6.3.2  每只标准水听器应附有单独的出厂资料。出厂资料应包括标准水听器最大耐静 水压值、声压灵敏度级频率响应以及信号线、地线和屏蔽线的说明。带前置放大器的标 准水听器还应有供电线的标记，并说明供电电压值。

6.3.3 非供操作者使用的部件，应采用密封或标记的方法加以保护，以免影响标准水 听器的准确度。

7 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中的检验。

7.1  检定条件

7.1.1  环境条件

室温：10℃~30 ℃;

耦合腔内液体媒质温度：5℃~30 ℃;

相对湿度：30%～90%;

静水压力：0.1 MPa～10  MPa。

7.1.2  计量标准器及主要配套设备

7.1.2.1  计量标准器

在本规程规定的工作频率内，计量标准器的功能、性能要求如下：

1)信号发生器：应具有频率、幅度都可以独立调节的正弦信号输出通道；频率示 值误差不应超过±0.5%;最大输出电压不低于10 V 峰值，电压示值误差不应超过 士1%;

2)电流取样器：电流取样值的最大允许误差不应超过±2%;

3)前置放大器：输入阻抗应大于标准水听器电阻抗的100倍，增益误差不应超过 ±0.1    dB;

4)滤波器：带通滤波，带外衰减斜度不应小于48 dB/oct;

5)数字电压表：交流电压测量最大允许误差不应超过±0.1%;

6)测量放大器：放大倍数不低于40dB,   放大倍数的非线性不应超过±0.1 dB。

7)量筒：容积500 mL,   容积测量最大允许误差不应超过满量程的±1%。 7.1.2.2  主要配套设备

在本规程规定的工作频率内，主要配套设备的功能、性能要求如下

1)辅助换能器：包括发射换能器和互易换能器，辅助换能器应耐10 MPa 静水压、 具有声刚性、压力稳定性和线性特性，在检定频率范围内，辅助换能器可以在耦合腔内 建立信噪比不低于30 dB 的声场；在工作的动态范围内，其发射线性误差不应超过  ±0.1    dB, 互易换能器的互易性误差不应超过±0.1 dB。

2)功率放大器：输出阻抗与发射换能器阻抗相匹配，输出波形总失真 (THD+N) 不应超过士2%;

3)电子开关：通道间的串扰应小于一80 dB;

4)示波器：垂直偏转系数误差不应超过士2%,扫描时间系数误差不应超过±2%, 扫描线性误差不应超过±2%;

5)液体加压设备：加压范围0.1 MPa～10   MPa,  压力测量最大允许误差不应超过 ±5%;

6)兆欧表：测试电压100 V,   绝缘电阻测量最大允许误差不应超过±10%;

7)电容表：电容值测量范围不应小于100 μF; 电容测量最大允许误差不应超过 ±5%;

8)温度计：温度测量范围不应小于0℃~50 ℃,温度测量最大允许误差不应超过

±1   ℃;

9)卷尺：长度不小于20 m,   长度测量的最大允许误差不应超过±1 cm;

7.1.3 耦合腔

1)耦合腔腔体的几何形状通常为圆柱形，其示意图如图1所示。腔体的边界具有 声刚性，腔体壁厚 (t)   不应小于内半径 (r),     腔体长度 (l)    和直径(2r)   小于腔内液 体中被检上限频率对应的声波波长的十分之一。在检定频率范围内，耦合腔中声压随声 场位置的变化不应超过±0.3 dB;

图 1  耦合腔示意图

F   发射换能器； J一标准水听器； H—互易换能器

2)耦合腔应与周围机械设备作隔振处理，耦合腔的结构采取有效的隔振措施，避 免发射换能器的振动通过结构直接耦合至互易换能器或标准水听器；

3)腔中充满蒸馏水或其他液体媒质，腔的结构应便于排尽腔内残余空气。 7.2  检定项目

标准水听器的首次检定、后续检定和使用中检验项目见表1

表 1 标准水听器的首次检定、后续检定和使用中检验项目一览表

| 项 目 |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 |  | 十 | 十 | 十 |
| 工作正常性 | 绝缘电阳 | 十 | 十 | 十 |
|  | 电容 | 十 | 十 | 十 |
|  | 信号检验 | 十 | 十 | 十 |
| 声压灵敏度级 |  | 十 | 十 | 十 |
| 声压灵敏度级随频率变化的响应起伏 |  | 十 | 十 |  |
| 声压灵敏度级随静水压力变化的响应起伏 |  | 十 | 十 |  |

注 ：

1. 带前置放大器的标准水听器不检绝缘电阻和电容，不带前置放大器的标准水听器不作信号 检验。

2. “+”表示需检项目，“—”表示不需检项目。

7.3  检定方法

7.3.1  外观检查

标准水听器应具有清晰的标志，包括制造商的名称、型号和序列号等。外观应完 好，无影响正常工作的机械损伤等。

出厂资料应符合6.3.2 的要求。

7.3.2  工作正常性

将不带前置放大器的标准水听器敏感元件部分置于水中，用兆欧表测量标准水听器 电缆末端的绝缘电阻值，用电容表测量标准水听器的电缆末端的电容值，结果应符合 5.1.1的要求。

将标准水听器的电缆末端接到示波器上，用手轻轻敲击标准水听器的敏感元件部 分，观察示波器上的电压显示，结果应符合5.1.2的要求。

7.3.3  声压灵敏度级

7.3.3.1  检定装置

耦合腔互易法检定装置组成框图如图2所示。当 F 发 射J 接收时，断开 H  与前置 放大器2的连线；当 H 发 射J 接收时，断开 F 与电流取样器的连线， H 与电流取样器 按图中虚线进行连线，并断开H 与前置放大器2的连线；当 F 发 射 H 接收时，断开J 与前置放大器1的连线， H 与前置放大器2连接。

计算机

电子开关

滤波器

前置放大器1

前置放大器2

耦合腔，

F                  H

加压设备

信号发生器

功率放大器

电流取样器

F— 发射换能器 J 一标准水听器 H一互易换能器

数字电压表

示波器

测量放大器

温度计

J

图 2  耦合腔互易法检定装置组成框图

7.3.3.2  检定步骤

1)检定前作如下准备：

a)  用卷尺测量标准水听器的电缆长度；

b)  在耦合腔上安装发射换能器和互易换能器，用量筒和无水乙醇精确测量耦合腔 的腔体体积V₁  和标准水听器的体积V₂,    按照公式(1)计算腔体内液体媒质的体积V:

V=V₁-V₂                                                  (1)

c) 耦合腔加满蒸馏水或其他液体媒质，浸泡至少1 h, 使腔内的发射换能器、互易 换能器与液体媒质充分浸润；

d)  使用对橡胶和金属无腐蚀作用的洗涤剂擦洗其表面，在检定所用液体媒质中浸 泡 1 h 后；将标准水听器安装在耦合腔内，其外形尺寸和结构应与腔体上安装孔的尺寸 和结构相一致；

e)  安装完毕后，排除腔体内部的气泡；

f) 除气完成后，用加压设备加压，使耦合腔内的静水压力达到检定所需的工作压 力，并保压1 h,   使腔体内部达到压力平衡；

g)  必要时，可对发射换能器和互易换能器进行检查，其结果应符合 7 . 1 . 2 . 2 中第 1)条的要求。

2)按图2所示连接各测量仪器、耦合腔各部分及标准水听器；

3)开启所有仪器设备，并预热15 min;

4)把功率放大器的放大量调到适宜值；

5)在有、无信号发射时，用数字电压表或示波器测量信号与背景干扰的大小，信 噪比不应小于30 dB;

6)将检定装置的工作频率设置到500 Hz,   选择功率放大器的匹配挡，把放大量调 到适宜值，标准水听器的输出波形应无明显畸变；

7)选择测量的频率和静水压值；

8)按图3所示的流程图进行电转移阻抗模值的测量，当程控仪器调至面板控制状 态时也可进行人工手动逐点测量；

| 设定工作频率和 各种工作参数 | 电子开关转到 开路电压取样信号 |
| --- | --- |
| 信号发生器输出 | 开路电压信号经过 测量放大器和滤波器 |
| 电子开关转到 电流取样信号 | 电压表进行采集 并输入计算机 |
| 电流信号经过 | 计算电转移阻抗模 |
| 测量放大器和滤波器 | ¦zl |
| 电压表进行采集 并输入计算机 | 结束 |

图3 电转移阻抗模值测量流程图

9)按图4所示的电转移阻抗模值测量流程，分别测量 FH 、HJ 、FJ    换能器对的激 励电流和开路电压，按公式(2)、(3)、(4)计算，可得到三个换能器对的电转移阻抗 模值。

c)

图 4  耦合腔互易法检定方法原理图

第一步：按图4a)  所 示 ，F 发 射 H 接收，测量 H  的开路电压与 F  的激励电流，

FH 换能器对的电转移阻抗模按公式(2)计算：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135014034120011041