学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

9、

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）101-2023

温度测量系统校准规范

Calibration Specification for Temperature

Measurement System

2023-12-18 发布	2024-06-18 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－2023

温度测量系统校准规范

Calibration Specification for

Temperature Measurement System

JJF（新）101—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

主要起草单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

参加起草单位：新疆油田公司储气库有限公司

新 疆 大 学

新疆油田公司准东作业区

本规范委托新疆维吾尔自治区热工计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－2023

本规范主要起草人：

宋长亮	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

贺红平	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

李	娟	(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)

参加起草人：

姬	康	(新疆油田公司储气库有限公司)

许	燕	(新 疆 大 学)

韩继博	(新疆油田公司准东作业区)

许	鹏	(新疆油田公司储气库有限公司)

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

目	录

引	言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . （ II）

1 范围 ..................................................................................................................... 	（1）

2 引用文件 ............................................................................................................. 	（1）

3 术语 ..................................................................................................................... 	（1）

4 概述 ..................................................................................................................... 	（1）

5.计量特性 .............................................................................................................. 	（2）

5.1 外观 ................................................................................................................... 	（2）

5.2 技术要求 ........................................................................................................... 	（2）

6 校准条件 ............................................................................................................. 	（3）

6.1 环境条件 ........................................................................................................... 	（3）

6.2 计量标准器及配套设备 ................................................................................... 	（3）

7 校准项目和校准方法 ......................................................................................... 	（4）

7.1 校准项目 ...........................................................................................................	（4）

7.2 校准前的检查 ...................................................................................................	（4）

7.3 校准方法 ...........................................................................................................	（5）

7.4 数据处理 ...........................................................................................................	（5）

8 校准结果 ............................................................................................................. 	（6）

8.1 校准记录 ...........................................................................................................	（6）

8.2 校准证书 ......................................................................................................... 	（6）

9	复校时间间隔 ................................................................................................... （6）

附录 A ..................................................................................................................... 	（7）

附录 B ......................................................................................................................	（8）

附录 C ......................................................................................................................	（9）

附录 D ................................................................................................................... 	（10）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

引	言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写

规则》和 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础

性系列规范。

在编写本规范过程中，参考了 JJF 1007-2007 《温度计量名词术语及定义》、JJG

229-2010 《工业铂、铜热电阻》、JJG 617-1996 《数字温度指示调节仪》、JJF 1262-2010

《铠装热电偶》、JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪》、JJF 1637-2017 《廉金属热电偶》

的部分条款。

本规范为首次制定。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

温度测量系统校准规范

1	范围

本规范适用于测量范围在（-80～1200）℃的温度测量系统的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻

JJG 617-1996 数字温度指示调节仪

JJF 1262-2010 铠装热电偶

JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪

JJF 1637-2017 廉金属热电偶

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用

文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

JJF1007-2007 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 温度测量系统 temperature measurement system

温度测量系统是温度传感器、温度数据传输及温度显示单元共同组成的温度测量

单元。

3.2 本地示值误差	local error of indication

温度测量系统本地仪表上的被测温度显示值与实际温度的差值为本地示值误差。

3.3 远传示值误差 transmission error of indication

温度数据远传后的显示值与实际温度的差值为远传示值误差。

4 概述

温度测温系统被广泛应用在工业生产过程中，它主要由温度传感器（含热电阻、

1

| 准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% （按量程的百分数计算） | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |

ｘｗ

．ｃ

．ｂ

ｚｆ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

热敏电阻、热电偶等），本地显示及数据传输和远传显示单元组成。工作原理是利用

温度传感器的输出电阻值或输出热电势值随温度变化而发生变化的特性，经相应电

路处理后，在本地或远传到终端显示出相应温度。

地显示           	温度数据传输

温度传感器	温度采集及本

图 1 温度测量系统工作原理图

温度远传显示

单元

5.计量特性

5.1 外观

温度测量系统功能正常，显示单元的数字显示应清晰，无数字闪烁、叠字、乱

错码和缺笔画等影响读数的现象。

5.2 技术要求

5.2.1	示值误差

5.2.1.1 用含有准确度等级的表示方式

Δ=±a%FS

（1）

式中，Δ——最大允许误差（℃）；

a——准确度等级；

FS——量程（℃）。

该示值误差应符合表 1 的规定。

表 1  准确度等级及最大允许误差

5.2.1.2	用与温度计量程及分辨力有关的表示方式

Δ=±(a%FS+bd)	（2）

式中，Δ——最大允许误差（℃）；

2

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | （-189.3442～660.323）℃ | 二等 |
| 2 | 标准铂铑 10-铂热电偶 | （300～1200）℃ | 二等 |

ｗｗ

．ｂ

兔

ｗ

ｚｆ

ｘｗ

学

兔

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

a——准确度等级；

FS——量程（℃）；

b——在数字化过程中产生的量化误差；

d——显示分辨力。

5.2.1.3	直接以被测量值来表示的方式

Δ=±K	（3）

式中，Δ——最大允许误差（℃）；

K——最大允许误差限。

6 校准条件

6.1 环境条件

温度：(15～35)℃，相对湿度≤85% ；

设备周围应无强烈振动和磁场，实际工作中环境条件还应满足测量标准器正常

使用的要求。实际环境条件达不到要求的，应考虑由此引入的误差。

6.2 计量标准器及配套设备

选用的标准器以及配套设备引入的扩展不确定度（k=2）应小于测量系统最大允

许误差绝对值的 1/3。校准时所需的计量标准器及配套设备可从表 2 和表 3 中根据实

际情况参考选择，也可以使用扩展不确定度满足要求的其它标准器及配套设备。

计量标准器

计量标准器的选择见表 2 所示。

表 2 	计量标准器

6.2.2	配套设备

校准所需的配套设备见表 3 所示。

3

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电测设备 | / | 0.02 级及以上等级 测量电阻值分辨力不低于 0.1mΩ 测量热电动势分辨力不低于 1μV |
| 2 | 恒温槽 | （-80～300）℃ | 工作区域水平温差：0.01℃ 工作区域最大温差：0.02℃ 温度波动度：0.04℃/10min |
| 3 | 检定炉 | (300～1200)℃ | 配备均温块（包括热管）的恒温设备，温度范围满足校 准的要求；被校感温元件插入均温块的深度与孔径之比大于 10:1。 从孔底算起轴向 30mm 内温差不大于 0.5℃，孔底部同 一截面任意孔间的温差绝对值不大于 0.25℃。 |
| 4 | 干体式温度校准器 | （-80～1200）℃ | 温度波动度： （-80～660）℃： 不超过 0.1℃/min （660～1200）℃： 不超过 0.2℃/min 孔间温差： （-80～660）℃： 不超过 0.05℃ （660～1200）℃： 不超过 0.5℃ 轴向温场均匀性： （-80～1200）℃ ： 不超过 0.25℃ |
| 5 | 零度恒温器 | 0℃ | 工作区域温度变化为（0±0.1）℃ |

ｗｗ

．ｂ

学

兔

兔

ｗ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF（新 ）101－ 2023

表 3 配套设备

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

本地示值误差和远传示值误差。

7.2 校准前的检查

4

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

兔

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

学

兔

准

下

载

JJF（新 ）101－2023

通电目测检查，检查测量系统的外观是否符合 5.1 的要求。

7.3 校准方法

7.3.1 校准点的选择

校准点应均匀分布在测量系统整个使用范围上，原则上应包括使用范围的上限

值、下限值在内，不少于 3 个点。

7.3.2 示值误差的校准

开启标准恒温设备，将被校测量系统的温度传感器置于恒温设备有效工作区域

且与标准温度计位于同一深度。

校准测温顺序通常以0℃为界，高于0℃的温度点向上限依次进行校准，小于0℃

的温度点向下限依次进行校准。

将恒温设备温度设定到被校温度点，待标准器及被校测量系统温度稳定后（恒

温设备实际温度偏离校准点一般不超过±2℃，温度变化不超过 0.1℃/min），开始读

数。读数顺序为“标准器示值→被校本地示值（被校远传示值）→被校本地示值（被

校远传示值）→标准器示值”。

标准和被校在每个温度点读数两次，每个校准温度点的整个读数过程，温度的

变化不大于 0.2℃（以标准器实际温度为依据）。取其算术平均值为测量结果。

按照公式 4，计算示值误差。

7.4 数据处理

7.4.1 示值误差

ts

t  t - ts

式中：

t	—	示值误差，℃；

_

t	—	被校温度示值平均值，℃；

—	标准温度计测得的实际温度值，℃；

（4）

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138022143061006040