# 滤纸式烟度计型式评价大纲

1  范 围

本 型 式 评 价 大 纲 适 用 于 滤 纸 式 烟 度 计 ( 以 下 简 称 烟 度 计 ) 的 型 式 评 价 。

2   引用文件

JJG    847—2011  滤 纸 式 烟 度 计

GB/T      11606—2007  分 析 仪 器 环 境 试 验 方 法

HJ553—2009      烟 度 卡

凡是注日期的引用文件 ， 仅注日期的版本适用于本规范 ； 凡是不注日期的引用文

件 ， 其 最 新 版 本 ( 包 括 所 有 的 修 改 单 ) 适 用 于 本 规 范 。

3   术 语

3.1   烟 度  smoke

滤纸的染黑程度。

注，烟度又称滤纸烟度，用0～10波许烟度单位(BSU)   表示，即清洁滤纸为0BSU,  全黑滤

纸为10BSU,    从0～10之间均匀分度，用式(1)计算，

R,=(1-Pr/pa)×10                                       (1)

式 中 ：R₂——    烟 度 ， 单 位 ： 波 许 烟 度 单 位 (BSU):

pr——    被 染 黑 后 滤 纸 的 反 射 因 数 ；

pn—— 清洁滤纸的反射因数。

3.2   抽 气 量  swept        volume

烟 度 计 中 抽 气 泵 一 次 抽 入 气 体 的 体 积 。 单 位 为 毫 升 (mL)。

3.3   抽 气 时 间  pump-down          time

抽 气 泵 活 塞 完 成 整 个 行 程 所 需 的 时 间 ， 单 位 为 秒 (s)。

3.4   泄 漏 量   leakage   volume

抽 气 泵 系 统 、 活 塞 与 被 夹 紧 滤 纸 边 缘 泄 漏 的 气 体 容 积 ， 单 位 为 毫 升 (mL)。

4  概 述

烟 度 计 用 于 测 量 压 燃 式 发 动 机 ( 又 称 柴 油 发 动 机 ) 或 装 有 压 燃 式 发 动 机 机 动 车 的 排

气烟度 。

烟度计由取样系统和测量系统两大部分组成 。 取样系统包括取样探头及取样连接用

管 、 抽气装置 ； 测量系统包括测量探头 、 滤纸插入装置及显示仪表。

形

烟度计在规定时间内，抽取一定体积量的柴油发动机汽车排放废气，透过特定规格 的滤纸，使废气中的炭微粒滞留在滤纸上，通过仪器内的光源发出的稳定光线照射到测 试滤纸的烟斑上，经过烟斑再反射到光接收器正面的感光面上。光接收器由于光电效应 产生的电流作为检测信号输出并放大，通过定量检测滤纸被污染的程度，进而确定柴油 汽车排放的烟度值。

烟度计的工作原理如图1所示：

光接收通

光源

但大用

生或制现

计算机系统

显示器

轴气走纸机构一

图 1 烟度计工作原理图

5  法制管理要求

5.1  计量单位

烟度计除烟度值按3.1规定外，其他各项参数的单位采用法定计量单位。

5.2  标 志

必频在烟度计明显部位标注计量法制标志和计量器具铭牌，且清晰可辨，牢固 可靠。

5.2.1  标志包括以下内容：

— 制造计量器具许可证的标志和编号(试验样机留出相应位置); ——型式批准标志和编号(试验样机留出相应位置);

——产品的合格证、印章(此项可与计量器具本体分开设置)。

5.2.2  标识包括以下内容：

— 产品名称；

— 型号、规格：

——出厂日期、编号；

——制造厂商名称；

——其他主要技术指标

6  计 量 要 求

6.1   烟 度 值

6.1.1   漂 移

15  min 内烟度值的漂移量不超过0 . 2 BSU。

6.1.2   重 复 性

不超过0 . 2 BSU。

6.1.3    最 大 允 许 误 差    不 超 过 ± 0 . 3 BSU。

6.2   抽 气 泵 性 能

6.2.1   抽 气 量  (330±15)mL。

6.2.2   抽 气 时 间  (1.4±0,2)s。

6.2.3   泄 漏 量

在 1 min 内 ， 外 界 空 气 渗 入 量 不 超 过 3 0ml。

7   通 用 技 术 要 求

7.1   外 观 及 结 构

7.1.1   烟 度 计 应 有 清 晰 的 铭 牌 ， 铬 牌 上 标 明 设 备 名 称 、 型 号 、 规 格 、 制 造 厂 名 、 出 厂 编号 、 生产日期以及计量器具制造许可证标志等标识。

7.1.2   各 操 作 开 关 、 按 键 、 旋 钮 ， 外 部 接 线 端 子 应 有 明 显 的 文 字 或 符 号 标 志 ， 且 操 作 应 灵 活 可 靠 。

7.1.3   指 针 式 显 示 仅 表 应 表 盘 清 晰 ， 指 针 旋 转 无 颜 抖 、 卡 滞 现 象 ， 显 示 的 分 辨 力 不 大 于0 . 2 RUB;      数 字 式 仪 表 的 显 示 应 清 晰 ， 无 影 响 读 数 的 缺 陷 ， 显 示 烟 度 值 应 至 少 保 留

1 位 小 数 。

7.2   电 气 安 全 性

7.2.1   控 制 器 件 及 仪 表 标 识

总电源开关应有明确的通断标识 ， 应能明示设备已通电。

7.2.2   烟 度 计 应 有 保 护 接 地 端 子 及 清 晰 的 接 地 标 志。

7.2.3   绝 缘 电 阻

在 试 验 电 压 为 5 0 0V  时 ， 绝 缘 电 阻 应 大 于 2 0 MD。

7.2.4   绝 缘 强 度

应 能 承 受 电 压 为 1 . 5 kV、  频 率 为 5 0 Hz  的 交 流 电 压 ， 在 1 min  内 无 击 穿 及 闪 烁

现象。

7.3 环境适应性

7.3.1  气候环境适应性

7.3.1.1 高温适应性

烟度计置于高温状态及经受高温试验后，能正常工作，且最大允许误差应能符合 6.1.3的要求。

7.3.1.2 低温适应性

烟度计置于低温状态及经受低温试验后，能正常工作，且最大允许误差应能符合 6.1.3的要求。

7.3.1.3 恒定湿热适应性

烟度计置于恒定湿热状态及经受恒定湿热试验后，能正常工作，且最大允许误差应 能符合6.1.3的要求。

7.3.1.4 高温贮存适应性

完整包装的烟度计置于高温状态及经受高温试验后，能正常工作，且最大允许误差 应能符合6.1.3的要求。

7.3.1.5 低温贮存适应性

完整包装的烟度计置于低温状态及经受低温试验后，能正常工作，且最大允许误差 应能符合6.1.3的要求。

7.3.2 机械环境适应性

7.3.2.1 碰撞适应性

完整包装的烟度计经碰撞试验后，最大允许误差应能符合6.1.3的要求。 7.3.2.2 跌落适应性

完整包装的烟度计按自由跌落方式试验后，能正常工作，且最大允许误差应能符合 6.1.3的要求。

7.3.3  电磁环境(抗扰度》适应性

烟度计置于外磁场干扰环境及经受外磁场干扰试验后，能正常工作，且最大允许误 差应能符合6.1.3的要求。

7.3.4  电源环境适应性

7.3.4.1 电源电压变化适应性

在电源频率不变。电压变化时，烟度计应能正常工作，且最大允许误差应能符合 6.1.3的要求。

7.3.4.2 电源频率变化适应性

在电源电压不变、频率变化时，烟度计应能正常工作，且最大允许误差应能符合 6.1.3的要求。

8 型式评价项目表

型式评价项目见表1,(该表包括所有的观察项目和试验项目)。

表1  烟度计型式评价项目表

| 序号 | 评价 方式 | 型式评价项日 |  |  | 技术 要求 | 评价 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察 | 法制管 理要求 | 计量法 制标志 | 制造计量器具许可证的标志和编号 | 5.2.1 |  |
| 2 |  |  |  | 型式批准标志和编号 |  |  |
| 3 |  |  |  | 产品的合格证、印章 |  |  |
| 4 |  |  | 计量器 具标识 | 产品名称 | 5.2.2 |  |
| 5 |  |  |  | 型号、规格 |  |  |
| 6 |  |  |  | 出厂日期，编号 |  |  |
| 7 |  |  |  | 制造厂商名称 |  |  |
| 8 |  |  |  | 其他主要技术指标 |  |  |
| 9 |  | 通用技 术要求 | 外观及 结构 | 清晰的铭牌 | 7.1.1 |  |
| 10 |  |  |  | 各操作开关、按键、旋钮、接线端子等 | 7.1.2 |  |
| 11 |  |  |  | 显示要求 | 7.1.3 |  |
| 12 |  |  | 电气安 全性 | 控制器件及仅表标识 | 7.2.1 |  |
| 13 |  |  |  | 保护接地端子及接地标志 | 7.2.2 |  |

| 14 | 试验 | 计量 要求 | 烟度值 | 漂移 |  | 6.1.1 | 10.1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  | 重复性 |  | 6.1.2 | 0.1.1.2 |
| 16 |  |  |  | 最大允许误差 |  | 6.1.3 | 0,1.1.3 |
| 17 |  |  | 抽气聚 性能 | 抽气量 |  | 6.2.1 | 0,1.2.1 |
| 18 |  |  |  | 抽气时间 |  | 6.2.2 | 0.1.2.2 |
| 19 |  |  |  | 泄漏量 |  | 6.2.3 | 0.1.2.3 |
| 20 |  | 通用挂 术要求 | 电气安 全性 | 绝缘电阻 |  | 7.2.3 | 10.2.1.1 |
| 21 |  |  |  | 地缘强度 |  | 7.2.4 | 0.2.1.2 |
| 22 |  |  | 环境适 应性 | 气候环境 | 高温 | 7.3.1.1 | 10.2.2.1 |
| 23 |  |  |  |  | 低温 | 7.3.1.2 | 10.2.2.2 |
| 24 |  |  |  |  | 恒定湿热 | 7.3.1.8 | 10.2.2.3 |
| 25 |  |  |  |  | 高温贮存 | 7.3.1.4 | 10.2.2.4 |
| 26 |  |  |  |  | 低温贮存 | 7.3.1.5 | 10.2.2.5 |
| 27 |  |  |  | 机械环境 | 碰撞 | 7.3.2.1 | 0.2.2.6 |
| 28 |  |  |  |  | 跌落 | 7.3.2.2 | 10.2.2.7 |
| 29 |  |  |  | 电磁环境(抗扰度) |  | 7.3.3 | 0.2.2.8 |
| 30 |  |  |  | 电源环境 | 电压变化 | 7.3.4.1 | 10.2.2.9 |

| 31 |  |  |  |  | 频率变化 | 7.8.4.2 | 10.2.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9 提供样机的数量及样机的使用方式

9.1 提供审查的技术文件

a) 被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请 书》;

b) 产品标准(含检验方法);

c) 总装图、电路图和关键零部件清单；

d)  使用说明书或技术说明书：

e)   制造单位或技术机构所做的试验报告。

9.2  试验样机

申请单位应按下列原则提供试验样机：

a)   按单一产品申请的，样机数量为2台；

b)   按系列产品申请的。每个系列产品中抽取三分之一具有代表性的规格产品；每 种规格的样机数量。按单一产品的原则执行。

9.3 样机的使用方式

所有试验项目应在同一台烟度计上进行，且不得在试验期间或试验中对样机进行 调整。

10 试验项目的试验方法和条件

10.1 计量要求

10.1.1 烟度

10.1.1.1  漂移

a)   试验目的

评定烟度计的漂移是否满足6.1.1的要求。

b) 试验条件

1)温度：(0~40)℃;

2)相对湿度：≤85%;

3)电源电压：(220±22)V:   频率：(50±0.5) Hz:

4)试验环境应在不影响测量结果的无污染、振动、电磁干扰的条件下进行。 e) 试验设备

烟度值约为5.0 BSU 的标准烟度卡：测量不确定度0.2 BSU(k=2)。 d)  试验程序

烟度计开机预热后，插入烟度值约为5.0 BSU 的标准烟度卡，将烟度计示值调整 到标准烟度卡的数值处，读取初始值Y。,观察15 min, 每 5min 读取一次烟度计指示 值 Y;(i=1,2,3)。

e)  数据处理

用式(2)计算最大偏离值：

4=Y-Y                                                                        (2)

式中：△ ——烟度计最大偏离值 (BSU):

Y——  烟度计偏离初始值最大示值 (BSU):

Y₀——烟度计初始值 (BSU);

取最大偏离值为漂移量。

)合格判据

△….满足6.1.1要求的判为合格；否则判定为不合格。

10.1.1.2 重复性

a) 试验目的

评定烟度计的重复性是否满足6.1.2的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

c) 试验设备

同10.1.1.1c)。

d)  试验程序

用烟度值约为5.0 BSU 的标准烟度卡，连续5次插入烟度计读取烟度计示值。 e)   数据处理

5次烟度计示值与烟度卡标准值之间的最大差值作为重复性。

f) 合格判据

重复性满足6.1.2要求的判为合格：否则判定为不合格。

10.1.1.3 最大允许误差

a) 试验目的

评定烟度计的最大允许误差是否满足6.1.3的要求。

b)  试验条件

同10.1.1.1 b)。

c) 试验设备

烟度值约为3.0 BSU,5.0     BSU,7.0      BSU  的标准烟度卡3片；测量不确定度 0.2       BSU(k=2)。

d)  试验程序

先插入烟度值约为5.0 BSU 的标准烟度卡对烟度计进行校准，把仪器调整到烟度 卡的标准值处。然后依次插入烟度值约为3.0BSU,7.0     BSU的标准烟度卡，分别读取 烟度计示值，重复测量3次。

e)  数据处理

1)取3次测量示值平均值。

2)用式(3)计算最大允许误差：

△₃=F₃-xmi△₁=F₂-xg

式中：

π₂,x;——     分别插入烟度值约为3.0BSU,7.0

各测量点3次示值的平均值；

(3)

BSU 的标准烟度卡时，烟度计在

ra,xg—            烟度值分别约为3 .0BSU 、7.0      BSU的标准烟度卡的烟度值。

3)其平均值与测量点标准烟度卡的烟度值之差即为最大允许误差。 ) 合 格 判 据

△₂和△₇均满足6.1.3要求的判为合格；否则判定为不合格。

10.1.2  抽气泵性能

10.1.2.1  抽气量

a)  试验目的

评定烟度计的抽气量是否满足6.2.1的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

c)  试验设备

1)专用量筒：量程500 mL 、分 度 值 5 ml.。

2》固定架及水槽。

图 2 抽气泵性能检定示意图

d)   试验程序

烟度计故置好滤纸(如图2所示),将取样软管 一 端与烟度计取样入口端相连接， 另一端与抽气装置上端管相连接。确保无漏气现象。开启阀 A 使容器内的压力与外界  压力平衡之后随即关闭阀 A。操作烟度计的抽气泵使之抽气，使量筒内液面上升，量简  内液面上升的容积即抽气量，重复测量3次。

e)  数据处理

将3次测得抽气量取平均值即为抽气量试验值。

f) 合格判据

抽气量试验值满足6.2.1要求的判为合格：否则判定为不合格。

10.1.2.2  抽气时间

a)  试验目的

评定烟度计的抽气时间是否满足6.2.2的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

c)  试验设备

1)同 10.1.2.1 c)。

2)秒表：分度值0.01 s。

d)   试验程序

在 10.1.2.1 的同时进行。用秒表测定，从开始抽气瞬间计时，至抽气容器中液面 上升至最高点瞬间结束，即为抽气时间。重复测量3次。

e)  数据处理

计算3次测量时间的平均值，即为抽气时间。

D 合格判据

抽气时间试验值满足6.2.2要求的判为合格；否则判定为不合格。 10.1.2.3  泄漏量

a)  试验目的

评定烟度计的泄漏量是否满足6.2.3的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

e)  试验设备

同10.1.2.1 c)。

d)   试验程序

在 10.1.2.1 的同时进行。抽气至抽气容器中液面上升至最高点瞬间开始计时，用

秒表测定，1 min 后液面下降的体积即为激漏量。重复测量3次。

e)  数据处理

计算3次泄漏量的平均值，即为泄漏量试验值。

f) 合格判据

泄漏量试验值满足6.2.3要求的判为合格：否则判定为不合格。

10.2  通用技术要求

10.2.1  电气安全性

10.2.1.1  绝缘电阻

a) 试验目的

评定烟度计的绝缘电阻是否满足7.2.3的要求。

b)  试验条件

同10.1.1.1 b)。

c)  试验设备

绝缘电阻测量仪：量程不小于100MD、  测量电压 DC500V、   准确度等级5 . 0级。

d)  试验程序

仅器不连接供电电源，且电源开关处于开启状态。将绝缘电阻测试仅的两根连线分 别接在烟度计电源插头的相中联线及接地端上，施加500V 直流电压并测量仅器的绝缘

电阻。

e)   合格判据

绝缘电阻试验值满足7.2.3要求的判为合格：否则判定为不合格。 10.2.1.2  绝缘强度

a)  试验目的

评定烟度计的绝缘强度是否满足7.2.4的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

c)  试验设备

耐压试验仪：交流电压1.500kV 、 频率50 Hz 、准确度等级5级。

d)   试验程序

1)以功能接地端子作为参考试验地；

2)在烟度计的电源插头的相中联线和接地端施加1 . 500 kV 交流电压，击穿电流 设 定 为 5mA。  持续60 s 进行试验。

e)   合格判据

试验满足7.2.4要求的判为合格：否则判定为不合格。

10.2.2  环境适应性试验

10.2.2.1  高温试验

a) 试验目的

评定烟度计是否满足7.3.1.1 的要求。

b)  试验条件

1)试验箱(室)工作空间内，应保持(40±2)℃,可以用强迫空气循环来保持温

度均匀；

2)绝对湿度不应超过20g/m²   水气(相当于35℃时50%的相对湿度); 3)试验持续时间2 h。

c)  试验设备

1)试验箱(室):应能调节、保持温度至(40±2)℃;

2)按 10.1.1.3 c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)预处理：将烟度计放置在正常环境条件下，使之达到温度平衡：

2)在不通电状态，试验仪器按正常位置放入试验箱(室)。将试验箱(室)的温度 以不大于1℃/min 的变化速率升温至规定值。此时，仪器接通电源，并保持到规定的 试验持线时间：

3)中间检测；在试验持续时间到达后，立即对仪器进行检测。按 10.1.1.3d)   方 法检验烟度计最大允许误差；

4)恢复：停止工作，仪器断开电源。试验箱(室)以不大于1℃/min 的变化速率 降温至预处理时仪器环境条件，达到温度后，恢复1 h~2     hi

5)最后检测：按 10. 1. 1.3d)   方法检验烟度计最大允许误差。

e)   数据处理

按 10.1.1.3e)   进行烟度值最大允许误差的数据处理。

D 合格判据

在中间检测和最后检测，烟度值最大允许误差均满足6. 1.3要求的判为合格：否则 判定为不合格。

10.2.2.2  低温试验

a)   试验目的

评定烟度计是否满足7.3. 1.2 的要求。

b)  试验条件

1)试验箱(室)工作空间内，应保持士2℃,可以用强迫空气循环来保持温度

均匀；

2)试验持续时间2 h。

c)  试验设备

1)试验箱(室):应能调节、保持温度±2℃;

2)按 10. 1. 1.3 c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)预处理：将烟度计放置在正常环境条件下，使之达到温度平衡；

2)在不通电状态，试验仪器按正常位置放入试验箱(室)。将试验箱(室)的温度 以不大于1℃/min 的变化速率(不超过5 min  的平均值》降温至规定值。此时，仪器 接通电源，并保持到规定的试验持续时间；

3)中间检测：在试验持续时间到达后，立即对仪器进行检测。按 10. 1. 1.3 d) 方 法检验烟度计最大允许误差：

4)恢复：停止工作，仪器断开电源。试验箱(室)以不大于1℃/min 的变化速率 升温至预处理时仪器环境条件，达到温度后，恢复1 h~2     h;

5)最后检测：按 10. 1. 1.3 d) 方法检验烟度计最大允许误差。

e)  数据处理

按10.1.1.3 e) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

f) 合格判据

在中间检测和最后检测，烟度值最大允许误差均满足6. 1.3要求的判为合格；否则 判定为不合格。

10.2.2.3  恒定湿热试验

a)  试验目的

评定烟度计是否满足7.3. 1.3 的要求。

b)  试验条件

1)试验箱(室)工作空间内，应保持温度(40±2)℃、相对湿度(93±3)%; 2)试验箱(室)内壁和顶部的凝结水不能滴落在使用仪器上：

3)仅器不应受到来自试验箱(室)内加热元件的直接辐射；

4)试验持续时间8 h。

c)  试验设备

1 ) 试 验 箱 ( 室 ) : 应 能 调 节 保 持 温 度 至 ( 4 0 ± 2 ) ℃ ; 相 对 湿 度 能 调 节 保 持

至(93±3)%:

2)按 10.1.1.3 c)   要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)预处理：将仪器放置在正常环境条件下，使之达到温度、湿度平衡；

2)在不通电状态。试验仪器按正常位置放入试验箱(室)。将试验箱(室)的温度  以不大于1℃/min 的变化速率升温至规定值，以对仪器进行预热。待温度稳定后，再  加湿，在2 h 内至规定值，以免仪器产生凝露。待温度、湿度稳定后，仪器接通电源。 并保持到规定的试验持续时间：

3)中间检测：在试验持续时间到达后，立即对仪器进行检测。按 10.1.1.3 d) 方 法检验烟度计最大允许误差；

4)恢复：停止工作，仪器断开电源。试验箱(室)的湿度在2 h  内降至初始值。 再 按 不 大 于 1 ℃ /min  的变化速率降温至预处理时仪器环境条件。达到温度后，恢  复1 h~2     h;

5)最后检测：按 10.1.1.3 d)   方法检验烟度计最大允许误差。

e)   数据处理

按10.1,1.3 e) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

f)  合格判据

在中间检测和最后检测，烟度值最大允许误差均满足6.1.3要求的判为合格；否则 判定为不合格。

10.2.2.4  高温贮存试验

a) 试验目的

评定烟度计经过高温贮存试验后是否满足7.3.1.4 的要求。

b)  试验条件

1)试验箱(室)工作空间内，应保持温度(56士2)℃,可以用强迫空气循环来保 持温度均匀：

2)绝对湿度不应超过20g/m²   水气(相当于35℃时50%的相对湿度); 3)仪器不应受到来自试验箱(室)内加热元件的直接辐射；

4)试验持续时间8h。

c)  试验设备

1)试验箱(室):应能调节、保持温度至(56±2)℃;

2)按10,1.1.3 c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)预处理：将烟度计按包装设计要求包装后。放置在正常环境条件下，使之达到 温度、湿度平衡：

2)将带完整包装仅器，按正常位置放入试验箱(室)内。该试验箱(室)温度以 不大于1℃/min  的变化速率升温至规定值，并保持到规定的试验持续时间；

3)恢复：试验结束后。试验箱(室)的温度以不大于1℃/min  的变化速率降温至 预处理时仪器环境条件。待稳定后将包装件取出，在正常环境条件下恢复24 h;

4)检测：按 10 . 1 . 1 .3d) 方法检验烟度计最大允许误差。

e)  数据处理

按10.1.1.3 e) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

) 合 格 判 据

烟度值最大允许误差满足6. 1.3要求的判为合格；否则判定为不合格。 10.2.2.5  低温贮存试验

a)  试验目的

评定烟度计经过低温贮存试验后是否满足7.3. 1.5 的要求。

b) 试验条件

1)试验箱(室)工作空间内，应保持温度( - 20±2)℃、可以用强迫空气循环来 保持温度均匀；

2)试验持续时间8h。

c)   试验设备

1)试验箱(室):应能调节、保持温度至( - 20±2)℃;

2)按 10 . 1 . 1 . 3c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)预处理：将仪器按包装设计要求包装后，故置在正常环境条件下，使之达到温 度、湿度平衡；

2)将带包装仪器，按正常位置放入试验箱(室)内。该试验箱(室)温度以不大 于 1 ℃ /min  的变化速率降温至规定值，并保持到规定的试验持续时间：

3)恢复：试验结束后，试验箱(室)的温度以不大于1℃/min  的变化速率升温至 预处理时的温度。待稳定后将包装件取出，在正常环境条件下恢复24h:

4)检测：按 10 . 1 . 1 .3d) 方法检验烟度计最大允许误差。

e)  数据处理

按 10. 1. 1.3e) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

f) 合格判据

烟度值最大允许误差满足6. 1.3要求的判为合格；否则判为不合格。 10.2.2.6  碰撞试验

a)  试验目的

评定烟度计经过碰撞试验后是否满足7.3.2. 1 的要求。

b) 试验条件

1)碰撞试验机工作条件；

加速度：(100±10) m/g²;

脉冲持续时间：(15±2) mst

脉冲重复频率：(60～100)次/分钟；

碰擅次数；(1000±10)次：

台面应有足够刚性、基本脉冲波形为近似半正弦波。

2)其余条件同 10. 1. 1. 1 b)。

c)   试 验 设 备

1 ) 碰 撞 试 验 机 ：

2)按 10 . 1 . 1 . 3c) 要 求 的 标 准 烟 度 卡 3 片 。

d)   试 验 程 序

1 ) 烟 度 计 经 完 整 包 装 后 ， 直 接 因 定 安 装 在 碰 撞 台 上 ；

2 ) 试 验 时 ， 实 际 碰 撞 脉 冲 速 度 变 化 的 允 许 误 差 限 为 标 准 脉 冲 值 的 2 0 % 之 内 ；

3 》 在 检 测 点 上 ， 垂 直 于 碰 撞 方 向 的 正 负 加 速 度 值 ， 不 应 超 过 标 称 脉 冲 值 加 速 度 值

的 3 0 % :

4 ) 碰 撞 的 施 加 ： 在 垂 直 方 向 进 行 ；

5 ) 检 测 ： 按 1 0 . 1 . 1 . 3 d)    方 法 检 验 烟 度 计 最 大 允 许 误 差 。

e)    数 据 处 理

按 10 . 1 . 1 . 3c) 进 行 烟 度 值 最 大 允 许 误 差 的 数 据 处 理 。

f) 合 格 判 据

烟 度 值 最 大 允 许 误 差 满 足 6 . 1 . 3 要 求 的 判 为 合 格 ： 否 则 判 定 为 不 合 格。 10.2.2.7    跌 落 试 验

a)    试 验 目 的

评 定 完 整 包 装 的 烟 度 计 经 跌 落 试 验 是 否 满 足 7 . 3 . 2 . 2 的 要 求。

b)   试 验 条 件

1 ) 离 地 高 2 5 0 mm    自 由 跌 落 ：

2)其余条件同 10 . 1 . 1 . 1 b)。

c)   试 验 设 备

1)平整坚硬的水泥地面或钢板台面；

2 ) 按 1 0 . 1 . 1 . 3c) 要 求 的 标 准 烟 度 卡 3 片 。

d)   试 验 程 序

1 ) 将 完 整 包 装 的 烟 度 计 抬 高 ， 离 地 2 5 0 mm:

2 ) 松 开 完 整 包 装 的 烟 度 计 ， 任 其 自 由 落 体 方 式 跌 落 ；

3 ) 跌 落 次 数 ； 4 次 ；

4 ) 检 测 ： 将 包 装 箱 拆 开 ， 取 出 烟 度 计 。 按 1 0 . 1 . 1 . 3d)     方 法 检 验 烟 度 计 最 大 允 许 误 差 。

e)   数 据 处 理

按10 . 1 . 1,3e) 进 行 烟 度 值 最 大 允 许 误 差 的 数 据 处 理 。

f) 合 格 判 定

烟 度 值 最 大 允 许 误 差 满 足 6 . 1 . 3 要 求 的 判 为 合 格 ； 否 则 判 定 为 不 合 格。

10.2.2.8    电 磁 环 境 ( 抗 扰 度 ) 试 验

a)   试 验 目 的

评 定 烟 度 计 是 否 满 足 7 . 3 . 3 的 要 求。

b) 试 验 条 件

1 ) 外 磁 场 强 度 4 0 0 A/m;

2》其余条件同10.1.1.1 b)。

c)  试验设备

1)试验设备至少能产生400A/m  的外磁场；

2》设备的支架及固定线圈的材料均为非磁性材料；

3)按 10. 1. 1.3 c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)将烟度计放在匀强磁场中，开启烟度计工作；

2 ) 改 变 线 圈 的 位 置 ， 使 外 磁 场 对 烟 度 计 影 响 最 大 ； 稳 定 在 这 种 条 件 下 ， 按 10,1.1.3  d) 方法检验烟度计最大允许误差；

3)外磁场去除后，再按 10. 1. 1.3d) 方法检验烟度计最大允许误差。 e)   数据处理

按 10. 1. 1.3c) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

f) 合格判据

烟度值最大允许误差均满足6. 1.3要求的判为合格；否则判定为不合格。 10.2.2.9  电源电压变化试验

a)   试验目的

评定烟度计是否满足7.3.4.1 的要求。

b)  试验条件

同10.1.1.1 b)。

e)  试验设备

1)电源：电压可调(198V~220     V~242      V);

2)按 10 . 1 . 1 . 3c) 要求的标准烟度卡3片。

d)   试验程序

1)将烟度计的电源线连接到电压可调的电源上：

2)将电源频率保持在(50±0 . 5) Hz  时、电压分别置于198 V,220   V,242   V, 并在这些电压上各自至少保持15 min,    分别按 10. 1. 1.3d)   方法检验烟度计最大允许 误差。

e)  数据处理

按 10. 1. 1.3e) 进行烟度值最大允许误差的数据处理。

D 合格判据

在上述各种条件下。烟度值最大允许误差均满足6. 1.3要求的判为合格；否则判为 不合格。

10.2.2.10  电源频率变化试验

a)  试验目的

评定烟度计是否满足7.3.4.2 的要求。

b) 试验条件

同10.1.1.1 b)。

e)  试 验 设 备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148017064010006041