# 天津工业大学  毕业设计(论文)

水质电导率在线检测系统的设计与实现

姓    名

学    院   电 气 工 程 与 自 动 化

专     业          自 动 化

指导教师

职    称        教     授

年  6 月 1 0 日

天津工业大学毕业设计(论文)任务书

| 题目 | 水质电导率在线检测系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院名称 | 电气工程与自动化学院 | 专业班级 | 自动化 |
| 课题类型 | 实际课题 |  |  |  |  |
| 课题意义 | 电导率是水质的一项重要物理参数，通常用来表示水的纯净度，它 反映水样导电能力，能间接表示水中导电性离子的含量。在目前化工、 生物、医学、环保、冶金、电力等领域中，电导测试技术已经广泛的被 应用。多数情况下电导率的测量不仅仅是为了解溶液的导电能力，而是 通过导电能力来了解溶液的例子浓度，结晶态等特性。电导测量技术在 相关工业生产和科研中的潜在应用范围非常广泛。因此，实现对电导率 的在线测量有着很重要的意义。 |  |  |  |  |
| 任务与进 度要求 | 1.检索目前电导率测量技术的发展现状以及国内外研究水平； 2.学习单片机的C8051F310的原理和运用； 3.设计硬件电路，编写程序，实现对溶液电导率的测量； 4.用LabVIEW编写上位机程序，实现数据的在线分析，完善系统设计； 5.撰写毕业论文。 |  |  |  |  |
| 主要参考 文献 |  |  |  |  |  |
| 起止日期 | 年12月17日至年7月1日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

院长                   教研室主任                指导教师

毕业设计(论文)开题报告表

年3月20日

| 姓名 |  | 学院 | 电气工程与自动化 | 专业 | 自动化 | 班级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 水质电导率在线检测系统的设计与实现 |  |  |  |  | 指导教师 |  |
| 一、与本课题有关的国内外研究情况、课题研究的主要内容、目的和意义： 国外对水质电导率分析的研究起步早，广泛应用现代尖端的微电子技术、嵌入式微 控制器技术，并做到智能化的数据采集、分析和运算。国内对水质电导率分析的研究起 步较晚，但在基于水质电导率、PH值等的水质监测技术日益成熟，并用在基于GPRS 水质监测上。介绍国内外水质电导率监测现状及其发展趋势；设计硬件电路，编写程序， 实现对溶液电导率的测量；用LabVIEW编写上位机程序，实现数据的在线分析，完善 系统设计。电导率是水质的一项重要物理参数，通常用来表示水的纯净度，它反映水样 导电能力，能间接表示水中导电性离子的含量。在目前化工、生物、医学、环保、冶金、 电力等领域中，电导测试技术已经广泛的被应用。随着经济的发展，水质电导率监测系统 迫切需要突破传统人工采集，检测方式，建设利用先进技术在线式现场采集、无线传输的 自动监测系统，逐步实现水质监测数据、传输的自动化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、进度及预期结果： |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止日期 |  | 主要内容 |  |  |  | 预期结果 |  |
| 2010年3月初期 2010年3月末期 2010年4月 2010年5月上旬 2010年五月下旬 |  | 查阅资料，复习和补充课题中要用的专业知识 和相关理论 熟悉课题的内容，完成开题报告 学习课题相关理论知识及相关软件 搭建硬件平台，进行程序设计，完成课题仿真 分析实验数据，完成毕业论文 |  |  |  | 完成基本知识的查阅 完成调研、开题报告 复习自控原理知识熟 悉软件的应用 完成硬件和仿真设计 完成论文的撰写 |  |
| 完成课题的现有 条件 |  | 编程所需的计算机及相关软件和相关理论资料 |  |  |  |  |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 指导教师： 年 月 _ _ 日 |
| --- | --- |

| 学院意见 | 主管领导： 年 月_ 日 |
| --- | --- |

天津工业大学本科毕业设计(论文)评阅表

(论文类)

| 题目 | 基于LabVIEW的控制系统稳定性及时频域性能分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 刘大伟 | 学生班级 | 自动化072 | 指导教师姓名 |  | 王 萍 |  |
| 评审项目 | 指标 |  |  |  | 满分 |  | 评分 |
| 选题 | 能体现本专业培养目标，使学生得到较全面训练。题目 大小、难度适中，学生工作量饱满，经努力能完成。 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 题目与生产、科研等实际问题结合紧密。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 课题调研、 文献检索 | 能独立查阅文献以及从事其他形式的调研，能较好地理 解课题任务并提出实施方案；有分析整理各类信息，从 中获取新知识的能力。 |  |  |  | 15 |  |  |
| 论文撰写 | 结构严谨，理论、观点、概念表达准确、清晰。 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 文字通顺，用语正确，基本无错别字和病句，图表清楚， 书写格式符合规范。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 外文应用 | 能正确引用外文文献，翻译准确，文字流畅。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 论文水平 | 论文论点正确，论点与论据协调一致，论据充分支持论 点，论证过程有说服力。 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 有必要的数据、资料支持，数据、资料翔实可靠，得出 的结论有可验性。 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 论文有独到见解或有一定实用价值。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

意见及建议：

评阅人签名： 年 月 日

天津工业大学毕业设计(论文)成绩考核表

| 学生姓名 | 刘大伟 |  | 学院名称 | 电气工程与自动化 |  | 专业班级 |  | 自动化072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 水质电导率在线检测系统的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.毕业设计(论文)指导教师评语及成绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 绩 ： |  | 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 2.毕业设计(论文)答辩委员会评语及成绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成绩： |  | 答辩主席(或组长)签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3.毕业设计(论文)总成绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a.指导教师 给定成绩 |  | b.评阅教师 |  |  | c.毕业答辩成绩 |  | 总成绩 |  |

|  | 给定成绩 |  | (ax0.5+b×0.2+c×0.3) |
| --- | --- | --- | --- |

摘   要

为实现水质电导率在线检测，设计一种基于单片机控制的电导率信号在线采 集系统。根据水质电导率测量原理，分析影响电导率测量的两个主要因素：电极 极化效应和温度。采用正负方波脉冲作为电导率测量的激励源，减小电极的极化 误差；采用数字温度传感器 DS18B20 作为补偿温度影响。通过C 语言编程实现了 信号采集、处理、显示及控制等功能，减小了电极极化效应和温度的影响，提高 检测精度，实现水质电导率在线检测。该系统具有精度高、操作简单、低成本等 优点，基本上能够满足实际应用要求。最后用LabVIEW 编写上位机程序，实现 数据的在线分析，完善系统设计。

[关键词] 电导率；单片机；信号采集；温度补偿；LabVIEW

ABSTRACT

In    order     to    eliminate     the    influences     caused    by     temperature    and electrode-polarization,a new  circuit ofmeasuring  electrical  conductivity  of water is designed  by  AT89S52  single  -chip.The  system  adopts  the  bi  -directional  pulsed voltage as its exciting source and the DS18B20 sensor as temperature compensation circuit component.Three functions which include auto-control,signal-collecting and display  are  realized  by  using  C51  high-levelanguage  to  write  the  modularization program.The precision of system is improved by an auto-temperature compensation way   to   avoid   the   blindness   of  temperature   coefficient.The   system   has   such advantages as high accuracy and simple operation.Through further fulfilling,it can accord  with  user  applying.Finally,preparing  PC  LabVIEW  program  and  analying

online data,to improve the system design.

Key   words:electrical   conductivity;water   detection;signal-collecting;single   chip; LabVIEW;

目  录

第 一 章   绪论 	1

1.1      电导率的概述 	1

1.1.1      电导率的概念 	1

1.1.2     水质电导率检测的发展和应用	1

1.2     课题研究的内容和意义 	1

1.2.1      课题研究的内容 	1

1.2.2      课题研究的目的和意义 	2

1.2.3      课题在国内外的发展及展望 	2

第 二 章   总 体 方 案 设 计	错 误 ! 未 定 义 书 签 。

2.1     总体方案概述	错误!未定义书签。

2.1.1      电路设计	错误!未定义书签。

2.1.2      电路工作原理……………………………………错误!未定义书签。

2.2     电导率测量原理………………………………………错误!未定义书签。

第 三 章   AT89 S52 单片机简述…………………… 错 误 ! 未 定 义 书 签 。

3.1     主要性能………………………………………………错误!未定义书签。

3.1.1     功能特性描述…………………………………… 错误!未定义书签。

3.1.2      引脚结构………………………………………… 错误!未定义书签。

3.2     寄存器及各功能模块…………………………………错误!未定义书签。

3.2.1     波特率发生器…………………………………… 错误!未定义书签。

3.2.2     可编程时钟输出…………………………………错误!未定义书签。

3.2.3      中断………………………………………………错误!未定义书签。

3.3     工作模式………………………………………………错误!未定义书签。

3.3.1      空闲模式…………………………………………错误!未定义书签。

3.3.2      掉电模式………………………………………… 错误!未定义书签。

第 四 章   硬 件 电 路 设 计………………………………错 误 ! 未 定 义 书 签 。

4.1     温度补偿电路…………………………………………错误!未定义书签。

4.2     信号采集电路…………………………………………错误!未定义书签。

4.3        采样保持电路……………………………………错误!未定义书签。

4.4        A/D转换电路…………………………………… 错误!未定义书签。

4.1………………………………………………………… 错误!未定义书签。

4.3     小结……………………………………………………错误!未定义书签。

第 五 章   软 件 设 计……………………………………错 误 ! 未 定 义 书 签 。

5.1     温度补偿………………………………………………错误!未定义书签。

5.1.1      流程图……………………………………………错误!未定义书签。

5.1.2     DS18 B20控制字…………………………………错误!未定义书签。

5.1.3      程序………………………………………………错误!未定义书签。

5.2     信号采集………………………………………………错误!未定义书签。

5.2.1      流程图……………………………………………错误!未定义书签。

5.2.2     MAX197控制字…………………………………错误!未定义书签。

5.2.3      程序………………………………………………………………………错

误!未定义书签。

5.3     LCD 液晶显示…………………………………………错误!未定义书签。

5.4     小结 ……………………………………………………错误!未定义书签。

第 六 章   用 L a b V I E W 编写上位机程序…………错 误 ! 未 定 义 书 签 。

6.1     控制系统仿真概述……………………………………错误!未定义书签。

6.1.1     系统仿真的概念…………………………………错误!未定义书签。

6.1.2     控制系统仿真技术的发展和应用……………… 错误!未定义书签。

6.2     LabVIEW 简述…………………………………………错误!未定义书签。

6.3     LabVIEW 中的基本概念………………………………错误!未定义书签。

6.3.1     控制与仿真工具包………………………………错误!未定义书签。

6.3.2    上位机通讯…………………………………错误!未定义书签。

6.3.3    仿真实验……………………………………错误!未定义书签。

结  论………………………………………………错误!未定义书签。

参考文献……………………………………………错误!未定义书签。

附  录 ……………………………………………错误!未定义书签。

谢  辞………………………………………………错误!未定义书签。

前  言

电导率是水质的一项重要物理参数，通常用来表示水的纯净度，它反映水样 导电能力，能间接表示水中导电性离子的含量。在目前化工、生物、医学、环保、 冶金、电力等领域中，电导测试技术已经广泛的被应用。多数情况下电导率的测 量不仅仅是为了解溶液的导电能力，而是通过导电能力来了解溶液的例子浓度， 结晶态等特性。电导测量技术在相关工业生产和科研中的潜在应用范围非常广  泛 。因此，实现对电导率的在线测量有着很重要的意义。

随着药用水、生物用水、锅炉用水以及大型发电机组冷却用水的急剧增加， 膜技术作为高效节能的分离技术得到了跨越式的发展。电导率不仅成为衡量去离 子水纯度的一项重要技术指标，也是评价膜分离效果的重要依据[1],因此，实 现水质电导率的准确测量变得尤为重要。近年来，微计算机控制的电导率测量仪 表已取代了机械指针仪表，并实现了电导率的在线测量，但存在测量精度低、稳 定性差、温度补偿不够的缺点。针对这些缺点，本研究在分析电导率在线测量原

理和干扰因素的基础上，设计了温度在线补偿、信号采集及数据处理电路。

本文利用LabVIEW    图形化编程语言进行上位机仿真，实现信上位机与下位 机的监测及两者之间信号传输，从而突出虚拟仪器工程中的现实意义。用 LabVIEW  实现的控制系统仿真具有友好的人机图形交互界面，能方便、高效地 进行控制系统的设计。此外， LabVIEW   与传感器、信号调理电路、数据采集板 卡等硬件设备有良好的结合，所设计的控制系统经过一定改进之后可以方便的用

于实际工业过程。

第一章  绪论

# 1.1  电导率的概述

# 1.1.1 电导率的概念

电导率是水质的一项重要物理参数，通常用来表示水的纯净度，它反映水样 导电能力，能间接表示水中导电性离子的含量。

# 1.1.2 水质电导率在线检测的发展和应用

随着药用水、生物用水、锅炉用水以及大型发电机组冷却用水的急剧增加， 膜技术作为高效节能的分离技术得到了跨越式的发展。电导率不仅成为衡量去离 子水纯度的一项重要技术指标，也是评价膜分离效果的重要依据，因此，实现水 质电导率的准确测量变得尤为重要。近年来，微计算机控制的电导率测量仪表已 取代了机械指针仪表，并实现了电导率的在线测量，但存在测量精度低、稳定性 差、温度补偿不够的缺点。针对这些缺点，本研究在分析电导率在线测量原理和 干扰因素的基础上，设计了温度在线补偿、信号采集及数据处理电路。

# 1.2 课题研究的内容和意义

# 1.2.1 课题研究的内容

为实现水质电导率在线检测，设计一种基于单片机控制的电导率信号在线采 集系统。根据水质电导率测量原理，分析影响电导率测量的两个主要因素：电极 极化效应和温度。采用正负方波脉冲作为电导率测量的激励源，减小电极的极化 误差；采用数字温度传感器 DS18B20 作为补偿温度影响。通过 C 语言编程实现了

信号采集、处理、显示及控制等功能，减小了电极极化效应和温度的影响，提高 检测精度，实现水质电导率在线检测。该系统具有精度高、操作简单、低成本等 优点，基本上能够满足实际应用要求。最后用LabVIEW 编写上位机程序，实现 数据的在线分析，完善系统设计。

毕业论文

## 1.2.2  课题研究的目的和意义

在目前化工、生物、医学、环保、冶金、电力等领域中，电导测试技术已经 广泛的被应用。多数情况下电导率的测量不仅仅是为了解溶液的导电能力，而是 通过导电能力来了解溶液的例子浓度，结晶态等特性。电导测量技术在相关工业 生产和科研中的潜在应用范围非常广泛。因此，实现对电导率的在线测量有着很 重要的意义。

## 1.2.3   课题在国内外的发展及展望

第 二 章 总 体 方 案 设 计

## 2.1 总体方案设计

电路设计以AT89S52 单片机为核心，主要包括电导率信号采集电路、温度

补偿电路、数模转换电路、控制电路及显示电路，整体设计如图1所示。

温度补偿电路

LCD显示电路

复位电路

看门狗电路

按钮输入电路

驱动电路

继电器

高温报警

单 片 机

采样保持电路

采样保持

放大滤波

电 极

A 税 转

图1 系统整体设计框图

## 2.2 电路工作原理

电路工作原理：信号源采用占空比为50%的的正负脉冲电压加到电导率电极

毕业论文

的两端，流经电极的电流被放大滤波后，经 A/D 转换送入单片机完成电导率信 号的采集；同时经过温度传感器 DS18B20  对温度惊醒在线采集，送到单片机， 单片机对这两个信号进行数据处理后，完成对电极的极化和温度产生误差的补

偿，并通过LCD 液晶显示器显示出来。

2.3 电导率测量原理

电导率k是水溶液导电能力的重要标志，是电阻率p的倒数，根据电导率公式 p=R·AlL( 式 中 ，R 为导体电阻，Q;A 为导体有效截面积，c m²;L 为导体的有效 长 度 ，cm),  电导率k=1/p=1/R·θ(式中θ=L/A  为电极常数)。因此通过测量水质的

电阻R 即可求出电导率K。

电导率传感器在测量时与水溶液形成了电导池，它不能简单等效为电阻，其 简化等效电路如图2(a) 所示。R1 为电导池中的介质电阻， C2 为电导池的极间 电容和连接电缆的分布电容， C1 为电极极化效应产生的电容。当电极选定后， C1 、C2即为常数，通常情况下C1(μF       级 ) > >C2(pF     级)³]。选择高频信 号源可以减少C1 对测量的影响，却会引起C2 较大测量误差，当系统选择频率为2

kHz、 幅值为±2V 的脉冲信号时，可将电导池等效电路进一步简化为图2(b)。

(a)                                                      (b)

图 2 简化等效电路

影响电导率测量的因素主要有两个：温度和电极极化效应。温度对水的电导

毕业论文

率测量影响最大，水温上升，粒子水化作用减弱，运动阻力减小，定向运动加快，

电导率增大，反之减小。工业上以溶液温度25 ℃时的电导率为该溶液的电导率，

其温度补偿公式(4)为：

K=K₂s[1+a(t-               25  )]→ K₂s=     Kt/[1+a(t-           25)]

式中， Kt为温度t 时的电导率；K25 为转换成25℃时的电导率，即为所求电导  率；a 为温补系数；t 为测量时温度。电极极化效应对水的电导率测量精度的影  响比温度影响要小。当电极两端加上电压时,在电场的作用下正负离子反向运动， 产生内部电场，内部电场方向与外加电场方向相反，阻止了离子导电作用，使电

导率减小。为减小电极极化误差，系统采用了正负方波脉冲作为激励源。

第三章  AT89S52 单片机简述

3.1 主要性能

# 3.1.1 功能特性描述

AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器，具有8K 在系统可编程 Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造，与工业80C51 产 品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程，亦适于

常规编程器。在单芯片上，拥有灵巧的8 位CPU  和在系统可编程Flash,   使得 AT89S52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。

AT89S52 具有以下标准功能：8k字节Flash,256   字节RAM,32     位I/O  口线， 看门狗定时器，2个数据指针，三个16位定时器/计数器， 一个6向量2级中断结 构，全双工串行口，片内晶振及时钟电路。另外， AT89S52 可降至0Hz 静态逻  辑操作，支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下，CPU停止工作，允许RAM、 定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下， RAM内容被保存，振  荡器被冻结，单片机一切工作停止，直到下一个中断或硬件复位为止。

# 3.1.2  引脚结构

毕业论文

早

羽品的出骂

10

11

12

13

14

15

口口

吕]P0.1    (AD1) P0.2      (AD2)

P0.3    (AD3) 己P0.4(AD4)

23 P2.2

22 P2.1    (A9) 2115P2.( 0(AB)

PDIP

(T2)P1.0□

(T2        EX)P1.1□:

P12日

P13日4

P1.4□: 5

(MOSI)P1.5□       6

(MISO)P1.0□       7

(SCK)P17□  8

RST[  □9

| (RXD)F (TXD)F INTO)1 | P3.0[□ P3.1[ P3.2[ |
| --- | --- |

)P3.3   [

P3.4[

(T1)P35    日 1

17

WR)P38□18

(RD)P3.7□

18

19

20

XTAL2  [

XTAL1[

GND[ :

Pvcc

]P00(AD0)

34 BrP0.5(AD5)

33E  P0.8(ADG)

32 吕]P0.7    (AD7)

31 己EANPP

30 EALE/PROG

20 PiFSEN

28BP27(A15)

27 EFP2.6(A14)

a d

28EBP2.6(A13)

25 P24(A12)

24 F P2:

PLCC

VCC:  电源

GND: 地

P0 口：PO口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口，每位能驱动8个TTL 逻辑电平。对PO端口写“1”时，引脚用作高阻抗输入。当访问外部程序和数据 存储器时，PO口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下，PO具有内部上拉 电阻。在 flash编程时， PO口也用来接收指令字节；在程序校验时，输出指令字 节。程序校验时，需要外部上拉电阻。

P1 口：P1 口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口 ，p1 输出缓冲器能驱动 4 个TTL  逻辑电平。对P1 端口写“1”时，内部上拉电阻把端口拉高，此时可以 作为输入口使用。作为输入使用时，被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因，将 输出电流(In) 。此 ，P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)  和时器/计数器2的触发输入 (P1.1/T2EX), 具体如下表所示。在flash编程和校验 时，P1口接收低8位地址字节。

| 引脚号 | 第二功能 |
| --- | --- |
| P1.0 | T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出 |

| P1.1 | T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制) |
| --- | --- |
| P1.5 | MOSI(在系统编程用) |
| P1.6 | MISO(在系统编程用) |
| P1.7 | SCK(在系统编程用) |

P2 口：P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O  口，P2  输出缓冲器能驱动 4 个TTL 逻辑电平。对P2  端口写“1”时，内部上拉电阻把端口拉高，此时可以 作为输入口使用。作为输入使用时，被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因，将 输出电流 (Im) 。 在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例 如执行MOVX  @DPTR) 时 ，P2  口送出高八位地址。在这种应用中， P2  口使用

毕业论文

很强的内部上拉发送1。在使用8位地址(如MOVX  @RI) 访问外部数据存储器 时 ，P2口输出P2锁存器的内容。在flash编程和校验时， P2口也接收高8位地址字 节和一些控制信号。

P3 口 ：P3  口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O  口，p2  输出缓冲器能驱动 4 个TTL  逻辑电平。对P3  端口写“1”时，内部上拉电阻把端口拉高，此时可以 作为输入口使用。作为输入使用时，被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因，将  输出电流 (Im) 。P3 口亦作为AT89S52 特殊功能(第二功能)使用，如下表所示。 在flash编程和校验时， P3口也接收一些控制信号。

| 引脚号 | 第二功能 |
| --- | --- |
| P3.0 | RXD(串行输入) |
| P3.1 | TXD(串行输出) |
| P3.2 | INTO(外部中断0) |
| P3.3 | INTO(外部中断0) |
| P3.4 | TO(定时器0外部输入) |
| P3.5 | T1(定时器1外部输入) |
| P3.6 | WR(外部数据存储器写选通) |
| P3.7 | RD(外部数据存储器写选通) |

RST: 复位输入。晶振工作时，RST脚持续2 个机器周期高电平将使单片机复位。 看门狗计时完成后，RST 脚输出96 个晶振周期的高电平。特殊寄存器AUXR (地 址8EH)上的DISRTO位可以使此功能无效。DISRTO默认状态下，复位高电平有 效。

ALE/PROG: 地址锁存控制信号 (ALE)   是访问外部程序存储器时，锁存低8位 地址的输出脉冲。在flash编程时，此引脚 (PROG)   也用作编程输入脉冲。

在一般情况下， ALE  以晶振六分之一的固定频率输出脉冲，可用来作为外部定 时器或时钟使用。然而，特别强调，在每次访问外部数据存储器时，ALE脉冲将 会跳过。如果需要，通过将地址为8EH的SFR的第0位置“1”, ALE操作将无效。 这一位置“1”, ALE 仅在执行MOVX 或MOVC指令时有效。否则， ALE  将被 微弱拉高。这个ALE 使能标志位(地址为8EH的SFR的第0位)的设置对微控制 器处于外部执行模式下无效。

PSEN:外部程序存储器选通信号 (PSEN)    是外部程序存储器选通信号。当 AT89S52 从外部程序存储器执行外部代码时， PSEN 在每个机器周期被激活两次， 而在访问外部数据存储器时，PSEN将不被激活。

EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。为使能从0000H 到FFFFH的外部程序存

毕业论文

储器读取指令，EA必须接GND 。为了执行内部程序指令， EA应该接Vcc。 在flash编程期间，EA也接收12伏Vpp电压。

XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。

XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。

# 3.2寄存器及各功能模块

# 3.21特殊功能寄存器

特殊功能寄存器(SFR)的地址空间映象如表1所示。并不是所有的地址都被定 义了。片上没有定义的地址是不能用的。读这些地址， 一般将得到一个随机数据； 写入的数据将会无效。用户不应该给这些未定义的地址写入数据“1”。由于这些 寄存器在将来可能被赋予新的功能，复位后，这些位都为“0”。

定时器2寄存器：寄存器T2CON  和T2MOD  包含定时器2 的控制位和状态位

(如表2

和表3所示),寄存器对RCAP2H和RCAP2L是定时器2的捕捉/自动重载寄存器。 中断寄存器：各中断允许位在 IE 寄存器中，六个中断源的两个优先级也可在 IE 中设置。

# 3.22存储器结构

MCS-51器件有单独的程序存储器和数据存储器。外部程序存储器和数据存储器 都可以64K寻址。

程序存储器：如果EA引脚接地，程序读取只从外部存储器开始。对于89S52,  如果EA 接Vcc,  程序读写先从内部存储器(地址为0000H～1FFFH)  开始，接着

从外部寻址，寻址地址为：2000H~FFFFH。

数据存储器：AT89S52 有256 字节片内数据存储器。高128 字节与特殊功能寄存 器重叠。也就是说高128字节与特殊功能寄存器有相同的地址，而物理上是分开 的。当一条指令访问高于7FH  的地址时，寻址方式决定CPU  访问高128 字节 RAM 还是特殊功能寄存器空间。直接寻址方式访问特殊功能寄存器 (SFR)。

例如，下面的直接寻址指令访问OAOH(P2 口)存储单元MOVOAOH,#data

使用间接寻址方式访问高128 字节RAM。例如，下面的间接寻址方式中， R0  内 容为OAOH, 访问的是地址OAOH的寄存器，而不是P2口(它的地址也是0AOH)。 MOV    @R0,#data堆栈操作也是简介寻址方式。因此，高128字节数据RAM也可 用于堆栈空间。

# 3.2.  波特率发生器

通过设置T2CON (见表2)中的TCLK或RCLK可选择定时器2作为波特率发 生器。

毕业论文

如果定时器2作为发送或接收波特率发生器，定时器1可用作它用，发送和接收的 波特率可以不同。设置RCLK 和(或)TCLK  可以使定时器2 工作于波特率产生 模式。波特率产生工作模式与自动重载模式相似，因此， TH2  的翻转使得定时 器2 寄存器重载被软件预置16位值的RCAP2H和RCAP2L中的值。

模式1和模式3的波特率由定时器2溢出速率决定，具体如下公式：

模式1和模式3波特率=定时器2溢出率/16

定时器可设置成定时器，也可为计数器。在多数应用情况下， 一般配置成定时方 式 (CP/T2=0) 。 定时器2 用于定时器操作与波特率发生器有所不同，它在每一机 器周期(1/12晶振周期)都会增加；然而，作为波特率发生器，它在每一机器状 态(1/2晶振周期)都会增加。波特率计算公式如下：

模式1和模式3的波特率=晶振频率/32×[65536-(RCAP2H,RCAP2L)]

其中，(RCAP2H,RCAP2L)   是RCAP2H和RCAP2L组成的16位无符号整数。定时 器2作为波特率发生器，如图8 所示。图中仅仅在T2CON  中RCLK  或TCLK=1    才有效。特别强调， TH2的翻转并不置位TF2,   也不产生中断；  EXEN2 置位后，

T2EX 引脚上1～0的下跳变不会使 (RCAP2H,RCAP2L)     重载到 (TH2,TL2)

中。因此，定时器2作为波特率发生器，T2EX 也还可以作为一个额外的外部中断。 定时器2处于波特率产生模式，TR2=1,   定时器2正常工作。TH2 或TL2不应该读 写。在这种模式下，定时器在每一状态都会增加，读或写就不会准确。寄存器 RCAP2可以读，但不能写，因为写可能和重载交迭，造成写和重载错误。在读写 定时器2 或RCAP2寄存器时，应该关闭定时器 (TR2 清0)。

## 3.2.  可编程时钟输出

如图9 所示，可以通过编程在P1.0 引脚输出一个占空比为50%的时钟信号。 这个引脚除了常规的I/O 角外，还有两种可选择功能。它可以通过编程作为定时 器/计数器2的外部时钟输入或占空比为50%的时钟输出。当工作频率为16MHZ  时，时钟输出频率范围为61HZ 到4HZ。为了把定时器2配置成时钟发生器，位C/T2  	(T2CON.1)   必须清0,位T2OE(T2MOD.1)     必须置1。位TR2(T2CON.2)      启 动、停止定时器。时钟输出频率取决于晶振频率和定时器2捕捉寄存器(RCAP2H,    RCAP2L)  的重载值，如公式所示：

时钟输出频率=晶振频率/4×[65536— (RCAP2H        ,RCAP2L)]

在时钟输出模式下，定时器2不会产生中断，这和定时器2用作波特率发生器一样。 定时器2也可以同时用作波特率发生器和时钟产生。不过，波特率和输出时钟频  率相互并不独立，它们都依赖于RCAP2H和RCAP2L

## 3.2.中 断

AT89S52 有6个中断源：两个外部中断 (INTO 和INT1),   三个定时中断(定

毕业论文

时器0、1、2)和一个串行中断。这些中断如图10所示每个中断源都可以通过置  位或清除特殊寄存器IE 中的相关中断允许控制位分别使得中断源有效或无效。  IE还包括一个中断允许总控制位EA,  它能一次禁止所有中断。如表5所示， IE.6   位是不可用的。对于AT89S52,IE.5 位也是不能用的。用户软件不应给这些位写1。 它们为AT89系列新产品预留。定时器2可以被寄存器T2CON中的TF2和EXF2的  “或”逻辑触发。程序进入中断服务后，这些标志位都可以由硬件清0。实际上， 中断服务程序必须判定是否是TF2  或EXF2激活中断，标志位也必须由软件清0。 定时器0和定时器1标志位TF0 和TF1在计数溢出的那个周期的S5P2被置位。它们  的值一直到下一个周期被电路捕捉下来。然而，定时器2 的标志位TF2  在计数溢  出的那个周期的S2P2被置位，在同一个周期被电路捕捉下来。

# 3.3工作模式

# 3.3.1空闲模式

在空闲工作模式下，CPU  处于睡眠状态，而所有片上外部设备保持激活状 态。这种状态可以通过软件产生。在这种状态下，片上RAM和特殊功能寄存器 的内容保持不变。空闲模式可以被任一个中断或硬件复位终止。由硬件复位终止 空闲模式只需两个机器周期有效复位信号，在这种情况下，片上硬件禁止访问内 部RAM,  而可以访问端口引脚。空闲模式被硬件复位终止后，为了防止预想不 到的写端口，激活空闲模式的那一条指令的下一条指令不应该是写端口或外部存 储器。

# 3.3.2    掉电模式

在掉电模式下，晶振停止工作，激活掉电模式的指令是最后一条执行指令。 片上RAM和特殊功能寄存器保持原值，直到掉电模式终止。掉电模式可以通过  硬件复位和外部中断退出。复位重新定义了SFR 的值，但不改变片上RAM  的值。 在Vcc未恢复到正常工作电压时，硬件复位不能无效，并且应保持足够长的时间  以使晶振重新工作和初始化。

表6空闲模式和掉电模式下的外部引脚状态

| 模式 | 程序存储器 | ALE | PSEN | PORTO | PORT1 | PORT2 | PORT3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | 内部 |  | 1 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
| 空闲 | 外部 | 1 | 1 | 浮空 | 数据 | 地址 | 数据 |

| 掉电 | 内部 | 0 | 0 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掉电 | 外部 | 0 | 0 | 浮空 | 数据 | 数据 | 数据 |

毕业论文

第四章   硬件电路设计

4.1 温度补偿电路

温度是影响电导率测量精度的重要因素之 一 ,系统设计了 一个实时温度补偿 电路，减小温度对电导率测量的影响。相较于普通温度传感器而言 ，传感器 DS18B20 具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用一线总线、可组网等优点，在实

际应用中取得了良好的测温效果。

# 4.11 DS18B20 简介

美国 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器 DS1820 是世界上第一片支持“一线总线” 接口的温度传感器，在其内部使用了在板 (ON-BOARD)  专利技术。全部传感元件及转换电   路集成在形如一只三极管的集成电路内。“一线总线”独特而且经济的特点，使用户可轻松地

组建传感器网络，为测量系统的构建引入全新概念。现在，新一代的 DS18B20 体积更小、

更经济、更灵活。使你可以充分发挥“一线总线”的优点。  同 DS1820 一样， DS18B20  也支  持“一线总线”接口，测量温度范围为-55℃~+125℃,在-10～+85℃范围内，精度为±0.5℃。 现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输，大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境  的现场温度测量，如：环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品

不同，新的产品支持3V～5.5V 的电压范围，使系统设计更灵活、方便。

# 4.12  DS18B20  的特性

(1)适应电压范围更宽，电压范围：3.0～5.5V,   寄生电源方式下可由数据线供。

(2)独特的单线接口方式， DS18B20 在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理

器与 DS18B20 的双向通讯。

(3)DS18B20   支持多点组网功能，多个 DS18B20  可以并联在唯一的三线上，实现组网多

点测温。

(4)DS18B20  在使用中不需要任何外围元件，全部传感元件及转换电路集成在形如一只三

极管的集成电路内。

(5)温范围-55℃~+125℃,在-10～+85℃时精度为±0.5℃。

(6)可编程的分辨率为9～12 位，对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和

0.0625℃,可实现高精度测温。

(7)在9位分辨率时最多在93.75ms 内把温度转换为数字，12位分辨率时最多在750ms 内

把温度值转换为数字，速度更快。

(8)测量结果直接输出数字温度信号，以“一线总线”串行传送给 CPU,  同时可传送 CRC

校验码，具有极强的抗干扰纠错能力。

(9)负压特性：电源极性接反时，芯片不会因发热而烧毁，但不能正常工作。  2.DS18B20

毕业论文

内部结构及DS18B20 的管脚排列 64 位光刻 ROM 是出厂前被光刻好的，它可以看作是该 DS18B20 的地址序列号。不同的器件地址序列号不同。DS18B20 内部结构主要由四部分组 成：64位光刻ROM,温度传感器，非挥发的温度报警触发器TH和TL,高速暂存器。

4.13 DS18B20  的外形及引脚定义： (1)DQ 为数字信号输入/输出端

(2)GND 为电源地

(3)VDD 为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)

图 1 DS1820 的 PR35 封装

# 4.14 DS18B20工作原理

DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820 相同，只是得到的温度值的位数因 分辨率不同而不同，且温度转换时的延时时间由2s 减为750ms 。 DS18B20 测温原 理如图3所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小，用于产生固定 频率的脉冲信号送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡率明显改变， 所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在一55℃所 对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数， 当计数器1的预置值减到0时，温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装 入，计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数，如此循环直 到计数器2计数到0时，停止温度寄存器值的累加，此时温度寄存器中的数值即为 所测温度。图3中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性，其输出用 于修正计数器1的预置值。

斜率累加器

计数器

加1

-0

计数器2

停止

预置

低温度系数品折

高温度系数品求

比较

LSB

面置

温度寄存器

置位/清除

=0

# 4.2信号采集电路

毕 业 论 文

CND

GND

V*

GND

正负脉冲发生器

Vi

R1

C2

(b)

R10

U5A

2

1

3

LM358

Vo

信号采集原理示意图

# 4.3 正负脉冲电压激励电路

L7812

+15V

2

-15VH

C

NO4|

NO3  COM4

16

NOI

2

V.

四 MAX303

C

+

三 =

-

u6「   A

IN1

IN2

COM3 COMI

SWTTCH

SWTTCH

三

L7912

-15VH

+15V

-12V

+12V

+5V

V。

Cm

C

5

15

10

3

3

一

图4  正负脉冲电压激励电路

# 4.4采样保持电路及A/D 转换电路

A/D 转换电路用于将采集来的模拟信号或经过处理来的电导率、温度等各

路4--20mA 电流环信号转换成数字信号送至单片机进行处理。A/D  转换的速度和精 度又决定了采集系统的速度和精度.因此，在该系统中，采用了Maxim 公司推出的 具有12位测量精度的高速A/D  转换芯片HAX197,  它只需单一电源供电，且转换时 间很短(6us),   具有8路输入通道，还提供了标准的并行接口——8 位三态数据 I

/0口，使用十分方便。

# 4.4.1引脚及功能介绍

毕业论文

MAX197有28脚DIP(窄型)、宽型SO,SSOP等封装形式。其引脚如上图所示。其中 DO~D11为输出数据线； CHO“CH7为模拟量输入通道；CS为片选端； RD,  非为读写控 制端； CLK为时钟输入； INT为转换结束信号。}mEN为12 b转换结果输出选择端，哪

EN=1:  高4位输出；皿麒=0:低8位输出。SHDN为省电控制端， SHDN=0时 ，MAX197进

入省电模式.REFAD.I 为带隙电压基准输出/外部调整端； REF为基准缓冲 输出/ADC基准输入； VDD接+5 V.DGND 为数字地，AGND 为模拟地。

# 4.4.2MAX197转换的基本原理

MAX197无需外接元器件就可独立完成A/D 转换功能。它可分为内部采样模式和 外部采样模式，采样模式由控制寄存器的D5位决定.在内部采样控制模式(控制位置 0)中，由写脉冲启动采样间隔，经过瞬间的采样间隔(芯片时钟为2t 唧Iz 时，为3ms),   即开始A/D 转换.在外部采样模式(D5=1)中，由两个写脉冲分别控制采样和A/D 转  换。在第一个写脉冲出现时，写入ACt湖OD为1,开始采样间隔。在第二个写脉冲出 现时，写入控制字ACt瑚OD为0,MAX197停止采样，开始A/D 转换。这两个写脉冲之 间的时间间隔为一次采样时间.当一次转换结束后，MAX197相应的INT引脚置低电平， 通知处理器可以读取转换结果。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/148027052100006046