# 煤中氟/氯测定仪校准规范

1   范围

本规范适用于经高温燃烧水解后 ,  采用选择电极法测氟或  (和)  电位滴定法测氯的 煤中氟/氯测定仪的校准 。

2   引用文件

本规范引用了下列文件 :

GB/T212   煤的工业分析方法

GB/T3558— 2014   煤中氯的测定方法

GB/T4633— 2014   煤中氟的测定方法

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用于本规范 ;  凡是不注日期的引用文 件 ,  其最新版本  (包括所有的修改单)  适用本规范 。

3   概述

煤中氟/氯测定仪是测量煤和焦炭中氟/氯含量的仪器 。仪器由高温燃烧水解装置和  选择电极分析装置或  (和)  电位滴定装置组成 。 高温燃烧水解装置用于煤样燃烧 、水  解 、收集等分析前处理 ,  其结构示意图见图 1;  选择电极分析装置用于氟离子浓度的测  量 ,  其结构示意图见图 2;  电位滴定装置用于氯离子浓度的测量 ,  其结构示意图见图 3。

图 1   高温燃烧水解装置结构示意图

1— 容量瓶 ;  2— 冷凝管 ;  3— 高温炉 ;  4— 瓷舟 ;  5— 热电偶 ;

6— 送样杆 ;  7— 燃烧管 ;  8— 氧气瓶 ;  9— 电炉 ;  10— 烧瓶 。

图 2   选择电极分析装置结构示意图

1— 电磁搅拌器 ;  2— 搅拌子 ;  3— 指示电极 ;  4— 标准溶液加入装置 ;  5— 参比电极 ;  6— 毫伏计 。

图 3   电位滴定装置结构示意图

1— 毫伏计 ;  2— 搅拌子 ;  3— 烧杯 ;  4— 指示电极 ;  5— 滴定管 ;

6— 盐桥 ;  7— 银丝 ;  8— 烧杯 ;  9— 氯化银沉淀物 ;  10— 电磁搅拌器 。

高温燃烧水解-氟离子选择电极法测氟时 ,  煤样在氧气和水蒸气混合气流中燃烧和 水解 ,  煤中氟转化为挥发性氟化物并定量地溶于水中 。 以氟离子选择电极为指示电极 , 饱和甘汞电极或其他电极为参比电极 ,  用标准加入法测定样品中氟离子浓度 ,  计算出煤 中氟含量 。

高温燃烧水解-电位滴定法测 氯 时 ,  煤 样 在 氧 气 和 水 蒸 气 混 合 气 流 中 燃 烧 和 水 解 , 煤中氯转化为氯化物并定量地溶于水中 ,  以银为指示电极 ,  银-氯化银或其他电极为参 比电极 ,  用硝酸银电位法直接滴定冷凝液中的氯离子浓度 ,  根据硝酸银溶液用量计算出 煤中氯含量 。

4   计量特性

煤中氟/氯测定仪的计量特性要求见表 1。

表 1 计量特性

| 类型 | 测量范围 | 重复性 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟含量 | 50 μg/g~500 μg/g | ≤15 μg/g | ±30 μg/g |
|  | 500 μg/g~2000 μg/g | ≤(3%×示值) μg/g | ±6%(相对) |
| 氯含量 | 0.010%~0.050% | ≤0.005% | ±0.006% |
|  | 0.050%~0.300% | ≤0.005% | ±12%(相对) |

注 : 由于校准工作只给出测量结果 , 不判断合格与否 , 上述计量特性仅供参考 。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 温度: (5~40) ℃ 。

5.1.2 相对湿度 : ≤85%。

5.1.3  电源 : 电压 AC (220±22) V, 频率  (50±1) Hz。

5.1.4 仪器周围应无强烈振动 , 无强交流电 、磁场干扰 , 无腐蚀性气体存在 。 5.2 标准物质及测量设备

5.2.1 有证标准物质

采用煤中氟/氯成分有证标准物质 , 其扩展不确定度应满足表 2的要求 。

表 2 煤中氟/氯成分标准物质的要求

| 标准物质名称 | 特性量值范围 | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 煤中氟成分 标准物质 | 50 μg/g~500 μg/g | 不超过 15 μg/g |
|  | 500 μg/g~2000 μg/g | 不超过 2%(相对) |
| 煤中氯成分 标准物质 | 0.010%~0.050% | 不超过 0.003% |
|  | 0.050%~0.300% | 不超过 5%(相对) |

5.2.2 天平 : 实际分度值 0.1 mg, Ⓘ级 。

5.2.3 干燥箱 : 控温范围  (105~110) ℃ 。

6 校准项目和校准方法

6.1 校准前检查

6.1.1 仪器应具有名称 、型号 、制造厂 、出厂编号等标识 。仪器各部件齐全且连接良 好 , 各旋钮及按键应能正常工作 , 无影响使用性能的缺陷 。所使用的玻璃器皿和其他用 品应清洁 。

6.1.2 按照仪器说明书的要求 , 对仪器进行必要的校准前预热和空白样等试验 。 6.2 示值重复性

选取氟 含 量 在 200 μg/g~1500 μg/g范 围 内 的 一 种 标 准 物 质 连 续 6次 测 量 , 按 公式  (1)计算氟含量标准偏差作为重复性 。

选取 氯 含 量 在 0.030% ~0.200%范 围 内 的 一 种 标 准 物 质 连 续 6次 测 量 ,  按 公

式  (1) 计算氯含量标准偏差作为重复性 。

(Xi - X) 2

(1)

s=

式中 :

s——— 标准偏差  (氟含量以 μg/g表示 ,  氯含量以 %表示) ;

nXi——————测量次数第i次测含量以 μg/g表示 ,  氯含量以 %表示) ;

X———n 次重复测量值的平均值  (氟含量以 μg/g表示 ,  氯含量以 %表示) 。 6.3   示值误差

依据表 1给出的氟/氯含量范围 ,  每一 范围区段取一种氟/氯成分标准物质 ,  重复测 定两次 ,  计算两次测定结果的平均值为 Yad。

按照附录 C的方法测量所选标准物质的水分 ,  将被测标准物质的认定值转换为以 空气干燥基表示的数值 Ys,ad。

低含量段的示值误差采用绝对误差表示 ,  高含量段的示值误差采用相对误差表示 。 当绝对误差表示示值误差时 ,  按照公式  (2)  进行计算 。

式中 :                                          Δ=Yad -Ys,ad                                                                                                   (2)

Δ——— 示值误差  (氟含量以 μg/g表示 ,  氯含量以 %表示) ;

Yad——— 空气干燥基下标准物质两次测定的氟/氯含量平均值  (氟含量以 μg/g表示 , 氯含量以 %表示) ;

Ys,ad——— 标准物质 以 空 气 干 燥 基 表 示 氟/氯 含 量  (氟 含 量 以 μg/g表 示 ,  氯 含 量 以 % 表示) 。

当采用相对误差表示示值误差时 ,  按照公式  (3)  进行计算 。

δ×100%                                          (3)

δ——— 相对示值误差 , % ;

Δ——— 示值误差  (氟含量以 μg/g表示 ,  氯含量以 %表示) ;

Yad——— 空气干燥基下标准物质两次测定的氟/氯含量平均值  (氟含量以 μg/g表示 , 氯含量以 %表示) ;

Ys,ad——— 标准物 质 以 空 气 干 燥 基 表 示 氟/氯 含 量  (氟 含 量 以 μg/g表 示 ,  氯 含 量 以 % 表示) 。

7   校准结果表达

经校准的煤中氟/氯测定仪出具校准证书 ,  校准结果应在校准证书上反映  (校准结 果所含内容见附录 B) 。校准证书至少包含下列信息 :

a)  标题 :  “校准证书”;

b)  实验室名称和地址 ;

c)  校准的地点 ;

d)  证书或报告的唯一性标识  (如编号) ,  每页及总页数的标识 ;

e)  送校单位的名称和地址 ;

f)  被校对象的描述和明确标识 ;

g)  进行校准的日期 ,  如果与校准结果的有效性和应用有关时 ,  应说明被校对象的 接收日期 ;

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时 ,  应对抽样程序进行说明 ;

i)  对校准所依据的技术文件的标识 ,  包括名称及代号 ;

j)  本次校准所用测量参考标准的溯源性及有效性说明 ;

k)  校准环境的描述 ;

l)  校准结果及测量不确定度的说明 ;

m)  对校准规范的偏离的说明 ;

n)  校准证书或校准报告签发人的签名 、职务或等效标识 ,  以及签发日期 ; o)  校准结果仅对被校对象有效的声明 ;

p)  未经实验室书面批准 ,  不得部分复制证书或报告的声明 。

8   复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况 、使用者 、仪器本身质量等诸多因素 所决定的 ,  因此送校单位根据实际使用情况自主决定复校时间间隔 ,  建议复校时间间隔 不超过 12个月 。

附录 A

校准原始记录 (推荐)  格式

校准证书编号 :

原始记录编号 :

| 送检单位 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室温度/℃ |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 校准人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |  |  |  |
| 依据技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量 范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 1.校准前检查 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重复性 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质编号 : |  |  |  |  |  | 标准物质编号 : |  |  |  |  |  |
| 成分 | 序号 | 测试数据 |  | 重复性 |  | 成分 | 序号 | 测试数据 |  | 重复性 |  |
| 氟 | 1 |  |  |  |  | 氯 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |

| 3.示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成 分 | 标物 编号 | 样重 m | 认定值 Ys,d | Mad | Ys,ad | 测量值 Yad |  | 平均值 Yad | Δ | δ | 示值误差 不确定度 |
| 氟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/155214230120011113