山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁） 165—2023

快速核酸检测仪温度、时间参数校准规范

Calibration Specification for Temperature and Time Parameters of Rapid Nucleic

Acid Detector

2023—09—05 发布	2023—10—01 实施

山东省市场监督管理局	发 布

JJF（鲁） 165—2023

快速核酸检测仪温度、

时间参数校准规范

Calibration Specification for Temperature and

Time Parameters of Rapid Nucleic Acid Detector

JJF(鲁)165—2023

归 口 单 位：山东省温湿度计量技术委员会

主要起草单位：德州市产品质量标准计量研究院

山东省计量科学研究院

参加起草单位：东营市工业产品检验与计量检定中心

中国海关科学技术研究中心

北京林电伟业电子技术有限公司

本规范委托山东省温湿度计量技术委员会负责解释

JJF（鲁） 165—2023

本规范主要起草人：

刘念波（德州市产品质量标准计量研究院）

高宝坤（德州市产品质量标准计量研究院）

董	锐（山东省计量科学研究院）

参加起草人：

赵忠辉（东营市工业产品检验与计量检定中心）

孔维恒（中国海关科学技术研究中心）

朱	娟（北京林电伟业电子技术有限公司）

JJF（鲁） 165—2023

目	录

引言.........................................................................................................................................	（II）

1	范围................................................................................................................................... （1）

2	引用文件........................................................................................................................... （1）

3	术语................................................................................................................................... （1）

3.1	实时荧光聚合酶链反应(PCR)技术.............................................................................. （1）

3.2	等温扩增技术................................................................................................................ （1）

3.3	温度偏差........................................................................................................................ （1）

3.4	平均升温速率................................................................................................................ （2）

3.5	平均降温速率................................................................................................................ （2）

3.6	平均温度过冲量............................................................................................................ （2）

3.7	温度波动度.................................................................................................................... （2）

3.8	温度持续时间相对误差................................................................................................ （2）

4	概述................................................................................................................................... （2）

5	计量特性........................................................................................................................... （2）

6	校准条件........................................................................................................................... （3）

6.1	环境条件........................................................................................................................ （3）

6.2	测量标准及其他设备.................................................................................................... （3）

7	校准项目和校准方法....................................................................................................... （3）

7.1	外观检查........................................................................................................................ （3）

7.2	校准项目........................................................................................................................ （4）

7.3	校准方法........................................................................................................................ （4）

7.4	数据处理........................................................................................................................ （6）

8	校准结果表达................................................................................................................. （10）

9	复校时间间隔................................................................................................................. （11）

附录 A	温度偏差测量结果不确定度评定示例................................................................（12）

附录 B	校准记录参考格式................................................................................................（14）

附录 C	校准证书内页参考格式........................................................................................（14）

I

JJF（鲁） 165—2023

引	言

本规范是以 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量

术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。

本规范为首次发布。

II

JJF（鲁） 165—2023

快速核酸检测仪温度、时间参数校准规范

1	范围

本规范适用于基于实时荧光聚合酶链反应(PCR)技术或者等温扩增技术的快速核酸检

测仪的温度、时间参数的校准，其他类似设备也可参照本规范进行校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 1265-2010 生物计量术语及定义

JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范

YY/T1173-2010 聚合酶链反应分析仪

JJF（鲁）138-2022 实时荧光定量 PCR 仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语

JJF 1007-2007、JJF 1265-2010 界定的及以下术语适用于本规范。

3.1	实 时 荧 光 聚 合 酶 链 反 应 (PCR) 技 术	real time fluorescent polymerase chain reaction

technology

一种对特定的 DNA 或 RNA 片段在体外进行快速扩增的技术，由变性—退火—延伸三

个基本反应步骤构成，扩增的过程中荧光染料能同步整合在产物上，可以通过荧光信号的

强弱，进行实时检测。

3.2	等温扩增技术 isothermal amplification technology

在恒定的温度下，反应过程通过添加不同活性的酶和各自特异性引物来达到核酸扩增

目的的技术。

3.3	温度偏差	temperature deviation

快速核酸检测仪达到设定温度稳定状态下，各测量点在规定时间内实测最高温度和最

低温度与设定温度的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。

1

| 校准项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基于实时荧光 PCR 技术 | 基于等温扩增技术 |
| 温度偏差 | ±0.5℃ |  |
| 温度波动度 | —— | ±0.5℃ |
| 平均升温速率 | ≥1.5℃/s | 参考厂家技术要求 |
| 平均降温速率 | ≥1.5℃/s | —— |
| 平均温度过冲量 | ≤1℃ |  |
| 温度持续时间相对偏差 | ±10% |  |
| 注：上述计量特性指标仅供参考，不判断合格与否。 |  |  |

JJF（鲁） 165—2023

3.4	平均升温速率	mean heating rate

快速核酸检测仪在多个循环升温过程中，被测升温阶段单位时间上升的平均温度值。

3.5	平均降温速率	mean cooling rate

快速核酸检测仪在多个循环降温过程中，被测降温阶段单位时间下降的平均温度值。

3.6	平均温度过冲量	mean temperature overshoot

快速核酸检测仪从基础升温至设定温度过程中，实测温度超出设定温度的平均值。

3.7	温度波动度	temperature fluctuation

快速核酸检测仪达到设定温度稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点

温度随时间的变化量。

3.8	温度持续时间相对偏差	Relative error of temperature duration

温度持续时间绝对误差与实测温度持续时间的比值，以百分比表示。

4	概述

快速核酸检测仪通常是指基于实时荧光 PCR 技术或者等温扩增技术的便携式核酸检

测仪器，将多步骤的核酸检测方法整合到一个设备，在更短时间内完成对核酸分子的扩增。

快速核酸检测仪主要由样品载台、热循环部件、光学检测部件、控制模块、显示模块等部

分组成，根据不同的控温方式，可将快速核酸检测仪分为独立控温和非独立控温两种方式。

5	计量特性

快速核酸检测仪技术要求见表 1 所示。

表 1 	快速核酸检测仪温度、时间参数的技术要求

2

| 原理 标 技术要求 准 | 基于实时荧光 PCR 技术测量标 准器 | 基于等温扩增技术测量标准器 |
| --- | --- | --- |
| 温度参数测量标准 | 测温范围：（0~120）℃ 分辨力：不低于 0.01 ℃ 最大允许误差：0.10℃ 采样间隔不大于 0.1s | 测温范围：（0~120）℃ 分辨力：不低于 0.01 ℃ 最大允许误差：0.10℃ 采样间隔不大于 10s |
| 时间参数测量标准 | 采用温度记录器的记录时间作为快速核酸检测仪时间测量标准 分辨力：不低于 0.1s 最大允许误差：1s / h |  |

JJF（鲁） 165—2023

6	校准条件

6.1	环境条件

温度：10.0℃～40.0℃；相对湿度：不大于 85%。

6.2	测量标准及其他设备

快速核酸检测仪温度参数测量标准为高精度采集系统（通常为温度记录器），由精密

温度传感器、数据采集分析模块组成，应与快速核酸检测仪不同形状、结构的反应模块相

匹配并接触良好、紧密贴合。

测量标准技术指标要求见表 2。校准时可选用表 2 所列的测量标准，也可以选用符合

要求的其他测量标准。

表2 	测量标准技术指标

7	校准项目和校准方法

7.1 外观检查

校准前应采用目测方法对快速核酸检测仪进行外观检查，快速核酸检测仪外观应符合

以下要求:

7.1.1	快速核酸检测仪的外形结构应完好，标识清晰，应标明设备的名称、型号、制造

商、出厂编号等。

7.1.2	快速核酸检测仪装载附件表面不得有凹陷和毛刺等缺陷。快速核酸检测仪的可用

空间应能放置一个或多个检测单元。

7.1.3 快速核酸检测仪电气控制系统的指示灯和仪表显示器应清晰、醒目、无影响读数的

缺陷。

3

| 设备类型 校准项目 | 基于实时荧光 PCR 技术 | 基于等温扩增技术 |
| --- | --- | --- |
| 温度偏差 | + | + |
| 温度波动度 | - | + |
| 平均升温速率 | + | + |
| 平均降温速率 | + | - |
| 平均温度过冲量 | + | + |
| 温度持续时间准确性 | + | + |
| 注：+表示校准项目，-表示非校准项目 |  |  |

JJF（鲁） 165—2023

7.2 校准项目

快速核酸检测仪校准项目见表 3。

表3 	快速核酸检测仪校准项目

7.3 	校准方法

7.3.1	测量点位置和数量

将快速核酸检测仪测量标准放置于快速核酸检测仪中，独立控温快速核酸检测仪可逐

个对反应模块校准或同时对多个反应模块分别校准，参照图 1 所示。非独立控温的快速核

酸检测仪作为一个整体进行校准，以 16 通道快速核酸检测仪为例，测量点分布遵循均匀

分布的原则，可参照图 2 所示，每增加 8 通道可增加 2 个测量点。

1	2	3	4

图 1  独立控温快速核酸检测仪测量点分布示意图

4

| 步骤 | 设定温度点 | 设定温度持续时间 | 循环次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50℃ | 30s | 1 |
| 2 | 90℃ | 30s | 1 |
| 3 | 40℃ | 30s | 6 |
| 4 | 95℃ | 30s |  |
| 5 | 70℃ | 30s | 1 |
| 6 | 60℃ | 30s | 1 |
| 7 | 40℃ | 30s | 1 |

| 设定温区 | 设定温度点 | 设定温度持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 上温区 | 95℃ | 10min |
| 中温区 | 67℃ | 10min |
| 下温区 | 58℃ | 10min |

JJF（鲁） 165—2023

图 2 非独立控温的快速核酸检测仪测量点分布示意图

7.3.2	测量程序

根据被校准快速核酸检测仪的说明书设定控温程序，基于实时荧光 PCR 技术和基于等

温扩增技术的快速核酸检测仪控温程序设置可参考表 4 和表 5。也可根据用户要求设置控

温程序。基于实时荧光 PCR 技术快速核酸检测仪校准装置设置采样间隔为 100ms，基于等

温扩增技术快速核酸检测仪校准装置设置采样间隔为 10s，启动快速核酸检测仪校准装置，

放入快速核酸检测仪中采集并记录整个循环程序温度数据。

表 4  基于实时荧光 PCR 技术快速核酸检测仪控温程序

表 5  基于等温扩增技术快速核酸检测仪控温程序

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/156215005015010034