# 实时差分（RTK）测量系统动态校准规范

# 1  范围

本规范适用于全球卫星导航系统（GNSS）实时差分（RTK）测量系统（接收机）

模拟仿真法的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 39267-2020 北斗卫星导航术语

GB/T 39399-2020 北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范

GB/T 39616-2020 卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范

JJF 1403-2013 全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）校准规范

JJF 1942-2021 导航型卫星接收机校准规范

BD 420023-2019 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）RTK 接收机通用规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语

## 3.1  实时动态测量 real time kinematic，RTK

GNSS 相对定位技术的一种，主要通过基准站和流动站之间的实时数据链路和载波

相对定位快速解算技术，实现高精度动态相对定位。（GB/T39616-2020）

## 3.2  基准站 reference station

对卫星导航信号进行长期连续观测，获得观测数据，并通过通信设施将观测数据

实时或者定时传送至数据中心的地面固定观测站。（GB/T39616-2020）

## 3.3  流动站 roving station

在基准站的一定范围内流动作业的接收机所设立的测站。（GB/T39616-2020）

## 3.4  实时差分（RTK）测量系统  RTK Receivers

由一个单基站和一个或多个 RTK 接收机组成的测量系统。

## 3.5  RTK 校准平台 RTK Calibration system

可模拟产生 GNSS 卫星信号。基于卫星实际轨道模型，信号传播路径和基准站及

流动站运动轨迹，进行 GNSS 数据仿真，并将仿真产生的数据模拟生成具有真实导航

信号特征的射频信号。

## 3.6  标准单点定位 standard point positioning

利用单台 GNSS 接收设备测量多颗导航卫星信号获得伪距观测值及广播星历，实

现定位的方式。（GB/T39267-2020）

# 4  概述

实时差分（RTK）测量系统一般由基准站、流动站、供电设备、信号采集存储设

备组成。

实时差分（RTK）测量系统由基准站生成差分数据，通过网络或电台播发，该区 域内的终端（流动站）接收卫星信号和差分信息，实现实时高精度定位、速度等参数

测量。

图 1  典型 RTK 测量系统

# 5  计量特性

RTK 测量系统的主要计量特性见表 1。

## 表 1  RTK 测量系统计量特性

| 序号 | 项目名称 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收频点 |  | 北斗 B1、B3、GPS L1、L2 |
| 2 | 最低跟踪功率 |  | -145dBm |
| 3 | 定位时间 | 开机定位时间 | <60s |
|  |  | RTK 定位时间 | < 180s |
|  |  | RTK 定向时间 | < 180s |

| 4 | 单点定向误差 | 水平定位误差(RMS) | < 1.5m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高程定位误差(RMS) | <3.0m |

| 5 | RTK 定位误差 | RTK 水平定位误差(RMS) | （0.02土D根 10-6 ）m，D 基线长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RTK 高程定位误差(RMS) | （0.03土D根 10-6 ）m |
| 6 | RTK 动态定位误差(RMS) |  | （0.05土D根 10-6 ）m |
| 7 | 速度误差(RMS) |  | 0.03m/s |
| 8 | 定向误差(RMS) |  | <0.5 °（D<3m） |
|  |  |  | <0.1 °（D＞3m） |
| 9 | 航向跟踪误差(RMS) |  | <0.5 °（基线<3m、角速度：） |
|  |  |  | <0.1 °（基线<3m、角速度：） |
| 10 | 无线通讯距离 |  | 10km |

# 6  校准条件

### 6.1  环境条件

### 6.1.1  环境温度：（23土5） ℃。

### 6.1.2  环境相对湿度：<80%。

6.1.3  电源电压：（220土11）V，电源频率：（50土1）Hz。

### 6.1.4  无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及其他设备

### 6.2.1  RTK 校准平台

RTK 校准平台主要技术参数见表 2。

#### 表 2  RTK 校准平台主要技术参数

| 名称 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 载波频率 | 频点 | BD-B1i、BD-B3i、GPS-L1、GPS-L2 |
| 信号规格 | 每频点 | 12 通道 |
| 信号精度 | 伪距相位控制精度 | 优于 0.01m |
|  | 伪距变化率精度 | 优于 0.003m/s |

|  | 通道间一致性 | 0.3ns |
| --- | --- | --- |
| 信号质量 | 相位噪声 | -75dBc/Hz，100Hz； 80dBc/Hz，1kHz； 85dBc/Hz，10kHz； |

|  |  | 90dBc/Hz，100kHz |
| --- | --- | --- |
|  | 谐波功率（MAX） | -35dBc |
|  | 杂波功率（MAX） | -40dBc |
| 信号功率 | 频率范围 | -150dBm～-60dBm |
|  | 功率分辨率 | 优于 0.2dB |
|  | 功率准确度 | 优于 0.7dB |
| 外部接口 | 参考 1PPS 脉冲信号（SMA 型头） | 输入、输出各 1 个 |
|  | 参考 10MHz 时钟信号（SMA 型头） | 输入、输出各 1 个 |
|  | 射频输出口（N 型头） | 1 个 |
| 时钟稳定度 | 秒稳 | ≤5×10-11 |
|  | 天稳 | ≤±5×10-10 |
| 外部参考输入 | 1PPS 脉冲信号 | 1 路 |
|  | 10MHz 时钟信号 | 1 路 |
| 标准参考输出 | 1PPS 脉冲信号 | 1 路 |
|  | 10MHz 时钟信号 | 1 路 |
| 输出秒脉冲指标 | 输出电平 | LVTTL |
|  | 上升沿稳定度 | 0.1ns |
|  | 高电平持续时间 | >20ms |

### 6.2.2  电子秒表

电子秒表测量不确定度：0.001s

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目见表 3 所示。

### 表 3  校准项目表

| 序号 | 校准项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 接收频点 |

| 3 | 最低跟踪功率 |
| --- | --- |
| 4 | 定位时间 |
| 5 | 单点定位误差 |
| 6 | RTK 定位误差 |
| 7 | RTK 动态定位误差 |
| 8 | 速度误差 |

| 9 | 航向角误差 |
| --- | --- |
| 10 | 航向角跟踪误差 |
| 11 | 无线通讯距离 |

## 7.2  校准方法条款

### 7.2.1  外观及工作正常性检查

被校RTK测量系统不应有影响正常工作及读数的机械损伤，各项标识应清晰完整， 输入输出插座应牢靠，按键及旋钮应能正常动作。仪器通电后状态正常，显示器能正

常显示。

### 7.2.2  校准前准备

将 RTK 校准平台导航模拟通道 1 输出的射频信号连接到 RTK 测量系统基准站接收 机，导航模拟通道 2 输出的射频信号连接到 RTK 测量系统流动站接收机，开启无线电

通信，如图 2 所示进行连接。

图 2  RTK 测量系统校准接线图

### 7.2.3  接收频点

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校 RTK 测量系统说明书中具有的 频点逐一对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通 道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基 线长度 l 的另一固定点。对被校 RTK 测量系统进行差分设置，当 RTK 测量系统可以进

行差分定位输出，则表示被校 RTK 含有该频点。

### 7.2.4  最低跟踪功率

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中给出

的信号标称功率，对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行功率设定。将导

航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与 基准站基线长度 l 的另一固定点。对被校 RTK 测量系统进行差分设置，重复测量次， 若 RTK 测量系统均可以进行差分定位输出，则表示被校 RTK 信号最低跟踪功率满足指

标要求。

### 7.2.5  定位时间

#### 7.2.5.1  开机定位时间

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校 RTK 测量系统说明书中具有的 频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线长 度 l 的另一固定点。打开被校 RTK 测量系统，用电子秒表测量从开机到被校 RTK 测量 系统输出有效标准单点定位信息的时间为开机定位时间，测量 3 次，取其平均值作为

开机定位时间。

#### 7.2.5.2  RTK 定位时间

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线 长度 l 的另一固定点。打开被校 RTK 测量系统，对被校 RTK 测量系统进行差分设置， 用电子秒表测量从开机到被校 RTK 测量系统输出有效 RTK 定位信息的时间为 RTK 定位

时间，测量 3 次，取其平均值作为 RTK 定位时间。

#### 7.2.5.3  RTK 定向时间

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线 长度 l，基线与北向的方向角设定为 X(X 为任意方位角)。打开被校 RTK 测量系统，对 被校 RTK 测量系统进行差分设置，用电子秒表测量从开机到被校 RTK 输出与正确的方

向角的时间，测量 3 次，取其平均值作为 RTK 定向时间。

### 7.2.6  单点定位误差

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有

的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道

（1）

σ     = p

1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线

长度 100m(或按被测 RTK 测量系统要求的基线长度)的另一固定点（x0 , y0 , z0  ）。打开 被校 RTK 测量系统，对被校 RTK 测量系统设置为单点定位状态，待系统定位输出正常 后，测量并记录 1 个观测时段流动站输出信息（ xi , yi , zi    ），测量点个数不少于 300

个或采样时间不小于 5mim。按下式公式计算水平定位误差σp 和高程定位误差σh 。

(xi  - x0 )2 + (yi  - y0 )2

n

（2）

(zi  - z0 )2

σh  =

n

式中：

σp ——单点水平定位误差，m；

σh ——单点高程定位误差，m；

（x0 , y0 , z0  ）——校准平台给出的流动站坐标值，m；

（xi , yi , zi   ）——RTK 测量系统测得的流动站坐标值，m；

n——测量点个数，n>300。

重复上述过程，进行第 2 个观测时段和第 3 个观测时段的测量，取 3 次观测时段

的平均值作为校准结果。

### 7.2.7  RTK 定位误差

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线

长度 100m(或按被测 RTK 测量系统要求的基线长度)的另一固定点（x0 , y0 , z0  ）。打开 被校 RTK 测量系统，对被校 RTK 测量系统设置为差分状态，待系统差分定位输出正常 后，测量并记录 1 个观测时段流动站输出信息（ xi , yi , zi    ），测量点数不少于 300 次

或采样时间不小于 5mim。按公式（1）和（2）计算 RTK 定位水平定位误差和高程定位

（3）

σdp  =

（4）

σdh  =

误差。

重复上述过程，进行第 2 个观测时段和第 3 个观测时段的测量，取 3 测观测时段

的平均值作为校准结果。

### 7.2.8  RTK 动态定位误差

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：以一定的速度 移动流动站（按被校 RTK 说明书给出的速度范围选 3 个速度移动）。打开被校 RTK 测

量系统，对被校 RTK 测量系统设置为差分状态，待系统差分定位输出正常后，测量并

记录 1 个观测时段流动站输出信息（ xi , yi , zi    ）及对应的 RTK 校准平台给出的流动站 的坐标值（x0i , y0i , z0i  ），测量点数不少于 1000 次或采样时间不小于 5mim。按下列公

式计算 RTK 定位水平动态定位误差σdp 和高程动态定位误差σdh 。

(xi  - x0i )2 + (yi  - y0i )2

n

(zi  - z0i )2

n

式中：

σdp ——水平动态定位误差，m；

σdh ——高程动态定位误差，m；

（x0i , y0i , z0i  ）——校准平台给出的流动站坐标值，m；

（xi , yi , zi   ）——RTK 测量系统测得的流动站坐标值，m；

n——测量个数，n> 1000。

段

重复上述过程，进行第 2 个观测时段和第 3 个观测时段的测量，取 3 测观测时

的平均值作为校准结果。

### 7.2.9  速度误差

JJF ××××─××××

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：以一定的速度 移动（按被校 RTK 说明书给出的速度范围选 3～5 个速度移动，一般应包括速度的上

下限）。打开被校 RTK 测量系统，对被校 RTK 测量系统设置为差分状态，待系统差分

完成后，测量并记录 1 个观测时段流动站输出信息vi 及对应的 RTK 校准平台给出的流

动站的速度值v0i ，测量点数不少于 1000 次或采样时间不小于 5mim。按下列公式计算

RTK 速度误差。

（5）

δv  =

（vi  - v0i）2

n

式中：

δv ——速度误差，m/s；

v0i ——校准平台给出的速度，m；

vi ——RTK 测量系统测得的速度，m；

n——测量点数，n之1000。

重复上述过程，进行第 2 个观测时段和第 3 个观测时段的测量，取 3 次观测时段

平均值作为校准结果。

### 7.2.10  航向角误差

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有 的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道 1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线 长度 10m(或按被测 RTK 测量系统要求的基线长度)航向角A0 。打开被校 RTK 测量系统， 对被校 RTK 测量系统设置为差分状态，待系统差分定位输出正常后，测量并记录 1 个 观测时段被校 RTK 测量系统输出的航向角信息 AJ  ，测量点数不少于 300 次或采样时

间不小于 5mim。按下面公式计算 RTK 测量系统航向角误差。

9

（8）

ΔA  =

d

（6）

(AJi  一 A0 )2

J

ΔA  =

n

式中：

ΔAJ ——航向角静态误差，（。）；

A0 ——校准平台给出的航向角，（。）；

AJi ——RTK 测量系统给出的航向角，（。）；

n——测量点数：n之1000。

被测 RTK 测量系统航向角AJi  可以通过直接输出得到，也可由输出的基准站和流

动站定位信息计算得出：

Δe

（7）

= - arctan

Ji

A

Δn

式中：

Δe ， Δn ——分别为基准站与流动站坐标之间的东向距离与北向距离，m。

重复上述过程，进行第 2 个观测时段和第 3 个观测时段的测量，取 3 次观测时段

的平均值作为校准结果。

### 7.2.11  航向角动态跟踪误差

按图 2 进行连接，将 RTK 校准平台上电，按照被校准 RTK 测量系统说明书中具有

的频点对校准平台导航模拟通道 1 和导航模拟通道 2 进行频点设定。将导航模拟通道

1 设为基准站场景：某一固定点；将导航模拟通道 2 设为流动站场景：与基准站基线 长度 10m(或按被测 RTK 测量系统要求的基线长度)，按 1。/s 的角速度做圆周运动，航 向角A0i  。打开被校 RTK 测量系统，对被校 RTK 测量系统设置为差分状态，待系统差 分定位输出正常后，测量并记录 1 个观测时段被校 RTK 测量系统输出的航向角信息AJi   及对应的A0i  ，测量点数不少于 300 个或采样时间不小于 5mim。按公式（8）和（9）

计算 RTK 测量系统航向角跟踪误差。

(AJi  一 A0i )2

n

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/158070024073006040