.

核技术利用建设项目

# 医用 DSA 装置扩建项目 环境影响报告表

（报批稿）

2019 年 12 月

表 1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 医用 DSA 装置扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 绍兴市上虞中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 注册地址 |  | 绍兴市上虞区经济开发区舜江西路 239 号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 医院放疗中心 1 楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设项目总投资 (万元) |  | 700 |  | 项目环保投资 （万元） | 50 | 投资比例（环保 投资/总投资） |  | 0.7% |
| 项目性质 |  | □新建 □改建 ■扩建 □其他 |  |  |  | 占地面积（㎡） |  | —— |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射 性物质 | □生产 | □制备 PET 用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | ■使用 | ■Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |

项目概述 1.1 医院概况 绍兴市上虞中医医院位于绍兴市上虞区经济开发区舜江西路 239 号，该医院是一所集医 疗、教学、科研、保健、康复于一体的国家三级甲等中医医院。医院始建于 1979 年， 1996 年易地新建。医院现占地 3.6 万平方米， 建筑面积 3.7 余万平方米，核定床位 450 张，包括 1 个重症监护室在内的 11 个病区。全院在岗职工 700 余人， 高级职称 113 人。已取得浙江 省卫生和计划生育委员会核发的放射诊疗许可证（证号： 浙卫放证字（2009）第 005 号）和 绍兴市上虞区卫生健康局核发的医疗机构执业许可证（登记号：47151075233068211A2101）。 医院设置的诊疗科目包括：内科/外科儿科/妇产科/医学检验科：临床体液、血液专业，临床 微生物专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业/康复医学科/麻醉科/运动医学科/ 中西医结合科/中医科/医学影像科等。 1.2 项目由来 医院现有《辐射安全许可证》有效期至 2022 年 2 月 7 日，许可种类和范围为： 使用Ⅱ、 Ⅲ类射线装置。医院现有 1 台直线加速器，已进行自主验收；15 台Ⅲ类射线装置，均已办

理登记备案工作。 为了能给病患提供更好的医疗服务， 医院拟扩建 1 台 DSA 设备，为满足辐射环境保护 管理的要求，医院委托中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司对该项目进行辐射环境 影响评价工作。 1.3 地理位置 绍兴市上虞中医医院位于绍兴市上虞区经济开发区舜江西路 239 号， 东侧为德济苑小 区，南侧为德济路， 西侧为舜江西路，北侧为通江东路。 本次扩建的 DSA 机房位于医院放 疗中心一楼，所在建筑为一层建筑，其东侧约 50 米为德济苑小区，南侧隔德济路约 35 米为 卧龙流星花园，其余各侧为医院内部建筑和道路。 其地理位置见附图 1，卫星视图见附图 2，医院平面图见附图 3，机房所在楼层平面图 见附图 4。

表 2      射线装置

| 序 号 | 名称 | 类别 | 数 量 | 型号 | 管电压 （kV） | 管电流 (mA) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | Ⅱ类 | 1 | Precise | —— | —— | 诊断 | 放疗科 | 已验收 |
| 2 | 模拟定位机 | Ⅲ类 | 1 | SL-ID | —— | —— | 诊断 | 放疗科 | 医院现已有 设备， 均已 登记备案。 |
| 3 | 牙科全景机 |  | 1 | OC200D | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 4 | CT |  | 1 | SOMATOM Definition AS | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 5 | CT |  | 1 | Brillance 16 | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 6 | DR |  | 1 | KXO-32R | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 7 | 数字式胃肠机 |  | 1 | BSX- 150B | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 8 | 钼靶机 |  | 1 | Alpha RT | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 9 | 移动 C 臂机 |  | 1 | Bv Libra | —— | —— | 诊断 | 手术室 |  |
| 10 | 移动 C 臂机 |  | 1 | Bv Endura | —— | —— | 诊断 | 手术室 |  |
| 11 | DR |  | 1 | SONTU100-FDR | —— | —— | 诊断 | 体检中心 |  |
| 12 | 骨密度仪 |  | 1 | DPX-Bravo |  | —— | 诊断 | 体检中心 |  |
| 13 | 碎石机 |  | 1 | HK.ESWL-V | —— | —— | 诊断 | 碎石室 |  |

| 14 | 多功能 X 线机 |  | 1 | UltiMax iMFX 8000A | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 移动 DR |  |  | Mobilett Mira |  |  | 诊断 | 放射科 |  |
| 16 | 移动 CR |  | 1 | YZ 021-2 | —— | —— | 诊断 | 放射科 |  |
| 1 | DSA | Ⅱ类 | 1 | 待定 | 125 | 1000 | 诊疗 | DSA 机房 | 本次新增加 |

表 3 废弃物

| 名称 | 状 态 | 核素 名称 | 活 度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓 度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

表 4  评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》， 2015 年 1 月； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》， 2018 年 12 月修订； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》， 2003 年 10 月； （4）《建设项目环境保护管理条例》， 2017 年 10 月 1 日； （5） 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》， ，2005 年 12 月施行， 2014 年 7 月 29 日和 2019 年 3 月 2 日修订； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 中华人民共和国环境保护部第 44 号令， 2018 年 4 月修定； （7） 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008 修正版）， 中华人民 共和国环境保护部令第 3 号， 2008 年 12 月颁布， 2017 年 12 月修订； （8）《关于发布<射线装置分类>的公告》， 环境保护部办公厅 2017 年 12 月 6 日； （9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》, 2018 年 3 月 1 日； （10） 《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第 289 号， 2012 年 2 月; （11） 《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》 国家环境保护总局，环发[2006]145 号。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2） 《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格 式》（HJ/T 10.1－2016），环境保护部； （3）《医用 X 射线诊断放射防护标准》（GBZ 130-2013）； （4） 《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）。 |
| 其他 | （1）委托书，绍兴市上虞中医医院，2019 年 9 月（见附件 1）； （2）《辐射安全许可证》，浙环辐证[D2101]，浙江省环境保护厅（见附件 2）； （3）检测报告（见附件 3）。 |

表 5  保护目标与评价标准

5.1 评价范围 按照《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T 10.1－2016）的规定， “放射源与射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽 物边界外 50 米的范围”，由于本项目为Ⅱ类射线装置项目，因此确定本项目的评价范围为项目 周围 50m 的区域。

5.2 保护目标 环境保护目标为该医院从事放射诊断的工作人员、机房周围其他非辐射工作人员和公众成 员， 项目周围 50m 范围内的居民住宅等环境敏感点（其东侧约 50 米为德济苑小区，南侧隔德济 路约 35 米为卧龙流星花园，其余各侧为医院内部建筑和道路） 。

5.3 评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 ① 剂量限制 第 4.3.2.1 款，应对个人受到的正常照射加以限制， 以保证本标准 6.2.2 规定的特殊情况外， 由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不 超过附录 B（标准的附录 B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗 照射。 第 B1.1.1.1 款， 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制， 使之不超过下述限值： a）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）， 20mSv； 根据最优化原则，本项目取其四分之一即 5mSv 作为管理限值。 第 B1.2 款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，1mSv；根据最优化原则， 本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为管理限值。 （2） 《医用 X 射线诊断放射防护标准》（GBZ 130-2013） 本标准适用于医用诊断 X 射线机的生产和使用。 5 X 射线设备机房防护设施的技术要求 5.1 X 射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室及周围场所的人员防护与安全。 5.2 每台 X 射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载 X 射线机）应设有单独的机房， 机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的 X 射线机房，其最小有效使用面积、最 小单边长度应不小于表 1 要求。

表 1 X 射线设备机房（照射室） 使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用 面积m2; 机房内最小单边 长度m. CT机; 30; 4.5. 双管头或多管头X射线机a; 30; 4.5. 单管头X射线机b; 20; 3.5. 透视专用机c 、碎石定位机、口腔CT卧 位扫描; 15; 3. 乳腺机、全身骨密度仪; 10; 2.5. 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT 坐位扫描／站位扫描; 5; 2. 口内牙片; 3; 1.5. a 双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。 b 单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c 透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。. DSA机房参考双管头或多管头X射线机机房. 5.3 X 射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护应不小于表 7-2 要求。 b）医用诊断 X 射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录 D。 c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。 设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的 屏蔽厚度要求。 d）带有自屏蔽防护或距 X 射线设备表面 1m 处辐射剂量水平不大于 2.5μGy/h 时，可不使用 带有屏蔽防护的机房。 5.4 在距机房屏蔽体外表面 0.3m 处， 机房的辐射屏蔽防护， 应满足下列要求（其检测方法 及检测条件按 7.2 和附录 B 中 B.6 的要求） ：

表 2 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量 mm; 非有用线束方向铅当量 mm. 标称 125KV 以上的摄影机房; 3; 2. 标称 125KV 及以下的摄影机房、口腔 CT、牙科全景机房（有头颅摄影）; 2; 1. 透视机房、全身骨密度仪机房、口内 牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄 影）、乳腺机房; 1; 1. 介入 X 射线设备机房; 2; 2. CT 机房; 2（一般工作量） a 2.5（较大工作量） a. a 按 GBZ/T 180 的要求。. a）具有透视功能的 X 射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μGy/h；测量时， X 射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b）CT 机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机 房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μGy/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照 射的年有效剂量约束值应不大于 0.25μGy/h；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量 检定因子修正后得出实际剂量率。 5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置， 其设置的位置应便于观察到患者和受检者的状态。 5.6 机房布局要合理， 应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置； 不得堆放与该设备诊 断工作无关的杂物； 机房应设置动力排风装置，并保持良好通风。 5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处 应设警示语句； 机房应有闭门装置， 且工作状态指示灯和与机房相同的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9 每台 X 射线设备根据工作内容， 现场应配备不少于表 2 基本种类要求的工作人员、患者

和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣； 防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于 0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查， 配备有 保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于 0.5mmPb。

表 3 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查 类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. 介入放射 学操作; 铅橡胶围裙、铅 橡胶颈套、铅橡 胶帽子、铅防护 眼镜 选配： 铅橡胶手 套; 铅悬挂防护屏、 铅防护吊帘、床 侧防护帘、床侧 防护屏 选配：移动铅防 护屏风; 铅橡胶性腺防护 围裙（方形）或方 巾、铅橡胶颈套、 铅橡胶帽子、阴影 屏蔽器具. 注： “— ”表示不需要求。.

表 6  环境质量和辐射现状

（1）监测目的 掌握医院 DSA 机房拟建址的 X-γ 剂量率本底值，为辐射环境影响评价提供基础数据。 （2）监测内容 DSA 机房拟建址的 X-γ 剂量率。 （3）监测点位 监测点位布置在机房拟建址周围。 （4）监测仪器与规范 监测仪器的参数与规范见表 6-1。 表 6-1 X-γ 射线剂量率监测仪器参数与规范 仪器名称; X、γ 辐射剂量率仪. 仪器型号; AT1121. 量程; 50nSv/h～10Sv/h. 检定证书; 上海市计量测试技术研究院 有效期： 2019 年 11 月 20 日～2020 年 11 月 19 日 检定证书编号： 2019H21-20-2163760002. 检测规范; 《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）. （5）质量保证措施 a 合理布设监测点位， 保证各监测点位布设的科学性和可比性。 b 监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 c 监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 e 由专业人员按操作规程操作仪器， 并做好记录。 f 监测报告严格实行三级审核制度， 经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 （6）监测结果 评价单位委托湖州环安检测有限公司对绍兴市上虞中医医院本次评价的 DSA 机房拟建址进行本底 值测量，测量结果见表 6-2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177024143166006024