山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁） 167—2023

吸油烟机能效测试系统校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency

Test System of Range Hoods

2023－09－05 发布	2023－10－01 实施

山东省市场监督管理局	发 布

JJF(鲁) 167—2023

吸油烟机能效测试系统

校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency

Test System of Range Hoods

JJF（鲁）167-2023

归口单位： 山东省能效计量技术委员会

主要起草单位： 山东省计量科学研究院

参加起草单位： 青岛海尔智慧厨房电器有限公司

海信冰箱有限公司

青岛澳柯玛生活电器有限公司

本规范委托山东省能效计量技术委员会负责解释

JJF(鲁) 167—2023

本规范主要起草人：

孔繁海（山东省计量科学研究院）

刘汉阳（山东省计量科学研究院）

孟永哲（青岛海尔智慧厨房电器有限公司）

参加起草人：

王	奎（山东省计量检测中心）

刘	毅（山东省计量科学研究院）

周绪杰（海信冰箱有限公司）

程贵亮（青岛澳柯玛生活电器有限公司）

JJF(鲁) 167—2023

目	录

引言.........................................................................................................................................	（II ）

1 范围..................................................................................................................................... 	（ 1 ）

2 引用文件............................................................................................................................. 	（ 1 ）

3 术语和计量单位................................................................................................................. 	（ 1 ）

3.1 温度偏差.......................................................................................................................... 	（ 1 ）

4 概述..................................................................................................................................... 	（ 1 ）

5 计量特性............................................................................................................................. 	（ 1 ）

6 校准条件............................................................................................................................. 	（ 2 ）

6.1 环境条件.......................................................................................................................... 	（ 2 ）

6.2 测量标准及其他设备...................................................................................................... 	（ 2 ）

7 校准项目和校准方法......................................................................................................... 	（ 2 ）

7.1 校准项目.......................................................................................................................... 	（ 2 ）

7.2 校准方法.......................................................................................................................... 	（ 2 ）

8 校准结果表达..................................................................................................................... 	（ 8 ）

9 复校时间间隔..................................................................................................................... 	（ 8 ）

附录 A 吸油烟机能效测试系统校准不确定度评定示例....................................................	（ 9 ）

附录 B 吸油烟机能效测试系统校准原始记录格式..........................................................	（23 ）

附录 C 吸油烟机能效测试系统校准报告内页格式..........................................................	（26）

I

JJF(鲁) 167—2023

引	言

本规范依据国家计量技术规范 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011

《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次制定。

II

| 校准项目 |  | 典型测量范围 a | 技术要求 b |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 |  | （10～300）℃ | MPE：±0.5 ℃ |
| 温 场 |  | 50℃ | MPE：±5.0 ℃ |
| 电参数测量系统 （单相或多相中的一相） | 交流电压 | （80～300）V | 0.5 级 |
|  | 交流电流 | （0.1～5）A | 0.5 级 |
|  | 交流功率 | （8～1500）W | 0.5 级 |
|  | 频 率 | （45～65）Hz | MPE:±0.1 Hz |
|  | 功率因数 | -1.00000～1.00000 | MPE:±0.01 |
|  | 耗电量 | / | MPE:±0.5% |
| 压力变送器 |  | （0～100）kPa | 0.5 级 |

JJF(鲁) 167—2023

吸油烟机能效测试系统校准规范

1	范围

本规范规定了吸油烟机能效测试系统的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校

准结果等内容。

交流换气扇能效测试系统或其他用途或相同原理的测试系统可参考本规范进行校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 1491-2014 数字式交流电参数测量仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1	温度偏差 temperature deviation

环境试验设备稳定状态下，工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与

设定温度的上下偏差，计量单位为℃。

[引自 JJF1101-2019，定义 3.4]

4	概述

吸油烟机能效测试系统主要由全压效率测量系统、气味降低度测量系统、油脂分离度测

量系统和烘箱组成，用来衡量被测样品排风量、降低室内异味和分离油烟中油脂的能力。

5	计量特性

校准项目具体要求见表 1。

表 1  校准项目具体要求

1

| 标准器名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 恒温槽 | 控温范围与被校温度测量系统相适应 水平温场≤0.01 ℃ 垂直温场≤0.02 ℃ 10min 变化不大于 0.04 ℃ |
| 标准铂电阻温度计 | 二等及以上等级 |
| 电测设备（电桥或可测量电阻的数字多用表） | 测量范围与标准铂电阻温度计相适应 0.005 级及以上等级 |
| 温场测量系统 | 温度测量覆盖被校温度控制系统控制范围 MPE:±0.3 ℃ |
| 功率标准源 | 各项参数指标输出覆盖被校电参数测量系统测量范围 0.05 级及以上等级，2 min 功率稳定度 0.01%及以上 |
| 功率标准表 | 各项参数指标测量覆盖被校电参数测量系统测量范围 0.1 级及以上等级 |
| 负载 | 可变功率因数交流负载 负载容量与被校电参数测量系统相适应 |
| 压力校验仪 | 压力测量覆盖被校压力测量系统测量范围 0.05 级及以上等级 |
| 电子秒表 | 时间测量覆盖被校计时测量系统测量范围 1 h：MPE:±0.10 s |

| 大气压传感器 | （86～106）kPa | MPE:±0.15 kPa |
| --- | --- | --- |
| 注： a、“典型测量范围”给出了常用测量范围，根据被校对象的不同可以大于或小于该测量范围。 b、对于上述校准项目技术要求另有要求的设备，按有关技术文件规定的要求进行校准。 |  |  |

JJF(鲁) 167—2023

6 	校准条件

6.1 环境条件

温度：（20±5）℃；湿度：（55±15）%RH；电源电压：（220±1）V。

6.2 测量标准及其他设备

校准所用标准设备见表 2。

表 2 	校准所用标准设备

注：除上表规定的标准器外，也可使用其他符合要求的计量器具作为标准器。

7	校准项目和校准方法

7.1	校准项目

对于新制造、使用中的测试系统均进行全项目校准。

7.2	校准方法

7.2.1	校准前检查

系统各部分装配正确、可靠、无缺件，可正常工作。

2

JJF(鲁) 167—2023

7.2.2	温度传感器校准

温度传感器的校准点选择应按量程均匀分布，一般应包括上限值，下限值在内，原则上

选择整十或整百摄氏度点，可根据实际温度测量范围合理确定校准范围和校准点，校准点原

则上应覆盖测量范围且不少于 4 个，必要时可根据客户需求调整或增加校准点。

在恒温槽中放入被校温度传感器和标准温度传感器，对它们的温度示值进行比较，同时

读取标准传感器和被校传感器的示值。

温度传感器校准时在恒温槽中应有足够的插入深度，尽可能减少热损失，插入深度一般

不小于 100mm，并处于相同有效温度区域内。合适的插入深度，是在热平衡后继续增加插入

深度 10mm，在重新达到热平衡后温度的变化不应超过允差的 5%。

用公式（1）计算示值误差	：

=	− 0	（1）

式中：

——被校传感器示值误差，℃；

——被校传感器温度显示值，℃；

0——标准器温度显示值，℃。

7.2.3	温场校准

应根据被校烘箱实际使用要求，选取 50℃温度点作为校准点，在被校烘箱内上中下三层

中心位置放置温度标准器，令被校烘箱正常工作，温场稳定后开始读取温度标准器数值，采

样间隔不大于 2min，每一个温度标准器记录不少于 5 个温度值，温度偏差都应在规定的最大

允许误差范围内，以所有温度标准器中温度偏差最大的标准器所测温度值为最终结果，必要

时可根据客户需求调整或增加校准点。

用公式（2）计算示值误差	:

= max −	（2）

式中：

——被校烘箱温场温度示值误差，℃；

——被校烘箱温场温度设定值，℃；

max——温度偏差最大标准器所测温度值，℃。

7.2.4	电参数测量系统校准

7.2.4.1	交流电压、交流电流、功率、频率、功率因数校准

3

JJF(鲁) 167—2023

应根据实际电参数测量范围合理确定校准范围和校准点，包含实际工作中常用点，覆盖

实际使用测量范围且不少于 5 个。电参数校准一般在 50Hz 下进行，对于三相电参数测量系

统可按照单相校准要求逐相进行。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

用公式（3）计算示值误差	：

=	− 0	（3）

式中：

——被校表交流电压示值误差，V；

——被校表交流电压显示值，V；

0——标准器交流电压显示值，V。

用公式（4）计算示值误差	：

= x − 0	（4）

式中：

——被校表交流电流示值误差，A；

——被校表交流电流显示值，A；

0——标准器交流电流显示值，A。

用公式（5）计算示值误差	：

= x − 0	（5）

式中：

——被校表交流功率示值误差，W；

——被校表交流功率显示值，W；

0——标准器交流功率显示值，W。

用公式（6）计算示值误差	：

= x − 0	（6）

式中：

——被校表频率示值误差，Hz；

——被校表频率显示值，Hz；

0——标准器频率显示值，Hz。

用公式（7）计算示值误差	：

=	x −	0	（7）

4

JJF(鲁) 167—2023

式中：

——被校表功率因数示值误差；

——被校表功率因数显示值；

0——标准器功率因数显示值。

校准方法参照 JJF1491—2014，采用标准表法或标准源法对被校表进行校准。

7.2.4.1.1	当使用功率标准表法进行校准时：

1）将功率标准表、负载连接至被校表的实际负载接线端，并确保各部件外壳与地电位连

接，如图 1 所示。

图 1 功率标准表法校准示意图

注：图中*为同名端。

2）开启被校表的电压和电流自动量程功能。如果被校系统不具备自动量程功能，校准时

根据校准点手动调节至合适量程。

3）按照功率渐升顺序，依次平稳地将负载调整至校准点，同时读取功率标准表和被校表

的显示值。

7.2.4.1.2	当使用功率标准源法进行校准时：

1）将被校表测量端线路断开，然后与功率标准源的对应端子连接，并确保各部件外壳与

地电位连接，如图 2 所示。

图 2 功率标准源法校准示意图

5

被校表耗电量等级指数的 1/10 ）  Wh。对于三相被校表可按照单相校准要求逐相进行。必要时，

JJF(鲁) 167—2023

注：图中*为同名端。

2）将被校表的电流缩放功能关闭，并开启电压和电流的自动量程功能。如果被校表不具

备自动量程功能，校准时根据校准点手动调节至合适量程。

3）按照功率渐升顺序，依次平稳地将功率标准源调整至校准点并待其足够稳定，读取功

率标准源和被校表的显示值。

7.2.4.2	耗电量校准

对耗电量的校准采用瓦秒法, 功率标准源和被校表预热时间应不少于 1h，接线图如图 2

所示。

在功率标准源对被校表持续不断输出恒定功率的情况下进行校准，应根据被校表电压、

电流实际使用情况合理确定功率标准源输出功率，一般选取一个常用功率点，在 220V、50Hz，

功 率 因 数 分 别 为 1 、 0.5L 、 0.8C 的 条 件 下 进 行 ， 所 选 功 率 输 出 点 累 积 耗 电 量 应 不 少 于

（	被校表耗电量分辨力

可根据客户需求调整或增加校准点。

被校表有积分定时功能的预设好累积时间，用功率标准源调定恒定功率并持续输出，启

动被校表累积耗电量功能，根据设定时间被校表将自动停止累积耗电量，此时读取被校表耗

电量显示值，设定时间与恒定功率的乘积为功率标准源实际输出的标准耗电量。

被校表无积分定时功能的，用电子秒表测量被校表累计耗电量所用的时间。用功率标准

源调定恒定功率并持续输出，手动启动被校表累积耗电量的同时启动电子秒表，累积时长满

足要求后被校表停止采集信号的同时电子秒表停止计时，此时读取被校表耗电量显示值，电

子秒表所计时间与恒定功率的乘积为功率标准源实际输出的标准耗电量。

用公式（8）计算示值误差	：

= x − 0	（8）

式中：

——被校表耗电量示值误差；

——被校表耗电量显示值；

0——功率标准源输出的标准耗电量。

7.2.5	压力校准

7.2.5.1	压力变送器校准

标准器和被校变送器为达到热平衡，必须在校准条件下放置 2h；准确度低于 0.5 级的变

6

JJF(鲁) 167—2023

送器可缩短放置时间，一般为 1h。

标准器和被校变送器连接，并使导压管中充满传压介质,传压介质为气体时，介质应清洁、

干燥。

校准点的选择应按量程均匀选取，一般应包括上限值、下限值（或其附近 10%输入量程

以内）在内不少于 5 个点。

对于输入量程可调的变送器，首次校准的压力变送器应将输入量程调到规定的最小、最

大分别进行校准；后续校准的压力变送器可只进行常用量程或指定量程的校准。

校准前，用改变输入压力的办法对输出下限值和上限值进行调整，使其与理论的下限值

和上限值相一致，一般可以通过调整“零点”和“满量程”来完成。

从下限开始平稳的输入压力值到各校准点，读取并记录输出值直至上限。在校准过程中

不允许调整零点和量程，不允许轻敲和振动被校器具，在接近校准点时，输入压力值应足够

慢，避免过冲现象，同时读取标准器和被校压力变送器的示值。

用公式（9）计算示值误差	：

= x − 0	（9）

式中：

——被校压力变送器压力示值误差，Pa、kPa 或 MPa；

——被校压力变送器压力显示值，Pa、kPa 或 MPa；

0——标准器压力显示值，Pa、kPa 或 MPa。

7.2.5.2	大气压传感器校准

对大气压传感器的校准采用标准表法。

将标准表与被校大气压传感器紧贴在一起或处于相邻的同一水平面，尽量减小附近的空

气流动，待显示值稳定后读取标准表和被校大气压传感器显示值，取一次数值为最终结果。

用公式（10）计算示值误差	：

= Bx − B0	（10）

式中：

——被校大气压传感器示值误差，Pa、kPa 或 MPa；

——被校大气压传感器显示值，Pa、kPa 或 MPa；

B0——标准表显示值，Pa、kPa 或 MPa。

7

JJF(鲁) 167—2023

8	校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

1）标题，如“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

4）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

5）客户的名称和地址；

6）被校对象的描述和明确标识；

7）进行校准的日期；

8）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

9）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

10）校准环境的描述；

11）校准结果及测量不确定度的说明；

12）对校准规范的偏离的说明；

13）校准证书或校准报告签发人的签名；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录格式见附录 B，校准证书内页格式见附录 C。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由吸油烟机能效测试系统的使用情况、使用者、测试系统本身质量等诸多

因素所决定，因此，使用单位可根据实际使用情况自行确定复校时间间隔。

一般情况下，建议复校时间间隔为 1 年，修理后的测试系统要进行重新校准后方可使用。

8

| 测量结果/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 /℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |

JJF(鲁) 167—2023

附录 A

吸油烟机能效测试系统校准不确定度评定示例

A.1	概述

依据本规范的校准方法，对校准吸油烟机能效测试系统的不确定度进行评定。

A.2	温度传感器测量结果不确定度评定

A.2.1	测量模型

=	− 0

式中：

——被校传感器示值误差，℃；

——被校传感器温度显示值，℃；

0——标准器温度显示值，℃。

灵敏系数：

= 	=1 ；

0

=

0

=− 1。

A.2.2	根据测量模型列出各个不确定度分量的来源

不确定度来源

测量重复性引入的标准不确定度，u1

恒温槽温场波动度引入的标准不确定度，u2

恒温槽垂直温场引入的标准不确定度，u3

标准温度计引入的标准不确定度，u4

恒温槽水平温场引入的标准不确定度，u5

纳伏表准确度引入的不确定度，u6

A.2.3 	测量重复性引入的标准不确定度 u1：

则：单次测量的标准偏差：   	= 	1  =0 0  ḷ℃

A.2.4	恒温槽温场波动度引入的标准不确定度 u2：

恒温槽温场波动性为 0.04℃，由于读数间隔在 1min 以内，估计引入的误差为±0.01℃，

9

| 不确定度来源 | 分布 | 标准不确定 度分量 | 灵敏系 数 | 标准不确定度 | 不确定度分量 ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定 度 | 正态 | 1 | 1 | 0.092℃ | 0.092℃ |
| 恒温槽温场波动度引入的标准 不确定度 | 均匀 | ḷ | -1 | 0.006℃ | 0.006℃ |
| 恒温槽垂直温场引入的标准不 确定度 | 均匀 |  | -1 | 0.012℃ | 0.012℃ |
| 二等标准铂电阻温度计引入的 标准不确定度 | 均匀 |  | -1 | 0.006℃ | 0.006℃ |
| 恒温槽水平温场引入的标准不 | 均匀 |  | -1 | 0.006℃ | 0.006℃ |

JJF(鲁) 167—2023

按均匀分布，则：

ḷ = 0 01 = 0 00㌳ ℃

A.2.5	恒温槽垂直温场引入的标准不确定度 u3：

恒温槽垂直温场偏差估计在±0.02℃左右，按均匀分布，则：

= 0 0ḷ = 0 01ḷ ℃

A.2.6	二等标准铂电阻温度计引入的标准不确定度 u4：

由检定证书得，其长期稳定性为±0.01℃，按均匀分布，则：

= 0 01 = 0 00㌳ ℃

A.2.7	恒温槽水平温场引入的标准不确定度 u5：

恒温槽水平温场偏差估计在±0.01℃左右，按均匀分布，则:

= 0 01 = 0 00㌳ ℃

A.2.8	纳伏表准确度引入的不确定度 u6：

由说明书得，准确度为±(0.0060%读数+0.0002%量程)，按均匀分布，则：

㌳ = （0 00㌳0	× ḷ + 0 000ḷ	× 100） × 10 = 0 010 ℃

A.2.9	合成标准不确定度

标准不确定度汇总：

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/178123010013006026