ICS91. 140

P47

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T477— 2015

超 声 波 燃 气 表

Ultrasonicgasmeter

2015-03-04发布

2015-09-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 477— 2015

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义 、符号 	  2

4   工作条件  	  4

5   计量特性  	  5

6   结构和材料  	  8

7   指示装置  	  9

8   通信 	  10

9   电源 	  11

10   电磁干扰  	  11

11   其他功能  	  12

12   试验方法  	  13

13   检验规则  	  23

14   标志 、包装 、运输和贮存  	  26

附录 A(资料性附录)    使用的燃气 	  28

附录 B(资料性附录)    超声波燃气表计量原理 	  29

附录 C(规范性附录)    露天场所安装的燃气表 	  30

附录 D(规范性附录)    有温度转换装置的燃气表 	  31

.

CJ/T 477— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :武汉盛帆电子股份有限公司 、合肥迪贝仪表技术开发有限公司 、武汉盛帆信息技 术有限公司 、安徽宝龙富乐能源计量有限公司 。

本标准主要起草人 :姜跃炜 、李中泽 、荣振宇 、王伟 、刘世伟 、曹世来 、丁明明 、高杰 、马杰锋 。

.

CJ/T 477— 2015

超 声 波 燃 气 表

1   范围

本标准规定了超声波燃气表(以下简称燃气表)的术语和定义 、符号 ,工作条件 ,计量特性 ,结构和材 料 ,指示装置 ,通信 , 电源 , 电磁干扰 ,其他功能 ,试验方法 ,检验规则 ,标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于最大工作压力不超过 50kPa、最大流量不超过 160m3/h、适应最小工作环境温度范 围为 - 10 ℃ ~ +40 ℃ 、双管接头的 、采用超 声 波 检 测 技 术 进 行 气 体 流 量 计 量 的 全 电 子 式 燃 气 表 的 设 计 、生产 、试验和验收 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB/T2410   透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T2423. 24   环境试验   第 2部分 :试验方法    试验 Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则

GB3836. 1   爆炸性环境    第 1部分 :设备    通用要求

GB3836. 2   爆炸性环境    第 2部分 : 由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836. 4   爆炸性环境    第 4部分 : 由本质安全型“i”保护的设备

GB3836. 8   爆炸性气体环境用电气设备    第 8部分 :“n”型电气设备

GB3836. 14   爆炸性气体环境用电气设备   第 14部分 :危险场所分类

GB4208   外壳防护等级(IP代码)

GB/T5169. 5   电工电子产品着火危险试验   第 5部分 :试验火焰    针焰试验方法    装置 、确认试 验方法和导则

GB/T6968— 2011   膜式燃气表

GB/T8897. 1   原电池    第 1部分 :总则

GB/T8897. 4   原电池    第 4部分 :锂电池的安全要求

GB9254   信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T11020   固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单

GB/T11186. 3   漆膜颜色的测量方法    第 3部分 :色差计算

GB/T13611   城镇燃气分类和基本特性

GB/T13893   色漆和清漆    耐湿性的测定    连续冷凝法

GB/T16422. 3   塑料   实验室光源暴露试验方法    第 3部分 :荧光紫外灯

GB/T17626. 2~GB/T17626. 5   电磁兼容    试验和测量技术

GB/T17626. 8~GB/T17626. 9   电磁兼容    试验和测量技术

GB/T17799. 1~GB/T17799. 2   电磁兼容    通用标准

GB/T26831(所有部分)    社区能源计量抄收系统规范

.

CJ/T 477— 2015

3   术语和定义、符号

下列术语和定义 、符号适用于本文件 。

3. 1   术语和定义

3. 1. 1

超声波燃气表  ultrasonicgasmeter

采用超声波技术 ,用来测量 、记录并且显示通过的燃气体积的燃气表 。

3. 1.2

超声换能器  ultrasonic transducer

燃气表内 ,用来发射和接收超声波信号的器件 。

3. 1.3

基准条件  baseconditions

进行气体体积换算的规定条件(即基准气体温度 20 ℃ ,基准气体压力 101. 325kPa) 。 3. 1.4

通信端口  communicationsport

进行数据交换的接口 。

3. 1.5

电信号接口  galvanicconnection/interface

燃气表串行或脉冲输出接口 。

3. 1.6

示值误差  errorofindication

燃气表显示的体积和实际通过燃气表的体积之差与实际通过燃气表的体积的百分比 。 3. 1.7

提示信息  flag

对燃气表运行过程中产生的重要事件或(和)对燃气表操作进行提示的视觉信号 、字符和字母等 。 3. 1. 8

最大误差偏移  maximum errorshift

任一测试流量点的最大平均误差变化 。

3. 1.9

最大工作压力  maximum workingpressure

燃气表工作压力的上限值 ,与制造商声明和标识在显示窗口或铭牌上的相同 。 3. 1. 10

平均误差  mean error

同一 流量 ,多次测量示值误差的算术平均值 。

3. 1. 11

测量单元  measuring element

产生与燃气流量成比例的电信号的燃气表部件 。

3. 1. 12

准确度等级  meterclass

燃气表符合本标准计量要求的等级 ,如 1. 5级或 1. 0级 。

.

CJ/T 477— 2015

3. 1. 13

正常工作条件  normalconditionsofoperation

燃气表工作时的条件 :

— 不超过最大工作压力(不论有无气体流过) ;

— 在流量范围内 ;

— 在环境温度和工作介质温度范围内 。

3. 1. 14

工作模式  operating mode

获得燃气体积量的测量方法 ,分为标准模式和测试模式 。

3. 1. 15

光学接口  opticalport

采用如红外线发射和接收的串行数据接口 。

3. 1. 16

压力损失  pressureabsorption

燃气表工作时在入口处与出口处之间的压力差 。

3. 1. 17

取压口  pressuremeasuringpoint

在燃气表出口能够直接测量燃气表出口压力的测量点 。

3. 1. 18

平均误差范围  rangeofmean errors

在特定流量范围内最小平均误差与最大平均误差之间的差值 。

3. 1. 19

误差曲线  metererrorcurve

平均示值误差与对应的实际流量的曲线图 。

3. 1.20

记录器  register

由存储器和显示器两部分组成 ,用于记录和显示信息 。

3. 1.21

始动流量  startingflow rate

燃气表能够显示的最低流量 。

3. 1.22

温度转换装置  temperatureconversion device

将测量的气体体积转换到基准温度条件下的体积的转换器 。

3. 1.23

热切断阀  thermalcut-offvalve

当燃气表周围环境温度超过预定温度时 ,切断燃气的阀门 。

3.2   符号

符号和说明见表 1。

CJ/T 477— 2015

表 1   符号和说明

| 序号 | 符号 | 单位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MPE | % | 最大允许误差 |
| 2 | pmax | kPa | 最大工作压力 |
| 3 | qmax | m3 /h | 最大流量 ,燃气表的示值符合最大允许误差(MPE)规定的上限流量 |
| 4 | qmin | m3 /h | 最小流量 ,燃气表的示值符合最大允许误差(MPE)规定的下限流量 |
| 5 | qr | m3 /h | 过载流量 ,燃气表在短时间内工作而不会受到损坏的最高流量 |
| 6 | qstart | m3 /h | 始动流量 ,制造商声明的燃气表能记录通过气体的最小流量 |
| 7 | qt | m3 /h | 分界流量 ,介于最大流量和最小 流 量 之 间 、把 燃 气 表 流 量 范 围 分 为 “高 区 ”和 “低 区 ”并 各 有 相应的最大允许误差(MPE) |
| 8 | tb | ℃ | 基准气体温度 |
| 9 | tb,i | ℃ | 能够适合不同温度及断续工作的燃气表的基准气体温度 |
| 10 | ti | ℃ | 燃气表入口的温度 |
| 11 | tm | ℃ | 环境温度 |
| 12 | tg | ℃ | 工作介质温度 |
| 13 | tsp | ℃ | 安装了温度转换装置的燃气表规定的中心温度 |

4   工作条件

4. 1   流量范围

.

4. 1. 1   燃气表的规格型号与相应流量值应符合表 2的规定 。

表 2   流量范围

| 型号规格 | qmax/(m3 /h) | qmin上限值/(m3 /h) | qt/(m3 /h) | qr/(m3 /h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1. 6 | 1. 6 | 0. 01 | 0. 16 | 1. 92 |
| G2. 5 | 2. 5 | 0. 016 | 0. 25 | 3. 0 |

| G4 | 4 | 0. 025 | 0. 4 | 4. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G6 | 6 | 0. 04 | 0. 6 | 7. 2 |
| G10 | 10 | 0. 06 | 1. 0 | 12. 0 |
| G16 | 16 | 0. 1 | 1. 6 | 19. 2 |
| G25 | 25 | 0. 16 | 2. 5 | 30 |
| G40 | 40 | 0. 25 | 4. 0 | 48 |
| G65 | 65 | 0. 4 | 6. 5 | 78 |
| G100 | 100 | 0. 6 | 10. 0 | 120 |
| G160 | 160 | 1 | 16. 0 | 192 |

.

CJ/T 477— 2015

4. 1.2   燃气表的最小流量值可以比表 2所列的最小流量上限值小 ,但是该值应是表中某个值 , 或是某 个值的十进位约数值 。

4.2   最大工作压力

制造商应声明燃气表的最大工作压力 ,此数值应标记在显示内容里或者燃气表铭牌上 。

4.3   温度范围

4.3. 1   本标准中试验温度为 20 ℃±2℃ 。

4.3.2   燃气表的最小工作温度范围为 - 10 ℃ ~ +40 ℃ ,最小贮存温度范围为 - 20 ℃ ~ +60 ℃ 。

4.3.3   制造商可声明更宽的工作温度范围 ,从 - 10 ℃ 、- 25 ℃或 - 40 ℃到 40 ℃ 、55 ℃或 70 ℃ ,或更 宽的贮存温度范围 。燃气表应符合所声明温度范围的相应规定 。

4.4   燃气范围

4.4. 1   制造商应规定适合于燃气表的气体类别 ,见表 3。

表 3   气体类别

| 类 别 | 代 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 12T | 10T | 10T,12T |
| 液化石油气 | 20Y | 19Y | 22Y |

4.4.2   燃气表测试时 :

— 天然气应用空气或 99. 5%的甲烷进行 ;

— 液化石油气应用空气或 99. 5%的丙烷和(或)99. 5%的丁烷进行 。

4.4.3   根据与检测机构的协议 ,任何其他测试燃气均应包含在内 ,并应按 14. 1的规定标注在燃气表上 。 更多的试验燃气信息参见附录 A。

5   计量特性

5. 1   一般要求

5. 1. 1   燃气表应能通过通信接口与检测装置连接 ,测试开始和结束应能同步 。

5. 1.2   宜由检测装置产生启动测试信号 。燃气表测试的响应(体积读数) 应与采样时间同步 ,燃气表应 延迟其测试的响应直到其接收到开始命令的下一个采样周期 。

5. 1.3   采样时间应与数据传输字符串启动同步 。计时器应有足够的分辨率符合测量时间的规定 。

5.2   计量原理

超声波燃气表计量原理参见附录 B。

5.3   工作模式

燃气表应具有标准模式(正常采样)和测试模式(快速采样) ,不同采样模式不应影响燃气表的计量

性能 。标准模式和测试模式之间的平均误差之差不应超过 0. 3%(qt≤q≤qmax)和 0. 6%(qmin≤q<qt) 。

.

CJ/T 477— 2015

5.4   示值误差

5.4. 1   不同等级的燃气表应符合表 4规定的最大允许误差要求 ,误差曲线应符合表 5规定 。

表 4   准确度等级与最大允许误差

| 准确度等级 | 最大允许误差(MPE) |  |
| --- | --- | --- |
|  | qmin≤q<qt | qt≤q≤qmax |
| 1. 5级 | ±3% | ±1. 5% |
| 1. 0级 | ±2% | ±1% |

表 5   误差曲线

| 准确度等级 | 误差曲线 |  |
| --- | --- | --- |
|  | qmin≤q<qt | qt≤q≤qmax |
| 1. 5级 | 2% | 1% |
| 1. 0级 | 1. 4% | 0. 7% |

5.4.2   在 qt≤q≤qmax流量范围内 , 当各流量点的示值误差值符号相同时 ,1. 5级燃气表的示值误差值绝 对值不应超过 1%;1. 0级燃气表的示值误差值绝对值不应超过 0. 5% 。

5.4.3   当制造商声明了更宽的环境温度范围时 ,声明的极限温度应替代 - 10 ℃和 +40 ℃ 。

5.5   燃气-空气关系

当所有测试气体(包括空气)的示值误差符合表 4及表 5的规定时 ,空气可在后续试验中作为测试 介质 。燃气空气关系曲线见图 1。

说明 :

1 —    误差范围 ;

2 —    流量 ;

● — 燃气误差 ;

◆ — 空气误差 。

图 1   燃气-空气关系曲线

CJ/T 477— 2015

5.6   重复性误差

燃气表在 qmin≤q≤qmax流量范围内 ,重复性误差不应超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝 对值的 1/3。

5.7   压力损失

密度为 1. 2kg/m3  的空气以 qmax流经受试燃气表时 ,压力损失应符合表 6的规定 。

表 6   压力损失最大允许值

| 最大流量值 qmax/(m3 /h) | 试验流量 | 总压力损失最大允许值/Pa |
| --- | --- | --- |
| 1~ 10 | qmax | 250 |
| 16~ 65 |  | 375 |
| 100~ 160 |  | 500 |

5. 8   零流量

流量为零时 ,燃气表显示及内部存储的累积流量均不应发生变化 。

5.9   始动流量

燃气表始动流量 qstart应不大于 0. 25qmin。

5. 10   过载流量

在经受 qr  的过载流量后 ,示值误差仍应符合表 4规定的 MPE。

5. 11   脉动流量

.

燃气表在标准模式的采样周期应不超过 2s。采用更长采样周期时 ,制造商应保证在脉动流或不稳 定流的情况下不应影响到燃气表的计量性能 。

5. 12   环境适应性

5. 12. 1   安装影响

在安装影响试验下 ,所有流量点的平均误差应符合表 4的规定 ,并且每个流量点的平均误差之差应 不超过 MPE的 1/3。

5. 12.2   温度影响

在允许的工作温度范围内 ,燃气表示值误差应符合表 4的规定 ,误差曲线应符合表 5的规定 。

5. 12.3   污染物影响

在进行污染物影响试验后 ,燃气表压力损失应不超过 275Pa。 1. 5级燃气表的平均误差应不超出 ±3% ,误差偏移应不超出 ±2%;1. 0级燃气表的平均误差应不超出 ±1% ,误差偏移应不超出表 4中 MPE的 1/3。

.

CJ/T 477— 2015

5. 13   耐久性

在耐久性试验过程中及完成后 ,所有受试燃气表示值误差应符合表 4的规定 ,压力损失应符合 5. 7 的规定 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 。

6   结构和材料

6. 1   一般要求

6. 1. 1   燃气表壳体宜采用金属材料制作 。

6. 1.2   任何调节燃气表性能与特性参数装置应有保护 , 防止外界干扰 。

6. 1.3   电子封印应符合以下规定 :

— 只能通过一个口令或可以更新的起始码 ,或者用特定的装置进入 ;

— 至少最后一次操作应记录到存储器 ,包括操作的日期 、时间和确认该操作的特殊要素 ; — 操作记录在存储器内应至少保存 24个月 。

封印图样应是型式批准文件的一部分 ,封印图样应包括计量封印和其他防篡改封印 。

6.2   防护性能

燃气表的外壳及通信接口防护性能应符合 GB4208规定的 IP65等级规定 。

6.3   坚固性

6.3. 1   一般要求

6.3.1.1   燃气表直接与外部环境空气和内部燃气接触的部分应有足够强度。

6.3.1.2   燃气表的设计和安装应保证任何非永久变形都不应影响到燃气表的正常运行。

6.3.1.3   燃气表应有封印 ,只有拆开计量封印或产生明显永久性损坏痕迹后才能接触内部零部件 。

6.3.2   密封性

燃气表在正常使用和经耐压强度试验后不应泄漏 。

6.3.3   耐压强度

燃气表耐压强度试验压力解除后 ,外壳的残余变形不应影响其计量性能 。

6.3.4   耐振动

燃气表经振动试验后 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 ,平均误差应符合表 4的规定 。

6.3.5   耐冲击

燃气表经冲击试验后 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 。

6.3.6   耐跌落

燃气表经跌落试验后 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 。

6.4   防腐蚀

燃气表的防腐蚀性能应符合 GB/T6968— 2011中 6. 3的规定 。

.

CJ/T 477— 2015

6.5   抗老化

6.5. 1   非金属材料的抗老化性能

老化试验后 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 。

6.5.2   外表面的抗老化性能(含显示窗口及其附件)

进行试验后 ,应符合以下规定 :

a)    燃气表外表面的损坏不应影响到燃气表功能 ;

b)   显示窗口不应脱落 、产生裂纹和起泡 ,从显示窗口法线的 15°范围内显示内容仍应清晰可见 ; c)    燃气表应能继续记录燃气体积量 。

6.6   太阳辐射保护

进行试验后 ,燃气表的外观不应发生改变 ,显示内容应清晰易读 。

6.7   外表面阻燃

燃气表的所有外表面(含观察窗口)和接触燃气部件的材料均应阻燃 ,这些材料的可燃性等级应符 合 GB/T11020中 V— 0的规定 。

6. 8   耐贮存温度范围

进行试验后 ,燃气表的平均误差应符合表 5规定的最大允许误差范围的规定 。

6.9   外观

燃气表应有良好的表面处理 ,不应有起泡 、脱落 、划痕 、凹陷 、污斑等缺陷 ,显示内容及标识应清晰易 读 ,机械封印应完好可靠 。

6. 10   防爆性能

当制造商声明该燃气表适合在 GB3836. 14定义的危险区域使用时 ,燃气表的设计 、构造和标识应 符合 GB3836. 1和 GB3836. 2或者 GB3836. 4和 GB3836. 8的规定 。

6. 11   露天场所安装的燃气表

适用于露天场所安装的燃气表的附加要求和试验应符合附录 C的规定 。

7   指示装置

7. 1   记录与存储

记录的累积体积应显示在显示器上 ,并且在非易失性存储器上存储至少 24个月 ,制造商应说明存 储器保持时间 。

7.2   显示

7.2. 1   除了字母标志字符 ,显示应至少有 8个数字字符 ,qmax不大于 6m3/h数字字符应显示到立方米 的小数点后 3位 , qmax大于 6 m3/h并 且 不 大 于 60 m3/h数 字 字 符 应 显 示 到 立 方 米 的 小 数 点 后 2位 , qmax大于 60m3/h数字字符应显示到立方米的小数点后 1位 。

.

CJ/T 477— 2015

7.2.2   任何选择的字母标志字符不应使其与数字混淆 ,应有足够的数字位数显示 qmax流量运行 8000h 的气体体积量 ,示值不应回零 。

7.2.3   示 值 应 容 易 读 出 , 并 且 显 示 字 符 的 最 小 高 度 为 4 mm , 测 量 单 位(m3 ) 应 在 示 值 中 清 晰 和 明 显

显示 。

7.2.4   显示立 方 米 的 分 倍 数 的 数 字 应 与 其 他 数 字 明 显 区 分 , 并 应 有 一 个 明 显 的 符 号 把 两 个 数 字 区 分开 。

7.2.5   可通过图标或代码方式从显示屏上读出如下燃气表运行状态 : a)    超声波换能器故障 ;

b)   供电电压过低 ;

c)    非易失性存储器内数据错误 。

7.3   非易失性存储器

7.3. 1   应至少每 1h刷新非易失性存储器的内容 ,并且符合下列规定 : a)    在极限环境温度范围内应能被读写 ;

b)   在断电情况下 ,存储温度范围内应能保存数据 。

7.3.2   如与制造商声明的一致 ,按 12. 3. 3a) 进行试验时 ,非易失性存储器在极限的环境温度范围内应 能被读写 ;按 12. 3. 3b)进行试验时 ,3) 、6)记录的示值读数不应有差别 。

7.4   显示复位

燃气表累积气体量在使用期间不应复位重置 。

8   通信

8. 1   一般要求

8. 1. 1   燃气表应提 供 数 据 通 信 接 口 读 写 存 储 器 的 信 息 , 数 据 通 信 应 符 合 GB/T26831(所 有 部 分) 的

规定 。

8. 1.2   燃气表的通信接口不应影响燃气表的计量性能 。

8. 1.3   制造商应提供某种机制在更换电池后可清除电池更换标志 。

8.2   数据

8.2. 1   一般要求

通过数据通信接口提供的信息应至少包括 :

a)    燃气表当前的体积量(易失性和非易失存储器) ;

b)   燃气表记录的过去 24个月的体积量及时间标记(非易失存储器) ;

c)    燃气表的序列号 ;

d)   燃气表的状态提示信息 。

8.2.2   状态提示信息

燃气表的状态提示信息应至少包括 :

a)    燃气表正常工作 ,无任何异常状态 ;

b)   燃气表以高于 qmax流量工作 ;

c)    燃气表以低于 qmin流量工作 ;

CJ/T 477— 2015

d)   燃气表在制造商声明的温度范围之外工作 ;

e)    因超声波检测故障导致无法正常计量 ;

f)    因非易失性存储器数据错误导致无法正常计量 ;

g)    电源电压过低 ,需更换电池 。

8.3   测试模式

8.3. 1   燃气表应能在标准模式与测试模式间切换 。

8.3.2   测试模式下燃气表应能提供高分辨率的当前累积流量数据 ,字符数不应少于指示装置的显示字  符数 ,qmax不大于 6m3/h字符分辨率应为立方米的小数点后 6位 , qmax大于 6m3/h并且不大于 60m3/h

字符分辨率应为立方米的小数点后 5位 , qmax大于 60m3/h字符分辨率应为立方米的小数点后 4位 。

9   电源

9. 1   一般要求

9. 1. 1   燃气表允许使用内置电池供电 ,也允许使用外接电源辅助供电 。

9. 1.2   当电池为可以更换时 ,应能从燃气表的前方操作电池盒 ,并且其设计应使授权人员不用移动表 的安装位置 ,完成电池的更换 。 电池更换应在 2min内完成 。

9. 1.3   为避免外观损伤或者未经 许 可 的 操 作 , 电 池 盒 应 单 独 密 封 。 更 换 电 池 时 不 应 打 开 任 何 计 量 密 封 ;安装电池后 ,应密封燃气表的电池盒 。

9. 1.4   电池应符合 GB/T8897. 1的规定 ,锂电池应符合 GB/T8897. 4的规定 。

9. 1.5   燃气表的设计应在电池泄漏时不应影响燃气表结构件 。

9.2   电源掉电

进行试验后 ,燃气表数据应保持不变 。

9.3   电池寿命

.

燃气表使用不可更换电池时 ,制造商声明的电池使用寿命不应低于 10年 。

9.4   最低工作电压

进行试验后 ,示值误差应符合表 4的规定 。

9.5   欠压提示

燃气表电池电压低于制造商声明的最低工作电压时应能通过指示装置及通信给出提示信息 。

9.6   电源波动

燃气表使用直流电源供电时 , 制造商声明的电源 电 压 V+- 1015%%范 围 内 示 值 误 差 应 符 合 表 4的 规 定 。

燃气表使用交流电源供电时 ,制造商声明的电源电压 V+- 1105%% 、频率 f+- 22%%范围内示值误差应符合表 4的

规定 。

10   电磁干扰

10. 1   静电放电

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

.

CJ/T 477— 2015

10.2   射频电磁场

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

10.3   电磁感应(工频磁场)

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

10.4   电磁感应(脉冲磁场)

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

10.5   电快速瞬变/脉冲群

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

10.6   电浪涌(浪涌抗扰度)

进行试验后 ,燃气表应能正常工作 。

10.7   射频干扰抑制

燃气表不应产生干扰其他设备的辐射噪声 。

11   其他功能

11. 1   取压口

当燃气表装有取压口时 ,应符合以下规定 :

a)    取压口的最大孔径应不超过 1 mm;

b)   进行试验后 ,密封性应符合 6. 3. 2的规定 。

11.2   热切断阀

当燃气表安装热切断阀时 ,应符合以下规定 :

a)    进行试验期间 ,热切断阀应关闭 ;

b)   进行试验后 ,热切断阀不应关闭 。

11.3   止回阀

燃气表应安装止回阀 ,在逆流情况下不应有气体流经超声波传播管段 。

11.4   安装温度转化装置的燃气表

当燃气表装有温度转化装置时 ,应符合附录 D的规定 。

11.5   电子辅助装置

燃气表安装电子辅助装置时 ,其要求应符合 GB/T6968— 2011附录 C的规定 。这些辅助装置不应 影响燃气表的计量性能 ,也不应遮挡标识内容 。辅助装置不应影响电池寿命 。

.

CJ/T 477— 2015

12   试验方法

12. 1   试验条件

除另有规定外 ,应在下列条件下进行 :

a)    温度 :20 ℃±2℃;

b)   相对湿度 :45% ~ 75% ;

c)    大气压 :86kPa~ 106kPa。

12.2   外观检查

使用目测和常规检具检查超声波燃气表的外观 。

12.3   指示装置检查

12.3. 1   数据存储检查

目视检查确认 ,存储器保持时间是基于相关部件的数据计算或者制造商自己相关测试的结果 。

12.3.2   数据显示检查

目视检查和测量进行确认 ,精确测试的示值应通过通讯端口获取 ,确认从通讯端口获取的数据与显 示的记录数值应相同 。

12.3.3   非易失性存储器检查

非易失性存储器检查包括下列内容 :

a)    非易失性存储器的读取 :

1)    确定非易失性存储器体积示值的读写方法 , 两次读数不应有差别 , 制造商应说明读写的 方法 ;

2)    密封进出气口;

3)    记录燃气表显示的示值和非易失性存储器里的示值 ;

4)    将燃气表置于制造商声明的上 、下极限环境温度至少 3h;

5)    在两个极限温度储存结束时 ,从非易失性存储器读出体积示值 。

b)   非易失性存储器的保持 :

1)    记录燃气表示值 ;

2)    立即使燃气表以 qmax流量运行 5min;

3)    确认燃气表记录了气体体积量 ,密封进出气口 ,立即记录燃气表新的示值和时间 ; 4)    使燃气表在实验室温度下至少放置 65min;

5)    取出电池 ,将燃气表置于制造商声明的上 、下极限储存温度至少 3h;

6)    重新安装电池 ,将当前示值读数与 3)记录的读数比较 。

12.3.4   显示复位检查

目视检查确认体积示值 ,用制造商提供的适宜的设备和指令来尝试重置累积气体量 。

12.4   示值误差(计量准确度)试验

按以下方法进行试验 。

CJ/T 477— 2015

a)    以空气为介质的示值误差 :

1)    受试燃气表应稳定到实验室环境温度 ,用实验室环境温度下的空气进行示值误差试验 ;

2)    在试验开始之前 , 以 qmax运行受试燃气表 ,使 一 定体积的试验气体(其实际体积用参比标

准器测量)流经受试燃气表 ,记录燃气表显示的体积 。流经受试燃气表的最小试验气体体 积量由制造商规定并经技术机构认可 ;

3)    按上升或下降流量的顺序 ,在 qmin、3qmin、5qmin、10qmin、qt、0. 2qmax、0. 4qmax、0. 7qmax和 qmax每

个流量点进行 6次测试 ,且每次试验流量不同(即不应在相同流量点进行连续试验) ;

4)    qt、0. 2qmax、0. 4qmax、0. 7qmax和 qmax 流量点至少各测量 6次 , 三次采用降流量的试验方法 , 三次采用升流量的试验方法 ,且每次试验流量不同(即不应在相同流量点进行连续试验) ;

5)    计算每个流量点 的 6次 示 值 误 差 和 6次 示 值 误 差 的 平 均 值 并 记 录 , 绘 制 燃 气 表 的 误 差 曲线 。

b)    以燃气为介质的示值误差 :

按 a)的方法进行试验 , 增 加 4. 4规 定 的 试 验 气 体 和 检 测 机 构 认 可 的 其 他 燃 气 , 在 - 10 ℃ ~ +40 ℃(或制造商声明的更宽温度范围)温度范围内进行测试 ,燃气类别应按 14. 1进行标记 。

12.5   燃气-空气关系试验

按 12. 4方法进行试验 。

12.6   工作模式试验

12.6. 1   按 12. 4方法以标准模式和测试模式试验燃气表 。

12.6.2   计算每个流量点标准模式和测试模式平均误差之差 。

12.7   计量重复性试验

按 12. 4方法进行试验 ,第i个测试点重复性误差 Eri按式(1)计算 :

.

Eri = (Ei - Eij) 2                                       … … … … … … … … ( 1)

式中 :

Eij — 第i个流量点第j次测量示值误差 ;

Ei — 第i个流量点平均示值误差 。

12. 8   压力损失试验

12. 8. 1   用密度为 1. 2kg/m3  的空气以 qmax 流经受试燃气表 , 用适当的测量仪器测量燃气表的压力损 失 ,是否符合 5. 7的规定 。

12. 8.2   压力测量点与燃气表管接头之间的距离不大于连接管公称通径的三倍 。连接管的公称通径不 小于燃气表管接头的通径 。压力测量点的穿孔应垂直于管道轴线 ,其直径不小于 3 mm。

12.9   零流量试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/208040053034006040