# 北  京  市  地  方  计 量  技  术  规  范

JJF（京）91-2022

微波消解仪校准规范

Calibration Specification for Microwave Digestion Instruments

2022-04-08 发布                                  2022-05-08 实施

北京市市场监督管理局    发 布

微波消解仪校准规范

Calibration Specification

for Microwave Digestion

Instruments

JJF(京) 91-2022

归 口 单 位：北京市市场监督管理局

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

徐  建（北京市计量检测科学研究院） 孙  晨（北京市计量检测科学研究院） 滕梓洁（北京市计量检测科学研究院） 崔莉霞（北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

吴  健（北京市计量检测科学研究院） 李  颖（北京市计量检测科学研究院） 李  崴（北京市计量检测科学研究院） 瞿  蒙（北京市计量检测科学研究院）

目   录

引      言 	 II

1 范围	 1

2 引用文件	 1

3 术语	 1

3.1 微波消解法	 1

3.2 标称温度值	 1

3.3 稳定状态	 1

3.4 温度偏差	 1

3.5 温度均匀度	 1

3.6 温度波动度	 1

4 概述	 2

5 计量特性	 2

6 校准条件	 2

6.1 环境条件	 2

6.2 测量标准及其他设备	 3

7 校准项目和校准方法	 3

7.1 校准项目 	 3

7.2 校准方法 	 4

7.3 数据处理 	 4

8 校准结果的表达	 6

9 复校时间间隔	 6

附 录  A 校准原始记录（参考格式） 	 7

附 录  B 微波消解仪校准证书内页参考格式	 8

附 录  C 微波消解仪温度上偏差校准结果不确定度评定示例	 9

# 引   言

本规范参照了国家计量技术规范 JJF1001—2011《通用计量术语及定义》,JJF 1059.1 — 2012《测量不确定度评定与表示》以及 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》 中规定的相关术语定义和编写规则。

本规范部分采纳 GB/T 26814-2011《微波消解装置》、JJF 1101-2019 《环境试验设 备温度、湿度参数校准规范》和GB/T 5170.1-2016 《电工电子产品环境试验设备检验方 法第1部分：总则》中规定的相关术语定义和技术内容。

本规范为首次发布。

# 微波消解仪校准规范

1  范围

本规范适用于实验室用密闭式微波消解仪温度参数的校准。

2  引用文件

GB/T 5170.1-2016 电工电子产品环境试验设备检验方法第1部分：总则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

JJF1001-2011、GB/T5170.1-2016界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1  微波消解法 Microwave Digestion Technology

利用微波加热封闭容器中的消解液和试样，从而在高温增压条件下使各种样品快速溶 解的湿法消化的方法。

3.2  标称值 Nominal Value [3.1.5 GB/T 5170.1-2016]

当检验环境试验设备时,按试验方法要求所规定的环境参数值或按需要预先确定的环 境参数值。

3.3  稳定状态 Steady state of test chamber

微波消解仪工作区域温度变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

3.4  温度偏差 Temperature Deviation

微波消解仪达到工作稳定状态时，各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与 微波消解仪标称温度值的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。

3.5  温度均匀度 Temperature Uniformity

微波消解仪工作稳定状态下，工作空间内某一瞬时各消解罐内实测温度的最大差值。

3.6  温度波动度 temperature fluctuation

微波消解仪工作稳定状态下，在规定的时间间隔内，任意一个消解罐内实测温度随时 间的变化量。

4  概述

微波消解仪是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品，使制 样容器内压力增加，反应温度提高，从而大大提高反应速率，缩短样品制备时间的装置。 通常用于原子吸收（AA）、原子荧光（AFS）、电感耦合等离子发射光谱（ICP-OES）、电 感耦合等离子体-质谱（ICP-MS）、气相色谱（GC）、气相色谱质联用仪（GC-MS）及其他 一起的样品制备。

微波消解仪主要由磁控管、波导管、微波炉腔、能转动的负载盘和样品架、自动控制 系统、排风系统、安全防护门、微波消解罐等组成。消解罐是微波可穿透并用于分解难溶 物质的容器。

5  计量特性

表1规定了微波消解仪的温度参数技术指标，供校准时参考。 表1  微波消解仪温度性能要求

| 校准项目 | 温度范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度偏差 | 0℃＜t≤50℃ | ±2℃ |
|  | 50℃＜t≤100℃ | ±3℃ |
|  | 100℃＜t≤200℃ | ±5℃ |
| 温度均匀度 | 0℃＜t≤50℃ | 4℃ |
|  | 50℃＜t≤100℃ | 6℃ |
|  | 100℃＜t≤200℃ | 10℃ |
| 温度波动度 | 0℃＜t≤50℃ | ±2℃ |
|  | 50℃＜t≤100℃ | ±3℃ |
|  | 100℃＜t≤200℃ | ±5℃ |

注1：对温度参数有其他要求的微波消解仪，按有关技术文件规定的要求进行校准。 注2：以上指标要求不用于合格性判定，仅供参考

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（15～35）℃。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/216100215230010100