ICS91. 140

P45

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T479— 2015 代替 CJ/T3075. 1— 1998,CJ/T3075. 2— 1998

燃气燃烧器具实验室技术通则

Generaltechniquerequirementforlaboratory ofgasburning appliances

2015-03-04发布

2015-09-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 479— 2015

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  2

4   试验能力和条件  	  2

5   试验仪器设备  	  3

6   燃气供应系统技术要求  	  7

7   安全运行  	  9

附录 A(资料性附录)    易燃气体危险当量计算 	  11

CJ/T 479— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准代替 CJ/T3075. 1— 1998《燃气燃烧器具实验室 — 技术通则》和 CJ/T3075. 2— 1998《燃气燃 烧器具实验室 — 试验装 置 和 仪 器》, 与 CJ/T3075. 1— 1998和 CJ/T3075. 2— 1998相 比 主 要 技 术 变 化 如下 :

— 增加了术语和定义章节及危险当量的定义(见 3) ;

— 增加了实验室室内环境易燃及有害气体监测要求(见 4. 3. 2) ;

— 增加了不同场所内允许易燃气体的最大存在量限制要求(见 6. 1) ;

— 补充了配气站场地布置技术条件要求(见 6. 4. 1,1998年版 CJ/T3075. 1的 5. 1) ;

— 补充了实验室辅助专业技术条件要求(见 6. 4. 2,1998年版 CJ/T3075. 1的 5. 2) ;

— 修改了燃烧实验室功能要求(见 4,1998年版 CJ/T3075. 1的 4. 1) ;

— 修改了燃烧实验室换气次数的要求(见 4. 3. 4,1998年版 CJ/T3075. 1的 5. 3. 2) ;

— 修改了燃气供应系统要求(见 6,1998年版 CJ/T3075. 1的 6. 3. 3至 6. 3. 7) ;

— 修改了安全操作和运行要求(见 7,1998年版 CJ/T3075. 1的 6. 3. 8至 6. 3. 10) ;

— 删除了配气站输气管道相关工艺设计参数和试验参数的要求(见 1998年版 CJ/T3075. 2的 7) 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 : 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 、广东诺科冷暖设备有限公司 、广东万 和新电气股份有限公司 、广州迪森家用锅炉制造有限公司 、国家燃气用具质量监督检验中心 、能率(中 国)投资有限公司 、银川艾尼工业科技开发有限公司 、广东美的厨卫电器制造有限公司 、裕富宝厨具设备 (深圳)有限公司 、广州市精鼎电器科技有限公司 、浙江新涛电子机械股份有限公司 、杭州老板电器股份 有限公司 、迅达科技集团股份有限公司 、上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 。

.

本标准主要起草人 :赵自军 、陈韶舜 、钟家淞 、郭海 、潘翠景 、张坤东 、李军 、徐国平 、黄嘉文 、庞智勇 、 何明辉 、吴伟良 、伍斌强 、姜鸣 、黎康有 、郭倩 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为 :

— CJ/T3075. 1— 1998;

— CJ/T3075. 2— 1998。

CJ/T 479— 2015

燃气燃烧器具实验室技术通则

1   范围

本标准规定了燃气燃烧器具实验室(以下简称 :实验室)的术语和定义 、试验能力和条件 、试验仪器 设备 、燃气供应系统以及安全运行 。

本标准适用于检验 GB16914界定的燃气燃烧器具用实验室 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB2894   安全标志及其使用导则

GB3836. 14   爆炸性气体环境用电气设备   第 14部分 :危险场所分类

GB4962   氢气使用安全技术规程

GB7144   气瓶颜色标志

GB7231   工业管道的基本识别色 、识别符号和安全标识

GB/T13611   城镇燃气分类和基本特性

| GB/T17626. 2 | 电磁兼容 | 试验和测量技术 | 静电放电抗扰度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T17626. 3 | 电磁兼容 | 试验和测量技术 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T17626. 4 | 电磁兼容 | 试验和测量技术 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T17626. 5 | 电磁兼容 | . 试验和测量技术 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T17626. 6 | 电磁兼容 | 试验和测量技术 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |
| GB/T17626. 8 | 电磁兼容 | 试验和测量技术 | 工频磁场抗扰度试验 |

GB/T17626. 11   电磁兼容    试验和测量技术    电压暂降 、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB18218   危险化学品重大危险源辨识

GB25034— 2010   燃气采暖热水炉

GB50019   采暖通风与空气调节设计规范

| GB50028 | 城镇燃气设计规范 |
| --- | --- |
| GB50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |
| GB50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB50140 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB50184 | 工业金属管道工程施工质量验收规范 |
| GB50187 | 工业企业总平面设计规范 |
| GB50493 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 |

CJ/T180   建筑用手动燃气阀门

JGJ91   科学实验建筑设计规范

气瓶安全监察规定(国家质量监督检验检疫总局令   第 46号)

.

CJ/T 479— 2015

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

燃气燃烧器具实验室  gasappliancelaboratory

按规定程序实施技术操作 ,检测燃气燃烧器具产品的一种或多种性能的实验室总称 。 3.2

燃烧实验室  combustion laboratory

通过燃气燃烧过程测试燃具性能的实验室 。

3.3

易燃气体危险当量  hazard installationsequivalent

不同种易燃气体实际存在量与其在 GB18218中规定的临界量比值之和 。

4   试验能力和条件

4. 1   试验能力

4. 1. 1   实验室应具备完成以下试验项目的能力 : a)    实验环境基本参数 ;

| b) | 燃气特性 ; |
| --- | --- |
| c) | 气密性 ; |
| d) | 热负荷准确度 ; |
| e) | 燃烧工况 ; |
| f) | 表面温升 ; |
| g) | 安全装置性能 ; |
| h) | 电气性能 。 |

4. 1.2   实验室宜具备完成以下试验项目的能力 :

a)    结构和材料 ;

b)   密封结构漏气量 ;

c)    水路系统密封性和耐压性 ;

d)    热水性能 ;

e)    环保指标 ;

f)    安全装置 ;

g)   抗风试验 ;

h)   采暖性能 ;

i)    耐用性试验 ;

j)    耐久试验 ;

k)   耐振动试验 ;

l)    操作特性 ;

m)  控制装置性能 ;

n)    电磁兼容性能 。

.

CJ/T 479— 2015

4.2   功能要求

4.2. 1   实验室包括燃烧实验室 、通用实验室 、辅助设施 、燃气供应系统等设施 。

4.2.2   燃烧实验室应具备完成燃具的热工性能 、耐久性能 、抗风性能等试验项目的功能 。

4.2.3   通用实验室应具备完成燃气特性 、材料结构强度 、燃具零部件性能等试验项目的功能 。

4.2.4   辅助设施应具备保证燃烧实验室和通用实验室安全运行 ,并达到实验目标要求的条件 。

4.2.5   燃气供应系统应具备为燃烧实验室提供符合本标准规定的气质和气量要求条件 。

4.3   试验环境

4.3. 1   实 验 室 应 设 置 室 温 调 节 系 统 , 室 内 环 境 温 度 不 应 低 于 16 ℃ , 试 验 期 间 的 温 度 波 动 不 应 超 过 ±5 ℃ ,相对湿度不应超过 80% 。

4.3.2   燃烧实验室应设置易燃气体和有毒气体监测系统 ,并应符合 GB50493的规定 ;监测浓度限值应 符合国家现行相关标准的规定 。

4.3.3   值班室应设置易燃气体和有毒气体监测控制器 ,无人值守时应切换至与燃气管道自动切断阀及 事故排风系统联锁模式 。

4.3.4   燃烧实验室应设置强制通风系统 ,事故换气次数不应低于 12次/h,并应符合 GB50019的规定 。

4.3.5   燃烧实验室应设置独立的燃烧废气排放系统 。

4.3.6   实验室建筑内消防用水可共用实验室给水管道 ,给水管末端压力应大于 0. 25MPa。

4.3.7   排入室外排水管道系统的实验废水温度应低于 40 ℃ 。

4.3. 8   燃气采暖热水炉测试用水宜采用独立循环供水系统 。

4.3.9   储存有可燃物的房间宜设置火灾自动报警系统 ,并应符合 GB50116的规定 。

4.3. 10   实验室应配置灭火器 ,并应符合 GB50140的规定 。

4.4   供气质量

4.4. 1   试验用燃气质量应符合以下规定 :

a)   燃气配气系统应向实验室提供符合 GB/T13611规定的试验用燃气 ;

b)   全性能试验的试验气华白数偏差范围为 ±2% ;常规试验的试验气华白数偏差范围为 ±5% 。

4.4.2   配气用原料气质量应符合以下规定 :

a)    气瓶间应配备甲烷 、丙烷 、丁烷 、氢气 、氮气 、液化石油气等气瓶组 ;

b)   配气用原料气选用城市管道燃气时 ,燃气质量应符合 GB50028的规定 ;

c)    配气用空气应无油 、水和其他杂质 ,应从配气站外管道接入 ;

d)   原料气实瓶数量按当地原料气保障能力确定 ,宜按 2d的测试气用气量配置 ;

e)    当选用其他原料气瓶和供气模式时 ,运行压力和气质应符合国家现行相关标准的规定 。

5   试验仪器设备

5. 1   实验室应配置仪器设备

实验室应具备完成 4. 1. 1规定试验项目的仪器设备 ,并应符合表 1的规定 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/228040062034006040