# HJ 1333—2023

# 水质  全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法

## 警告：实验中使用的试剂和标准溶液为有毒有害物质，溶液配制和样品前处理过程应在通风橱内操 作，按要求佩戴防护器具，避免吸入呼吸道或接触皮肤和衣物。

## 1  适用范围

本标准规定了测定水中全氟辛基磺酸及其盐类、全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相色谱-三重四 极杆质谱法。

本标准适用于地表水 、地下水 、生活污水 、工业废水和海水中直链全氟辛基磺酸及其盐类 （perfluorooctanesulfonic acid and perfluorooctanesulfonate, PFOS）、直链全氟辛酸及其盐类（perfluorooc- 	tanoic acid and perfluorooctanoate, PFOA）的测定。

取样量为 0.5 L ，定容体积为 1.0 ml ，进样体积为 5.0 μl 时，PFOS（以对应酸的浓度计）的方法检 出限为 0.6 ng/L ，测定下限为 2.4 ng/L ，PFOA（以对应酸的浓度计）的方法检出限为 0.5 ng/L ，测定下 限为 2.0 ng/L。

## 2  规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。 凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 17378.3         海洋监测规范  第 3 部分：样品采集、贮存与运输

HJ 91. 1                 污水监测技术规范

HJ 91.2                地表水环境质量监测技术规范

HJ 164                 地下水环境监测技术规范

HJ 442.3              近岸海域环境监测技术规范  第三部分  近岸海域水质监测

## 3  方法原理

样品中的 PFOS 和 PFOA 经弱阴离子交换固相萃取柱富集净化，用液相色谱-三重四极杆质谱测定， 根据保留时间、特征离子丰度比定性，同位素稀释法定量。

## 4  干扰和消除

4.1  含氟聚合物（如聚四氟乙烯）的使用可能对测定产生干扰，样品采集和前处理过程中应避免使用 含氟聚合物材质的器皿。

4.2  支链异构体可能对测定产生干扰，应优化色谱条件，使支链与直链 PFOS 和 PFOA 有效分离。PFOS 和 PFOA 直链与支链异构体色谱图参见附录 A。

HJ 1333—2023

4.3  液相色谱系统可能含有 PFOA ，可使用捕集柱分离样品中 PFOA 与仪器背景干扰，液相色谱系统 捕集柱安装位置示意图参见附录 B；也可将液相色谱系统中聚四氟乙烯材质配件更换为聚醚醚酮或不锈 钢材质。

4.4  在满足方法检出限的前提下可适当减少取样量以降低样品基质效应。

## 5  试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为不含目标化合物的纯水。

5.1  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.2  乙酸（CH3COOH）：色谱纯。

5.3  氨水（NH3  ·H2O）：w ∈[25%, 28%]。

5.4  乙酸铵（CH3COONH4 ）：优级纯。

5.5  氨水- 甲醇混合溶液。

用氨水（5.3）和甲醇（5. 1）按 2:98 的体积比混合，临用现配。

5.6  乙酸铵水溶液：c(CH3COONH4) ＝2 mmol/L。

称取 154 mg 乙酸铵（5.4），加入 1000 ml 水，混匀，临用现配。

5.7  乙酸铵缓冲液：pH≈4。

称取 387 mg 乙酸铵（5.4），加入 1. 143 ml 乙酸（5.2）、1000 ml 水，混匀。

5.8  PFOS 标准贮备液：ρ = 50.0 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

5.9  PFOS 标准使用液：ρ = 1.00 μg/ml。

移取适量 PFOS 标准贮备液（5.8），用甲醇（5. 1）稀释，PFOS 标准使用液密封、避光，4  ℃以下 冷藏可保存 60 d。

5.10  PFOA 标准贮备液：ρ=50.0 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

5.11  PFOA 标准使用液：ρ = 1.00 μg/ml。

移取适量 PFOA 标准贮备液（5. 10），用甲醇（5. 1）稀释，PFOA 标准使用液密封、避光，4  ℃以 下冷藏可保存 60 d。

5.12  提取内标混合贮备液：ρ =2.00 μg/ml。

使用碳同位素标记全氟辛基磺酸或其盐类（ 13C4-PFOS ）和碳同位素标记全氟辛酸或其盐类 （13C4-PFOA）作为提取内标，市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并 摇匀。

5.13  提取内标使用液：ρ =0.200 μg/ml。

移取适量提取内标混合贮备液（5. 12），用甲醇（5. 1）稀释，提取内标使用液密封、避光，4  ℃以 下冷藏可保存 60 d。

5.14  进样内标贮备液：ρ =50.0 μg/ml。

使用碳同位素标记全氟辛酸或其盐类（ 13C2-PFOA）作为进样内标，市售有证标准溶液，按照标准 溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

5.15  进样内标使用液：ρ =0.200 μg/ml。

移取适量进样内标贮备液（5. 14），用甲醇（5. 1）稀释，进样内标使用液密封、避光，4  ℃以下冷 藏可保存 60 d。

5.16  弱阴离子交换固相萃取柱Ⅰ： 填料为键合哌嗪的 N- 乙烯基吡咯烷酮- 二乙烯基苯共聚物， 150 mg/6 ml ，或其他等效固相萃取柱。

HJ 1333—2023

5.17  弱阴离子交换固相萃取柱Ⅱ： 填料为键合哌嗪的 N- 乙烯基吡咯烷酮- 二乙烯基苯共聚物， 500 mg/6 ml ，或其他等效固相萃取柱。

5.18  滤膜：玻璃纤维或石英材质，0.45 µm。

5.19  针头式过滤器：聚丙烯或尼龙材质，0.22 µm 、0.45 µm。

5.20  氮气：纯度≥99.99%。

## 6  仪器和设备

6.1  采样瓶：聚丙烯或聚乙烯材质，1 L。

6.2  液相色谱-三重四极杆质谱仪：液相色谱仪具备梯度洗脱功能，三重四极杆质谱仪配有电喷雾离子 源，具备多反应监测功能。

6.3  色谱柱：填料为十八烷基硅烷键合硅胶，填料粒径为 1.8 µm ，柱长为 100 mm ， 内径为 2. 1 mm。 或其他性能相近的色谱柱。

6.4  捕集柱：填料为十八烷基硅烷键合硅胶，填料粒径为 1.8 µm～5 µm，柱长为 50 mm，内径为 2. 1 mm。 或其他性能相近的色谱柱。

6.5  固相萃取装置：富集管路和固相萃取柱适配器均为聚丙烯材质。

6.6  水样抽滤装置：聚砜树脂等材质，避免使用玻璃材质。

6.7  浓缩装置：氮吹浓缩仪或其他性能相当的设备。

6.8  烧杯：聚丙烯材质。

6.9  量筒：聚丙烯材质。

6.10  离心管：聚丙烯材质。

6.11  进样瓶：聚丙烯材质，2 ml。

6.12  容量瓶：聚丙烯材质。

6.13  一般实验室常用仪器和设备。

## 7  样品

## 7.1  样品采集和保存

按照 GB 17378.3 、HJ 91. 1 、HJ 91.2 、HJ 164 和 HJ 442.3 的相关规定采集样品。将样品置于采样瓶 （6. 1）中，密封、避光，4  ℃以下冷藏保存，14 d 内完成试样的制备。

采集样品时应同时采集全程序空白样品。用采样瓶（6. 1）装满水带至采样现场，采样时将水转移 至另一个采样瓶（6. 1）中，作为全程序空白样品，随实际样品一起保存并运输至实验室。

## 7.2  试样的制备

## 7.2.1  过滤

量取 500 ml 样品（7. 1）于烧杯（6.8）中，加入 50.0 µl 提取内标使用液（5. 13），混匀，使用水样 抽滤装置（6.6）和滤膜（5. 18）过滤。过滤后用乙酸（5.2）或氨水（5.3）调节 pH 值至 6～8。

## 7.2.2  固相萃取

依次用 6 ml 氨水- 甲醇混合溶液（5.5）、6 ml  甲醇（5. 1）和 6 ml 水活化弱阴离子交换固相萃取柱 Ⅰ（5. 16），在活化过程中应确保固相萃取柱填料不暴露于空气中。将过滤后的样品（7.2. 1）以 3 ml/min~

HJ 1333—2023

5 ml/min 的流速通过固相萃取柱后，依次用 6 ml 水和 8 ml 乙酸铵缓冲液（5.7）淋洗固相萃取柱，弃去  淋洗液。用氮气（5.20）吹扫或固相萃取装置（6.5）的真空泵抽气干燥固相萃取柱 10 min ，去除柱中  残留水分。用 8 ml 甲醇（5. 1）以 1 ml/min～3 ml/min 的流速淋洗固相萃取柱，弃去淋洗液。再用 6 ml   氨水- 甲醇混合溶液（5.5）以 1 ml/min～3 ml/min 的流速洗脱固相萃取柱，收集洗脱液于离心管（6. 10） 中。

注：可使用弱阴离子交换固相萃取柱Ⅱ（5. 17），或减少取样量以防止填料穿透。

## 7.2.3  浓缩

用浓缩装置（6.7）将洗脱液（7.2.2）浓缩至近干，加入 50.0 µl 进样内标使用液（5. 15），用甲醇 （5. 1）定容至 1.0 ml ，混匀后经针头式过滤器（5. 19）过滤至进样瓶（6. 11）中，密封、避光，4  ℃以下 冷藏保存，28 d 内完成分析。

## 7.3  空白试样的制备

用水代替样品，按照与试样的制备（7.2）相同的步骤制备实验室空白试样。

## 8  分析步骤

## 8.1  仪器参考条件

## 8.1.1  液相色谱参考条件

流动相 A： 甲醇（5. 1）；流动相 B： 乙酸铵水溶液（5.6） ；柱温：35  ℃; 进样体积：5.0 μl；流 速：0.3 ml/min；梯度洗脱程序见表 1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 70 |
| 7 | 60 | 40 |
| 13 | 95 | 5 |
| 16 | 95 | 5 |
| 16. 1 | 30 | 70 |
| 20 | 30 | 70 |

## 8.1.2  质谱

## 8.1.2.1  质谱参考条件

电喷雾离子源，负离子模式；监测方式：多反应监测；毛细管电压：2500 V；真空接口温度：200  ℃; 去溶剂气温度：350  ℃; 雾化气流量：1.0 L/min；去溶剂气流量：15 L/min；反吹气流量：1.5 L/min； 碰撞气流量：0.25 ml/min 。多反应监测条件见表 2。

HJ 1333—2023

表2  质谱多反应监测条件

| 编号 | 化合物 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 锥孔电压（V） | 碰撞能量（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PFOA | 413 | 369* | 15 | 13 |
|  |  | 413 | 169# | 15 | 24 |
| 2 | 13C2-PFOA | 415 | 370* | 15 | 13 |
|  |  | 415 | 169# | 15 | 24 |
| 3 | 13C4-PFOA | 417 | 372* | 15 | 13 |
|  |  | 417 | 172# | 15 | 24 |
| 4 | PFOS | 499 | 80* | 62 | 60 |
|  |  | 499 | 99# | 62 | 55 |
| 5 | 13C4-PFOS | 503 | 80* | 62 | 60 |
|  |  | 503 | 99# | 62 | 55 |
| 注：*为定量离子，#为定性离子。 |  |  |  |  |  |

## 8.1.2.2  质谱仪的调谐

按照仪器说明书调谐仪器并确认仪器性能，仪器性能正常后测定样品。

## 8.2  校准

## 8.2.1  标准系列的配制与测定

移取适量 PFOS 标准使用液（5.9）和 PFOA 标准使用液（5. 11）于 5 ml 容量瓶（6. 12） 中，加入 250 µl 提取内标使用液（5. 13）和 250 µl 进样内标使用液（5. 15），用甲醇（5. 1）定容，配制成浓度分 别为 1.00 ng/ml、2.00 ng/ml、5.00 ng/ml 、10.0 ng/ml、20.0 ng/ml、50.0 ng/ml 、100 ng/ml 的标准系列（此 为参考浓度） 。按照仪器参考条件（8. 1）， 由低浓度到高浓度依次进样。记录各目标化合物、提取内 标、进样内标的保留时间和定量离子峰面积。PFOS 和 PFOA 的总离子色谱图见图 1。

1——PFOA；2——13C2-PFOA（进样内标）；3——13C4-PFOA（提取内标）；4——13C4-PFOS（提取内标）；5——PFOS。

图 1  PFOS 和 PFOA 的总离子色谱图( ρ= 10 ng/ml）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/245211204214011112