** ·

# 脉冲分配放大器校准规范

1 范围

本规范适用于脉冲周期为1 s 的脉冲分配放大器的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

ITU-T   G.701:1989  数字传输与复用词汇以及脉冲编码调制术语 [Vocabulary   of digital   transmission    and    multiplexing,and   pulse    code    modulation(PCM)terms]

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1 传输时延  propagation  time  delay

脉冲分配放大器输出脉冲信号与输入脉冲信号的时差，单位为纳秒 (ns)。 3.2  传输时延一致性  propagation  time  delay  inconsistency  of channels

脉冲分配放大器各通道最大传输时延与最小传输时延之差，单位为纳秒 (ns)。

3.3 抖动 jitter

一个脉冲相对于参考脉冲沿的短期不稳定性。抖动分为相位抖动、周期抖动、周期 间抖动，本规范特指周期抖动。周期抖动是指脉冲分配放大器输出的脉冲信号与参考脉 冲的偏离程度，用实验标准偏差表示。

4 概述

脉冲分配放大器是将一路脉冲信号分配为多路输出的设备，广泛应用于时间频率统 一系统、时间频率测量等。脉冲分配放大器主要由信号分配模块和电平驱动模块组成， 一路脉冲信号进入脉冲分配放大器后，经信号分配模块被分配成多路，再经由电平驱动 模块输出。图1为脉冲分配放大器的基本工作原理框图。

输出脉冲信号1

:

输入脉冲信号

电平驱动模块

信号分配模块

输出脉冲信号n

图1 脉冲分配放大器的基本工作原理框图

5  计量特性

5.1  输出幅度

2 V～10 V (峰-峰值)。

5.2  上升时间   1  ns～5  ns。

5.3  传输时延

5  ns～50  ns。

5.4  传输时延一致性 0.5  ns～2  ns。

5.5  抖动

20 ps～1 n

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：在             住选 点 ，温 度 变 化 不 超 4? C

6.1.2 环境相对湿度

6.1.3 电演电压：220×(1年10%)   源 频学 0×( 2              。

6.1.4 无影响仪器重赏 工作的电磁磁折和机械振 动。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  脉冲信号发生霉 输出频率1 Hz;

输出幅度：(1~10)

6.2.2  时间间隔叶数器

时间间隔测量范围：0.1 ns～50 ns。

分辨力：优手被校脉冲分配放大器抖动的1/3。

通道时延一致性：≤50 ps

6.2.3  示波器

上升时间：≤300 ps。

幅度：(1～10) V,   最大允许误差为±2%。

6.2.4  功分器

频率：≥350 MHz。

输出相位差：≤3 ps。

6.2.5  标准线缆

稳相线缆；

传输时延不确定度：≤50 ps(k=2)。

7  校准项目和校准方法

7.1   校 准 项 目

校准项目见表1。

表 1  校准项目表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法的条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 输出幅度 | 7.2.2 |
| 3 | 上升时间 | 7.2.3 |
| 4 | 传输时延 | 7.2.4 |
| 5 | 传输时延一致性 | 7.2.5 |
| 6 | 抖动 | 7.2.6 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

目测被校脉冲分配放大器外观，仪器应有仪器名称、型号、生产商、出厂编号和电 源要求。电源开关、输入输出端口应有明确的识别标志。输入输出端口牢固。通电后 仪器应工作正常。结果记入附录B 的表B.1  中。

7.2.2  输出幅度

7.2.2.1 按照图2连接仪器，脉冲信号发生器的输出信号经被校脉冲分配放大器后， 由被校脉冲分配放大器的输出1连接到示波器。

7.2.2.2 将脉冲信号发生器输出设置为1PPS 信号，设置示波器的输入阻抗，使其与 被校脉冲分配放大器的输出阻抗匹配。

7.2.2.3 调节示波器触发电平和扫描时间，使被测波形清晰、稳定地显示在屏幕上。 从示波器上读取被校脉冲分配放大器输出1PPS 幅度VppA的峰-峰值Vo,  记录V。于附  录B 的表 B.2  中。

脉冲信号发生器

脉冲分配放大器

输出1

输出2-

输出m

示波器

图 2  输出幅度校准

7.2.2.4  将示波器顺序连接到被校脉冲分配放大器的其他输出，重复步骤7.2.2.3。

7.2.3  上升时间

7.2.3.1 按照图2连接仪器。

7.2.3.2  将脉冲信号发生器输出设置为1PPS 信号，设置示波器的输入阻抗，使其与 被校脉冲分配放大器的输出阻抗匹配。

7.2.3.3 调节示波器触发电平和扫描时间，使被测波形清晰、稳定地显示在屏幕上，

从示波器上读取1PPS 信号幅度从10%上升到90%的时间t,,    即为被校脉冲分配放大 器输出1PPS 信号的上升时间 tppA,  记 录t,  于附录 B 的表 B.3  中。

7.2.3.4  将示波器顺序连接到被校脉冲分配放大器的其他输出，重复步骤7.2.3.3。

7.2.4  传输时延

7.2.4.1  按照图3连接仪器，将脉冲信号发生器输出设置为1PPS  信号，功分器将 1PPS 信号分为两路， 一路通过标准线缆 C₂  连接到时间间隔计数器的通道1,另一路通 过标准线缆C₁  连接到被校脉冲分配放大器的输入端口，标准线缆 C₃  将被校脉冲分配 放大器的输出1连接到时间间隔计数器的通道2。

标准线缆C₃

标准线缆C₁

脉冲分配放大器

输出n

脉冲信号发生器

标准线缆C₂

时间间隔 计数器

功 分 器

通道2

通道1

图 3  传输时延/抖动校准

7.2.4.2  将时间间隔计数器的通道1、2的触发电平设置为信号幅度的50%,测量通

道1到通道2的时间间隔，连续测量10次，记录测量值△T₁、△T² 、 … 、△T¹0,    取10

次测量值的平均值△T 作为测量结果。按公式(1)计算被校脉冲分配放大器传输时延 r,   记录 r 于附录B 的表B.4  中。

r= △T-zc,+tc₂—tc                                                                     (1)

式中：

△T                   ——10 次测量值的平均值，ns;

tc₁ 、tc₂ 、tcg——     分别为标准线缆C₁ 、C₂ 、C₃     的 时 延 ，ns。

7.2.4.3  将标准线缆 C₃  顺序连接到被校脉冲分配放大器的其他输出，重复步 骤7.2.4.2。

7.2.5  传输时延一致性

7.2.5.1  根据7.2.4中被校脉冲分配放大器各通道传输时延的测量结果，选出最大值 和最小值，最大值记为rmax, 最小值记为 rmn。

7.2.5.2  按公式(2)计算被校脉冲分配放大器的传输时延 一 致性△r, 记 录 rmx、 Tmin、△r 于附录B 的 表B.5 中。

△r=Tmax —T mir                                                               (2)

式中：

Tmax——被校脉冲分配放大器传输时延的最大值，ns;

Tmin——被校脉冲分配放大器传输时延的最小值， ns。

7.2.6  抖动

7.2.6.1  按照图3连接仪器。

7.2.6.2  将脉冲信号发生器输出设置为1PPS  信号，时间间隔计数器通道1、2的触发 电平设置为信号幅度的50%,连续采样100次，记录时间间隔计数器的测量值△T₁、

△T² 、 … 、△T¹o 。 按 公 式 ( 3 ) 统 计 测 量 值 的 实 验 标 准 偏 差 σ , 记 录 σ 于 附 录 B 的

表 B.6 中。

(3)

式中：

△T;——  时间间隔计数器单次测量值， ns;

△T   ——测量平均值， ns;

n      —— 测量次数，取100。

7.2.6.3  将线缆C₃  顺序连接到被校脉冲分配放大器的其他输出，重复步骤7.2.6.2。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书(报告)上反映，校准证书(报告)应至少包括以下信息 a)  标题，如“校准证书”;

b)  实验室名称和地址；

c)   进行校准的地点(如果与实验室的地址不同)

d)  证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f)   被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的 接收日期；

h)   对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明

1) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识

n)   校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)  未经实验室书面批准，不得部分复印证书或报告的声明

校准原始记录格式见附录 B, 校准证书(报告)内页格式见附录 C。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、 仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时  间间隔。

附录 A

测量不确定度评定示例

A.1     概述

脉冲分配放大器是时间频率统一 、时间频率测量等系统中常用的仪器设备之一 ，其  主要参数有输出幅度、上升时间、传输时延、传输时延一致性、抖动。本附录给出输出 幅度、上升时间、传输时延测量不确定度的评定示例。传输时延一致性与传输时延测量  方法一致，其测量不确定度的评定类似；抖动是用时差测量数据的实验标准偏差表征， 无需给出测量不确定度。

A.2     输出幅度

A.2.1  测量模型

将示波器接于被校脉冲分配放大器的输出端，从示波器上读取脉冲信号的峰-峰值 V₀,    即为被校脉冲分配放大器输出脉冲信号幅度VppA:

VPDA=V                                                                 (A.1)

式中：

VppA—— 被校脉冲分配放大器输出脉冲幅度， V;

V₀   —— 示波器测量的脉冲幅度， V。

输出幅度标准不确定度主要是由测量重复性、示波器相对电压测量的最大允许误差 和示波器显示分辨力等引入的。

各不确定度分量之间不相关，根据不确定度传播律，被校脉冲分配放大器输出幅度 的合成标准不确定度可表示为：

式中：

ue(VppA)—— u(D)    —— u₁(V₀)——

u₂(V₀)——

ue(VppA)=√u²(D)+u{(V₀)+u{(V₀)                                                     (A.2)

被校脉冲分配放大器输出脉冲幅度的合成标准不确定度， V; 测量重复性引入的标准不确定度，V;

示波器相对电压测量的最大允许误差引入的标准不确定度， V; 示波器显示分辨力引入的标准不确定度， V。

A.2.2      标准不确定度评定

A.2.2.1   测量重复性引入的标准不确定度u(D)

测量重复性引入的标准不确定度，按 A 类方法评定，用贝塞尔公式计算实验标准 偏差，多次重复测量结果如表 A.1  所示。

表 A.1    输出脉冲幅度重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 4.89 | 4.91 | 4.89 | 4.89 | 4.91 | 4.88 | 4.87 | 4.91 | 4.89 | 4.90 |

根据表 A.1   中的数据，计算输出脉冲幅度重复测量的实验标准偏差为：

s(D)=0.14        V

校准时取单次测量结果，故测量重复性引入的标准不确定度为：

u(D)=s(D)=0.14            V

A.2.2.2       示波器相对电压测量的最大允许误差引入的标准不确定度 u₁(V₀)

根据 DSO81204A  示波器说明书可知，相对电压测量的最大允许误差为±  2 % 满 刻

度。按 B 类方法进行评定，示波器垂直偏转系数为1 V/div 时，分散区间的半宽度为

a=2%×8       V=0.16       V

服从均匀分布，包含因子k=√3,  则示波器相对电压测量的最大允许误差引入的标

准不确定度为：

A.2.2.3        示波器显示分辨力引入的标准不确定度u₂(V₀)

数字示波器在电压测量中显示分辨力引入的不确定度是由示波器的 A/D  转换位数 决定的。由DSO81204A  示波器说明书可知，其 A/D  转换为8位，示波器垂直偏转系 数 为 1 V/div  时，其读数分辨力为：

按 B 类方法进行评定，则分散区间的半宽度为：

服从均匀分布，包含因子k=√3,      则示波器显示分辨力引入的标准不确定度为

A.2.3      不确定度分量一览表

表A.2  输出脉冲幅度测量不确定度分量一览表

| 不确定 度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | k值 | 标准不 确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(D) | 测量重复性引入 | A | 正态 | 1 | 0.14 V |
| u₁ (V₀) | 示波器相对电压测量的 最大允许误差引入 | B | 均匀 | √3 | 0.09 V |
| u₂ (V₀) | 示波器显示分辨力引入 | B | 均匀 | √3 | 0.009 V |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268017126010006041