# 太阳电池及太阳电池用硅片光致发光缺陷检测仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于太阳电池片及太阳电池用硅片光致发光缺陷检测仪的校准。

## 2 引用文件

GB/T 19953  数码照相机分辨率的测量

GB/T 20733  数码照相机术语

JJF 2063-2023 光伏电池组件电致发光缺陷检测仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本校准规范。

3.1 PL 缺陷 photoluminescence defect

通过光致发光作用，在太阳电池和太阳电池用硅片中观察到的对电池性能造成不良影

响的特征。

3.2 线对 line pairs

具有同样方向及宽度的黑白相间的成对条纹。

[来源：JJF 2063 ，3.3]

3.3 线对每毫米 line pairs per millimeter

采用能分辨的每毫米等间隔黑白线对数来表示分辨能力的度量单位。

[来源：GB/T 20733 ，定义5.8]

3.4 PL 空间分辨率 PL spatial resolution

PL空间分辨率用于表征光致发光缺陷检测仪对PL图像的细节分辨能力。根据光学成像 系统常见的成像质量测试方法，通常采用等宽度的黑白条纹作为成像目标对成像系统的空

间分辨率进行测试，以rs 表示测试结果，单位为“线对每毫米 ”（lp/mm）。

3.5 PL 空间分辨率测试板 PL spatial resolution test chart

为测试PL成像系统的特性而规定的测试图配置。

## 4 概述

光致发光缺陷检测仪常用于太阳电池生产企业和光伏系统检测机构。该类设备的基本

原理是通过特定波长的光源照射测试样品，样品受到光激发后，因内部缺陷类型和缺陷数

量发出不同强度的光，使用相机进行捕捉，经过计算机处理得到光致发光图像，最终根据

图像判定样品内部缺陷类型及数量。

光致发光缺陷检测仪主要由光源、相机、样品台及图像处理系统构成，其常见的结构

示意图如图 1 所示。

图1 光致发光缺陷检测仪结构示意图

## 5 计量特性

5.1 PL 空间分辨率

光致发光缺陷检测仪的PL空间分辨率测量范围为（0.25~5.00）lp/mm。

5.2 光源不稳定度(仅适用于采用面光源的设备)

光源不稳定度一般优于 5%。

5.3 测试面辐射照度不均匀度(仅适用于采用面光源的设备)

测试面辐射照度不均匀度一般优于 5%。

注： 以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

## 6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(23±5)℃ , 相对湿度：不大于 80%RH ，测试现场周围无强磁场、电场干

扰，无影响测试的杂散光。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 PL 空间分辨率测试板

PL 空间分辨率测试板用于附着在太阳电池或硅片上，在 PL 缺陷检测仪拍摄下可形成 一系列具有相同方向及宽度的黑白相间条纹（遮光条纹和透光条纹）检测图案。PL 空间分 辨率测试板用不透光材料制作，厚度不超过 0. 1mm 。其中刻有 6 条镂空矩形，矩形长度不

少于 5mm ，矩形之间等距排列，距离与矩形宽度相同。

图 2 PL 空间分辨率测试板示意图

6.2.2 WPVS 参考太阳电池

太阳电池部分尺寸为 2cm×2cm ，稳定光源照射下不稳定度优于 0.1%。

## 7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

测试仪的校准项目如表 1 所示。

表1校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL 空间分辨率 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 光源不稳定度 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 测试面辐射照度不均匀度 | 5.3 | 7.2.4 |

7.2 校准方法

7.2.1 校准前检查

采用目测法检查下述内容：PL缺陷检测仪的标识应完整、清晰、准确；PL缺陷检测仪 成像镜头整体应清洁，无裂痕、发暗、霉斑、脱胶、开胶、脱膜等瑕疵，镜片表面不可有

气泡、条纹、沙眼、斑点、污迹、尘埃、灰雾状及其他明显瑕疵，镀膜无明显的擦伤现象。

校准环境应满足6.1要求，并参考用户默认环境，包括环境光源、显示器设置、 目视

距离等。

7.2.2 PL 空间分辨率

选择一片太阳电池片或硅片作为辅助样品，该样品应无明显影响校准的缺陷，建议使

用单晶太阳电池片/硅片。将PL空间分辨率测试板按照线对水平或垂直方向粘贴在太阳电池

片或硅片表面，粘贴位置为成像区域的四角及中心（粘贴位置示意图如图3所示，可以同 时粘贴并进行校准，也可以分别对各个测试位置单独粘贴并校准），5个线对区域最小外 接矩形的面积应不小于测量面积的80% ，粘贴位置应避开太阳电池片或硅片的缺陷位置。 按照PL缺陷检测仪正常检测时的设置进行检测。同时记录以下信息：采用的太阳电池片或 硅片的类型、PL缺陷检测仪曝光时间、PL缺陷检测仪激发光源的功率或电流、测试面积、

图像样品区域平均灰度值。

图3 PL空间分辨率测试板粘贴位置示意图

PL空间分辨率测试板经过PL缺陷检测仪拍摄后所得的图案为连续排列的相同方向与 宽度的黑白条纹线对，如图4所示，图中d为单个条纹宽度，相邻的黑色、白色条纹组成一 个线对。线对组采用等比数列排列，比例系数为100.05 ，范围为（0.25~5.00）lp/mm 。表1

为PL空间分辨率测试板推荐的线对组成，PL空间分辨率与条纹宽度对应关系如式1。

图4 线对条纹示意图

表1 PL空间分辨率测试板推荐的线对组成

| lp/mm | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d(mm) | 1.99 | 1.77 | 1.58 | 1.41 | 1.25 | 1. 12 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.70 |
| lp/mm | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 1. 14 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 1.79 | 2.00 | 2.27 |
| d(mm) | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| lp/mm | 2.5 | 2.78 | 3.13 | 3.57 | 3.85 | 4.55 | 5 | / | / | / |
| d(mm) | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0. 14 | 0.13 | 0. 11 | 0. 1 | / | / | / |

( 1)

R   =     1

s         2×d

式中：

Rs—— 空间分辨率，单位lp/mm；

d——线宽，单位mm。

获取PL原始图像后，在显示器上对PL空间分辨率图像采用目视方式判别，参考GB/T

19953 6. 1条款的监视器显示判读法，同时遵循以下原则：

1.  可对被观察的黑白条纹图像进行放大操作，放大率不限；

2. 对于一个线对图像中的一条黑线，可识别出黑线的长度占线对图像总长度的比例超过 50%时，则定义该黑线可以被识别。对于一个线对图像，可以识别的黑线数为5条时，则该

线对图像则定义为“可分辨 ”，否则定义为“不可分辨 ”。

3. 对于各个测试位置，由低PL空间分辨率向高PL空间分辨率逐一判别，直到找到该位置

“可分辨 ”的最高PL空间分辨率的线对图像，其对应PL空间分辨为该位置的PL空间分辨率。

4. 取所有位置PL空间分辨率最低值作为被校设备的PL空间分辨率的测量值。

7.2.3 光源不稳定度（仅适用于采用面光源的设备）

将WPVS参考太阳电池放置于测试面中心，待测试信号稳定之后记录一定时间内

WPVS参考太阳短路电流信号（或转换为等效电压值信号），测试时间可根据实际使用需

求确定，推荐测试时间为1分钟，采用式2计算光源不稳定度。

S = IImaxmaxIIminmin  × 100%                                                           (2)

式中：

S——光源不稳定度；

Imax, Imin ——WPVS参考太阳电池短路电流（或等效电压值）最大值与最小值，单位mA

（mV）。

7.2.6 测试面辐射照度不均匀度（仅适用于采用面光源的设备）

将测试面根据WPVS参考太阳电池尺寸进行区域划分，划分区域一般不少于64个，

WPVS参考太阳电池有效受光面面积与各测试点面积的占比应不小于80%。使用WPVS参考

太阳电池逐一放置于各测试点中心，逐一记录WPVS参考太阳电池在各测试点的短路电流

（或转换为等效电压值）。测试面辐射照度不均匀度采用式3进行计算。

U = IImaxmaxIIminmin  × 100%                                                        (3)

式中：

U——光源光斑不均匀度;

Imax——WPVS参考太阳电池短路电流（或等效电压值）最大值，单位mA（mV）;

Imin——WPVS参考太阳电池短路电流（或等效电压值）最小值，单位mA（mV）。

## 8 校准结果表达

根据被检仪器校准结果出具校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

a)  标题：“校准证书 ”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称以及地址；

f)  被校准对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的

接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校准对象的有效性说明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 9 复校时间间隔

复校时间间隔由仪器使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送检单位可根据

实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议仪器复校时间间隔最长不超过 12 个月。

## 附录 A

## PL 空间分辨率校准结果不确定度评定示例

A.1 概述

A.1.1 测量用标准器

测量用标准器为 PL 空间分辨率测试板。

A.1.2 测量对象

测量对象为太阳电池及太阳电池用硅片光致发光缺陷检测仪。

A.2 测量模型

采用经过溯源的 PL 空间分辨率测试板测量缺陷检测仪的空间分辨率，空间分辨率的

计算如下式所示：

1

R   =

s         2 × d

式中：Rs ——被检仪器 PL 空间分辨率，lp/mm；

d——线对单个条纹宽度，mm。

A.2.1 不确定度来源

不确定度来源包括：测量重复性引起的不确定度，PL 空间分辨率测试板引起的不确定

度， 目视判断引起的不确定度。

A.3 标准不确定度分量的评定

A.3.1 测量重复性引入的不确定度分量 “ 1 评定

用 PL 空间分辨率测试板贴在被校设备 PL 空间分辨率测量结果最差的位置，使用 PL  缺陷检测仪进行重复测量，再根据目视结果，记录每次测量的最小目视可分辨线对条纹宽

度，测量结果如表 A1 所示：

表 A1  测量重复性引入的不确定度

|  | 最小目视可分辨线对条纹宽度(mm) |
| --- | --- |
| d1 | 0.25 |
| d2 | 0.22 |
| d3 | 0.22 |
| d4 | 0.22 |
| d5 | 0.22 |
| d6 | 0.25 |
| d7 | 0.22 |
| d8 | 0.22 |
| d9 | 0.22 |
| ഥ d10 | 0.22 |
| d | 0.226 |
| 实验标准偏差s(d) | 0.013 |

则由测量重复性引入的不确定度 u1 为：

u1 = s D = 0.013mm

A.3.2 由 EL 空间分辨率测试板校准结果引入的不确定度分量 u2 评定

对于 PL 空间分辨率测试板，根据校准证书提供的数据可知，校准结果的扩展不确定 度 U=0.01mm ，k=2 ，则由 PL 空间分辨率测试板校准结果引入的不确定度 u2=0.005mm。

A.3.3 目视判断引入的不确定度分量 u3 评定

目视的分辨极限角通常为 1 角分，则根据约 25cm 的目视距离，可分辨的最小线距约 0. 1mm 。另外根据光学系统光学传递函数测量理论，正常人眼能够分辨的调制度最低值一 般是 0.05 ，此时的对比度约为 1：1. 1 左右，且每个人之间存在差异，对于光致发光缺陷检 测仪，一般拍摄出的照片调制度都大于 0.05 ，因此，对于(0.25~5.0) lp/mm 的图案，由于人 眼判断引入的判断误差约为 0. 1mm ，假设为均匀分布，由于粘贴 EL 空间分辨率测试板区 域经过软件将图像进行五倍放大，则人眼判断引入的不确定度u3 =  = 0.012mm。由于 由目视判断引入的不确定度分量小于由重复性引入的不确定度分量，因此，忽略由目视判

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/288070105073006040