# 高频电刀校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中及修理后，工作频率范围在0.3MHz~5.0MHz    的单 极、双极医用高频电刀的校准。本规范不适用于单极工作模式下最大输出功率小于 50W 的医用高频电刀的校准，也不适用于双极工作模式下的齿科、妇科及皮肤科等专 用高频电刀的校准。

2  引用文献

JJF 1001—1998 通用计量术语 及定义

JJF 1071—2060 国家计量校准 规范编写 规则

JJF 1059—/999/测量不确定度 评定与表示

GB9706.2007      医用电气设备 第一部分：安全通用要求

GB9706A1099       医用电气设备  第 二 部 分 ，高频手术设备安全专用要求

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1  手 术 电 极active    electrode

一种用来产生在电外科中所要求 的某些物 理效应 ，如切割、凝血的电极。

3.2  双极电极bipolar     electrode

在同一支架主有两个手术电极的 组件，在受激时高频电流主要在这两个电极之间

流动。

3.3  中性电极  reutral    electrode

亦称为患者极板，敷肌板或分散 电极，与 患 者身体连接的面积比较大的电极，以提 供低电流密度的高频电流回路，避免在人体组织中产生诸如局伤之类有害的物理效应。

3.4  额定输出功率 ated    output    power

能够输入到无感电阻为692520002间的单极输出电路和102～1000Ω间的双极输

出电路的最大高频功率。

3.5  外壳漏电流  enclosure   leakage current

从在正常使用时操作者或患者可触及的外壳或外壳部件(应用部分除外),经外部

导电连接而不是保护接地导线流入大地或外壳其他部分的电流。

3.6  高频漏电流  high-frequency leakage current

高频电刀两输出电极对地的非功能性电流，对手术毫无作用而可造成患者的灼伤和

环境污染。

3.7  切割 cutting

用高电流密度的高频电流通过手术电极上的一点来切割生物组织。

3.8     凝血  coagulation

流过手术电极上的高频电流，使小血管或生物组织封口。

4  概 述

高频电刀利用高频电流对生物组织进行切割和凝血。通过手术电极尖端产生的高频 电流与生物组织接触时，使生物组织产生局部的热效应，实现对生物组织的分离和凝 固，从而达到切割和止血的目的。

高频电刀由主机和手术电极、中性电极、控制开关等部件组成。工作模式分单极模 式和双极模式。单极模式通过中性电极、手术电极向机体组织提供高频电能，以切割、 凝血、混用等工作方式来切割或凝固组织；双极模式通过双极电极的两个尖端向机体组  织提供高频电能，使双极电极两端之间的组织脱水而凝固，达到止血的目的。

5  计量特性

5.1  高频漏电流

5.1.1  中性电极高频漏电流：自中性电极流经2002无感电阻到地的高频漏电流不大 于150mA。

5.1.2手术电极的高频漏电流不大于100mA (直接从高频电刀输出端测量)。

5.1.3  双极电极的高频漏电流不大于 (从每一个电极流经2002无感电 阻到地的高频漏电流，在该电阻上产生的功率不大于最大双极额定输出功率P₀  的1%。)

5.2  输出功率设定值误差 不超过±20%。

5 . 3最大输出功率

不大于400W。

5.4    外壳漏电流

5.4.1 正常工作状态，外壳漏电流不大于100μA。

5.4.2单一故障状态(供电电源地线处于开路状态或相线、中线反接),外壳漏电流不 大于500μA。

注：以上指标不作为合格性判断标准，仅提供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：(15～30)℃;

相对湿度：不大于80%;

供电电源：电压：(220±11)V,  频率：(50±1)Hz;

周围应无影响正常工作的机械振动及电磁干扰。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  高频电刀功率检测装置

土2*A

测试棒

技术要求见表1。

表1高频电刀功率检测装置技术要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电流表 (频率：0.3MHz~5.0MHz) | 0-250mA (0.001～0.5)A | ±2.5%±5 单 |
| 2 | 高频功率表 (频率：0.3MHz～5.0MHz) | (1～500)W | ≤50W:±(5.0%×F+1)W; >50W:±5.0% |
| 3 | 无感电阻箱 (步进值不大于50Ω) | 《10～2000)Ω | ±2.5% 土5 |
| 注：F为当前量程 |  |  |  |

6.2.2  泄漏电流测试仪

测量范围：(1～1000)μA,   准确度等级：2级。

6.2.3  可调变压器

单相交流(0～250) V,  容量不小于400VA。

7  校准项目和校准方法

7.1  外观及工作正常性的检查

7.1.1  高频电刀(以下简称被校仪器)应有仪器名称、型号、出厂编号、生产单位及

除颤放电效应的防护标识等，专用电极及其连接电缆应结构完整。

7.1.2  被校仪器无影响正常工作和妨碍读数的机械损伤，患者极板报警功能正常且有 声、光指示。

7.1.3  被校仪器单极模式下分别外接1002、2002、5002、1000Ω无感电阻及双极模 式下分别外接102、502、2002、500Ω无感电阻时，检查被校仪器功率输出，其输出 功率应随输出控制器设定的增大而增大。

7.2  高频漏电流的校准

7.2.1  中性电极高频漏电流

7.2.1.1   中性电极在正常工作状态下的高频漏电流

被校仪器与高频电刀检测装置(以下简称检测装置)连接如图1所示，被校仪器处

于开机状态，输出控制器设定为最大，测量自中性电极流经200Ω无感电阻到地的高频

手术

电极

双极

电 极

墨

测试棒

测试棒厂

被检仪器

检测装置

测试神

接地端

200Q

2002

I₁

图 1 中性电极以地为基准的高频漏电流

测试棒

漏电流，连续测量3次，取其最大值为中性电极在正常工作状态下的高频漏电流I。 7 . 2 . 1 . 2 中 性 电 极 ( 当 手 术 电 极 对 地 隔 离 时 ) 的 高 频 漏 电 流

被 校 仪 器 与 检 测 装 置 连 接 如 图 2 所 示 ， 被 校 仪 器 处 于 开 机 状 态 ， 输 出 控 制 器 设 定 为 最 大 ， 测 量 被 校 仪 器 手 术 电 极 对 地 隔 离 时 ， 自 中 性 电 极 流 经 2 0 0 Ω 无 感 电 阻 到 地 的 高 频 漏电流，连续测量3次，取其最大值为中性电极对地隔离时的高频漏电流I₂。

手术

电 极

双极

电 极

检测装置

地

I₂

被检仪器

接地端

测试程

性极

200Q

图 2  中性电  对地隔离的高易  电 流

7.2.2        手 术 电 极 的 高 频 漏 电 流

被 校 仪 器 与 检 测 装 置 连 接 如 图 3 所 示， 被 校 仪 器处于开机状态，输出控制器设定为

最大，测量直接从于术电极端流经2002无感电阻到地的高频漏电流，续测量3次，

取其最大值为于公电极的高频漏电流 。

测试棒

酸

蚤 燮

鹿 镬

测选称I₃

检测装置

被检仪器

接地端

2000

图 3 手术电极的高频漏电流

7.2.3   双 极 电 极 高 频 漏 电 流

被 校 仪 器 与 检 测 装 置 连 接 如 图A所 示 ， 被 校 仪 器 处 于 开 机 状 态 ， 输 出 控 制 器 设 定 为

测试棒

手术

电极

双极

电极

检测装置

電赣

测试棒  l

被检仪器

接地端

2000

图 4 双极电极的高频漏电流

最大，分别测量从双极电极各输出电极对地的高频漏电流，各连续测量3次，取其最大 值为双极电极高频漏电流I₄。

7.3 输出功率设定值误差的校准

7.3.1 单极模式下输出功率设定值误差的校准

7.3.1.1 被校仪器与检测装置连接如图5所示。

手术 电 极

被检仪器

中性

电极

检测装置

测试样|

测试械

R₄

图 5  单极模式输出功率测量

7.3.1.2 依据被校仪器单极模式下的切割、凝血、混用工作状态时额定负载电阻的要 求，设定检测装置的无感电阻值民。在被校仪器额定输出功率的10%～100%范围内均 匀选取5个点，各测量3次，取其平均值P 。, 按公式(1)计算单极模式下输出功率设

定值误差δ

(1)

式中：6,  单极模式下输出功率设定值误差，%,

P 。 十被校仪器输出功率设定值，W;

P,—— 检测装置功率显示平均值，W;

i—一被校仪器工作状态，1、2、3,分别代表切割、凝画 混用工作状态； j— 一被校仪器输出功率设定值点，j=1 、2 、3 、4 、5。

7.3.2 双极模式下输出功率设定值误差的校准

7.3.2.1 被校仪器与检测装置连接如图6所示。

测试排下

被检仪器

E"测试神

酸 蚤楼簧违

检测装置

图 6 双极模式输出功率测量

7.3.2.2 依据被校仪器的双极模式时额定负载电阻的要求，设定检测装置的无感电阻 值R 。 在被校仪器额定输出功率的10%～100%范围内均匀选取5个点，各测量3次， 取其平均值P;按公式(2)计算双极模式下输出功率设定值误差δ:

(2)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/295020014120011041