振动信号

现场总线

-   振动传感器

输出信号（mA 、V）

# 振动变送器校准规范

# 1 范围

本规范适用于频率在（0.1～2000）Hz 范围内的振动变送器的校准。

# 2 引用文件

本规程引用下列文件：

JJG JJG JJG JJG

JJF

134-2023

233-2008

644

676-2019

1094-2002

磁电式速度传感器

压电加速度计

振动位移传感器

测振仪

测量仪器特性评定

GB/T 20485.21 振动与冲击传感器校准方法 第 21 部分：振动比较法校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

振动变送器是一种将机械振动参量（机械振动位移、速度、加速度等）转换成标准 输出电压或电流信号的器件或装置。主要用于工业过程振动参数的测量和控制。振动变 送器的输出信号主要为（0 ~ 10）mA 、（4 ~20） mA 或（0~5）V 、（0~ 10）V 等直流电信号，

且输出信号与机械振动参量之间有对应的函数关系（通常为线性函数）。

振动变送器通常由两部分组成：振动传感器和信号调理单元。振动传感器主要是振 动敏感单元；信号调理单元主要由测量单元、信号处理和转换单元组成，有些振动变送 器具备显示单元。振动变送器原理框图如图 1 所示。振动变送器按结构可分为一体化式

和传感器加变送模块的分体式；按工作原理可分为压电式、磁电式、电感式等。

显示单元

信号调理单元

图 1  振动变送器原理框图

# 4 计量特性

# 4.1 频率响应

在不同频率下，振动变送器的幅值测量示值相对于参考点的幅值测量示值的相对误

差，称为幅值频率响应，本规范简称为频率响应。

# 4.2 幅值线性度

振动变送器主要技术要求如表 1。

表 1     振动变送器主要技术要求

| 传感器工作原理 | 灵敏度幅值不确 定度/Urel(k=2) | 幅值频率响应 | 幅值线性度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压电式传感器 | 5.0% | ±5% | ±5% |
| 其他类型传感器 |  | ±10% | ±10% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |

# 5 校准条件

# 5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：比较法振动标准要求（23±5） ℃;

5.1.2 相对湿度：≤75%；

5.1.3 周围环境无影响校准的污染、振动、电磁干扰、腐蚀性气液体等。

# 5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表 2。

比较法振动标准装置：包括振动标准套组、振动发生系统、测量系统和必要的隔振 基础，其频率范围应能覆盖被校振动变送器的使用频率，其不确定度应满足振动计量器

具检定系统表的要求。

绝对法振动标准装置：包括激光测振仪、振动发生系统、测量系统和必要的隔振基 础，其频率范围应能覆盖被校振动变送器的使用频率，其不确定度应满足振动计量器具

检定系统表的要求。

表 2 测量标准及其他设备

| 序号 | 校准用标准装置 及配套设备 | 技术要求 | 最大允许误差 /测量不确定度(k=2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频率范围 | rel U |
| 1 | 比较法振动标准 装置 | f : （0.01～5000）Hz a : (0.1～200)m/s2 v : (1～400)mm/s d : (1×10-8～0.5)m | （0.01～20）Hz | 5% |
|  |  |  | （>20～2000）Hz | 3% |
|  |  |  | （>2000～5000）Hz | 2% |
| 2 | 绝对法振动标准 装置 | f : （0.005～5000）Hz a : (0.1～200)m/s2 v : (1～400)mm/s d : (1×10-8～0.5)m | （0.005～0.01）Hz | 3% |
|  |  |  | （0.01～5000）Hz | 1% |
| 3 | 直流电流表 | 直流电流：20 μA～3 A | MPE： ±0.1% |  |
| 4 | 直流电压表 | 直流电压： 10 mV～30 V | MPE： ±0.1% |  |
| 5 | 直流稳压源 | 直流电压：（10～32）V | MPE： ±1% |  |

# 6 校准项目和校准方法

# 6.1 校准项目

校准项目见表 3

表 3 校准项目一览表

| ## 序号 | ## 校准项目 | ## 计量特性条款号 | ## 校准项目对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 参考灵敏度 | ## 4.1 | ## 6.2.2 |
| ## 2 | ## 频率响应 | ## 4.2 | ## 6.2.3 |
| ## 3 | ## 幅值线性度 | ## 4.3 | ## 6.2.4 |

# 6.2 校准方法

6.2. 1 外观检查及其它要求

变送器上应标出型号、出厂编号、测量范围等；表面无明显划痕等缺陷，安装基面

应平整光滑。变送器的输出导线及各连接部件应配套齐全、完好、可靠。

校准前需确认无影响计量特性的外观和机电功能方面的缺陷，振动变送器工作正常。

6.2.2  参考灵敏度

6.2.2.1  比较法测量参考灵敏度

图 2  振动变送器校准原理图

将参考标准加速度计和被测振动变送器背靠背刚性地安装在振动台台面中心（或肩 并肩安装，但要使其感受相同的振动），对于特殊的振动变送器按说明书要求进行安装， 保证连接可靠,如校准原理图 2，在被测振动变送器动态范围内选取某一实用的频率[参 考点推荐 80 Hz、30 Hz 或 16 Hz]和振动幅值[参考点推荐 10mm/s、20mm/s 或 50mm/s]

进行正弦激振，其被测振动变送器的输出电信号与所承受的振动幅值之比为该传感器的

参考灵敏度，其计算方法按式（1）计算：

S =

2πf . E

a

（1）

式中：S -振动变送器的参考灵敏度，mV（mA）/(m•s-2)；

E -振动变送器的输出电信号，mV(mA)；

a -参考点的振动加速度，m/s2；

f-参考点的频率，Hz。

6.2.2.2  绝对法测量参考灵敏度

将被测振动变送器刚性地安装在振动台台面中心，在被测振动变送器动态范围内选 取某一实用的频率[参考点推荐 80 Hz、30 Hz 或 16 Hz]和振动幅值[参考点推荐 10mm/s、

20mm/s 或 50mm/s]进行正弦激振，将激光光点调整到靠近振动台台面中心的位置，则被 测振动变送器的输出电信号与所承受的振动幅值之比为该传感器的参考灵敏度，其计算

方法按式（2）计算。

S =                                               （2）

式中：S -振动变送器的参考灵敏度，mV（mA）/(mm•s-1)；

E -振动变送器的输出电信号，mV（mA）；

v -参考点的振动幅值，mm/s；

6.2.3 频率响应

将标准加速度计与被校振动变送器背靠背刚性地安装在振动台台面中心，对于特殊

的振动变送器按说明书要求进行安装，保证连接可靠。

在振动变送器工作频率范围内，均匀地或按倍频程选取至少 7 个频率值(其中包含  参考点、频率上限和频率下限，参考点推荐 80 Hz、30 Hz 或 16 Hz)，由振动标准装置 给出适当的振动幅值，分别测量各频率点的输出值。振动变送器的频率响应按公式（3）

计算：

ΔA =  Ai 一ArAr  x 100%                                                             （3）

式中： ΔA —频率响应，%；

Ai —振动变送器各测量点的实际输出值，mA 或 V；

Ar —振动变送器在参考点的实际输出值，mA 或 V。

6.2.4  幅值线性度

以振动变送器工作频率范围内参考频率点（推荐 80 Hz、30 Hz 或 16 Hz），在其测 量范围内均匀选取包括上限值、下限值在内不少于 6 个测量点。选取某一频率点，在该 频率不变的情况下，由振动标准装置给出适当的正弦激励，分别测量被校振动变送器在

不同幅值下的输出电信号，采用最小二乘法计算幅值线性度。

由n 次测量的振动幅值和输出电信号，根据公式（4）求出回归直线方程：

式中：

斜率：

Ei  = E0  +

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/298127022000006043