# 天然气质量参数计量技术规范

# 1  范围

本规范适用于管道天然气的质量参数计量。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 700-2016  气相色谱仪

GB/T 11060.10-2021  天然气含硫化合物的测定第 10 部分：气相色谱法 GB/T 11062-2020  天然气热值、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 13610-2020  天然气的组成分析 气相色谱法

SY/T 6899-2022  天然气水露点的测定电容法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

# 3. 1  术语

3.1. 1 管道天然气 pipeline natural gas

经过处理的、通过管道输送的天然气，包括长输管道天然气和城镇管道天然

气。

3.1.2 天然气质量 natural gas quality

由天然气组成和物理性质所决定的天然气属性。

[GB/T 20604-2006 ，2.1.1.14 ，有修改]

3.1.3 天然气质量参数 natural gas quality parameters

衡量天然气性能的重要指标。一般包括组分、高位体积发热量、总硫和硫化 氢和水露点等指标，分别衡量了天然气的物性参数、经济价值、管道防腐能力、

环保要求以及管道输送能力。

3.1.4  组分 gas composition

通过天然气分析所测定的主要组分、少量组分、痕量组分和其他组分的组分

分数。

[GB/T 20604-2006 ，2.5.3.1.4]

3.1.5 干基 dry basis

含水蒸气摩尔分数不大于 0.000 05 的天然气，在进行天然气发热量计算时，

水的含量设定为零。

[GB/T 18603-2014 ，3.14]

3.1.6  燃烧参比条件  combustion reference conditions

天然气燃烧时规定的温度 t1 、压力p1 和含水状态。

注：本规范使用的燃烧参比条件为 20℃ , 101.325kPa ，干基。 [GB/T 11062-2020 ，3.11，有修改]

3.1.7  计量参比条件 metering reference conditions

在测定被燃烧掉天然气的体积时规定的温度 t2 和压力p2。

注：本规范使用的计量参比条件为 20℃ , 101.325 kPa。

[GB/T 11062-2020 ，3.12 ，有修改]

3.1.8  高位体积发热量 calorific value ，H

单位体积的天然气与氧气完全燃烧所释放的热量。在燃烧反应发生时，压力 p1 保持恒定，且所有燃烧产物的温度都降到燃烧前的起始温度 t1 ，除了凝结水，

所有其他燃烧产物都处于气体状态。

[GB/T 11062-2020 ，3.1 ，有修改]

3.1.9  总硫 total sulfur

天然气中检测出的硫总量。

[GB/T 20604-2006 ，2.5.3.3.17]

3.1. 10  硫化氢 hydrogen sulfide

带有类似臭鸡蛋气味的无色、有毒气体。

[GB/T 20604-2006 ，2.5.3.3.8 ，有修改]

3.1. 11 水露点 water dew point

在规定压力下，高于此温度时无冷凝水出现。

注：在上述露点温度下，当压力低于规定压力时无冷凝现象。

[GB/T 20604-2006 ，2.6.5.1.1]

3.1. 12 标准气体 reference gas

附有证书的标准气混合物，其一个或几个性质量值可通过已建立的程序溯源 至某个准确实现的性质量值来表示；每个认证量值均有规定置信水平的不确定度

说明。

[GB/T 20604-2006 ，2.5.3.5.1.2 ，有修改]

# 3.2  计量单位

3.2. 1 高位体积发热量

兆焦每立方米，符号 MJ/m3；

3.2.2 组分含量

摩尔每摩尔，符号 mol/mol 或%；

3.2.3 总硫含量

毫克每立方米，符号 mg/m³ ;

3.2.4 硫化氢含量

毫克每立方米，符号 mg/m³ ;

3.2.5 水露点

摄氏度，符号℃。

# 4  计量技术要求

4.1    管道天然气质量参数计量技术要求见表 1。

表 1    管道天然气质量参数计量技术要求

| 计量项目 |  | 天然气质量参数计量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长输管道 | 城镇管道 |  |
|  |  |  | 一类 | 二类 |
| 高位发热量/(MJ/m³)≥ |  | 34.0 | 34.0 | 31.4 |
| 必 要 组 分 | 二氧化碳摩尔分数/%≤ | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 一氧化碳摩尔分数/%≤ | 0. 1 |  |  |
|  | 氢气摩尔分数/%≤ | 3.0 | — |  |

|  | 氧气摩尔分数/%≤ | 0. 1 | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总硫含量(以硫计)/(mg/m³)≤ |  | 20 | 20 | 100 |
| 硫化氢含量/(mg/m³)≤ |  | 6 | 6 | 20 |
| 水露点/℃≤ |  | 应比输送条件下最低环 境温度低 5 ℃ |  |  |
| 注：其他组分根据需要可提供计量结果。 |  |  |  |  |

# 5  计量条件

## 5. 1  环境条件

5.1.1    环境温度：（5～35） ℃;

5.1.2    相对湿度：（20～85）%；

5.1.3    大气压：一般为（86～106）kPa；

5.1.4    无明显的机械振动、无较强的电磁干扰；

5.1.5    环境条件应该保证通风良好。

## 5.2  参比条件

本规范采用的计量参比条件为：20 ℃ , 101.325kPa ，干基。

## 5.3  测量标准及其他设备

5.3. 1  测量标准

表 2  测量标准

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | (0～100) % （mol/mol） | 测量重复性：3% | 测量 组分 含量 |
| 2 | 甲烷中乙烷、丙烷、异丁烷、 正丁烷、新戊烷、异戊烷、正 戊烷、正己烷、二氧化碳、氮 气、氦气、氢气、氩气气体标 准物质 | / | 二级标准物质 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | (0～100) % （mol/mol） | 测量重复性：3% | 测量总硫和 硫化氢含量 |
| 4 | 氮中硫化物气体标准物质 | / | 二级标准物质 |  |
| 5 | 露点仪 | （-85～20） ℃ | 最大允许误差：±2℃ | 测量水露点 |

# 6  计量项目

表 3  天然气质量参数计量项目

| 计量项目 | 长输管道天然气 | 城镇管道天然气 |
| --- | --- | --- |
| 高位发热量（组分） | + | + |

| 总硫含量(以硫计) | + | + |
| --- | --- | --- |
| 硫化氢含量 | + | + |
| 水露点 | + |  |

# 7  计量方法

## 7. 1  高位发热量

本规范中高位发热量采用间接测定法获得。间接测定法是指通过测量天然气 各组分含量，乘以所对应纯气体的发热量，将各项加和，同时考虑天然气的可压

缩性，计算得到高位发热量。

7.1. 1  组分含量测量

依据 GB/T 13610 ，使用气相色谱仪测量天然气样品的组分。气相色谱仪一 般由载气、色谱柱、测定相应组分的检测器和记录仪等组成，如图 1 所示。将天 然气样品和已知组成的标准混合气，在同样的操作条件下，利用色谱柱先将混合 气体分离，然后依次导入检测器，以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的 先后次序，经过对比，可以区别出具体组分，根据峰高度或峰面积计算出各组分

含量。每个组分重复测量 2 次，以 2 次算数平均值作为测量结果。

图 1    组分含量检测示意图

7.1.2  高位发热量计算

根据天然气组分含量的测定结果，依据 GB/T 11062 可计算得到计量参比条

件下天然气的体积发热量。

通过色谱仪测定得到被测天然气样品的各组分含量，根据公式（1）计算天

然气真实气体体积发热量：

(Hv )G (t1 ;t2 ; p2 ) =

式中：

(Hv )G (t1 ;t2 ; p2 ) - 以体积为基准的真实气体的高位发热量，

( 1)

MJ/m3  或kW.h/m3 ；

(Hc )0G(t1 ) -天然气混合物的理想气体总摩尔发热量，MJ/m3  或kW.h/m3 ，按

照公式（2）计算；

V -混合气体的真实气体摩尔体积 m3 ，按照公式（3）计算；

t1 -燃烧参比温度，℃;

t2  -计量参比温度，℃;

p2 -计量参比压力，Pa；

(Hc )0G (t1 ) =  xj .[(Hc )0G ]j (t1 )

式中：

xj -天然气混合物中组分j 的摩尔分数；

[(Hc ) 0G]j (t1) -j 组分的总的理想摩尔发热量， MJ/m3   或kW.h/m3 。

V = Z(t2 , p2 ).R.T2  / p2

式中：

Z (t2 , p2 ) -计量参比条件下的压缩因子，参照公式（4）计算。

(2)

(3)

R -摩尔气体常数，取自 CODATA(国际科技数据委员会)的推荐，取值为

8.3144621 J.mol-1 .K-1 ；

T2 -绝对温度，当计量参比温度为 20℃时，取值为 293. 15K。

(4)

（ p0 )    j =1

Z (t2 , p2 ) = 1 - (|  p2  )| 根[ xj .sj (t2 , p0 )] 2

式中：

p0 -参比基准压力，这里取值 101.325kPa；

sj (t2 , p0 ) -求和因子，参见 GB/T11062-2020 表 2 所示。

计量参比条件下，天然气中常见组分的摩尔质量、理想体积发热量、理想摩

尔发热量、理想质量发热量、压缩因子和求和因子如附录 A 所示。

## 7.2  总硫含量（以硫计）

天然气中含有硫化氢、基硫、C1～C4 的烷基硫醇和四氢嚷吩(THT)等含硫

化合物，所有含硫化合物（以硫计）加和后得到总硫。

7.2. 1  含硫化合物测量

依据 GB/T 11060.10 ，如图 1 所示，用气相色谱仪将天然气样品中所有待测 含硫化合物通过色谱柱进行物理分离，分离后进入测定含硫化合物的检测器，对 硫化合物含量进行测定，并通过与标准气体比较而定量。标准气体和天然气样品 在同一测试系统中采用相同的操作条件进行测定。每个组分重复测量 2 次，以 2

次算数平均值作为测量结果。

7.2.2  总硫含量（以硫计）计算

总硫含量（以硫计）计算见公式（5）所示。

a = a1  + a2  + … + ai                                                                      （5）

式中：

a-总硫含量，mg/m3

a1-第 1 种含硫化合物的硫含量，mg/m3；

a2-第 2 种含硫化合物的硫含量，mg/m3；

ai -第 i 种含硫化合物的硫含量，mg/m3。

## 7.3  硫化氢

硫化氢含量测量参考 7.2.1 ，用气相色谱仪将天然气样品中硫化氢通过色谱 柱进行物理分离，分离后进入测定硫化氢的检测器，对硫化氢含量进行测定，并 通过与标准气体比较而定量。标准气体和天然气样品在同一测试系统中采用相同

的操作条件进行测定。每个组分重复测量 2 次，以 2 次算数平均值作为测量结果。

## 7.4  水露点

依据 SY/T 6899-2022，如图 2 所示，气样以稳定的流量通过测定室中的多孔 性氧化铝吸湿层时，吸湿层吸收水分子后，基于水分子的导电性，导致电容值发 生变化，在一定范围内，电容值的变化与水含量呈一定的对应关系，测定其电容 值即可获得气样中的水含量，再通过露点仪中安装的软件将水含量换算为大气压

下的水露点。

JJF（冀） XXX—XXXX

图 2    水露点检测示意图

# 8  计量结果的表达与报告

天然气质量参数计量结果为各参数量值及其测量不确定度。

天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数见附录 A。

测量结果不确定度评定示例见附录 B 、附录 C 、附录 D 和附录 E。

检测报告参考格式见附录 F。

天然气质量参数（高位体积发热量）计量数据计算工具见附录 G。

# 附录 A   天然气中常见组分的摩尔质量及物性参数

计量参比条件(20℃、101.325kPa)下天然气中常见组分的摩尔质量及物性参

数见表 A.1。

表 A. 1  计量参比条件(20℃、101.325kPa)下天然气中常见组分的

摩尔质量及物性参数

| 序号 | 组分 | 摩尔质量 Mj kg/kmol | 理想体积发热量 ~ 0 Hj MJ/m3 | 理想摩尔发热量 0 Hj MJ/kmol | 理想质量发热量 0 Hj MJ/kg | 压缩因子 Zj | 求和因子 bj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 16.043 | 37.044 | 891.09 | 55.545 | 0.9981 | 0.0436 |
| 2 | C2 | 30.070 | 64.91 | 1561.41 | 51.93 | 0.9920 | 0.0894 |
| 3 | C3 | 44.097 | 92.29 | 2220.13 | 50.35 | 0.9834 | 0.1288 |
| 4 | n-C4 | 58.123 | 119.66 | 2878.57 | 49.53 | 0.9682 | 0.1783 |
| 5 | i-C4 | 58.123 | 119.28 | 2869.38 | 49.37 | 0.9710 | 0.1703 |
| 6 | n-C5 | 72.150 | 147.04 | 3537.17 | 49.03 | 0.9450 | 0.2345 |
| 7 | i-C5 | 72.150 | 146.76 | 3530.24 | 48.93 | 0.9530 | 0.2168 |
| 8 | Neo-C5 | 72.150 | 146.16 | 3516.01 | 48.73 | 0.9590 | 0.2025 |
| 9 | C6 | 86.177 | 174.46 | 4196.58 | 48.70 | 0.9190 | 0.2846 |
| 10 | N2 | 28.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.0173 |
| 11 | He | 4.0026 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0.0000 |
| 12 | CO2 | 44.010 | 0 | 0 | 0 | 0.9650 | 0.1871 |
| 13 | Ar | 2.0159 | 11.889 | 285.99 | 141.87 | 1.0006 | -0.0051 |
| 14 | H2S | 34.082 | 23.37 | 562.19 | 16.50 | 0.9900 | 0.1000 |
| 15 | H2O | 18.0153 | 1.84 | 44.224 | 2.45 | 0.9520 | 0.2191 |

注：C1 ，甲烷；C2 ，乙烷；C3 ，丙烷；n-C4 ，正丁烷；i-C4 ，异丁烷；n-C5 ，正戊烷；i-C5， 异戊烷；Neo-C5 ，新戊烷；C6 ，己烷；N2 ，氮气；He ，氦气；CO2 ，二氧化碳；Ar ，氩气； H2S ，硫化氢；H2O ，水。

# 附录 B    天然气高位发热量计算及不确定度评定示例

B.1    概述

天然气组分采用色谱仪通过间接测定方法测量得到。天然气高位体积发热量及不确定 度采用 GB/T11062 提供的方法进行计算和评定。高位发热量的不确定度主要来源包括：

色谱仪配套标准气体的不确定度、测量重复性和测量方法引入的不确定度。

B.2  天然气体积发热量的计算

本计算示例依据一个长输管道天然气样品的检测数据。物性计算时采用的燃烧参比条

件为 20℃、101.325kPa；计量参比条件为 20℃、101.325kPa。

B.2. 1  被检样品的组分分析

天然气样品的摩尔组成分析报告提供了下列有关经归一化处理的组成部分及其不确

定度的信息：

天然气各组分求和因子sj (t2 , p2 ) 见下表：

| 组分 | i x | s i | xi ∗ si |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.9568 | 0.04317 | 0.041305 |
| 乙烷 | 0.0154 | 0.0895 | 0.001378 |
| 丙烷 | 0.00250 | 0.1308 | 0.000327 |
| 异丁烷 | 412 根 10-6 | 0.1673 | 6.89E-05 |
| 正丁烷 | 438 根 10-6 | 0.1785 | 7.82E-05 |
| 异戊烷 | 169 根 10-6 | 0.2189 | 3.7E-05 |
| 正戊烷 | 91.2 根 10-6 | 0.2295 | 2.09E-05 |
| 己烷及以上 | 228 根 10-6 | 0.2907 | 6.63E-05 |
| 氮气 | 0.011162 | 0.0156 | 0.000174 |

| 二氧化碳 | 0.0128 | 0.0730 | 0.000934 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 1.000000 | - | 0.04439 |

p2

p0

= 101.325 kPa

= 101.325 kPa

由公式（4）求得压缩因子为 Z=0.99803

由 GB/T11062-2020A. 1 得到气体常数R = 8.314 4621J.mol- 1K- 1 ,T2=293. 15K

由公式（3）求得摩尔体积 V=0.024008m³/mol

高位摩尔发热量的计算

| 组分 | i x | ((Hc )0G )i | xi *((Hc )0G )i |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.9568 | 891.05 | 852.5566 |
| 乙烷 | 0.0154 | 1561.42 | 24.04587 |
| 丙烷 | 0.00250 | 2220.13 | 5.550325 |
| 异丁烷 | 412 x 10-6 | 2869.39 | 1.182189 |
| 正丁烷 | 438 x 10-6 | 2878.58 | 1.260818 |
| 异戊烷 | 169 x 10-6 | 3530.25 | 0.596612 |
| 正戊烷 | 91.2 x 10-6 | 3516.02 | 0.320661 |
| 己烷及以上 | 228 x 10-6 | 4196.60 | 0.956825 |
| 氮气 | 0.011162 | 0 | 0 |
| 二氧化碳 | 0.0128 | 0 | 0 |
| 总计 | 1.000000 | - | 886.4699 |

由公式（2）求得的高位摩尔发热量(Hc )G =886.4699kJ/mol

由公式（1）求得(Hv )G =36.92438MJ/m3

B.3  天然气体积发热量的不确定度评定

天然气体积发热量不确定度主要来源包括:  色谱仪检测配套用标准气体的不确定度、 色谱仪检测给出天然气各组分后计算发热量时的不确定度和测量重复性，如式 ( B.1 )  所

示：

2                                       2                                       2

ur ((Hv )G ) =                      ( B.1)

式中：

ur,b ((Hv )G ) ——色谱仪检测配套使用标准气体的相对标准不确定度，% ，基于 GB/

T11062  计算；

ur,c ((Hv )G ) ——色谱仪检测给出天然气各组分后计算高位体积发热量时的相对标准

不确定度，% ，基于 GB/T11062 计算；

ur,s ((Hv )G ) ———测量重复性引入的相对标准不确定度，%。

B.3. 1  标准气体引入的不确定度评定

色 谱 仪 在检 测 天 然 气 样 气 时 用 到 的 标 准 气 体 证 书 编 号 NIM-RM9240 ， 瓶 号

L218601164，各组分信息如下表所示：

| 组分 | 摩尔分数% (mol/mol) | 相对扩展不确定度% （Ur ，k=2） |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 平衡气 | / |
| 乙烷 | 3. 11 | 1 |
| 丙烷 | 0.473 | 1 |
| 异丁烷 | 523×10-4 | 1 |
| 正丁烷 | 524×10-4 | 1 |
| 新戊烷 | 520×10-4 | 2 |
| 异戊烷 | 512×10-4 | 2 |
| 正戊烷 | 515×10-4 | 2 |
| 正己烷 | 514×10-4 | 2 |
| 二氧化碳 | 0.975 | 1 |
| 氮气 | 1.04 | 1 |
| 氦气 | 944×10-4 | 1 |
| 氢气 | 988×10-4 | 1 |
| 氩气 | 984×10-4 | 2 |

气体标准物质中甲烷含量 x1  由气体总含量(100%)扣除全部少量组分含量后得到，如 式( B.2 )。

x1  = 100% -  xj                                     ( B.2 )

以式 ( B.2 )  为测量模型，对气体标准物质中甲烷含量的标准不确定度u2 (x1 ) 进行评 定。根据不确定度传播定律，u2 (x1 ) 可由各少量组分含量的标准不确定度u2 (xj ) 分量合成

得到,  即式( B.3)。

u2 (x1 ) = u2 (xj )2                                           ( B.3 )

式中:

u2 (x1 ) ——— 甲烷组分含量的标准不确定度, % ;

u2 (xj ) ———天然气中除甲烷外第 j 组分含量的标准不确定度, %  。

基于标准物质中甲烷含量的标准不确定度及甲烷含量可计算得到其相对标准不确定

度，即ur,2 (x1 ) =0.017 。由此得到各组分对应的标准不确定度数据见下表：

| 组分 | 摩尔分数% (mol/mol) | 相对扩展不确定度% （Ur ，k=2） | 相对标准不确定度% （ur） | 标准不确定度 u(xi ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 93.7996 | / | 0.017 | 0.0001627 |
| 乙烷 | 3. 11 | 1 | 0.5 | 0.0001555 |
| 丙烷 | 0.473 | 1 | 0.5 | 0.0000237 |
| 异丁烷 | 523×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000026 |
| 正丁烷 | 524×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000026 |
| 新戊烷 | 520×10-4 | 2 | 1 | 0.0000052 |
| 异戊烷 | 512×10-4 | 2 | 1 | 0.0000051 |
| 正戊烷 | 515×10-4 | 2 | 1 | 0.0000052 |
| 正己烷 | 514×10-4 | 2 | 1 | 0.0000051 |
| 二氧化碳 | 0.975 | 1 | 0.5 | 0.0000488 |

| 氮气 | 1.04 | 1 | 0.5 | 0.0000520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦气 | 944×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000047 |
| 氢气 | 988×10-4 | 1 | 0.5 | 0.0000049 |
| 氩气 | 984×10-4 | 2 |  | 0.0000098 |

标准物质的高位发热量不确定度评定参照 GB/T11062 附录 B，计算公式为 B.4 所示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326132214135010052