# 高强螺栓检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于试验力不大于500 kN 、试验扭矩不大于2 kNm  的高强螺栓检测仪的 校准，该检测仪主要用于测量高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数或扭剪型高强度螺栓 连接副紧固轴力。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG  707   扭矩扳子

GB/T1231    钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件

GB/T  3632  钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  扭矩系数  torque    coefficient

作用于高强度大六角头螺栓连接副上的施拧扭矩与螺栓预拉力及螺栓的螺纹公称直 径之间的比例系数。

3.1.2  紧固轴力  tightening    force

扭剪型高强度螺栓连接副螺栓梅花头被拧断时所达到的最大试验力。 3.2  量的符号、单位与定义

本规范所使用量的符号、单位与定义见表1。

表 1 量的定义与符号

| 符 号 | 单 位 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| F; | N | 第i次试验力指示值 |

| F | N | 试验力标准值 |
| --- | --- | --- |
| F; | N | 同一测量点3次试验力测量示值F;的算术平均值 |
| Fimax | N | 同一测量点试验力示值F;的最大值 |
| Fimin | N | 同一测量点试验力示值F;的最小值 |
| △F | N | 试验力示值误差 |
| M: | Nm | 第i次试验扭矩指示值 |

表1(续)

| 符 号 | 单 位 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| M | Nm | 试验扭矩标准值 |
| M; | Nm | 同一测量点3次试验扭矩测量示值M;的算术平均值 |
| M;max | Nm | 同一测量点试验扭矩示值M;的最大值 |
| M;min | Nm | 同一测量点试验扭矩示值M;的最小值 |
| △M | Nm | 试验扭矩示值误差 |
| q1 | % | 试验力示值相对误差 |
| b₁ | % | 试验力示值重复性 |
| q₂ | % | 试验扭矩示值相对误差 |
| b₂ | % | 试验扭矩示值重复性 |

4  概述

高强螺栓检测仪是用于测量高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数或扭剪型高强度螺 栓连接副紧固轴力的一种检测装置；高强螺栓检测仪通常由机架、力传感器、扭矩传感 器或扭矩扳子、指示装置等部分组成。

5 计量特性

高强螺栓检测仪的试验力示值误差、试验力示值重复性、试验扭矩示值误差、试验 扭矩示值重复性技术指标见表2。

表2 高强螺栓检测仪技术指标

| 项 目 | 试验力 |  | 试验扭矩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值误差q₁/% | 示值重复性b₁/% | 示值误差q₂/% | 示值重复性b,/% |
| 技术指标 | 士2 | 2 | ±2 | 2 |

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：(10～35)℃

相对湿度：≤80%

其他条件：校准时不得有影响校准结果的干扰源。

6.2 校准装置

校准高强螺栓检测仪时可采用整机法和部件法。

6.2.1  整机法校准时，可采用标准测力仪校准试验力，标准扭矩仪或检定杠杆加力值 砝码校准试验扭矩。标准测力仪的允许误差应不超过被校高强螺栓检测仪试验力允许误

差的1/3;标准扭矩仪的允许误差应不超过被校高强螺栓检测仪试验扭矩允许误差的 1/3;检定杠杆最大允许误差不超过±0.2%,力值砝码最大允许误差不超过±0.1%。

6.2.2  部件法校准时，可采用力标准机校准试验力，扭矩标准机、检定杠杆加力值砝 码或扭矩扳子检定仪校准试验扭矩。力标准机的允许误差应不超过被校高强螺栓检测仪 试验力允许误差的1/3,扭矩标准机、扭矩扳子检定仪的允许误差应不超过被校高强螺 栓检测仪试验扭矩允许误差的1/3;检定杠杆最大允许误差不超过±0.2%,力值砝码 最大允许误差不超过±0.1%。

7  校准项目和校准方法

7.1 试验力

7.1.1  采用标准测力仪校准(整机法)*

7.1.1.1  采用合适的校准用附件，将标准测力仪安装在高强螺栓检测仪上，使标准测 力仪与被测高强螺栓检测仪上的力传感器串联，并使两者保持同轴。

7.1.1.2  将指示装置预热30 min 后置零。

7.1.1.3  在测量范围上限的20%～100%范围内，大致均匀选择5个负荷点作为试验 力校准点；驱动螺母对力传感器加荷，逐级递增施加试验力到各校准点(以标准测力仪 示值为准)并记录指示器读数后回零。

7.1.1.4  重复7.1.1.3共测量3次。

7.1.2 采用力标准机校准(部件法)

7.1.2.1  将高强螺栓检测仪上的力传感器及指示装置取下放置到力标准机上，当连接 件可能影响到力传感器的测试性能时，应当将连接件一同安装到力标准机上。

7.1.2.2  将仪器预热30 min 后置零。

7.1.2.3  在测量上限的20%～100%范围内，大致均匀选择5个负荷点作为试验力校 准点；用力标准机对力传感器加荷，逐级递增施加试验力到各校准点并记录指示器读数 后回零。

7.1.2.4  重复7.1.2.3共测量3次。

7.1.3  高强螺栓检测仪试验力示值误差、试验力示值重复性分别按公式(1)和公式(2)

计算；其结果应符合表2的要求。

(1)

(2)

7.2 试验扭矩

7.2.1  采用检定杠杆和力值砝码校准(整机法和部件法)*

7.2.1.1  将检定杠杆与高强螺栓检测仪的扭矩传感器相连接，应使检定杠杆保持水平。

7.2.1.2  将仪器预热30 min 后置零。

7.2.1.3  在测量上限的20%～100%范围内，大致均匀选择5个负荷点作为试验扭矩 校准点；对扭矩传感器加荷，逐级递增施加扭矩到各校准点并记录指示器读数后回零。

7.2.1.4  重复7.2. 1.3共测量3次。

7.2.2  采用标准扭矩仪校准(整机法)*

7.2.2.1  采用合适的校准用附件，将标准扭矩仪安装在高强螺栓检测仪上，使标准扭 矩仪与被测扭矩传感器串联，并使两者保持同轴。

7.2.2.2  将指示仪预热30 min 后置零。

7.2.2.3  在测量上限的20%～100%范围内，大致均匀选择5个负荷点作为试验扭矩 校准点；驱动螺母对扭矩传感器加荷，逐级递增施加扭矩到各校准点并记录指示器读数 后回零.

7.2.2.4  重复7.2.2.3共测量3次。

7.2.3  采用扭矩标准机校准(部件法)

7.2.3.1  将高强螺栓检测仪上扭矩传感器及指示装置取下安装到扭矩标准机上，当连 接件可能影响到扭矩传感器的测试性能时应当将连接件一同安装到扭矩标准机上。

7.2.3.2  将仪器预热30 min 后置零。

7.2.3.3  在测量上限的20%～100%范围内，大致均匀选择5个负荷点作为试验扭矩 校准点；用扭矩标准机对扭矩传感器加荷，逐级递增施加扭矩到各校准点并记录指示器 读数后回零。

7.2.3.4  重复7.2.3.3共测量3次。

7.2.4  采用扭矩扳子检定仪校准(部件法)

当高强螺栓检测仪采用扭矩扳子测量试验扭矩时，参照JJG 707 中2级扭矩扳子要 求单独对扭矩扳子进行校准。

7.2.5  高强螺栓检测仪试验扭矩示值相对误差、试验扭矩示值重复性分别按公式(3)和 公式(4)计算；其结果应符合表2要求。

*在具备利用整机法校准条件的情况下，推荐使用整机法。

(3)

(4)

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告应至少包括如下信息：

a)  标题：“校准证书”;

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)  证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e)  送校单位的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，若与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接 收日期；

h)  如果与校准结果的有效性及应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

1)校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期； o)  校准结果仅是对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

经校准的高强螺栓检测仪，发给校准证书或校准报告，加盖校准印章。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所 决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔， 一般建议为 1年。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/336014044055010033