# 光照度计型式评价大纲

1 范围

本规范适用于光照度计(以下简称照度计)的型式评价。

2  引用文件

JJG 245—2005  光照度计

JJF 1032—2005  光学辐射计量名词术语及定义

JJF 1150—2006  光电探测器相对光谱响应度校准规范

GB/T11606    分析仪器环境试验方法

GB/T12085.2—2010    光学和光学仪器  环境试验方法  第2部分：低温、高温、 湿热

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语

3.1  V(λ)  匹配误差  V(a)matching      error

理论上照度计的相对光谱响应完全符合视见函数V(λ), 而实际的光辐射探测器的 光谱响应度均与之相差甚远，必须通过矫正滤光片组来加以修正匹配。匹配后照度计探 测器的相对光谱响应与视见函数的偏离即为V(λ)匹配误差。

3.2  余弦特性误差  cosine    characteristic   error

余弦法则表明：当光束以一定角度照射到照度计探测器光敏面时，其照度值读数应 为该光束正入射时的读数与该入射角的余弦之积。实际照度计不可能完全符合余弦法 则，它与余弦法则的偏离即为余弦特性误差。

3.3  疲劳特性误差  fatigue    characteristic    error

疲劳特性指照度计光探测器光敏面接收到较强光辐射时，探测器响应会逐步下降的 现象。其产生的误差称为疲劳特性误差。

4  概述

照度计是测量光照度的计量器具，它由光度头[包括余弦修正器、V(λ)修正滤光 器、光电接收器]和显示器(数字式或指针式)两部分组成。当光电接收器接收到通过

余弦修正器和V(λ)  滤光器的光辐射时，所产生的光电信号，经信号处理，在显示器上 显示出相应的光照度值。

关键零部件表

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电接收器 | 光谱响应度：300 nm～1100 nm |  |
| 2 | V(λ)滤光器 | 波长：380 nm～780 nm |  |

5 法制管理要求

5.1 计量单位要求

照度计单位采用法定计量单位。

5.2 计量法制标志和计量器具标识的要求

必须在照度计的铭牌明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，其标志和标识必

须清晰、牢固可靠。

5.2.1 计量法制标志包括以下内容：

制造计量器具许可证的标志和编号(试验样机留出相应位置): ——照度计型式批准标志和编号(试验样机留出相应位置);

——产品的合格证、印章(此项可与计量器具本体分开设置)。

5.2.2  计量器具标识包括以下内容：

——生产厂名；

——名称、规格(型号);

——出厂编号和生产日期。

6  计量要求

6.1 相对零值误差

照度计的相对零值误差不得超过表1要求。

表 1  相对零值误差

| 级别 | 零值误差要求/% |
| --- | --- |
| 标准 | ±0.1 |
| 一级 | 士0.4 |
| 二级 | 士0.8 |

6.2  相对示值误差

照度计的相对示值误差不得超过表2要求。

表 2  相对示值误差

| 级别 | 相对示值误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 士1.0 |
| 一级 | ±4.0 |
| 二级 | 土8.0 |

6.3  V(λ)  匹配误差

照度计的V(λ)  匹配误差不得超过表3要求。

表3 V(λ) 匹配误差

| 级别 | 匹配误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 3.5 |
| 一级 | 6.0 |
| 二级 | 8.0 |

6.4  余弦特性(方向性响应)误差

照度计的余弦特性(方向性响应)误差不得超过表4要求。

表4 余弦特性(方向性响应)误差

| 级别 | 方向性响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 士2.0 |
| 一级 | ±4.0 |
| 二级 | ±6.0 |

6.5  换挡误差

照度计的换挡误差不得超过表5要求。

表5 换挡误差

| 级别 | 换挡误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | ±0.2 |
| 一级 | 士1.0 |
| 二级 | 士2.0 |

6.6  疲劳误差

照度计的疲劳误差不得超过表6要求。

表6  疲劳误差

| 级别 | 疲劳误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 一0.2 |
| 一级 | —0.5 |
| 二级 | —1.0 |

6.7  红外响应误差

照度计的红外响应误差不得超过表7要求。

表 7  红外响应误差

| 级别 | 红外响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 士1.0 |
| 一级 | 士2.0 |
| 二级 | 士4.0 |

6.8 紫外响应误差

照度计的紫外响应误差不得超过表8要求。

表 8  紫外响应误差

| 级别 | 紫外响应误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 士0.5 |
| 一级 | 士1.5 |
| 二级 | 士2.5 |

6.9 非线性误差

照度计的非线性误差不得超过表9要求。

表 9  非线性误差

| 级别 | 非线性误差/% |
| --- | --- |
| 标准 | 士0.3 |
| 一级 | 士1.0 |
| 二级 | 士2.5 |

7  通用技术要求

7.1 外观及结构

7.1.1 照度计应有清晰的铭牌，铭牌上标明设备名称、型号、规格、制造厂名、出厂 编号、生产日期以及计量器具制造许可证标志等标识。

7.1.2 照度计连接线路应接触良好，光度头的余弦修正器外表面应清洁无损，不允许 有斑点等痕迹。数字式照度计数字显示应清晰、没有断笔划等现象。

7.1.3 说明书

照度计使用说明书上应包括以下技术指标：仪器尺寸、测量范围、零值误差、相对 示值误差、V(λ) 匹配误差、余弦特性(方向性响应)误差、换挡误差、疲劳误差、红 外响应误差、紫外响应误差、非线性误差。

7.2  电气安全性

7.2.1 控制器件及仪表标识

照度计的电源开关应有明确的通断标识，外接交流电源的照度计应有能显示设备已

通电的指示灯。

7.2.2 保护接地端子及接地标志

外接交流电源的照度计应有保护接地端子及清晰的接地标志。

7.2.2.1 绝缘电阻

外接交流电源的照度计应有良好的绝缘性能，在正常条件下绝缘电阻应不小于

20 MΩ。

7.2.2.2 介电强度

外接交流电源的照度计的电源插头的相中联线和接地端施加1500 V 交流电压，击 穿电流设定为5 mA,   持续60 s 进行试验，仪器不应出现击穿或飞弧现象。

7.3 环境适应性

7.3.1 气候环境适应性

7.3.1.1 高温适应性

照度计处在高温(40±2)℃状态及经受高温后，能正常工作，且相对示值误差应能 符合6.2的要求。

7.3.1.2 低温适应性

照度计处在低温 (O±3)℃  状态及经受低温后，能正常工作，且相对示值误差应能 符合6.2的要求。

7.3.1.3 恒定湿热适应性

照度计处在恒定湿热状态(40℃±2℃、相对湿度90%～95%)及经受恒定湿热 状态后，能正常工作，且相对示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.1.4 高温贮存适应性

完整包装的照度计经过高温(56 ℃)环境条件下运输、运输贮存以后，能正常工 作，且相对示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.1.5 低温贮存适应性

完整包装的照度计经过低温(一20 ℃)环境条件下运输、运输贮存以后，能正常

工作，且相对示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.1.6 温度突变适应性

照度计处在高温40℃状态下保持10 s,   降温至一25℃状态下保持10s,   反复5次。 在经受高低温突变试验后，能正常工作，且相对示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.2 机械环境适应性

7.3.2.1 碰撞适应性

完整包装的照度计经碰撞试验后，相对示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.2.2 跌落适应性

完整包装的照度计经过离地高250 mm 垂直自由跌落4次后，能正常工作，且相对 示值误差应能符合6.2的要求。

7.3.3  电源环境适应性

7.3.3.1  电源电压变化适应性(适用于外接电源的照度计)

照度计在电源频率不变、电压变化(198～242) V 条件下能正常工作，且相对示

值误差应能符合6.2的要求。

7.3.3.2  电源频率变化适应性(适用于外接电源的照度计)

照度计在电源电压不变、频率变化(49～51) Hz 条件下能正常工作，且相对示值 误差应能符合6.2的要求。

8  型式评价项目表

表10  照度计型式评价项目表

| 序号 | 评价 方式 | 型式评价项目 |  |  | 技术要求 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观察 | 法制管理 要求 | 计量 法制标志 | 制造计量器具许可证的标志和编号 | 5.2.1 |  |
| 2 |  |  |  | 型式批准标志和编号 |  |  |
| 3 |  |  |  | 产品的合格证、印章 |  |  |
| 4 |  |  | 计量 器具标识 | 产品名称 | 5.2.2 |  |
| 5 |  |  |  | 型号、规格 |  |  |
| 6 |  |  |  | 出厂日期、编号 |  |  |
| 7 |  |  |  | 制造厂商名称 |  |  |
| 8 |  |  |  | 其他主要技术指标 |  |  |
| 9 |  | 通用 技术要求 | 外观及 结构 | 清晰的铭牌 | 7.1.1 |  |
| 10 |  |  |  | 显示要求、余弦修正器要求 | 7.1.2 |  |
| 11 |  |  |  | 说明书指标 | 7.1.3 |  |
| 12 |  |  | 电气安 全性 | 控制器件及仪表标识 | 7.2.1 |  |
| 13 |  |  |  | 保护接地端子及接地标志 | 7.2.2 |  |
| 14 |  |  |  | 零值误差 | 6.1 | 10.1.2.1 |

|  | 试验 | 计量要求 | 计量性能 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  | 相对示值误差 | 6.2 | 10.1.2.2 |
| 16 |  |  |  | V(a)匹配误差 | 6.3 | 10.1.2.3 |
| 17 |  |  |  | 余弦特性误差 | 6.4 | 10.1.2.4 |
| 18 |  |  |  | 换挡误差 | 6.5 | 10.1.2.5 |
| 19 |  |  |  | 疲劳误差 | 6.6 | 10.1.2.6 |
| 20 |  |  |  | 红外响应误差 | 6.7 | 10.1.2.7 |
| 21 |  |  |  | 紫外响应误差 | 6.8 | 10.1.2.8 |
| 22 |  |  |  | 非线性误差 | 6.9 | 10.1.2.9 |

表10(续)

| 序号 | 评价 方式 | 型式评价项目 |  |  |  | 技术要求 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 试验 | 通用 技术要求 | 电气安 全性 | 绝缘电阻 |  | 7.2.2.1 | 10.2.1.1 |
| 24 |  |  |  | 绝缘强度 |  | 7.2.2.2 | 10.2.1.2 |
| 25 |  |  | 环境适 应性 | 气候环境 | 高温 | 7.3.1.1 | 10.2.2.1 |
| 26 |  |  |  |  | 低温 | 7.3.1.2 | 10.2.2.2 |
| 27 |  |  |  |  | 恒定湿热 | 7.3.1.3 | 10.2.2.3 |
| 28 |  |  |  |  | 高温贮存 | 7.3.1.4 | 10.2.2.4 |
| 29 |  |  |  |  | 低温贮存 | 7.3.1.5 | 10.2.2.5 |
| 30 |  |  |  |  | 高低温突变 | 7.3.1.6 | 10.2.2.6 |
| 31 |  |  |  | 机械环境 | 碰撞 | 7.3.2.1 | 10.2.2.7 |
| 32 |  |  |  |  | 跌落 | 7.3.2.2 | 10.2.2.8 |
| 33 |  |  |  | 电源环境 | 电压变化 | 7.3.3.1 | 10.2.3.1 |
| 34 |  |  |  |  | 频率变化 | 7.3.3.2 | 10.2.3.1 |

9 提供样机的数量及样机的使用方式

9.1 试验样机

申请单位应按下列原则提供试验样机：

a) 按单一产品申请的，样机数量为3台；

b) 按系列产品申请的，每个系列产品中抽取三分之一具有代表性的规格产品；每 种规格的样机数量，按单一产品的原则执行。

9.2  样机的使用方式

所有试验项目应在同一台计量器具上进行，且不得在试验期间或试验中对样机进行

调整。

10  试验项目的试验条件和方法以及数据处理和合格判据

10.1 计量要求

10.1.1 试验条件

10.1.1.1 试验环境

测光系统所在房间应为暗室，温度应保持在(23±5)℃。电测系统如使用电位差计 及标准电池等配套设备，所在房间温度应保持在(23±2)℃,湿度小于85% RH。

10.1.1.2 试验设备

10.1.1.2.1 光度测量装置(见图1)

由光轨及滑车、灯架、灯丝平面调整仪、光阑等组成。光轨长度要6 m 以 上 ( 满

足改变一个量程照度所需的长度),平直性良好。光轨平直性误差应不超过±1 mm,  测

距米尺1m 内的总误差不大于0.2 mm。

10.1.1.2.2   电源与电测仪表

检定照度计的电测仪表准确度等级参见表11。

表11 电测仪表准确度等级要求

| 被评价照度计级别 | 电测仪表 |
| --- | --- |
| 标准 | 0.01级 |
| 一级、二级 | 0.02级 |

10.1.1.2.3 发光强度标准灯组

检定照度计的发光强度标准灯等级参见表12。

表12  发光强度标准灯要求

| 被评价照度计级别 | 发光强度标准灯 |
| --- | --- |
| 标准 | 2856 K工作基准灯组 |
| 一级、二级 | 2856 K一级标准灯组 |

图 1 在光度测量装置上检定照度计的示意图

1—光度头；2—光阑；3—标准灯

# 10.1.2  试验方法

# 10.1.2.1  相对零值误差

10.1.2.1.1 试验目的

评定照度计的相对零值误差是否满足6.1的要求。

10.1.2.1.2 试验环境 同 10. 1. 1. 1。

10.1.2.1.3  试验设备 同10.1.1.2

10.1.2.1.4  试验程序

试验只在无调零功能照度计最灵敏的量程进行。

打开照度计电源，在无人射光辐照到探头光敏面时，显示值为 E 。,  读 数 3 次 取 平

均值。

10.1.2.1.5  数据处理

按式(1)计算相对零值误差：

(1)

式中：

Eps—— 满量程照度值。

10.1.2.1.6  合格判据

各级照度计的相对零值误差应符合6.1的要求。

10.1.2.2   相对示值误差

10.1.2.2.1  试验目的

评定照度计的相对示值误差是否满足6.2的要求。

10.1.2.2.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.2.3  试验设备 同10.1.1.2。

10.1.2.2.4  试验程序

连接光度头、显示器等部件，接通电源，把照度计和发光强度标准灯(以下简称标 准灯)安装在光度测量装置上。调整标准灯的灯丝平面和光度头的测试面，使它们垂直 于光轨的水平测量轴线，且中心点位于该轴线上。然后，在光度头与标准灯之间放置一 些光阑(其通光孔径大小要适当),以防止杂散光进入光度头，但不允许挡住由灯丝和 玻壳所发出的光射到光度头上。

固定光度头位置并遮光调节零点。然后揭开遮盖光度头的盖子，改变标准灯到光度 头之间的距离，让其在光度头测试面上产生不同的照度值，这些照度值对应于仪器的不 同显示值，用式(2)距离平方反比定律计算：

(2)

式中：

E ——测试面的标准照度值， lx;

I——  标准灯的发光强度值， cd;

L ——标准灯的灯丝平面到光度头测试面的距离， m。

试验时，标准灯的灯丝平面至光度头的距离至少大于发光面或光度头的测试面的最 大线度(灯丝平面、光度头测试面的对角线长度或直径)的15倍以上。

在被测挡满量程范围内照度计至少测量5个等间隔点，每个点照5 s 后读出其显示 值。要求每台仪器检定两轮，两轮量值的相对偏差：标准、 一级、二级照度计分别不得 超过0 . 6%、1%和1 . 5%。

10.1.2.2.5  数据处理

每个点取平均值，按式(3)计算相对示值误差。

(3)

10.1.2.2.6  合格判据

各级照度计的相对示值误差应符合6.2的要求。

10.1.2.3  V(λ)  匹配误差

10.1.2.3.1  试验目的

评定照度计的V(λ)  匹配误差是否满足6.3的要求。

10.1.2.3.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.3.3  试验设备

相对光谱响应度测量装置。

将被测照度计探头安装到光谱响应测试装置光纤待测探头端，点亮光源并将电流调 至额定工作电流，将单色仪波长旋至400 nm 处，分别读取待测探测器和标注探测器的 电流表读数，然后将单色仪波长每调高10 nm,   分别读取待测探测器和标注探测器的电 流表读数一次，直至将单色仪波长旋至760 nm 处分别读取待测探测器和标准探测器的 最后一组电流表读数。期间在单色仪波长旋至500 nm 处，应更换单色仪入射狭缝处的 带通滤光片。测试完成后，将两路光电流数据输入计算机，即可计算出被测照度计的相 对光谱响应和相应的V(λ)  匹配误差 f₁。

其中被测照度计的相对光谱响应：

S(a)=[i(a)/i₀(a)]×S₀(a)                                                                    (4)

式中： i(λ)  和 i₀(λ)   分别为待测探测器和标注探测器的电流读数，S 。(λ)  为标准探 头的相对光谱响应。V(λ)匹配误差 f₁  计算公式参照JJG  245—2005,计算方法如下：

式中：

S“(λ)rel——标准(归一)化了的相对光谱响应度。

式中：

PA(λ)——2856   K光源的相对光谱功率分布；

S(λ)ret——以任意参考点作标准时的相对光谱响应度；

V(λ) ——CIE 明视觉光谱光视效率。

(5)

(6)

用相对光谱响应度测量装置测量光度头V(λ) 滤光器，读数3次，取平均值，按 式(5)、式(6)计算 V(λ)  匹配误差。

各级照度计的V(λ)匹配误差应符合6.3的要求。

10.1.2.4  余弦特性(方向性响应)误差

10.1.2.4.1  试验目的

评定照度计的余弦特性误差是否满足6.4的要求。

10.1.2.4.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.4.3  试验设备 同10.1.1.2。

10.1.2.4.4  试验程序

将光度头安装在光度测量装置的带有度盘的转动平台上，使平台的转动轴线通过测 试面的中心线，调整标准灯的灯丝平面和光度头的测试面，使它们垂直于光轨的水平测 量轴线，且中心点位于该轴线上。在标准灯与光度头之间布置若干光阑，标准灯到光度 头的距离，至少是标准灯发光面或光度头测试面最大线度的15倍。

通过改变距离，使照度计的显示值达到满量程的2/3以上。然后将平台向左转，使 照度计显示值为某一值，记下此时转盘角度；再将平台向右转，使照度计的显示值达到 上述显示值，也记下此时转盘的角度。这两个角度的平均值为法线照度人射角ε,记下 此角度下照度计的显示值。然后转动平台，读出角度分别为±10°,±20°,±30°, ±40°,±50°,±60°,±70°,±80°,±85°时照度计各角度下的显示值。

10.1.2.4.5  数据处理

投射到光度头上的光所产生的响应应符合余弦法则。按式(7)计算由投射光方向

引起的误差 f₂ (e,φ):

式中：

e      —— 入射光与光度头测试面法线所成的入射角；

φ     ——人射光与光度头测试面水平线所成的方位角；  Y(e,φ)——    光入射角为e 、方位角为φ时照度计的显示值；

Y(0,φ)——   光垂直照射在测试面上，方位角为φ时照度计的显示值。

图2 f₂(e,φ)   规定的坐标示意图

按式(8)计算出光度头的方向性总误差f₂:

式中：1.484 rad 等于85°。

10.1.2.4.6  合格判据

(7)

(8)

各级照度计的方向性响应误差应符合6.4的要求。

注：式(6)、式(7)间的推导关系可参见JJG 245—2005《光照度计》。

10.1.2.5  换挡误差

10.1.2.5.1  试验目的

评定照度计的换挡误差是否满足6.5的要求。

10.1.2.5.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.5.3  试验设备 同10.1.1.2。

10.1.2.5.4  试验程序

试验应在照度计的各相邻两量程间进行，单一量程的照度计无此项试验。

打开照度计电源并点燃一个稳定光源。先让光源主光束辐照在被测照度计的探头光  敏面上，通过调节光源强度或光源到探头光敏面的距离，使照度计的示值接近满量程， 并记下显示读数 Y(A),  再将照度计更换到相邻较高的量程，读取换量程后照度计的显 示读数Y(B)。

10.1.2.5.5   数据处理

按式(9)计算由此相邻两量程间量程改变引起的误差 f₄

(9)

式中 K  为此相邻两量程间标称换挡倍率(高量程满量程照度与低量程满量程照度 之比),通常为10。注意：如果这相邻两挡位中任意挡位(或两挡同时)存在零点读 数，则式中Y(A) 和 Y(B) 要分别扣除其相应的零点读数。

10.1.2.5.6  合格判据

各级照度计的换挡误差应符合6.5的要求。

10.1.2.6  疲劳特性误差

10.1.2.6.1   试验目的

评定照度计的疲劳误差是否满足6.6的要求。

10.1.2.6.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.6.3  试验设备 同10.1.1.2。

10.1.2.6.4  试验程序

将照度计的光度头和标准灯安装在光度测量装置上，按标定照度计的要求调整好； 然后遮住光度头，使其24 h 不曝光。测量时点燃标准灯并预热，揭开遮盖光度头的盖 子，在1000lx 下读取照度计照射10 s 和30 min 的显示值。

10.1.2.6.5  数据处理

按式(10)计算照度计的疲劳误差fs:

(10)

式中：

Y(30     min)——在同一条件下，照度计照射30 min 的显示值；

Y(10 s)  —— 在同一条件下，照度计照射10 s 的显示值。

10.1.2.6.6  合格判据

各级照度计的疲劳误差应符合6.6的要求

10.1.2.7  红外响应误差

10.1.2.7.1  试验目的

评定照度计的红外响应误差是否满足6.7的要求。

10.1.2.7.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.7.3  试验设备

同 10.1.1.2,红外滤光片 (HWBgoo)。

10.1.2.7.4  试验程序

将2856 K 标准灯与照度计的光度头安装在光度测量装置的滑车上，标准灯与光度 头之间放置红外滤光片 (HWBgo),     固定标准灯与光度头的位置，测定有无滤光片两种

情况下照度计的响应之比(因有无滤光片时显示值相差很大，应及时换挡)。

10.1.2.7.5  数据处理

按式(11)计算红外响应误差r:

式中：

Y(IR)          用2856 K 标准灯(加红外滤光片)照射光度头的显示值； Y                用2856 K 标准灯(无红外滤光片)照射光度头的显示值； r₀        ——2856    K标准灯施照下的红外滤光片的积分透射比：

式中：

(11)

(12)

r(λ)  ——红外滤光片的光谱透射比

P(λ)A           色温为2856 K 标准灯的相对光谱功率分布。

红外滤光片 HWBgo₀的推荐数据，见表13。

表13 红外滤光片 HWBgo的推荐数据

| 厚度：3 mm | 最小尺寸：φ40 |
| --- | --- |
| 界限波长：λ;=(800士10)nm | 斜率：K≥0.5 |
| 峰值波长：λ₀=900 nm | 其光谱透射比r(λo)≥83.6% |

10.1.2.7.6  合格判据

各级照度计的红外响应误差应符合6.7的要求。

10.1.2.8  紫外响应误差

10.1.2.8.1  试验目的

评定照度计的紫外响应误差是否满足6.8的要求

10.1.2.8.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.8.3  试验设备

同10.1.1.2,将标准灯换成黑光灯，紫外滤光片 (ZWB₁)。

10.1.2.8.4  试验程序

将标准灯换成黑光灯，与照度计的光度头安装在光度测量装置的滑车上，黑光灯与 光度头之间放置紫外滤光片 (ZWB₁),     固定标准灯与光度头的位置，测定有无滤光片

两种情况下照度计的响应比(因有无滤光片时显示值相差很大，应及时换挡)。

10.1.2.8.5  数据处理

按式(13)计算紫外响应误差u:

式中：

Y(UV)——  用黑光灯(加紫外滤光片)照射光度头的显示值； Y         —— 用黑光灯(无紫外滤光片)照射光度头的显示值； u₀          —— 黑光灯施照下的紫外滤光片的积分透射比：

式中：

r(a)—— 紫外滤光片的光谱透射比；

S(λ)——黑光灯的相对光谱功率分布。

紫外滤光片 (ZWB₁)   的推荐数据见表14。

表14 紫外滤光片 (ZWB₁)  的推荐数据

(13)

(14)

| 厚度：1 mm | 最小尺寸：φ40 |
| --- | --- |
|  | 280 nm:≥50.0% |

| 光谱透射比a) |  |
| --- | --- |
|  | 313 nm:≥81.3% |
|  | 405 nm:≤1.0% |
|  | 700 nm:≤30.0% |

10.1.2.8.6  合格判据

各级照度计的紫外响应误差应符合6.8的要求。

10.1.2.9  非线性误差

10.1.2.9.1  试验目的

评定照度计的非线性误差是否满足6.9的要求。

10.1.2.9.2  试验环境 同10.1.1.1。

10.1.2.9.3  试验设备 同10.1.1.2。

10.1.2.9.4  试验程序

将照度计的光度头和标准灯按要求安装在光度测量装置上，固定光度头的位置不 变，然后移动标准灯，使照度计的显示值Y 达到1/10满量程，此时对应的标准照度值 为 X, 然后移动标准灯，使照度计的显示值Ymx  (接近满量程),得到对应标准照度值 为 Xmax。

10.1.2.9.5  数据处理

按式(15)计算照度计的非线性误差f₃:

(15)

式中：

X    —— 标准照度值；

Y     —— 标准照度值 X  照射光度头的显示值；

Xmax——对应于最大显示值Ymx 的标准照度值；

Ymax—— 最大显示值。

10.1.2.9.6  合格判据

各级照度计的非线性误差应符合6.9的要求。

10.2  通用技术要求

10.2.1  电气安全性 10.2.1.1  绝缘电阻

10.2.1.1.1  试验目的

评定外接交流电源的照度计的绝缘电阻是否满足7.2.2. 1要求。

10.2.1.1.2  试验条件

a)  温度：(0～40)℃;

b) 相对湿度：≤85%;

c)  电源电压：(220±22) V;   频率：(50±0.5) Hz;

d) 试验环境应在无污染、振动、电磁干扰，不影响测量结果的条件下进行。 10.2.1.1.3  试验设备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338045143032006027