# HJ 1334—2023

# 土壤和沉积物  全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法

## 警告：实验中使用的试剂和标准溶液为有毒有害物质，溶液配制和样品前处理过程应在通风橱内操 作，按要求佩戴防护器具，避免吸入呼吸道或接触皮肤和衣物。

# 1  适用范围

本标准规定了测定土壤和沉积物中全氟辛基磺酸及其盐类、全氟辛酸及其盐类的同位素稀释/液相 色谱-三重四极杆质谱法。

本标准适用于土壤和沉积物 中直链全氟辛基磺酸及其盐类（perfluorooctanesulfonic acid and  perfluorooctanesulfonate，PFOS）、直链全氟辛酸及其盐类（perfluorooctanoic acid and perfluorooctanoate， PFOA）的测定。

取样量为 2 g ，试样定容体积为 1.0 ml ，进样体积为 5.0 μl 时，PFOS（以对应酸的浓度计）的方法 检出限为 0.4 μg/kg ，测定下限为 1.6 μg/kg；PFOA（以对应酸的浓度计）的方法检出限为 0.5 μg/kg ，测 定下限为 2.0 μg/kg。

# 2  规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。 凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 17378.3         海洋监测规范  第 3 部分：样品采集、贮存与运输

GB 17378.5         海洋监测规范  第 5 部分：沉积物分析

HJ/T 91                地表水和污水监测技术规范

HJ/T 166              土壤环境监测技术规范

HJ 442.4              近岸海域环境监测技术规范  第四部分  近岸海域沉积物监测

HJ 613                 土壤  干物质和水分的测定  重量法

# 3  方法原理

土壤和沉积物中的 PFOS 和 PFOA 经甲醇水溶液提取、弱阴离子交换固相萃取柱净化，用液相色谱 -三重四极杆质谱测定，根据保留时间、特征离子丰度比定性，同位素稀释法定量。

# 4  干扰和消除

4.1  分析过程中含氟聚合物（如聚四氟乙烯）的使用可能对测定产生干扰，样品采集和前处理过程中 应避免使用含氟聚合物材质的器皿。

4.2  支链异构体可能对测定产生干扰，应优化色谱条件，使 PFOS 和 PFOA 直链与支链异构体有效分

HJ 1334—2023

离。PFOS 和 PFOA 直链与支链异构体色谱图参见附录 A。

4.3  液相色谱系统可能含有 PFOA ，可通过使用捕集柱分离样品中 PFOA 与仪器背景干扰，液相色谱 系统捕集柱安装位置示意图参见附录 B；也可将液相色谱系统中聚四氟乙烯材质配件更换为聚醚醚酮或 不锈钢材质。

# 5  试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为不含目标化合物的纯水。

5.1  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.2  乙酸（CH3COOH）：色谱纯。

5.3  氨水（NH3  ·H2O）：w ∈[25%, 28%]。

5.4  乙酸铵（CH3COONH4 ）：优级纯。

5.5  甲醇-水混合溶液。

用甲醇（5. 1）和水按 1:1 的体积比混合，临用现配。

## 5.6  氨水- 甲醇混合溶液。

用氨水（5.3）和甲醇（5. 1）按 2:98 的体积比混合，临用现配。

5.7  乙酸铵水溶液：c(CH3COONH4) ＝2 mmol/L。

称取 154 mg 乙酸铵（5.4），加入 1000 ml 水，混匀，临用现配。

## 5.8  乙酸铵缓冲液：pH≈4。

称取 387 mg 乙酸铵（5.4），加入 1. 143 ml 乙酸（5.2）、1000 ml 水，混匀。

## 5.9  PFOS 标准贮备液：ρ = 50.0 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

## 5.10  PFOS 标准使用液：ρ = 1.00 μg/ml。

移取适量 PFOS 标准贮备液（5.9），用甲醇（5. 1）稀释，PFOS 标准使用液密封、避光，4  ℃以下 冷藏可保存 60 d。

## 5.11  PFOA 标准贮备液：ρ =50.0 μg/ml。

市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并摇匀。

## 5.12  PFOA 标准使用液：ρ = 1.00 μg/ml。

移取适量 PFOA 标准贮备液（5. 11），用甲醇（5. 1）稀释，PFOA 标准使用液密封、避光，4  ℃以 下冷藏可保存 60 d。

## 5.13  提取内标混合贮备液：ρ =2.00 μg/ml。

使用碳同位素标记全氟辛基磺酸或其盐类（ 13C4-PFOS ）和碳同位素标记全氟辛酸或其盐类 （13C4-PFOA）作为提取内标，市售有证标准溶液，按照标准溶液证书要求保存，使用前应恢复至室温并 摇匀。

## 5.14  提取内标使用液：ρ =0.200 μg/ml。

移取适量提取内标混合标准贮备液（5. 13），用甲醇（5. 1）稀释，提取内标使用液密封、避光，4  ℃ 以下冷藏可保存 60 d。

## 5.15  进样内标贮备液：ρ =50.0 μg/ml。

使用碳同位素标记全氟辛酸或其盐类（ 13C2-PFOA）作为进样内标，市售有证标准溶液，按照标准 溶液证书要求保存，使用时应恢复至室温并摇匀。

## 5.16  进样内标使用液：ρ =0.200 μg/ml。

取适量进样内标贮备液（5. 15），用甲醇（5. 1）稀释，进样内标使用液密封、避光，4  ℃以下冷藏 可保存 60 d。

HJ 1334—2023

5.17  弱阴离子交换固相萃取柱Ⅰ： 填料为键合哌嗪的 N- 乙烯基吡咯烷酮- 二乙烯基苯共聚物， 150 mg/6 ml ，或其他等效固相萃取柱。

5.18  弱阴离子交换固相萃取柱Ⅱ： 填料为键合哌嗪的 N- 乙烯基吡咯烷酮- 二乙烯基苯共聚物， 500 mg/6 ml ，或其他等效固相萃取柱。

5.19  石英砂：粒径 150 μm～250 µm（100  目～60  目）。

马弗炉中 450  ℃灼烧 4 h ，稍冷却后置于洁净干燥器中备用。

5.20  针头式过滤器：聚丙烯或尼龙材质，0.22 µm 、0.45 µm 、0.8 µm。

## 5.21  氮气：纯度≥99.99%。

5.22  砂纸：25 µm～75 µm（500  目～200  目）。

## 5.23  铜丝：纯度≥99.5%。

使用前用砂纸（5.22）打磨，去除表层氧化物。再依次使用水、甲醇（5. 1）清洗，使用氮气（5.21） 干燥，使铜丝具有光亮的表面，每次临用前处理。

# 6  仪器和设备

## 6.1  采样容器：不含氟聚合物材质容器。

6.2  液相色谱-三重四极杆质谱仪：液相色谱仪具备梯度洗脱功能，三重四极杆质谱仪配有电喷雾离子 源，具备多反应监测功能。

6.3  色谱柱：填料为十八烷基硅烷键合硅胶，填料粒径为 1.8 µm ，柱长为 100 mm ， 内径为 2. 1 mm。 或其他性能相近的色谱柱。

6.4  捕集柱：填料为十八烷基硅烷键合硅胶，填料粒径为 1.8 µm～5 µm，柱长为 50 mm，内径为 2. 1 mm。 或其他性能相近的色谱柱。

6.5  冷冻干燥仪。

6.6  提取装置：水平振荡仪或其他性能相当的设备。

6.7  浓缩装置：氮吹浓缩仪或其他性能相当的设备。

6.8  分析天平：实际分度值为 0.01 g。

6.9  离心机：最小离心力 2000×g。

6.10  涡旋振荡混匀器。

6.11  固相萃取装置：富集管路和固相萃取柱适配器均为聚丙烯材质。

6.12  样品筛：不锈钢材质，孔径为 250 μm（60  目）。

6.13  烧杯：聚丙烯材质。

6.14  离心管：聚丙烯材质。

6.15  进样瓶：聚丙烯材质，2 ml。

6.16  容量瓶：聚丙烯材质。

6.17  一般实验室常用仪器和设备。

# 7  样品

## 7.1  样品采集和保存

分别按照 HJ/T 166、HJ/T 91、HJ 442.4 、GB 17378.3 的相关要求采集和保存土壤和沉积物样品。采 样量不少于 250 g 。样品采集后，置于采样容器（6. 1）中，密封、避光，4  ℃以下冷藏保存，28 d  内完 成提取。

HJ 1334—2023

## 7.2  样品的制备

除去样品中的异物（枝棒、叶片、石子等），自然阴干或冷冻干燥后，研磨、均质、过样品筛（6. 12）。

## 7.3  水分的测定

按照 HJ 613 测定土壤样品干物质含量，按照 GB 17378.5 测定沉积物样品含水率。

## 7.4  试样的制备

### 7.4.1  提取

准确称取 2.0 g 样品（7.2）转入 50 ml 离心管（6. 14）中，加入 50.0 µl 提取内标使用液（5. 14）和 10 ml 甲醇-水混合溶液（5.5），用涡旋振荡混匀器（6. 10）混合 1 min 。用提取装置（6.6）以 300 r/min 常温振荡 2 h ，用离心机（6.9）离心 10 min 。转移上清液于另一支离心管（6. 14） 中。在保留样品的离 心管中加入 10 ml 甲醇-水混合溶液（5.5）重复提取 1 次，合并 2 次提取液。提取液经 0.8 μm 针头式过 滤器（5.20）过滤后加入 80 ml 水，使用乙酸（5.2）或氨水（5.3）调节 pH 值至 6～8 ，待净化。

注：样品中含有硫时，提取液过滤前可使用铜丝（5.23）消除硫的干扰。

### 7.4.2  净化

依次用 6 ml 氨水- 甲醇混合溶液（5.6）、6 ml  甲醇（5. 1）和 6 ml 水活化弱阴离子交换固相萃取柱  Ⅰ（5. 17），在活化过程中应确保固相萃取柱填料不暴露于空气中。将经稀释的提取液（7.4. 1）以 3 ml/min~  5 ml/min 的流速通过固相萃取柱后，依次用 6 ml 水和 8 ml 乙酸铵缓冲液（5.8）淋洗固相萃取柱，弃去  淋洗液。用氮气（5.21）吹扫或固相萃取装置（6. 11）的真空泵抽气干燥固相萃取柱 10 min ，去除柱中  残留水分。用 8 ml 甲醇（5. 1）以 1 ml/min～3 ml/min 的流速淋洗固相萃取柱，弃去淋洗液。再用 6 ml   氨水- 甲醇混合溶液（5.6）以 1 ml/min～3 ml/min 的流速洗脱固相萃取柱，收集洗脱液于离心管（6. 14） 中。

注 1：污染场地内或周边样品可使用弱阴离子交换固相萃取柱Ⅱ（5. 18）以防止填料穿透。

注 2：样品提取和净化过程应连续完成。

### 7.4.3  浓缩

用浓缩装置（6.7）将洗脱液（7.4.2）浓缩至近干，加入 50.0 µl 进样内标使用液（5. 16），用甲醇 （5. 1）定容至 1.0 ml ，混匀后经 0.22 μm 或 0.45 μm 针头式过滤器（5.20）过滤至进样瓶（6. 15）中，密 封、避光，4  ℃以下冷藏保存，28 d 内完成分析。

## 7.5  空白试样的制备

用石英砂（5. 19）代替样品，按照与试样的制备（7.4）相同的步骤制备实验室空白试样。

# 8  分析步骤

## 8.1  仪器参考条件

### 8.1.1  液相色谱参考条件

流动相 A： 甲醇（5. 1）；流动相 B： 乙酸铵水溶液（5.7） ；柱温：35  ℃; 进样体积：5.0 μl；流

HJ 1334—2023

速：0.3 ml/min；梯度洗脱程序参见表 1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 70 |
| 7 | 60 | 40 |
| 13 | 95 | 5 |
| 16 | 95 | 5 |
| 16. 1 | 30 | 70 |
| 20 | 30 | 70 |

### 8.1.2  质谱参考条件

电喷雾离子源，负离子模式；监测方式：多反应监测；毛细管电压：2500 V；真空接口温度：200  ℃; 去溶剂气温度：350  ℃; 雾化气流量：1.0 L/min；去溶剂气流量：15 L/min；反吹气流量：1.5 L/min； 碰撞气流量：0.25 ml/min 。多反应监测条件参见表 2。

表2  质谱多反应监测条件

| 编号 | 化合物 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 锥孔电压（V） | 碰撞能量（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PFOA | 413 | 369* | 15 | 13 |
|  |  | 413 | 169# | 15 | 24 |
| 2 | 13C2-PFOA | 415 | 370* | 15 | 13 |
|  |  | 415 | 169# | 15 | 24 |
| 3 | 13C4-PFOA | 417 | 372* | 15 | 13 |
|  |  | 417 | 172# | 15 | 24 |
| 4 | PFOS | 499 | 80* | 62 | 60 |
|  |  | 499 | 99# | 62 | 55 |
| 5 | 13C4-PFOS | 503 | 80* | 62 | 60 |
|  |  | 503 | 99# | 62 | 55 |
| 注：*为定量离子，#为定性离子。 |  |  |  |  |  |

### 8.1.3  质谱仪的调谐

按照仪器说明书调谐仪器并确认仪器性能，仪器性能正常后测定样品。

## 8.2  校准

### 8.2.1  标准系列的配制与测定

移取适量 PFOS 标准使用液（5. 10）和 PFOA 标准使用液（5. 12）于 5 ml 容量瓶（6. 16）中，加入 250 µl 提取内标使用液（5. 14）和 250 µl 进样内标使用液（5. 16），用甲醇（5. 1）定容，配制成浓度分 别为 2.00 ng/ml 、5.00 ng/ml 、10.0 ng/ml 、20.0 ng/ml 、50.0 ng/ml 、100 ng/ml 的标准系列（此为参考浓 度） 。按照仪器参考条件（8. 1）， 由低浓度到高浓度依次进样。记录各目标化合物、提取内标、进样 内标的保留时间和定量离子峰面积。PFOS 和 PFOA 的总离子色谱图见图 1。

HJ 1334—2023

1——PFOA；2——13C2-PFOA（进样内标）；3——13C4-PFOA（提取内标）；4——13C4-PFOS（提取内标）；5——PFOS。

图 1  PFOS 和 PFOA 的总离子色谱图 ( ρ= 10.0 ng/ml）

### 8.2.2  平均相对响应因子计算

计算。

AAs,esij,ij    pesps,,ijij

目标化合物 i 的相对响应因子按照公式（1）

RRFs,ij  =

式中：RRFs,ij ——标准系列中第j 点目标化合物 i 的相对响应因子；

As,ij ——标准系列中第j 点目标化合物 i 定量离子的峰面积；

Aes,ij ——标准系列中第j 点目标化合物 i 对应提取内标定量离子的峰面积； ρes,ij ——标准系列中第j 点目标化合物 i 对应提取内标的质量浓度，ng/ml；

ρs,ij ——标准系列中第j 点目标化合物 i 的质量浓度，ng/ml。

目标化合物 i 的平均相对响应因子按照公式（2）计算。

RRFs,ij

RRFs,i =  j =1

式中： RRFs,i —— 目标化合物 i 的平均相对响应因子；

n

RRFs,ij——标准系列中第j 点目标化合物 i 的相对响应因子；

n——标准系列点数。

| 目标化合物 i 对应提取内标的相对响应因子按照公式 RRFes,ij = | （3）计算。 pis,j pes,ij |
| --- | --- |

式中：RRFes,ij——标准系列中第j 点目标化合物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/346132225135010052