北 京 市 地 方 计 量 技 术 规 范 JJF（京） 97-2022

# 安全阀在线检测仪校准规范

Calibration Specification for Safety Valve Online Testing

Instrument

2022-04-08 发布                       2022-05-08 实施

北京市市场监督管理局 发布

安全阀在线检测仪 校准规范

JJF(京)97—2022

Calibration Specification for Safety Valve Online Testing Instrument

归口单位： 北京市市场监督管理局

起草单位： 北京市计量检测科学研究院

北京市弗米特测试技术研究所 北京市特种设备检测中心

沙驼特检科技（北京）有限公司 浙江科科检测科技有限公司

本规范委托北京市计量检测科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

陈  龙（北京市计量检测科学研究院） 高建卓（北京市计量检测科学研究院）

刘家增（北京市弗米特测试技术研究所） 参与起草人：

李  宁（北京市特种设备检测中心）

汪宁溪（北京市计量检测科学研究院） 杨兆海（北京市计量检测科学研究院） 马龙飞（北京市计量检测科学研究院）

李治涛（沙驼特检科技（北京）有限公司） 曹  亮（浙江科科检测科技有限公司）

目  录

引  言	（II）

1 范围 	（1）

2 引用文件 	（1）

3 术语和定义 	（1）

3.1 安全阀 	（1）

3.2 整定压力 	（1）

3.3 开启点 	（1）

3.4 开启力 	（1）

3.5 力传感器 	（1）

3.6 动态载荷 	（1）

4 概述 	（1）

5 计量特性 	（2）

5.1 基本要求 	（2）

5.2 测力系统 	（3）

5.3 位移测量系统 	（3）

6 校准条件 	（3）

6.1 环境条件 	（3）

6.2 校准用计量器具 	（3）

7 校准方法 	（4）

7.1 静态载荷测量 	（4）

7.2 动态载荷测量 	（5）

7.3 位移测量 	（5）

8 校准结果表达 	（5）

9 复校时间间隔 	（6）

附录 A 安全阀在线检测仪测量结果不确定度评定示例 	（7）

附录 B 校准证书内页格式及校准原始记录 	（11）

# 引  言

本规范参照GB/T12241-2021《安全阀一般要求》，GB/T12242-2021《压力释  放装置性能试验规范》，GB/T12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》，结合实际使 用制定，并依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定  与表示》编制。

本规范为首次发布。

# 安全阀在线检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于力值载荷为300kN以下安全阀在线检测仪的校准。 2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 12241 安全阀一般要求

GB/T12242 压力释放装置性能试验规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

3.1 安全阀 Safety valve

不借助任何外力而利用自身介质的力来排出一定数量的流体，以防止压力超过 某个预定安全值的自动阀门。[GB/T 12241-2021，术语和定义 3.1]

3.2 整定压力 Set pressure

安全阀在运行条件下开始开启的预定压力。 [GB/T 12241-2021，术语和定义 3.3]

3.3 开启点 Opening point

安全阀阀瓣离开阀座关闭位置的点。

3.4 开启力 Opening force

安全阀阀瓣离开关闭位置时施加力的瞬时值。

3.5 力传感器 Force transducer

能感受力并将输入力转换成与其成比例的输出量(通常为电参数)的装置。 3.6 动态载荷 Dynamic load

是指安全阀在线检测仪工作时输出的随时间变化的力。

4  概述

安全阀在线检测仪用于在安全阀运行状态下对弹簧直接载荷式安全阀整定压  力的检测，由测力系统、施力系统和位移测量系统等组成， 如下图所示。其中测力

系统由力传感器和数据采集终端构成；施力系统由施力装置（施力缸和施力泵）和 机械夹具构成；位移测量系统由位移传感器和数据采集终端构成。[G/T

12243-2021，范围1]

(4)

(5)

(6)

(3)

(2)

(1)

图1 安全阀在线检测仪工作结构示意图

（1）安全阀；（2）施力缸；（3）机械夹具；（4）力传感器；

（5）数据采集终端；（6）施力泵

其工作原理是：通过机械夹具把被测安全阀、测力系统和施力装置连接起来， 利用施力装置施加力，当施加力值和安全阀本身介质压力产生的力值之和大于安全 阀弹簧的预紧力时，安全阀开启；小于安全阀弹簧的预紧力时，安全阀闭合。由测 力系统采集终端显示力值—时间曲线或位移—时间曲线并得出安全阀的开启力，再 进一步计算整定压力。[GB/T12242-2021，试验方法6.2.2]

5  计量特性

5.1 基本要求

5.1.1 测力系统数据采集终端显示应清晰，应同时显示压力单位 MPa 和力值单位 N 或 kN。

5.1.2 测力系统应具有清零的功能，力值的零点调节范围应大于由自带附件重力产 生的最大零点变化，可显示保存静态载荷和动态载荷。

5.1.3 施力系统的机械夹具应确保力传感器、施力装置与安全阀入口保持同一轴 线。机械夹具应有防止失稳弹出、断裂抛甩等的安全防护结构。

5.1.4 施力系统的施力装置应确保可缓慢稳定加载，在施加或卸除试验力的过程中 力的指示应平稳，不应有冲击、停滞和异常跳变。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365122012330011121