核技术利用建设项目

125I 粒子植入建设项目（新建）

环境影响报告表

（公示稿）

2017 年 1 月

环境保护部监制

目  录

表 1  项目基本概况	1

表 2  放射源	4

表 3  非密封放射性物质（本次环评）	4

表 4  射线装置（医院已许可的规模）	5

表 5  废弃物	5

表 6  评价依据 	6

表 7  保护目标与评价标准 	7

表 8  环境质量和辐射现状 	12

表 9  项目工程分析与源项 	14

表 10  辐射安全与防护	16

表 11  环境影响分析	18

表 12  辐射安全管理	21

表 13  结论与建议 	23

表 14  审批 	25

附图

附图 1    浙江省立同德医院地理位置示意图

附图 2    浙江省立同德医院 125I 粒子植入项目周边关系图

附图 3    本工程项目周边环境效果图（立体）

附图 4    浙江省立同德医院总平面布置图

表 1  项目基本概况

| 建设项目名称 |  | 125I 粒子植入建设项目（新建） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 浙江省立同德医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 注册地址 |  | 杭州市古翠路 234 号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 杭州市古翠路 234 号一楼放射科 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | 50 | 项目环保投资 （万元） |  | 2 | 投资比例（环保投 资/总投资） |  | 4% |
| 项目性质 |  | ■ 新、 □ 改、 □ 扩 建 、 □ 其他 |  |  |  | 占地面积 |  | 40m2 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □ 销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅵ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅵ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射 性物质 | □ 生产 | □制备 PET 用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 使用 | □乙 ■ 丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □ 生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 使用 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |

医院概述： 浙江省立同德医院是浙江省卫生计生委直属的集医疗、科研、教学、预防、康复、 保健为一体的三级甲等中西医结合医院。医院设有翠苑、天目山路和闲林三个院区， 占地面积 560 亩（其中本项目选址位于翠苑院区） 。核定床位 1800 张， 设有 45 个临 床科室、 85 个专科专病门诊和 12 个研究所室。医院现有职工 2000 余名，其中卫生 专业技术人员 1837 名，具有副高以上职称的专家 347 名，硕博士学历 532 名。 医院拥有国际先进水平的大、中型医疗设备 GE 螺旋 CT 、DSA 机、彩色超声、 电子胃镜肠镜、腹腔镜、胆道镜、支气管镜、鼻咽喉镜、多功能手术显微镜、前列腺 气化镜、膀胱镜、高压氧舱、高档婴儿暖箱、全自动生化分析仪、肿瘤治疗仪、重症

监护仪等医疗设备。 任务由来： 浙江省立同德医院因治疗与诊断的需要， 拟在现翠苑院址（杭州市古翠路 234 号） 放射科内开展 125I 粒子植入项目， 从而达到一般非放射性诊治方法所不能及的诊断及 治疗效果，并获得一定的经济和社会效益。 该项目的工作原理是将 125I 微粒植入到肿瘤组织中， 并使其长时间滞留， 利用射 线直接抑制或杀伤肿瘤细胞并达到治疗目的。 为保护环境，保障公众健康，浙江省立同德医院于 2016 年 7 月 1 日正式委托浙 江问鼎环境工程有限公司对拟开展的 125I 粒子植入项目进行辐射环境影响评价。 评价单位在现场踏勘、监测和收集有关资料的基础上， 按照国家对辐射建设项目 环境影响评价技术规范的要求，编制完成该项目的辐射环境影响报告表。 项目地理位置： 浙江省立同德医院（翠苑院区）位于古翠路 234 号， 其东侧紧邻翠苑五区 20 幢 高层民房和浙江省教育厅教研室附属小学操场，南侧紧邻翠苑五区 27 幢民房，西侧 紧邻古翠路（宽约 30m），隔路相望的是联华超市，北侧紧邻高技路（宽 20m），隔 路相望的是翠苑四区 17 幢民房。其具体地理位置图见附图 1 ，周边关系图和周边环 境效果图分别见附图 2 和附图 3。 本项目位于门诊放射科一楼内， 拟开展的 125I 粒子植入项目拟建址位于 CT 室（5 号机房） 内， 其楼上为门诊手术预约台窗口，楼下为地下车库，东侧为门诊大楼外立 面墙及医院内部道路， 南侧为计算机控制室， 西侧为机房， 北侧为病人候诊通道及准 备室。 医院总平面布置见附图 4 。由附图 2 可知 125I 粒子植入项目所在机房（5 号机 房） 和贮源室（1 号机房） 周围 50m 范围内无环境保护敏感点。 现有工程回顾： 医院现配备有 1 台 DSA 、16 台普通 X 光机和 1 台核磁共振仪，这些设备经过环 评后取得了浙江省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（浙环辐证[A0140]）。 在历年运行中，医院成立了《辐射防护管理小组》，制定了《射线装置安全操作

规程》、《放射诊疗安全防护管理制度》、《放射性工作场所管理制度》、《放射诊疗安全 防护管理制度》、《放射工作人员职业健康管理制度》、《医用 X 线机操作管理制度》、 《工作质量保证制度》、《岗位职责》等，同时做好了《放射性事故应急预案》。

同时，医院 43 名辐射工作人员取得了上岗证，建立了辐射工作人员个人剂量档 案和职业健康档案。并委托有资质的单位对工作场所进行检测， 保存检测记录。同时， 医院每年均填写《辐射安全与防护状况年度评估报告》，根据上年度的年度评估报告， 并无辐射事故发生。

表 2  放射源

表 2-1    放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq） 活度（Bq） ×枚数 | 类别 | 活度种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

表 3  非密封放射性物质（本次环评）

表 3-1    本次评价的非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最 大使用量 （Bq） | 日等效最 大操作量 （Bq） | 年最大使 用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125I | 密封粒子源，半 衰期 59.4 天 | 使用 | 9 5.92×10 | 5.92×10 6 | 11 2.96×10 | 植入到肿瘤组织中，利用 射线直接抑制或杀伤肿 瘤细胞并达到治疗目的。 | 很简单的 操作 | 门诊大楼一 楼放射科 | 根据需要当天购买 和使用，多余粒子暂 存放于贮源室（1 号 机房），最终由厂家 负责回收。 |

注：（1）日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002），本项目的操作方式按环办辐射函【2016】430 号文件规定属于“很简单 的操作”。

（2）单颗 125I 密封源粒子源为 V 类源，由于购买程序以及使用量的需要，按非密封源工作场所（本项目为丙级）进行评价及粒源的管理。

表 4  射线装置（医院已许可的规模）

表 4-1  医院目前在用射线装置设备

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 主要技术指标 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT16 排机 | Ⅲ类 | 1 | GE16 排 | 140kV ，440mA | 门诊放射科 5 号机房 | 07 年环评 批复豁免 |
| 2 | X 射线机 | Ⅲ类 | 1 | HITACHI | 150kV ，900mA | 门诊放射科 3 号机房 |  |
| 3 | 数字胃肠机 | Ⅲ类 | 1 | ADR- 1000 | 150kV ，1000mA | 门诊放射科 2 号机房 |  |
| 4 | 口腔全景机 | Ⅲ类 | 1 | 2000 型 | —— | —— |  |
| 5 | DR | Ⅲ类 | 1 | PHILIP 型 | 150kV ，900mA | 体检中心 |  |
| 6 | 骨密度仪 | Ⅲ类 | 1 | C5 | 76kV ，3mA | 地下室骨密度仪机房 |  |
| 7 | CT 机 | Ⅲ类 | 1 | 西门子 | 140kV ，mAs 自动 | 住院部一楼 | 已验收 |
| 8 | DSA | Ⅱ类 | 1 | PHILIP 型 | 150kV ，1000mA | 急诊中心 DSA 室内 |  |
| 9 | 核磁共振 | 电磁 | 1 | 西门子 | —— | 住院部一楼 |  |

表 5  废弃物

表 5-1    废弃物（放射性废弃物）

| 废弃物名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况* | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 报废的 125I 密 封粒籽源**。 | 密封源 | 125I | —— | 无 | 无 | 使用过程中不产生 放射性废水、废气。 | 根据需要当天购买和使用，购买的粒 子暂存放于贮源室(1 号机房)，使用完 后多余粒子暂存放于贮源室(1 号机 房)，最终由厂家负责回收。 | 永久植入 体内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： * 目前医院无废放射源。

**废放射源是指不打算用于其初始目的的密封放射源。

表 ‘  评价依据

| 法 规 文 件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年 9 月； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年 10 月； （4）《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2005 年 12 月； （6）《放射性物品运输安全管理条例》，2010 年 1 月； （7）《放射性废物安全管理条例》，2012 年 3 月； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第 33 号，2015 年 6 月。 （9）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008 修正版），中华 人民共和国环境保护部令第 3 号， 2008 年 12 月； （10）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》， 国家环境保护部 令第 18 号， 2011 年 5 月； （11）《放射性物品运输安全许可管理办法》，国家环境保护部令第 11 号， 2010 年 11 月； （12）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第 288 号， 2011 年 12 月； （13）《浙江省辐射环境管理办法》，省政府令第 289 号， 2012 年 2 月。 |
| --- | --- |
| 技 术 标 准 | 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容 和格式》，HJ/T 10.1-2016 ，环境保护部。 |

| 其 他 | （1）环评委托书； （2）《辐射安全许可证》，（浙环辐证[A0140]）； （3）医疗机构职业许可证； （4）环评批复及验收批复； （5）辐射安全培训合格证； （6）个人剂量检测报告； （7）应急预案 (8)环评单位变更登记情况 (9)专家评审会意见 (10)专家评审会组名单 |
| --- | --- |

表 7  保护目标与评价标准

评价范围 根据本项目的特点（属于丙级），同时结合《辐射环境保护管理导则 核技术 利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T 10.1-2016）的相关规定， 确定本项目的评价范围为相关辐射工作场所周围 50m 区域。

保护目标 本项目环境保护目标为医院的辐射工作人员和周围其他非辐射工作人员和 公众成员。 据现场踏勘和附图 2 所示，本项目相关辐射工作场所和贮源室周围 50m 区 域内无环境保护敏感点。

评价标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安 全。 第 4.3.1.1 款，对于一项实践，只有在考虑了社会、经济和其他有关因素之 后，其对受照个人或社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害时， 该实 践才是正当的。对于不具有正当性的实践及该实践中的源，不应予以批准。 第 4.3.2.1 款，应对个人受到的正常照射加以限制， 以保证本标准 6.2.2 规定 的特殊情况外， 由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有 关器官或组织的总当量剂量不超过附录 B（标准的附录 B）中规定的相应剂量限 值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。 4.3.3.1 款，对于来自一项实践中的任一特定源的照射，应使防护与安全最 优化， 使得在考虑了经济和社会因素之后， 个人受照剂量的大小、受照射的人数 以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平； 这种最优化应以该源所 致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束的潜在照射危险约束为前提条件 （治疗性医疗照射除外）。 第 6.4.1 款，控制区 第 6.4.1.1 款，注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或 安全措施的区域定为控制区， 以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩

散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。 第 6.4.2 款，监督区 第 6.4.2.1 款，注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域 未被定为控制区， 在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施， 但需要经常对 职业照射条件进行监督和评价。 第 B1.1.1.1 款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过 下述限值： a ）由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平 均），20mSv；本项目取其四分之一即 5mSv 作为管理限值。 第 B1.2 款 公众照射 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下 述限值： a ）年有效剂量， 1mSv；本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为管理限值。 非密封源工作场所的分级应按附录 C（标准的附录）的规定进行。 第 C1 款，应按表 2- 1 将非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量 的大小分级。 表 7- 1 非密封源工作场所的分级 级别; 日等效最大操作量/Bq. 甲; >4×10 9. 乙; 2×10 7～4×10 9. 丙; 豁免活度值以上～2×10 7. （2 ）《 低 能 γ 射线粒 子 植入 治疗放射 防 护 要求 与质量控制检 测规 范 》 （GBZ178-2014） 4 粒籽源植入操作中工作人员的放射防护 4.1 治疗室与贮存室应分开， 但不宜相距太远， 以便于源的取用。当容器密

闭时，容器表面的辐射水平应低于 20µSv/h 。粒籽源贮存的容器前应使用铅块屏 蔽， 并在屏蔽铅块前放置防护铅屏风， 屏风上方应有适当厚度的铅玻璃。操作人 员应站在屏风后实施操作。 4.2 操作前要穿戴好防护用品。主要操作人员应穿铅防护衣， 戴铅手套、铅 玻璃眼镜和铅围脖等。防护衣厚度不应小于 0.25mm 铅当量。对性腺敏感器官，

可考虑再穿含 0.5mm 铅当量防护的三角裤或三角巾。放射性 125I 和 103Pd 粒籽源 不同距离的剂量率见附录 A 表 A.1。 4.7 如粒籽源破损引起泄漏而发生污染， 应封闭工作场所， 将源密封在一个 容器中，控制人员走动，以避免放射性污染扩散，并进行场所和人员去污。 5 粒子源植入中和植入后的放射防护要求 5.2 住院病人的管理 5.2.1 植入粒籽源术后的患者， 在植入部位应穿戴 0.25mm 铅当量的铅背心、 围脖和腹带。 5.2.2 植入粒籽源的患者床边 1.5m 处或单人病房应划为临时控制区。控制区 入口处应有电离辐射警示标志，除医护人员外，其他无关人员不得入内。 5.2.3 植入粒籽源的患者应使用专用便器或设有专用浴室和厕所。 5.2.4 治疗期间不清扫房间，除食物盘外，房内任何物品不得带出房间。 5.2.9 任何物品在搬离病房之前应进行监测。 5.3 出院病人的管理 5.3.1 植入粒籽源出院患者应建立登记制度，信息卡内容包括：患者姓名、 住址、电话、年龄、身份证、植入部位、医院及电话、植入粒籽源个数、陪护者 或探视者姓名、植入时间、出院粒籽源数量、检查日期等。 5.3.2 植入粒籽源的患者出院时， 医生应给患者佩带一张信息卡， 其内容应 包括患者姓名， 出生年月、照片， 植入粒籽源的位置， 时间， 活度， 个数以及治 疗医院电话等。 5.3.6 病人在接受治疗期间， 对家庭和亲属成员的剂量约束值应控制在 5mSv 以下，对怀孕妇女和儿童的剂量约束值应控制在 1mSv 以下。 5.4 遗体的处理 5.4.1 如果住院患者死亡， 体内存留总活度大于 4000MBq 时，治疗医师应从 患者治疗部位取出粒籽源， 并监测患者遗体和房间。在清点粒籽源前， 不准移走 任何纱布和绷带。

5.4.2 火葬工人处理遗体时，应采取相应措施，戴手套和防护面具等。 5.4.3 粒籽源植入后 12 个月以上死亡的患者可以直接火化。植入后 12 个月 内死亡的患者，总活度大于 4000MBq 时，应从尸体中切除粒籽源植入的器官，

或从尸体中取出粒籽源， 并将它保存至从植入后算起至少一年； 若粒籽源总活度 小于 4000MBq 时可以直接火化。 5.4.4 尸体火化时， 应用高温或炉腔高大的焚尸炉， 减少空气中的放射性污 染。若使用低温或炉腔低小的焚尸炉， 对患者骨灰中残留的放射性物质需要屏蔽 或特殊处理。火化后遗物不能散落在环境中。 5.4.5 125I 粒籽源植入后经 10 个半衰期或火化后的骨灰活度小于 106Bq。103Pd 火化后的骨灰活度小于 108Bq 时，方可将骨灰运输。 6 粒籽源的储存 6.1 待用的粒籽源应装入屏蔽器内， 并存放专用房间。该房间应防火、防盗、 防潮湿。 6.2 应建立粒籽源出入库登记制度， 植入前， 详细记录从容器中取出粒籽源 的编号、日期时间、源名称、入库活度/数量、送货人、接收人、出库活度/数量、 去往场所、出库经手人、接受人等。 6.3 应定期检查粒籽源的实际库存数量及贮存场所， 对库存中的粒籽源应标 明其用途。 6.4 应建立显示每个贮存器的标签，在标签上标明取出的粒籽源数量。 （3）《临床核医学卫生防护标准》（GBZ120-2006） 本标准规定了临床核医学诊断与治疗实践中有关工作人员以及工作场所的 放射卫生防护要求。 本标准适用于临床核医学应用放射性药物实施诊断与治疗的实践。 4.2 一般临床核医学的活性实验室、病房、 洗涤室、显像室等工作场所属于 GB18871 规定的乙级或丙级非密封源工作场所。 4.5 合成和操作放射性药物所使用的通风橱， 工作中应有足够风速（一般风 速不小于 1m/s），排气口应高于本建筑屋脊， 并酌情设有活性炭过滤或其他专用 过滤装置，排除空气浓度不应超过有关法律标准规定的限值。 5 放射性药物操作的一般放射防护要求

5.3 操作放射性药物应在衬有吸水纸的托盘内进行， 工作人员应穿戴个人防 护用品。 5.4 操作放射性碘化物等挥发性或放射性气体应在通风柜内进行，并按操作

情况进行气体或气溶胶放射性浓度的常规监测以及必要的特殊监测， 应注意对放 射性碘在操作人员甲状腺的沉积的防护。 5.5 在放射性工作场所不得进食、饮水、吸烟， 也不得进行无关工作及存放 无关物品。 5.6 工作人员操作后离开放射性工作室前应洗手和进行表面污染监测， 如其 污染水平超过 GB18871 规定值，应采取相应的去污措施。 5.7 从控制区取出任何物品都应进行表面污染水平检测， 以杜绝超过 GB18871 规定的表面污染空置水平的物品被带出控制区。 5.9 放射性物质的贮存容器或保险箱应有适当屏蔽。放射性物质的放置应合 理有序、易于取放，每次取放的放射性物质应只限于需要的那部分。 5.10 放射性物质的贮存室应定期进行放射防护监测，无关人员不得入内。 5.11 贮存和运输放射性物质时均应使用专门容器，取放容器中内容物时， 不应污染容器。容器在运输时应有适当的防火措施。 5.12 贮存的放射性物质应及时登记建档，登记内容包括生产单位，到货日 期、核素种类、理化性质、活度和容器表面放射性污染擦拭试验结果等。

表 8  环境质量和辐射现状

# 8.1 辐射环境现状监测 （1） 监测目的 掌握该医院拟开展 125I 粒子植入治疗项目的 CT 机房（5 号机房）周围的辐射 环境质量背景水平，为预测评价提供基础数据。 （2）监测内容 根据污染因子分析， 评价单位于 2016 年 7 月 15 日对本项目机房周围进行辐 射剂量率背景水平监测。 （3）监测点位 监测点位布点详见图 8- 1。 （4）监测仪器与规范 监测仪器的参数与规范见表 8- 1。 （5）质量保证措施 a 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 b 监测方法采用国家有关部门颁布的标准， 监测人员经考核并持有合格证 书上岗。 c 监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进 行校验。 e 由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 表 8- 1 X-γ 射线剂量率监测仪器参数与规范 项 目; 内 容. 仪器名称; X-γ 辐射剂量率仪. 仪器型号; FH40G+FHZ672E. 生产厂家; 美国 Thermo. 能量响应; 在 60keV~3MeV 范围内误差<±15%. 量 程; X-γ：1nSv/h~100μSv/h.

检定证书; 上海市计量测试技术研究院检定证书 （检定证书编号：2014H21-20-003654） 有效期：2015 年 8 月 13 日～2016 年 8 月 12 日. 监测规范; 《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） 《 辐 射 环 境 监 测 技 术 规 范 》（HJ / T 6 1 - 2001 ）.

（6）监测结果 浙江省立同德医院本次评价的拟开展 125I 粒子植入治疗项目 CT 室周围 X 辐 射剂量率背景水平监测结果见表 8-2，监测点位见图 8- 1。 表 8-2 CT 室周围 X-γ 辐射剂量率监测结果 nGy/h 点位 序号; 测 点 描 述; 辐射剂量率. 平均值; 标准差. △ 1; 125I （5 号 CT 机房）; 125I 使用的 CT 室（5 号机房）内; 120.2; 1.5. △ 2; 125I 使用的 CT 室（5 号机房） 门口; 121.1; 1.0. △ 3; 5 号机房东侧墙外; 136.2; 4.2. 监测结果未扣除宇宙射线的响应。 N △ 2 125I 使用△的1 CT 室（5 号机房）.. 贮源室 （1 号 机房）. △ 3 图 8- 1 本项目监测点位示意图 由表 8-2 的监测结果可知：本项目各机房周围的 X-γ 辐射剂量测量值在 120.2～136.2nGy/h 之间，由《浙江省环境天然放射性水平调查报告》可知，杭 州市室内 γ 辐射剂量率在 56.0～443.0nGy/h 之间。可见， 该拟建址的 γ 辐射剂量 率水平未见异常。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/367131131142006052