一、万能材料试验机期间核查作业指导书（钢筋试件法）

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于各种类型准确度等级为一级的万能材料试验机。

（二）环境条件

- 核查环境温度 10℃~35℃。

- 相对湿度：≤80%RH 。

（三）核查范围

- 核查参数：拉力；

- 核查量程：日常检测采用的量程范围。

（四）核查标准

普通热轧带肋钢筋试样。

（五）技术要求

- 核查限：溯源性变动允许范围±1.0%；

- 钢筋试样要求：制样的钢筋应从同炉号同批号钢筋中选取，各项质量指标符合相应产品标准要求，抗拉强度的变异系数一般不应大于0.5%，试样不得受潮锈蚀；

- 取样方法按照相关的产品和试验方法标准执行；

- 试样的拉伸试验按现行钢筋拉伸试验方法执行。

（六）核查方法

- 从符合技术要求的钢筋中抽取三根钢筋，按试样截取要求制作试 件，每根不少于 12 个试件作为一批；三根钢筋所制作试件分别为 A、

B、C 三批；每一批随机分为两组，分别为A1、A2、B1、B2、C1、C2 六组存放；

jb

检测试件的基准平均值，在设备检定后一周内，抽取 A1、B1、C1 三组进行拉伸试验，记录最大拉力，并分别计算其拉力基准平均值 F	（计算到 1N）；

hc

两次周期检定之间，根据确认的核查周期，可分次抽取 A2、B2、C2 组试件进行多次核查拉伸试验，记录最大拉力，并计算拉力核查平均值F (计算到 1N)。

（七）核查结果计算

hc	jb

计算核查平均值与基准平均值之差P，P=（F -F ）

计算核查限绝对值Δ	Δ	=F	×1%

jb， jb	jb

jb

计算 E 值 E=|P|÷Δ

（八）核查结果评价

当Ｅ≤１时，核查结论合格

（九）说明

１.剩余试件B2、C2 可用于继续核查；

２.根据确认的核查周期，可以增减钢筋试件的取样批次；

３.核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-1	万能材料试验机期间核查记录表

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

核查试件基本平均值的检测与计算

批	组	基准平均

号	号

  - A1

  - B1

  - C1

试件号	1	2	3	4	5	6	7	8

最大拉力

（kN）

核查试件核查平均值的检测与计算

值（Fjb）

批	组	核查平均

号	号	试件号

最大拉力

（kN）

1	2	3	4	5	6	7	8

值（Fhc）

hc	jb

P=F	-F

E 值计算

核查平均值与基本平均值的差值与最大允差限计算

jb	jb

Δ	=F	×1%

E=|P|÷Δjb=

核查结果评价

核查项目示值误差

期间核查意见：

判断标准

E≤1

核查结果	核查结论

核查人：	复核人：

二、万能试验机期间核查作业指导书

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于量程不大于 5000N 的电子式万能试验机。

（二）环境条件

1.环境温度 10℃~35℃。

2.相对湿度：≤80%RH 。

（三）核查范围

- 核查参数：拉力示值；

- 核查量程：量程下限或量程的 10%。

注：量程下限用分辨力的倍数确定，1 级为分辨力的 200 倍。

（四）核查标准

核查标准：重物，其质量不小于量程的 10%。

（五）技术条件

- 核查限标准为易在试验机上悬挂的恒重物体，且性能稳定；

- 试验机示值最大允许误差±1%；

- 试验及操作按操作说明书。

（六）核查方法

- 将选好的重物悬挂于钳口中心，待示值稳定后读取试验机示值，按以上步骤重复测量 3 次，取平均值；

- 试验机检定后一周内，按上述步骤进行测量，并计算示值平均值 F0；

- 期间核查时，按 1 规定的步骤进行测量，并计算示值平均值F1。

（七）核查结果计算

试验机示值相对误差Δ0

1	0	0

Δ0=（F -F ）/F ×100%

0

Δ ——试验机示值相对误差（%）；

0

F ——检定后一周内测的悬挂重物时试验机示值（N）；

1

F ——核查时测的悬挂重物时试验机示值（N）。

（八）核查结果评价

若试验机示值相对误差-1%≤Δ0≤+1%，则试验机核查合格。

（九）说明

核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-2	电子式万能试验机期间核查记录表

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

检测数据

|  | 检测数据 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | F = |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | F = |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

项目

检定后一周内

检测试验机示值	0

核查时检测

试验机示值	1

0	1	0	0

Δ =（F -F ）/F ×100%=

jb

E 值计算	E=|P|÷Δ

核查结果计算

核查结果评价

核查项目

示值误差 Δ0 期间核查意见：

判断标准	核查结果	核查结论

0

|Δ |≤1%

核查人：	复核人：

三、压力试验机期间核查作业指导书

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于准确度等级为 1 级的压力试验机期间核查。

（二）环境条件

1.环境温度 10℃~35℃。

2.相对湿度：≤80%RH 。

（三）核查范围

- 核查参数：压力试验机压力示值；

- 核查量程：检测常用量程。

（四）核查标准

核查标准：简易测力仪。

（五）技术条件

- 简易测力仪技术参数：

- 压力试验筒尺寸为外径 150mm，内径120mm，壁厚20mm，高

190mm；

- 外侧两块千分表，量程1mm，最小刻度为 0.001mm，在压力试验筒两侧对称布置；

- 压力试验筒宜作防锈处理，表面粗糙度Ra＜0.4um；

- 材质为 45#钢；

- 压力试验机示值最大允许误差±1%；

- 压力试验及操作按操作说明书进行。

（六）核查方法

- 简易测力仪使用方法：

- 测力仪安装：将测力仪置于压力试验机下压板上，安装好左右两千分表，千分表预压（0.1mm~0.2mm），测力仪轴心与压力机上下 压板轴心应在一条轴线上；

- 测力仪对中：在力值为零时，对千分表进行调零，然后加荷至核查量程时读取千分表读数。如果左右两侧千分表读数不超过平均值的 20%，则认为测力仪已对中，无需调整；否则，应调整测力仪位置， 直至符合要求；

- 力值测试：对中后开始测试。在力值为零时，将左右两表读书调零，然后以1~3kN/s 速率加荷至核查量程，读取左右读数，取两表平均值。

- 压力试验机检定后一周内用简易测力仪，按上述步骤在示值为 F 的核查量程点处重复测量 10 次，读取千分表变形数据，取 10 次的平均值 R，得出示值F 与测力仪变形R 的比例关系式：F=k·R，其中k 为比例系数；

- 期间核查时，按同样方法在示值为 F 的核查量程点处重复测量 10

0

次，求出千分表变形数据的平均值R ，按比例系数k 算出 F。

（七）核查结果计算

- 计算比例系数k，k=F /R

- 计算核查压力值F0，F0=k·R0

3.计算示值误差Δ，Δ=（F0-F）/F×100%

（八）核查结果评价

- 若|Δ|≤1.0%，则仪器核查合格；

- 若|Δ|＞1.0%，则仪器核查不合格。

（九）说明

核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-3	压力试验机期间核查记录表

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

测试编号

试验量程（kN）

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

检定后一周内检测数据

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

千分表	左表

读数	右表

（0.001mm）	均值平均值 R

测试编号	1	2

| 千分表 读数 | 左表 右表 |  |
| --- | --- | --- |
| （0.001mm） 平均值 R0 | 均值 |  |

试验量程（kN）

- 比例系数k=F/R=

核查检测数据

3	4	5

核查结果计算

6	7	8	9	10

- 核查压力值F =k·R =

0

0-

示值误差 Δ=（F

0

F）/F×100%=

核查结果评价

核查项目示值误差 Δ

期间核查意见：

判断标准	核查结果	核查结论

|Δ|≤1%

核查人：	复核人：

四、电子分析天平期间核查作业指导书（送检砝码法）

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于电子分析天平的期间核查。

（二）环境条件

- 核查环境温度 20±5℃。

- 相对湿度：≤85%RH。

（三）核查范围

根据分析天平量程选择最大称量值或最大称量值的 50%为核查量值。

（四）核查标准

核查标准：检定合格的标准砝码。

（五）技术条件

1

标准砝码选用F 级砝码，经检定或校准合格；

- 选择标准砝码其质量应为被核查电子分析天平最大称量值的	50%

或最大称量值的单个砝码为宜；

- 电子分析天平的使用方法按照使用说明书进行。

（六）核查方法

- 在天平秤盘中心加上质量标准为m 的核查标准砝码；

- 待天平稳定后，读取砝码的质量m 。

0

（七）核查结果计算

0

示值误差 Δ=m -m

式中：Δ——天平示值误差（mg）；

m——标准砝码质量（mg）；

m ——核查时分析天平称得标准砝码示值（mg）。

0

（八）核查结果计算

当核查点为天平最大量程时，分析天平示值误差应满足|Δ|≤1.5e（e 为天平检定分度值），核查合格；

当核查点为分析天平最大量程的	50%时，析天平示值误差应满足

|Δ|≤1.0e（e 为天平检定分度值），核查合格。

（九）说明

1.e 为天平检定分度值，用于划分天平级别与进行计量检定的，以质量单位表示的值，其值在天平铭牌和天平检定证书中均可查的；

2.核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-4	电子分析天平期间核查记录表（送检砝码法）

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

检测数据

标准砝码的质量

m（g）

电子分析天平读取标准砝码的质量 m0（g）

核查结果计算

示值误差	Δ=m0-m=

核查结果评价

核查项目

示值误差 Δ0 期间核查意见：

判断标准	核查结果	核查结论

核查人：	复核人：

五、电子分析天平期间核查作业指导书（非送检砝码法）

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于电子分析天平的期间核查。

（二）环境条件

- 核查环境温度 20±5℃。

- 相对湿度：≤85%RH 。

（三）核查范围

根据分析天平量程选择最大称量值或最大称量值的 50%为核查量值。

（四）核查标准 核查标准：砝码。

（五）技术条件

- 砝码质量应为被核查电子分析天平最大称量值的	50%或最大称量值的单个砝码，砝码位检定或校准；

- 电子分析天平的使用方法按照使用说明书进行。

（六）核查方法

- 在天平秤盘中心加上被核查天平最大称量	50%或最大称量值的单个砝码；

- 待天平稳定后，读取示值，重复测量 3 次取平均值；

- 天平检定后一周内，按上述步骤测量砝码质量，并计算平均值m；

- 期间核查时，继续按照上述步骤测量该砝码质量，并计算平均值

m 。

0

（七）核查结果计算

0

示值误差 Δ=m -m

式中：Δ——天平示值误差（mg）；

m——天平检定后一周内称得砝码质量（mg）；

m

——核查时分析天平称得标准砝码示值（mg）。

0

（八）核查结果计算

当核查点为天平最大量程时，分析天平示值误差应满足|Δ|≤1.5e（e 为天平检定分度值），核查合格；

当核查点为分析天平最大量程的 50%时，分析天平示值误差应满足

|Δ|≤1.0e（e 为天平检定分度值），核查合格。

（九）说明

1.e 为天平检定分度值，用于划分天平级别与进行计量检定的，以质量单位表示的值，其值在天平铭牌和天平检定证书中均可查得；

2.核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-5 电子分析天平期间核查记录表（非送检砝码法）

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

核查数据

检定后一周内测量数据	核查时测量数据

1	1

2	2

3	3

核查结果计算

示值误差

Δ=m -m=

0

核查结果评价

核查项目示值误差 Δ

期间核查意见：

判断标准	核查结果	核查结论

核查人：	复核人：

六、电子天平期间核查作业指导书

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于使用中的电子天平的期间核查。

（二）环境条件

- 核查环境温度 20±5℃。

- 相对湿度：≤85%RH 。

（三）核查范围

根据天平量程选择最大称量值或最大称量值的 50%为核查点，核查其示值误差。

（四）核查标准

核查标准：恒重物体（以下简称重物）。

（五）技术条件

- 核查限：当核查点为天平最大量程时天平示值误差应满足±1.5e，核 查点为天平最大量程的 50%时天平示值误差应满足±1.0e；

- 重物质量为被核查电子天平最大称量值的 50%或最大称量值；

- 重物材质应选择密度大，易于保存，质量恒重的物质；

- 电子天平的使用方法按照使用说明书进行。

（六）核查方法

- 在天平秤盘中心加载核查标准重物；

- 待天平稳定后，读取示值，重复测量 3 次取平均值；

- 天平检定后一周内，按上述步骤称取重物质量，并计算平均值m；

- 期间核查时，继续按照上述步骤称取该重物质量，并计算平均值

m

。

0

（七）核查结果计算

0

示值误差 Δ=m -m

式中：Δ——天平示值误差（mg）；

m——天平检定后一周内称得重物质量（mg）；

m

——核查时天平称得重物质量（mg）。

0

（八）核查结果计算

当核查点为天平最大量程时，天平示值误差应满足|Δ|≤1.5e（e 为天平检定分度值），核查合格；

当核查点为分析天平最大量程的	50%时，天平示值误差应满足

|Δ|≤1.0e（e 为天平检定分度值），核查合格。

（九）说明

1.e 为天平检定分度值，用于划分天平级别与进行计量检定的，以质量单位表示的值，其值在天平铭牌和天平检定证书中均可查得；

2.核查周期按设备的使用频繁程度、环境条件和核查结果综合分析确定。

JCZX-TX-JL-39-6	电子天平期间核查记录表

编号：

仪器名称规格型号管理编号核查周期环境条件

检定日期核查日期核查方法核查标准核 查 限

核查数据

检定后一周内测量数据	核查时测量数据

1	1

2	2

3	3

核查结果计算

示值误差

Δ=m -m=

0

核查结果评价

核查项目示值误差 Δ

期间核查意见：

判断标准	核查结果	核查结论

核查人：	复核人：

七、电子秤期间核查作业指导书

（一）适用范围

本核查作业指导书适用于电子秤期间核查。

（二）环境条件

- 核查环境温度 20±5℃。

- 相对湿度：≤85%RH 。

（三）核查范围

根据电子秤量程选择最大称量值的 50%为核查点，核查其示值误差。

（四）核查标准

核查标准：恒重物体（以下简称重物）。

（五）技术条件

- 核查限：核查点为电子秤最大量程的50%时，电子秤示值允许示值 误差应满足±1.0e；

- 重物质量为被核查电子秤最大称量值的 50%；

- 重物材质应选择密度大，易于保存，质量恒重的物质；

- 电子秤的使用方法按照使用说明书进行。

（六）核查方法

- 在电子秤秤盘中心加载核查标准重物；

- 待电子秤稳定后，读取示值，重复测量 3 次取平均值；

- 电子秤检定后一周内，按上述步骤称取重物质量，并计算平均值 m；

- 期间核查时，继续按照上述步骤称取该重物质量，并计算平均值

m 。

0

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368136056006006042