# 膜式燃气表检定规程

1   范围

本规程适用于膜式燃气表  (以 下 简 称 为 燃 气 表)   的 首 次 检 定 、后 续 检 定 和 使 用 中 检查 。

2   引用文件

本规程引用了下列文件 :

JJF1001— 2011   通用计量术语及定义

GB/T6968— 2011   膜式燃气表

OIML R137-1&2:  2012   气体流量计  (Gas Meters)

OIML D11:  2004    电 子 测 量 仪 器 通 用 要 求  (General requirements for electronic measuring instrument)

EN1359:  1998+A1:  2006   膜式燃气表  (Diaphragm Gas Meters)

凡是注日期的引用文件 ,  仅注日期的版本适用本规程 ;  凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本  (包括所有的修改单)  适用于本规程 。

3   术语和计量单位

3.1   术语

3.1.1   最大流量 qmax      maximum flow-rateqmax

燃气表符合计量性能要求的上限流量 。

3.1.2   最小流量 qmin      minimum flow-rateqmin

燃气表符合计量性能要求的下限流量 。

3.1.3   分界流量 qt      transitionalflow-rateqt

介于最大流量和最小流量 之 间 、把 燃 气 表 流 量 范 围 分 为  “高 区 ” 和  “低 区 ” 的 流 量 。燃气表在高区和低区各有相应的最大允许误差 。qt 为 0.1qmax。

3.1.4   流量范围    flow-rate range

能符合燃气表计量性能要求的最大流量和最小流量所限定的范围 。 3.1.5   最大工作压力 pmax      maximum operating pressurepmax

燃气表工作压力的上限值 。

3.1.6   压力损失 Δp      pressure lossΔp

在最大流量的条件下 ,  燃气表进气口与出气口之间的平均压力降 。 3.1.7   累积流量 Q   integrating valueQ

燃气表在一段时间内指示装置所累积的体积流量 。

3.1.8   回转体积 Vc      cyclic volumeVc

燃气表计量室完成一个工作循环所排出的气体体积 。

3.1.9   欠压值    minimum operating voltage

保证附加装置正常工作的设定的最低工作电压值 。

3.1.10   带附加装置的燃气表    gas meters equipped with ancillary devices

装备了附加装置以实现预定功能的燃气表 。 附加装置一般包括读取基表的数据 、流 量信号转换和控制单元等 。

注 : 带附加装置燃气表所用的机械表一般称为基表 。

3.2   计量单位

体积单位 :  立方米 ,  符号 m3 ;  升 ,  符号 L;  立方分米 ,  符号 dm3 。 流量单位 :  立方米每小时 ,  符号 m3/h。

压力单位 :  帕  [斯卡]、 千帕 ,  符号 Pa、kPa。

温度单位 :  摄氏度 ,  符号 ℃ 。

4   概述

4.1   原理和结构

燃气表属于容积式气体流量计 ,  它采用柔性膜片计量室方式来测量气体体积流量 。 在压力差的作用下 ,  燃气经分配阀交替进入计量室 ,  充满后排向出气口 ,  同时推动计量  室内的柔性膜片作往复式运动 ,  通过转换机构将这一充气 、排气的循环过程转换成相应  的气体体积流量 ,  再通过传动机构传递到计数器 ,  完成燃气累积计量功能 。

基表主要由外壳 、膜片计量室 、分配阀 、连杆机构 、 防止逆转装置 、传动机构和计 数器等部件组成 。

4.1.1   防止逆转装置

燃气表应装有防止逆转的装置 ,  当气体流入方向与规定流向相反时 ,  燃气表应能停 止计量或者不能逆向计数 。燃气表应能承受意外反向流而不致造成正向流计量性能发生 改变 。

4.1.2   附加装置

附加装置是在基表上附加的可以实现相应功能的装置 。允许在基表上装有预付费装 置 、脉冲发生器 、工商业表二次装置等实现某些功能的附加装置 ,  但是不能影响燃气表 的计量性能 。

4.2   用途

燃气表主要用于计量燃气的累积体积流量 , 大量应用在民用及工商业的燃气计量场合。

5   计量性能要求

燃气表的准确度等级为 1.5级 ,  其示值误差应符合表 1的规定 。

表 1   最大允许误差

| 流量 q m3/h | 最大允许误差 (MPE) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定/后续检定 | 使用中检查 |
| qmin≤q<qt | ±3% | ±6% |
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | ±3% |

6   通用技术要求

6.1   铭牌和标记

燃气表铭牌或表体应标明 :

a)    制造商名称  (商标);

b)   产品名称 ;

c)    型号规格 ;

d)    准确度等级 ;

e)    出厂编号 ;

f)    制造计量器具许可证标志和编号 ;

g)    流量范围 ;

h)   最大工作压力 ;

i)     回转体积 ;

j)    制造年月 ;

k)   适用环境温度范围;  (如果是-10 ℃~40 ℃可不标注)

l)    表体上应有清晰 、永久性的标明气体流向的箭头或文字 。

其他有关技术指标  (如适用),  如机电信号转换值  (仅对附加装置带机电信号转换 的燃气表)。

6.2   外观

新制造燃气表外壳涂层应均匀 ,  不得有气泡 、脱落 、划痕等现象 。计数器及标记应 清晰易读 ,  机械封印应完好可靠 。燃气表运行应该平稳 ,  不允许有影响计量性能 、 明显 的间歇性停顿现象 。

6.3   流量范围

燃气表的流量范围值应符合表 2的规定 。

表 2   流量范围                               m3 /h

| 序号 | 最大流量 qmax | 最小流量 qmin | 分界流量 qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 | 0.016 | 0.25 |
| 2 | 4 | 0.025 | 0.4 |
| 3 | 6 | 0.04 | 0.6 |

| 4 | 10 | 0.06 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16 | 0.10 | 1.6 |
| 6 | 25 | 0.16 | 2.5 |
| 7 | 40 | 0.25 | 4.0 |
| 8 | 65 | 0.40 | 6.5 |
| 9 | 100 | 0.65 | 10.0 |
| 10 | 160 | 1.0 | 16.0 |
| 注 : 最小流量值可以比表中所列的最小流量上限值小 , 但是该值应是表中的某个值 , 或者是 某个值的十进位约数值 。 |  |  |  |

6.4   指示装置

计数器应满足燃气表累积流量在最大流量下工作 6000h而不回零的要求 。其最小

分度值和末位数码所表明的最大体积值应符合表 3的规定 。

表 3   最小分度值上限

| 最大流量 qmax m3/h | 最小分度值上限值 dm3 | 末位数码代表的最大体积值 dm3 |
| --- | --- | --- |
| qmax≤10 | 0.2 | 1 |
| 16≤qmax≤100 | 2 | 10 |
| qmax =160 | 20 | 100 |

6.5   密封性

燃气表必须进行密封性试验 ,  输入 1.5倍最大工作压力 ,  持续时间不少于 3min,

燃气表不得漏气 。

6.6   压力损失

燃气表压力损失最大允许值不得超过表 4的规定 。

表 4   压力损失最大允许值

| 最大流量 qmax m3 /h | 压力损失最大允许值 Pa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 带控制阀门类的首次检定 |
| qmax≤10 | 200 | 250 |
| 16≤qmax≤65 | 300 | 375 |
| qmax≥100 | 400 | 500 |

6.7   附加装置

如果燃气表装有附加装置 ,  其计量性能应满足第 5章的要求 。带附加装置的燃气表

的功能应满足附录 A中的相应的功能检测要求 。

如果燃气表装有机电转换器 ,  应标明转换值 。

6.8   安全性能

带附加装置的燃气表应具有防爆合格证书 。

7   计量器具控制

计量器具控制包括燃气表的首次检定 、后续检定和使用中检查 。

7.1   检定条件

7.1.1   示值误差的测量结果扩展不确定度应等于或优于燃气表最大允许误差的 1/3。

7.1.2   配套设备及要求见表 5。

表 5   配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微压计 | 1级或者准确度等级相当的其他压力计 | 测量压力损失 |
| 2 | 温度计 | 分度值 ≤0.2 ℃ | 测量燃气表气温和标准装置液 体和气体温度 、环境温度等 |
| 3 | 压力计 | 分辨力 ≤10Pa | 测量表前压和标准装置处的压力 |
| 4 | 精密压力表 | 分辨力 ≤200Pa | 密封性试验 |
| 5 | 气压表 (计) | MPE: ±2.5hPa | 测量大气压力 |
| 6 | 湿度计 | MPE: ±10% RH | 测量环境湿度 |
| 7 | 秒表 | 分度值 : 0.01s | 时间测量 |

7.1.3   检定环境条件 :

检定温度:  (20±2) ℃;

大气压力一般为:  (86~106)  kPa;

相对湿度 :  45%~75% 。

7.1.4   燃气表一般应在检定环境条件下放置 4h以上 ,  等待燃气表稳定到检定环境的 温度下方可进行检定 。

7.1.5   检定过程中 ,  标准装置处的温度和燃气表处的温度之差  (包括室温 、标准装置 液温 、检定介质温度)  应不超过 1 ℃ 。

7.1.6   检定介质一般为空气 。

7.1.7   检定压力不得超过燃气表最大工作压力 ,  检定系统不得漏气 。

7.2   检定项目

首次检定 、后续检定和使用中检查的项目见表 6。

表 6   检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 检定类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 外 观 | + | + | + |
| 2 | 密封性 | + | + | + |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/375214332120011113