# 膜式燃气表制造计量器具 许可考核必备条件

1  范围

本规范适用于膜式燃气表(以下简称燃气表)生产企业的制造计量器具许可必备生 产条件的考核、有效期满后的复查以及日常监督检查。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 577  膜式燃气表

JJF 1354  膜式燃气表型式评价大纲

GB/T  6968  膜式燃气表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3  术语

3.1  附加装置  ancillary   devices

在基表上附加的可以实现相应功能的装置。允许在基表上装有预付费装置、信号发 生器、工商业表二次装置等实现某些功能的装置，但是不能影响燃气表的计量性能。附 加装置一般包括读取基表的数据、流量信号转换和控制单元等。

3.2  带附加装置的燃气表  gas  meters   equipped  with   ancillary  devices

装备了附加装置以实现预定功能的燃气表。主要有： IC  卡膜式燃气表、电信号远 传膜式燃气表或者其他类型智能型膜式燃气表等。

注：带附加装置的燃气表所用的机械表也称为基表。基表一般是由外克、膜片、计量室、分配 阀、连杆机构、防止逆转装置、传动机构和计数器等关键零部件组成。

4 产品技术文件

用于指导产品设计、生产、检验、使用等的文件，包括产品标准、技术规范、图 样、工艺文件、使用说明书等。

产品(整机和部件)的图纸应完整、统一、正确规范，应有相关生产过程卡片和工 艺流程图，应有关键工序的操作规程或作业指导书及过程检验记录。

产品执行的标准和计量检定规程应现行有效，并具有相关的技术规章管理制度。

5  生产设施

5.1  总则

生产设施包括生产设备、工艺装备和模具以及检测设备三部分。

5.1.1  企业自己生产加工全部或部分关键零部件的应具备相应的生产设备，设备的种 类、数量、准确度和性能应与生产能力和工艺相适应；应建立设备台账，对设备有维护 保养记录。

5.1.2  关键零部件自行设计、外协加工的，经审核图纸、对照实物确认后，可视作自 己生产，但应具有：外协件要有供方调查表或评价报告，外协加工采购合同，外协单位 资质证明，供方的定期业绩评价等。合同内容应明确规定质量和技术要求。企业应有进 厂检验制度和相关的进厂检验设备；应保存进厂质量验收记录，记录数量应与生产、入 库数量相符。带附加装置燃气表所用的基表是外协(购)的，基表应取得制造计量器具 许可证，确认方式可采取书面资料审查，必要时可进行现场确认。

5.1.3  对于完全组装生产，仅做出厂检验的生产企业，视作不具备生产条件。

5.1.4  生产或外购的燃气表关键零部件应与其型式评价报告中“关键零部件明细表” 一致，并能提供所有的关键零部件图纸。

5.2  基表的生产设备、工艺装备和模具及检测设备

5.2.1  基表的生产设备

关键零部件全部或部分自己生产加工的企业，应配备表1所列的相应设备。

表1 基表关键零部件及生产设备

| 序号 | 关键零部件名称 | 相关设备 | 设备用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 外壳加工设备 | 外壳的加工 | 如冲压或压铸机；车、铣、 磨、钻机床等；壳体拉伸、 封壳、铆接等 |
| 2 | 计量室 | 计量室加工设备 | 计量腔体(机芯) 加工 | 如注塑机、焊接机等 |
| 3 | 分配阀 | 塑料件加工、分配 阀加工设备 | 阀栅、阀盖加工 | 如注塑机或压制机等 |
| 4 | 连杆和传动机构 及防止逆转装置 | 连杆和传动机构及 防止逆转装置加工 设备 | 传动机构及防止逆 转装置加工 |  |
| 5 | 计数器 | 计数器加工设备 | 计数器加工 | 如注塑机、印字机 |
| 6 | 膜片 | 膜片生产加工设备 | 膜片生产 |  |
| 7 | 其他部件 | 其他加工设备 | 部件生产 |  |

注：要求设备最少的数量应和生产数量匹配。

5.2.2 基表的工艺装备和模具及检测设备

配备的主要工艺装备和模具及检测设备相应参考表2。

表2 基表的主要工艺装备和模具及检测设备

| 序号 | 工艺装备和模具名称 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳处理 | 外壳保护层处理 | 如外壳保护层处理设备 |
| 2 | 计量室装配 | 计量腔体(机芯)装配 | 如焊接、铆接、涂胶等设备 |
| 3 | 分配阀研磨 | 阀栅、阀盖研磨 | 如阀栅、阀盖研磨机、阀栅阀 盖平面度检测设备等 |
| 4 | 连杆和传动机构 | 组件铆接、焊接 |  |
| 5 | 计数器 | 计数器及计数器视窗的装配 | 如涂胶、粘结 |
| 6 | 计量室(机芯)密封性 | 机芯泄漏检测 | 如机芯泄漏检测装置 |
| 7 | 机芯检测 | 机芯性能检测 | 如机芯检测设备等，用于检测 压力损失、示值误差等 |
| 8 | 整表封装 | 整表封装 |  |
| 9 | 整表密封性检测 | 燃气表密封性检查 |  |
| 10 | 整表磨合 | 整表磨合 |  |
| 11 | 其他专用装备 | 部件工艺 | 如接头、轴工装 |
| 注 ： 1 至少有一条符合生产规模和装配工艺要求的生产流水线。 2 要求工艺装备的数量应和生产数量匹配。 3 应有膜片试验检验设备(或提供膜片化学试验、物理试验报告)。 |  |  |  |

5.3 带附加装置燃气表的生产设备、工艺装备和模具及检测设备

5.3.1 带附加装置燃气表的生产设备

关键零部件全部或部分自己生产加工的企业或外加工零部件企业，应配备表3所列 的相应设备。

表3  附加装置的生产设备

| 序号 | 关键零部件名称 | 设备名称 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主板 | 控制主板加工设备 | 控制主板的加工 |  |

| 2 | 控制阀门 | 控制阀门 加工设备 | 控制阀门的加工 | 如控制阀门装配等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 传感器组件 | 传感器 组件加工设备 | 传感器组 件的加工 | 如于簧管加装、 编码器安装等 |
| 4 | 应用软件 | 应用软件写入设备 | 应用软件的烧写 | 如软件的编写、 烧写工具等 |
| 5 | 其他附加功能部件 | 其他附加功能 加工设备 |  | 按照产品技术要求 |
| 注 ： 1 要求设备的数量应和生产数量匹配。 2 要求满足GB/T 6968《膜式燃气表》的要求。 |  |  |  |  |

5.3.2  带附加装置燃气表的工艺装备和模具及检测设备

配备的主要工艺装备和模具及检测设备相应参考表4。

表4  带附加装置燃气表的工艺装备和模具及检测设备

| 序号 | 工艺装备和模具名称 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器加工处理 | 传感器安装加工处理 |  |
| 2 | 漆喷涂 | 如三防漆喷涂设备、环氧灌 封等 | 板卡线路板防腐、防潮、 防尘 |
| 3 | 控制主板功能测试 | 控制主板功能测试 (如掉电、断电保护，欠压 提示功能测试等) | 如可调电压电源、数字多用 表和稳定的气源等 |
| 4 | 执行机构检测 | 执行机构检测(如阀门和报 警检测等) |  |
| 5 | 控制主板老化 | 控制主板老化 | 如高温试验箱或老化试验 箱等 |
| 6 | 阀门密封性检测 | 用于阀门密封性检测 |  |
| 7 | 传感装置检测 | 传感装置检测 | 如抗磁干扰试验设备等 |
| 8 | 整表密封性检测 | 用于燃气表密封性检查 |  |
| 9 | 综合功能检测 | 综合功能检测 |  |
| 10 | 无线远传性能检测 | 生产无线远传燃气表 | 如频谱分析仪、信号发生 器等 |
| 11 | 其他部件检测 | 部件检测工艺 |  |
| 注 ： 1 至少一条符合生产规模和装配工艺要求的流水线。 2 要求设备的数量应和生产数量匹配， 3 设备要求满足GB/T 6968《膜式燃气表》的要求。 |  |  |  |

6  检验条件

6.1  出厂检验场所及环境条件

应有独立的检验场所，待检、已检合格和不合格区域划分清晰，计量性能检验环境 条件应满足下列要求：

a)   环境应清洁、整齐；布局合理，物流通畅，工位器具和流转器配备齐全，能有 效防护产品的处置和运转；

b)  避免阳光直照检验场所、避免震动和噪声；

c)  使用面积：150m²  以上且满足产能要求；

d)   环境温度：20 ℃±2 ℃;

e)  相对湿度：45%～75%

6.2  检验人员

应配备能满足生产和出厂检验要求的检验人员，至少有5名经省级质量技术监督部 门培训考核，并实际从事燃气表检验的计量检验人员或相应资质的计量检定员。检验人 员应具有相应的专业知识和实际操作经验，岗位职责明确，熟悉燃气表产品标准和计量 检定规程。

检验人员数量应与生产能力相适应。

6.3  出厂检验设备

6.3.1  出厂检验设备应至少符合表5的要求。

表5  出厂检验设备

| 序号 | 设备名称 | 最少的数量 台(套) | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整表密封性检测装置 | 与产量匹配 | 整表密封性安全检测 |  |
| 2 | 压力损失检测装置 | 与产量匹配 | 压力损失检测 |  |
| 3 | 气体流量标准装置 | 满足表6、表7要 求，并与产量匹配 | 示值误差检测 | 钟罩、音速喷嘴、标 准表法装置等均可 |
| 4 | 附加装置的功能 检测装置 | 与产量匹配 | 附加装置功能检测 |  |

6.3.1.1 用于示值误差检验的气体流量标准装置的类型及数量应满足所申请的生产产 量要求，可用公式(1)进行计算、验证：

(1)

6.3.1.2  用于密封性检验的装置应满足所申请的生产产量，可用公式(2)进行计算、

验证：

(2)

注：产品的产量由被考核单位的申请书提供。

6.3.2  出厂检验必须依据GB/T    6968《膜式燃气表》和JJG577《 膜式燃气表》或经 备案的企业标准制定的检验文件，检验项目必须覆盖 GB/T    6968《膜式燃气表》和 JJG577《 膜式燃气表》或企业标准的出厂检验内容。

6.3.3 气体流量标准装置的技术指标应与燃气表的计量性能相适应，并能以有效的方 式对燃气表进行性能测试。标准装置应有检定合格证书或者校准证书。标准装置数量应 与生产能力相适应，并且至少满足以下要求：

a)  单一采用钟罩式气体流量标准装置作为计量标准器的，应符合表6的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/388073136043006041