# 沥青混合料轮碾成型机校准规范

1  范围

本规范适用于沥青混合料轮碾成型机（以下简称轮碾成型机）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 37383-2019  沥青混合料专业名词术语

JTG E20-2011  公路工程沥青及沥青混合料试验规程-T 0703-2011  沥青混合料试件

制作方法（轮碾法）

JT/T 1084-2016  沥青混合料轮碾成型机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  沥青混合料  asphalt mixture；asphalt [GB/T 37383-2019，3.1]

由矿料、沥青胶结料等拌合形成的混合物。

注：美国用 asphalt mixture；欧洲用 asphalt

3.2  轮碾成型法  rolling compaction method [GB/T 37383-2019，6.4]

用轮碾成型机在规定的行走速率、荷载作用下制备沥青混合料试件的方法。

4  概述

轮碾成型机是通过轮碾成型法制作沥青混合料试件的仪器，其成型试件用于沥青混合  料的高温抗车辙能力、蠕变弯曲性能等力学性能试验。根据轮碾成型轮的荷载加载方式分  为液压加压式见图 1 和杠杆机械式见图 2，其主要由轮碾台、导轨轮碾承载板、扇形轮碾、 液压加压装置或杠杆加压装置等组成。通过模拟钢筒式压路机的圆弧形碾压轮，在一定频

率和压力下对沥青混合料进行轮碾，以得到相应密度的沥青混合料试件。

图 1  液压加压式沥青混合料轮碾成型机结构示意图

1—导轨轮碾承载板；2一扇形轮碾；3—温度控制仪表；

4—液压加压装置；5-计数器；6—轮碾台；7-承载板牵引装置

图 2 杠杆机械式沥青混合料轮碾成型机结构示意图

1-轮碾台；2—导轨轮碾承载板；3—计数器；

4—温度控制仪表；5-扇形轮碾；6—杠杆加压装置；7-承载板牵引装置

5 计量特性

5.1  扇形轮碾尺寸

5.1.1  轮宽：  (300±2) mm。

5.1.2  圆弧弧长：  (500～600) mm。

5.1.3  圆弧面至中心轴长度：（450～550）mm。

5.2  轮碾荷载：（9000～9180）N。

5.3  线荷载：（300～306）N/cm。

5.4  扇形轮碾试验控制温度误差： ±5 ℃。

5.5  轮碾运动频率：（N±1）次/分。 注： “N ”表示轮碾运动频率标称值。

5.6  试模

试模模腔几何尺寸见表 1。

表 1  试模模腔几何尺寸                             mm

| 试模模腔长度 | 试模模腔宽度 | 试模模腔厚度 |
| --- | --- | --- |
| 300±2 | 300±2 | 50±2 |
|  |  | 80±2 |
|  |  | 100±2 |

注： 以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±5） ℃。

6.1.2  环境湿度：不大于 85%RH。

6.1.3  其他条件：检验室内无腐蚀性气体，仪器底部应平稳，无影响正常工作的晃动。

6.2  测量标准及其他设备   测量标准及设备见表 2。

表 2  测量标准及其他设备

| 序号 | 校准项目 | 测量标准及其他设备 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮宽 | 游标卡尺 | 测量范围：（0～500）mm 最大允许误差 : ±0.05 mm |
| 2 | 圆弧弧长 | 纤维卷尺 | 测量范围：（0～1）m 准确度等级：2 级 |

表 2  （续）

| 序号 | 校准项目 | 测量标准及其他设备 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 圆弧面至中心轴长度 | 钢卷尺 | 测量范围：（0～1）m 准确度等级：II 级 |
| 4 | 轮碾荷载 | 标准测力仪 | 测量范围：（0～20）kN 准确度等级：0.3 级 |
| 5 | 线荷载 | 标准测力仪 | 测量范围：（0～20）kN 准确度等级：0.3 级 |
|  |  | 游标卡尺 | 测量范围：（0～500）mm 最大允许误差 : ±0.05 mm |
| 6 | 扇形轮碾试验控制温度误差 | 贴片式铂电阻温度计 | 测量范围：（0～150） ℃ 准确度等级：B 级 |
| 7 | 轮碾运动频率 | 秒表 | 测量范围：（0～30）min 最大允许误差 : ±1.6s/30min |
| 8 | 试模尺寸 | 游标卡尺 | 测量范围：（0～500）mm 最大允许误差 : ±0.05 mm |
| 注：允许使用其他满足测量不确定度要求的标准器进行校准。 |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  外观检查

轮碾成型机应有铭牌，标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂、出厂日期等； 扇形轮碾升降自如，运行时不应有异常碰撞、摩擦现象。仪器各部件应齐全，无明显缺损

或缺陷，传动系统运转灵活，仪器各开关按键功能正常，电器性能安全可靠。

7.2  扇形轮碾尺寸

7.2.1  轮宽

用游标卡尺分别测量扇形轮碾圆弧底面前、中、后三个位置轮宽，取平均值l 作为校准

结果。

7.2.2  圆弧弧长

将纤维卷尺贴合到扇形轮碾圆弧面，绷紧后读取纤维卷尺示值，分别于圆弧宽度面左、

中、右三个位置测量圆弧弧长，取平均值作为校准结果。

7.2.3  圆弧面至中心轴长度

用钢卷尺直接测量圆弧面至中心轴长度，分别在扇形轮碾圆弧底面前、中、后三个位

置进行测量，取平均值作为校准结果。

7.3  轮碾荷载

7.3.1  液压加压式轮碾成型机轮碾荷载

使扇形轮碾处于自由垂直状态，将标准测力仪放置于导轨轮碾承载板上，标准测力仪

清零，缓慢放下扇形轮碾，待标准测力仪示值稳定后，读取标准测力仪显示值。分别测量

扇形轮碾左、中、右三个位置压力值，取平均值F 作为轮碾荷载。

7.3.2  杠杆机械式轮碾成型机轮碾荷载

使扇形轮碾处于自由垂直状态，将标准测力仪放置于导轨轮碾承载板上，标准测力仪

清零，调节杠杆加压装置，使轮碾成型机指示为 9kN，待标准测力仪示值稳定后，读取标准

测力仪显示值。分别测量扇形轮碾左、中、右三个位置压力值，取平均值F 作为轮碾荷载。

7.4  线荷载

轮碾荷载测量值与轮宽测量值的比值为线荷载，按公式（1）计算线荷载。

f                                                               （1）

式中：

f ——线荷载，N/cm ；

F ——标准测力仪三次测量轮碾荷载的示值平均值，N；

l ——三次测量扇形轮碾轮宽示值平均值，mm。

7.5  扇形轮碾试验控制温度误差

在扇形轮碾圆弧面均匀选择 5 个点，将贴片式铂电阻温度计贴附在扇形轮碾表面。测 温点的布置如图 3 所示，O点位于扇形轮碾圆弧面的中心，其余各测温点到扇形轮碾边缘 距离为各自边长的 1/10。将温度控制仪表设定为 100℃ , 启动加热装置。当轮碾成型机显

示温度达到设定值时，恒温半小时，分别记录贴片式铂电阻温度计各点示值，按公式（2）

计算扇形轮碾试验控制温度误差。

AT=T₅-T₀                                                                    (2)

式中：

△T——扇形轮碾试验控制温度误差，℃;

T₃——轮碾成型机温度显示值，℃;

T,—— 贴片式铂电阻温度计示值平均值， ℃。

·A                B ·

0 ·

·C                D ·

图 3 温度测量点布放示意图

7.6 轮碾运动频率

启动轮碾成型机同时按动秒表，记录扇形轮碾运行20次(往返为两次)所需时间，重

复测量三次，根据公式(3)计算轮碾运动频率，取平均值作为校准结果。

式中：

n—— 轮碾运动频率，次/分；

(3)

i—— 三次测量扇形轮碾运动20次所需时间平均值， s。

7.7  试模尺寸

用游标卡尺测量试模模腔长度、试模模腔宽度、试模模腔厚度，每个参数按均匀分布

测量三点，取平均值作为校准结果。

8 校准结果表达

8.1  校准记录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/397002101064006026