2024凝胶过滤层析结合液相色谱-串联质谱法测定血清中游离甲状腺

激素

基于凝胶过滤层析(GFC) 进行前处理，结合液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 建立了血清中游离三碘甲腺原氨酸(FT3)  和游离甲状腺 素(FT4)的高通量、高灵敏检测新方法。选用 Sephadex   LH-20 凝胶 小柱对150 μL 血清样本进行过滤分离，先用 Tris-HCl 缓冲液(0.1 mol/L,pH 7.4)淋洗去除结合蛋白的甲状腺激素，然后用甲醇对游离的 甲状腺激素进行洗脱，采用 LC-MS/MS  法进行检测和定量，并进行方 法学验证。结果显示：FT3 和 FT4 的线性相关系数(r2) 均不小于0.999 5,批内及批间相对标准偏差为1 .8%～10%,准确度为85 .4%~ 110%,基质效应为85 .8%～114%,回收率为85 .8%～107%。采用 该方法与平衡透析法(ED)同时检测了95份血清样本，使用IBM SPSS Statistics 26和 MedCalc 统计软件(v.20.0.0)对检测结果进行配对 t 检验分析、 PassingBablok  回归分析和 Bland-Altman   一致性分析。 结果表明，GFC/LC-MS/MS   与 ED/LC-MS/MS   法对血清中 FT3、FT4 的测定结果无统计学差异(P>0.05)。 所建立的方法快速、简便，受干 扰因素相对较少，便于临床推广，可为临床实验室游离甲状腺激素的 快速、高效、准确检测提供参考方法，同时为其它游离激素的检测提

供了一种新的思路。

三碘甲腺原氨酸(Triiodothyronine ,T3 ) 和甲状腺素(Thyroxine,

T4) 是两种主要的甲状腺激素，其分泌量的增多或减少均可导致甲状

腺功能障碍，并可增加心血管疾病、糖尿病并发症和妊娠并发症的发 生风险。正常情况下，T3 、T4 分别约99.7%和99.97%与特异的血浆 蛋白相结合，仅有0.3%和0.03%为游离状态，简称为 FT3 和 FT4。 而游离激素假说认为，甲状腺激素的游离形式才是其活性部分，与生 物效应密切相关。 FT3 和 FT4 的测定不受血清结合蛋白的影响，是甲 状腺功能体外实验的灵敏指标，可作为甲亢、甲减、甲状腺肿、重症

感染发热等疾病的辅助诊断。

由于血清中 FT3 和 FT4 临床检测的重要性，50多年来研究者们相 继开发了测定 FT3 和 FT4 的不同方法。但由于游离甲状腺激素的浓度 极 低 ，FT3 的血液浓度为1.4~6.0 pg/mL,FT4   为8.0~20.0 pg/mL。 并且结合态与游离态之间的内源性平衡易受到扰乱，使得其检测结果 的重复性、稳定性较差。因此，临床上准确检测游离甲状腺激素仍然 十分困难，极具挑战性。目前，临床实验室通常通过免疫分析方法或 物理分离方法检测 FT3 或 FT4。通过免疫法间接测定的 FT3 、FT4 含 量易因其动态平衡被破坏而有误。尤其是在妊娠期，由于其结合蛋白 的显著变化和嗜异性抗体的存在，使得免疫测定结果不准确。美国甲 状腺协会建议，在妊娠期测定 FT4 的最佳检测方法为液相色谱-串联 质谱 (LC-MS/MS)     法。该法分析灵敏度高、特异性好，已成为国外 检测人血清中 FT3、FT4 的金标准方法。在结合态与游离态之间的内 源性平衡受干扰最小的情况下，从血清中分离出 FT3 和 FT4 是该方法

前处理环节的关键。经过多年的发展与改进，平衡透析和超滤已成为

较为成熟和完善的物理分离技术，然而这两种方法均因其自身的局限

性，尚未推广到大多数临床实验室。

凝胶过滤层析(GFC),     利用分子筛作用和选择性洗脱，可以实现  蛋白结合态和游离态的快速分离，加之凝胶载体的惰性高、吸附力弱， 能够减小对内源性平衡的干扰。1979年，Romelli 等将凝胶过滤层析  用于游离甲状腺激素测定，证实了该方法不会显著改变血清中的游离  激素水平。在此基础上，本研究拟采用GFC 技术，通过进一步优化， 减少样本量，简化操作步骤，建立可靠的快速前处理方法，实现高通  量样本检测，使其适用于临床检测实验室。在此基础上，基于  LC-MS/MS  技术建立高灵敏检测方法，以实现临床游离甲状腺激素的  高灵敏、稳定、快速检测，为甲状腺激素临床相关疾病的诊断、预防、

治疗、预后和监测等提供支撑。

# 1 实验部分1.1 仪器与装置

LCMS-8050  CL 岛津液相色谱三重四极杆质谱仪(日本 Shimadzu  公 司 ) ;PCWJ-10 超纯水机(成都品成科技有限公司);涡旋混匀仪 (金坛区白塔新宝仪器厂);QB-800296   孔板混匀仪(海门市其林

贝尔仪器制造有限公司); BT25S  型十万分之一 电子天平(德国

Sartorius 公 司 ) ;BCY960296  孔正压装置、BCN960296    孔氮吹仪

(深圳逗点生物技术有限公司);FiveEasy Plus FE28 pH 计(上海 梅特勒-托利多仪器有限公司);平衡透析装置(北京汇智和源生物技

术有限公司)。

# 1.2 试剂与材料

甲醇、甲酸(色谱纯，美国 Fisher   公司);超纯水(杭州娃哈哈 公司);氢氧化钠(分析纯，成都金山化学试剂有限公司);磷酸二 氢钠二水合物和三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐 (Tris-HCl)     (上海阿 拉丁生化科技股份有限公司);无水磷酸氢二钠(分析纯，上海迈瑞 尔化学技术有限公司);Proclin 300 抑菌剂、羟乙基淀粉和牛血清白 蛋白(上海源叶科技有限公司);表面活性剂 Triton X-100(上海毕 得医药科技股份有限公司);纳他霉素(上海麦克林生化科技有限公 司);氯化钠(成都市科龙化工试剂厂);SephadexLH-2096    孔过 滤板、96孔提取板、96孔收集板、96孔进样板(纳谱分析技术(苏

州)有限公司)。

# 1.3  样  品

T3 标准品(98%,批号：21A043-C3,  上海甄准生物科技有限公 司 ) ;T4 标准品(98%,批号：21A034-F6,  上海甄准生物科技有限 公 司 ) ;T3 内标(T3-13C12,   同位素丰度为99.3%,纯度为94.2%,

批号：PR-30090, 青岛腾龙微波科技有限公司);T4 内标(T4-13C6,

同位素丰度≥99%,纯度≥98%,批号：22T021-T2,  上海甄准 生物科技有限公司)。血清样品均来自淄博市中医医院的剩余样本，

样本的收集及使用已取得医院伦理委员会批准。

# 1.4  标准溶液和内标溶液的配制

分别准确称取T3、T4 标准品各10.0 mg, 用5%氨水-甲醇溶解， 并定容于10 mL 棕色容量瓶，分别配制得到质量浓度为1.0 mg/mL    的 T3、T4 标准储备溶液。用30%甲醇水稀释标准储备溶液，配制得  到质量浓度分别为2、4、10、20、50、100、150、200 pg/mL  的  系列标准工作溶液。将内标储备溶液用30%甲醇水稀释，配制得到

T3-13C12、T4-13C6 质量浓度均为200pg/mL  的混合内标工作溶液。

# 1.5 质控品的制备

准确吸取50 μL  Proclin  300、50μL  0.1  mg/mL 纳他霉素、50  μL Triton     X-100,称取0.9 g 氯化钠、5.0 g 羟乙基淀粉、5.0 g 牛血清 白蛋白，搅拌至完全在纯水中溶解后，使用超纯水稀释至100 mL 。 使用0.45μm 滤膜对稀释后的溶液进行过滤，收集滤液，得到空白基 质。将不同质量浓度的 T3、T4 混合标准溶液添加到空白基质中，配 制得到低、中、高质量浓度(分别为10、50、150 pg/mL)   的质控

品。

# 1.6  样品前处理

Sephadex  LH-20 凝胶小柱预处理：依次使用2 mL  20%乙醇水、

2 mL超纯水进行活化，再用4 mL 磷酸盐缓冲液(PB,0.1    mol/L,

pH    7.4) 进行平衡。取150  μL  血清加载至经预处理的 Sephadex    LH-20 凝胶小柱，正压装置压入填料内，依次用4 mL Tris-HCl 缓冲

液(0.1 mol/L,pH  7.4)、150   μL甲醇进行洗涤，以去除结合蛋白

的甲状腺激素，弃去洗涤液。然后用1.5 mL 甲醇对游离的甲状腺激 素进行洗脱，收集洗脱液，于室温下氮气吹干，加入150 μL 混合内

标工作溶液，振荡混匀2 min, 待分析。

# 1.7  分析条件

# 1.7.1 色谱条件

Shim-pack Velox SP-C18色谱柱(2.1 mm×50     mm,1.8μm);

流动相：A 相为0.002%甲酸水溶液，B 相为甲醇；流速：0.3 mL/min

柱温：45 ℃;进样量：30μL; 梯度洗脱：0~0.5 min,30%B;0.5~5

min,30%~98%B;5~7min,98%B;7.01~9min,98%~30%B。

# 1.7.2  质谱条件

离子源：电喷雾离子源 (ESI);      数据扫描方式：正离子模式；测 定方式：多反应监测(MRM)   模式；脱溶剂气温度：600 ℃;加热 块温度：400℃;接口电压：4.0 kV; 雾化气流速：3.0 L/min; 干 燥气流速：5.0 L/min;   加热气流速：15.0 L/min 。各目标物的保留时

间、 MRM 监测离子对、碰撞电压等参数见表1。

表 1 各化合物的保留时间与 MRM 质谱参数

| Analyte | Retention time/min | Quantitation Qualitation |
| --- | --- | --- |
|  |  | lon pair(m/z) Collision energlyo/nV pair(m/z) Collision energy/V |
| T3 | 3.25 | 651.6/605.8 -22 651.6/478.9 -36 |

| T3-¹Cg | 3.25 | 663.7/617.8 -22 663.7/490.9 -36 |
| --- | --- | --- |
| T4 | 3.66 | 777.4/731.7 -23 777.4/604.7 -40 |
| T4-°C, | 3.66 | 783.5/737.7 -26 783.5/610.7 -40 |

2 结果与讨论

# 2.1 分析条件的优化

# 2.1.1 质谱参数的优化

由于羧基和氨基的存在,甲状腺激素可在正电离模式和负电离模式  下检测，但实验发现T3、T4 在 ESI正离子采集模式下的灵敏度更高。 将T3、T4、T3-13C12、T4-13C6  标准溶液进行Q1 母离子扫描分析， 扫描范围为 m/z100~1000。    分别调整脱溶剂气温度、接口电压、加  热块温度、雾化气流速、干燥气流速、加热气流速等参数，使母离子  响应增强，噪音降低。经过优化，T3、T4、T3-13C12、T4-13C6   产  生的 Q1 信号最高，以稳定的[M+H]+   为母离子，m/z 分别为651.6、 777.4、663.7、783.5。根据前体离子进行产物离子的自动优化，选  择离子丰度高、干扰小且稳定的子离子作为定量离子，次强的作为定

性离子。最佳的质谱参数如“1.7.2”所示。

# 2.1.2  色谱条件的优化

考察了 Waters     XBridge     Phenyl(2.1      mm×50     mm,5μm)、 Shim-pack    GISS    C18(2.1    mm×50    mm,1.9     μm)、Shim-pack  Velox   SP-C18(2.1   mm×50   mm,1.8μm)3种色谱柱对目标化合 物的分离效果。结果表明， Shim-pack  Velox  SP-C18 色谱柱对目标 化合物的信号响应更高，峰形更好，因此选择该色谱柱进行样品分离。

分别考察了纯水、甲酸水(0.1%、0.05%、0.02%、0.01%、0.005%、

Intensity/10

Intensity/10

0.002%)、氨水(0.1%、0.01%、0.002%)、0.002%乙酸水、0.1% 甲酸+2 mmol/L  乙酸铵-水溶液作为流动相A,   甲醇、乙腈、50%甲

醇-乙腈、0.1%甲酸+2 mmol/L  乙酸铵-甲醇溶液作为流动相 B 时待

测物的响应强度，最终选择0.002%甲酸水溶液和甲醇作为流动相。

经梯度优化，使得样品中T3 及其同分异构体反三碘甲腺原氨酸(rT3)

和T4 具有良好的分离效果(见图1)。

l/min

t/min

图 1 T3、rT3 和 T4 的 MRM 色谱图 (A)    与局部放大图 (B)

# 2.2 前处理条件的优化

# 2.2.1 尺寸排阻填料及填料量的优化

考察了羟丙基葡聚糖凝胶 Sephadex     LH-20、葡聚糖凝胶 Sepha-  dex   G-25、大孔树脂 TOYOPEARL    HW-40F、硅胶微球 BioCore SEC-150 的分离性能。将凝胶溶胀，湿法装柱，SPE 凝胶小柱经过活

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398066003077006030