学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)**－2019

新疆维吾尔自治区地方计量技术规范

JJF（新）93－2023

尺寸法巴歇尔槽明渠流量计

在线校准规范

Online Calibration Specification of Parshall Flume Open Channel

Flowmeter by Size Method

2023-12-18 发布	2024-6-18 实施

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 市 场 监 督 管 理 局	发 布

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

尺寸法巴歇尔槽明渠流量计

在线校准规范

Online Calibration Specification of Parshall Flume

Open Channel Flowmeter by Size Method

JJF（新）93—2023

归 口 单 位：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

起 草 单 位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

和田地区质量与计量检测所

新疆水利水电科学研究院

中国石油乌鲁木齐石化公司

本规范委托新疆维吾尔自治区流量容量计量技术委员会负责解释

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93－2023

本规范主要起草人：

刘敦利	（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

蔡	勤	（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

亢	锐	（新疆维吾尔自治区计量测试研究院）

参加起草人：

邢江峰	（和田地区质量与计量检测所）

李江峰	（新疆水利水电科学研究院）

戚印鑫	（新疆水利水电科学研究院）

蒋建新	（中国石油乌鲁木齐石化公司）

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

目	录

引	言.......................................................................................................................... （III）

1	范围............................................................................................................................ （1）

2	引用文件.................................................................................................................... （1）

3	术语和计量单位........................................................................................................ （1）

3.1	术语......................................................................................................................... （1）

3.2	计量单位................................................................................................................. （1）

4	概述............................................................................................................................ （1）

4.1	结构与组成............................................................................................................. （1）

4.2	工作原理................................................................................................................. （3）

5	计量特性.................................................................................................................... （4）

5.1	示值误差................................................................................................................. （5）

5.2	重复性..................................................................................................................... （5）

6	校准条件.................................................................................................................... （5）

6.1	环境条件................................................................................................................. （5）

6.2	校准用设备............................................................................................................. （5）

6.3	校准介质................................................................................................................. （5）

7	校准项目和校准方法................................................................................................ （6）

7.1	外观及功能性检查................................................................................................. （6）

7.2	巴歇尔槽尺寸检查................................................................................................. （6）

7.3	水位测量点检查..................................................................................................... （6）

7.4	水位深度测量......................................................................................................... （6）

7.5	示值误差和重复性................................................................................................. （7）

8	校准结果.................................................................................................................... （8）

8.1	校准记录................................................................................................................. （8）

8.2	校准证书................................................................................................................. （8）

9	复校时间间隔............................................................................................................ （8）

附录 A	巴歇尔槽结构尺寸表.......................................................................................（9）

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93－2023

附录 B	巴歇尔槽流量特性.........................................................................................（10）

附录 C	小型巴歇尔槽淹没流流量曲线图.................................................................（11）

附录 D	b=3.05m 淹没流流量校正图......................................................................... （13）

附录 E	校准原始记录格式.........................................................................................（14）

附录 F	校准证书的内容............................................................................................. （15）

附录 G	测量不确定度评定示例................................................................................ （17）

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

引	言

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编

写规则》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的

基础性系列规范。

本规范参考了检定规程 JJG711-1990《明渠堰槽流量计（试行）》、JJG（水

利）004-2015《明渠堰槽流量计》和 JJF（新）38-2019《明渠堰槽流量计在线校

准规范》的有关内容，结合巴歇尔槽明渠流量计在线校准工作的现状制定。

本规范为首次发布。

III

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

尺寸法巴歇尔槽明渠流量计在线校准规范

1	范围

本规范适用于使用尺寸法在线校准巴歇尔槽明渠流量计。

2	引用文件

本规范引用以下文件：

JJF（新）38-2019	明渠堰槽流量计在线校准规范

JJG（水利）004-2015	明渠堰槽流量计

JJG 711-1990	明渠堰槽流量计（试行）

CJ/T 3008.3	巴歇尔量水槽

ISO 9826	明渠水流测量 巴歇尔槽和孙奈利槽

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

3.1	术语

上述引用文件界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1	巴歇尔槽明渠流量计 Parshall flume open channel flowmeter

由安装在明渠中的巴歇尔槽、水位传感器和二次仪表组成的流量计，巴歇尔槽中

特定位置的水位与通过的流量呈单调关系，由此可以通过测量实时水位测量瞬时流量，

简称巴歇尔槽流量计。

3.2	计量单位

3.2.1	长度：米，符号为：m。

3.2.2	瞬时流量：立方米每小时、立方米每秒，符号分别为：m3/h、m3/s。

4	概述

4.1	结构与组成

4.1.1	巴歇尔槽明渠流量计

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93－2023

图 1	巴歇尔槽明渠流量计示意图

巴歇尔槽明渠流量计由巴歇尔槽、水位传感器、水位流量转换仪表（二次仪表）

组成。

L1——收缩段长度；L——喉道段长度；L2——扩散段长度；b1——收缩口宽度；b——

喉道宽度；b2——扩散口宽度；A——收缩段长度；La——上游水位测量点在垂直水流

方向延伸到槽边的位置到喉道段的长度；ha——上游水位深度；hb——下游水位深度。

D——收缩段堰槽高度；1——上游水位测量点；2——下游水位测量点。

图 2 巴歇尔槽结构示意图

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

4.1.2	巴歇尔槽

巴歇尔槽为矩形横断面短喉道槽，由上游均匀收缩段、喉道段、下游均匀扩散段

组成，结构见图 2。根据喉道宽度尺寸分为三种类型：小型槽（b=0.025m～0.228m）、

标准槽（b=0.25m～2.40m）和大型槽（b=3.05m～15.24m），各种型号巴歇尔槽的结构

尺寸见附录 A。

巴歇尔槽结构的通用要求如下：

（1）巴歇尔槽必须按照附录 A 给定的尺寸制作，不得改变或舍零取整。

（2）巴歇尔槽中心线应与明渠渠槽中心线重合。

（3）收缩段两侧边墙与纵轴线成 1:5 的比例对称收缩，边墙高度 D 应比上游最高

水位 hmax（hmax 为上游最高水位，可查阅附录 B 获得）增加 0.35～0.5m，防止超出设

计标准的水流漫溢。

（4）收缩段与上游明渠渠槽的连接和扩散段与下游渠槽的连接墙需与底面垂直，

连接墙与纵轴线夹角一般为 45°，连接墙的形式也可做成半径不小于 2hmax 圆形弧。对

于喉道宽度小于 0.5m 的巴歇尔槽，两侧连接墙也可与明渠边墙成直角连接。

（5）巴歇尔槽尽可能使用钢材质建造，喉宽小于 0.25m 的巴歇尔槽可用塑料或玻

璃钢建造。大型巴歇尔槽可用混凝土建造，糙率要求 n＜0.017。

（6）喉道段两侧边墙相互平行。喉道宽度宜为行近渠槽宽度的 1/2～1/3。在有泥

沙的渠槽，槽底应与渠底齐平。如只允许在自由流状态下运行，可适当抬高槽底。

（7）巴歇尔槽上游和下游应加以防护。上游护底长度一般为 4hmax，下游护底长

度为（6～8）hmax。

4.2	工作原理

在明渠中安装巴歇尔槽明渠流量计，利用水位传感器实时测量堰槽中的水位深度，

依据相应的流量公式将水位深度换算成瞬时流量，同时可以显示实时水位、累积流量

等参数。

4.2.1	自由流流量计算

巴歇尔槽明渠流量根据过流状态分为自由流和淹没流。当淹没比σ小于附录 B 中规

定的值时为自由流，否则为淹没流。

hb

ha

（1）

式中：ha——水位传感器测得的实时水位深度，m；

3

准

下

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

载

JJF(新)93－2023

hb——巴歇尔槽下游的实时水位深度，m；

自由流状态下流量公式：

Q  Cha

n

（2）

式中：Q——自由流瞬时流量，m3/s；

C——流量系数，各种类型巴歇尔槽的流量系数见附录 B；

ha——水位传感器测得的上游实时水位深度，m；

n——指数，各种类型巴歇尔槽的指数见附录 B；

4.2.2	淹没流流量计算

1）小型巴歇尔槽淹没流流量 QY 根据淹没比σ及上游水位深度 ha 查附录 C 得到。

2）标准巴歇尔槽淹没流流量 QY 计算公式：

QY  Q  QK

式中：QY——淹没流瞬时流量，m3/s；

Q——自由流瞬时流量，m3/s；

QK——标准巴歇尔槽淹没流折减瞬时流量，m3/s；

（3）

ha

QK  0.07

（1.8 /   ）1.8  2.46

0.305

4.573.14

0.07 b0.815

（4）

3）大型巴歇尔槽淹没流流量 QY 计算公式：

QY  Q  QE

（5）

式中：QY——淹没流瞬时流量，m3/s；

Q——自由流瞬时流量，m3/s；

QE——大型巴歇尔槽淹没流折减瞬时流量，m3/s；

淹没流折减瞬时流量 QE 分两种情况计算：

a、对于 b=3.05m 的巴歇尔槽，可根据淹没比σ和上游水位深度 ha 的值，直接查附

录 C 求得淹没流折减流量 QE3（即 QE）。

b、对于 b＞3.05m 的巴歇尔槽，淹没流折减流量 QE 按以下公式计算：

QE  QE3Cs

式中：QE3——b=3.05m 巴歇尔槽淹没流折减流量，m3/s，查附录 D 获得。

Cs——淹没流量系数，见附录 B。

5	计量特性

4

（6）

| 序号 | 校准用设备 | 量程 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位计 | （1～2）m | MPE：±1.0mm | 上、下游水位深度测量 |
| 2 | 游标卡尺 | （0.5～1）m | MPE：±0.2mm | 巴歇尔槽结构尺寸测量 |
| 3 | 钢直尺 | （1～2）m | MPE：±0.5mm |  |
| 4 | 塔尺 | （1～3）m | MPE：±1.0mm |  |
| 5 | 钢卷尺 | （2～30）m |  |  |
| 6 | 测距仪 | （5～30）m |  |  |

．ｂ

ｗｗ

ｚｆ

ｘｗ

兔

学

兔

ｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

JJF(新)93-2023

5.1	示值误差

巴歇尔槽明渠流量计在自由流状态下准确度等级为 4.0 级，最大允许误差±4.0%，

在淹没流状态下准确度等级为 5.0 级，最大允许误差±5.0%。

5.2	重复性

巴歇尔槽明渠流量计的重复性应不大于其最大允许误差绝对值的 1/3。

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

6	校准条件

6.1	环境条件

6.1.1	环境温度：（5～40）℃；

6.1.2	相对湿度：20%～90%；

6.1.3	外界磁场、振动和噪声对巴歇尔槽明渠流量计的影响可忽略。

6.1.4	校准现场应配置安全绳和救生衣，满足校准人员安全操作要求。

6.2	校准用设备

推荐表 1 中所列设备。现场测量过程中根据实际水位深度和巴歇尔槽的结构尺寸

选择合适量程的测量设备，同等条件下优先选择测量能力高、量程与被测巴歇尔槽尺

寸相匹配的设备。

表 1 	校准用设备一览表

6.3 	校准介质

6.3.1	水面平稳、无大幅波动，水面无固体漂浮物、无明显泡沫。

6.3.2	明渠中无阻流物体，水中无明显杂质。

6.3.3	水位、瞬时流量较为稳定，上游水位深度在附录 B 要求的范围内。

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418015060061006040