硅酸根分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于硅酸根分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1094 测量仅器特性评定

GB/T 6682    分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 12149    工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定

DL/T 677   发电厂在线化学仪表检验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文 件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

硅酸根分析仪(以下简称仪器)是用于测量水中硅酸根含量的分析仪器，其测量原 理是水中的可溶硅在一定条件下，与显色剂发生反应而显色，根据朗伯-比尔定律，当 一束平行单色光通过含有吸光物质的有色溶液后，光的一部分被吸收，当吸收层厚度不 变时，吸光度与吸光物质的浓度成正比，通过光电检测装置将光信号转换为电信号，经 微处理器后，显示硅酸根含量。朗伯-比尔定律的数学表达式为：

式中；

A——物质的吸光度；

1——透射的单色光强度：

I₂——入射的单色光强度；

T——物质的透射比；

A——物质的吸光系数；

1——被分析物质的光程；

c——物质的浓度。

仅器主要由光源系统、分光系统、样品室、检测系统等部分组成。原理示意图见

1一光源系统：2。3一分光系统，4一样品室。5一检测系统

图 1  原理示意图

4  计 量 特 性

4.1  仅 器 示 值 误 差

不 同 量 程 的 仪 器 。 在 其 量 程 范 围 内 ， 对 应 的 示 值 误 差 应 符 合 表 1 的 规 定 。

表 1  仪器最大允许误差

| 仪器量程 | 最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非在线仪器 | 在线仪器 |
| ≤100pg/L | ±2.0 μg/L | ±5,0 pg/L |
| >100 pg/L | ±2.0%F$ | ±5.0%FS |
| 注。“FS”为被校仅器的满量程 |  |  |

4.2  仪 器 测 量 重 复 性

≤ 2 . 0 % ( 相 对 标 准 偏 差 ) 。

4.3   仅 器 稳 定 性

±1.0%FS《    仅 器 连 续 运 行 3 0 min)。

4.4   仪 器 2 4 h 运 行 稳 定 性

土 2 . 0 %FS  ( 仅 器 连 续 运 行 2 4 h)。

4.5   仪 器 抗 磷 酸 盐 干 扰 性 能

在 磷 酸 盐 含 量 为 5mg/L,  时 产 生 的 正 误 差 不 大 于 2 μg/L;   在 3 0mg/L   时 ， 误 差 不

大于4 pg/L.。

注：以上指标不是用于仅器的将合性判定，仅供参考。

5  校 准 条 件

5.1   校 准 环 境

5.1.1    环 境 温 度 ( 1 0 ～ 3 5 ) ℃ , 相 对 湿 度 ≤ 8 5 % 。

5.1.2    供 电 电 源 ( 2 2 0 ± 2 2 )V,(50±0.5)Hz。

5.1.3   操 作 环 境 应 洁 净 、 无 灰 尘 、 无 影 响 仪 器 正 常 工 作 的 杂 散 光。

5.2   标 准 器 及 其 他 设 备

5.2.1  标准物质和试剂：二氧化硅标准物质应使用浓度不小于仪器满量程，相对扩展 不确定度不大于2% (k=2)    的有证标准物质；试剂应使用分析纯及优级纯试剂。

5.2.2  容量瓶、分度吸量管、单标线吸管等玻璃(塑料)量器： A 级。

5.2.3 电子秒表：分度值不大于0.1s。

5.2.4 天平；最大允许误差为±0.1mg。 6 校准项目和校准方法

6.1 校准前检查

仪器外表而壳应整洁光滑、平整，标识、印字完整清晰，涂覆层无脱落、气泡等现  象，各部件调节正常，附件齐全；光学系统、样品室、检测系统等各部分能正常工作， 不应有影响计量特性及功能的缺陷；样品室进样正常。

在配置硅标准溶液时所用的塑料器皿在使用前必须用(1+1)盐酸溶液与(1+1) 氢氟酸溶液混合溶液浸泡一段时间，再用一级水充分冲洗后备用。

6.2 仪器示值误差

按仅器说明书操作，仪器调试正常，通电运行20min后，检查所有试剂应能正常  进入仅器的化学检测系统，校正零点与满量程。分别测量浓度约为满量程20%、40%、 60%的二氧化硅标准物质，记录仪器稳定示值。每点重复测量3次，取平均值，按  式(1)和式(2)计算示值误差，取示值误差最大值为仅器示值误差

AC=C-C                                                             (1)

(2)

式中：

AC——承值误差。gg/Li

△C°——引用误差，%FS;

C—3    次测量的算术平均值，pg/L;

C₃—  标准物质的质量浓度，pg/L;

F——仪器满量程， pg/L。

6.3  仪器测量重复性

仪器稳定后，按仪器说明书操作，测量浓度约为满量程80%的二氧化硅标准物质， 记录仪器稳定示值。在相同条件下重复测量6次。按式(3)计算相对标准偏差作为重  复性。

(3)

式中：

s,—    单次测量的相对标准偏差，%;

C—8    次测量的算术平均值，pg/L;

C,——第；次示值，pg/L。

6.4 仪器稳定性

待仪器稳定后，按说明书要求调整到测量状态，样品池中装满一级水，测量水的初 始示值，在30 min内，每隔3min记录一次数据，按式(4)计算短期稳定性。

(4)

式中：

△D——短期稳定性，%FS;

A,— 第；次示值，pg/L:

A₄——初始示值，pg/L;

F——仪器满量程，pg/L。

6.5 仅器24 h运行稳定性

待仅器稳定后，按说明书要求调整到测量状态，样品池中装满一级水，测量水的初

始示值，在24h 内，每隔3h记录一次数据，按式(5)计算长期稳定性。

(5)

式中：

AS—24h  运行稳定性，%FS;

B,——第i 次示值，pg/L;

B₈——初始示值，μg/L;

F——仪器满量程，μg/L。

6.6 仪器抗磷酸盐干扰性能

把500ml.80%FS的硅标准溶液放在清洗干净并标有刻度的塑料桶中，把仪器的 采样管插入此桶底部，开机10 min~15min, 待示值稳定后，记录仪器示值C₁。

当上述溶液降至400mL时，将2mL.浓度为1000 mg/L.预先配制好的磷酸盐溶液 注入上述硅标准溶液中，并充分搅排均匀，运行10min～15min,待示值稳定后，记录 仪器示值C:。

当上述溶液降至200mL.时，再将5mL.浓度为1000mg/L的磷酸盐溶液注入上述 溶液中并搅拌均匀，运行10min～15min,  待示值稳定后，记录仪器示值C;。

按式(6)和式(7)计算仪器抗磷酸盐干扰性能

Kμ=C₂-C₁                                                            (6)

K    =C₃-C₁                                                            (7)

式中；

K—— 溶液中的磷酸盐含量在5mg/L 时。仪器的抗磷酸盐干扰性能； Kg——溶液中的磷酸盐含量在30mg/L 时。仪器的抗磷酸盐干扰性能。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”:

b) 实验室名称和地址：

c)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)  证书的唯 一 性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)   进行校准的日期。如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的 接收日期：

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)   校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)   本次校准所用测量标准的测源性及有效性说明；

k) 校准环境的捕述；

I)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校准对象有效的声明；

p)   未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所 决定的。因此，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/425123104101011043