计量标准技术报告

计 量标 准名 称：二等铝电阻温度计标准装置

计量标准负责人：

建标单位名称（公章）：

填 写 日 期： 2018年日月期日

目录

一、建立计量标准的目的 （1 ）

二、计量标准的工作原理及其组成（1 ）

三、计量标准器及主要配套设备 （2 ）

四、计量标准的主要技术指标 （3 ）

五、环境条件（3 ）

六、计量标准的量值溯源和传递框图 （4 ）

七、计量标准的重复性试验 （5 ）

八、计量标准的稳定性考核 （6 ）

九、检定或校准结果的测量不确定度评定 （7 ）

十、检定或校准结果的验证 （22 ）

十一、结论（23 ）

十二、附加说明（23 ）

=9.92x10-4 Q n-1

= 5.74x10-3。

） = s,. = 9.92 x 10 -4Q

| a）在100℃时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次序 | 测量结果（。） | 次序 | 测量结果（Q） |
| 1 | 138.7075 | 6 | 138.7172 |
| 2 | 138.7085 | 7 | 138.7156 |
| 3 | 138.7193 | 8 | 138.7093 |
| 4 | 138.7175 | 9 | 138. 7084 |
| 5 | 138.7198 | 10 | 138.7095 |

元= 138.7127 Q

〃（X］）二邑=5.74 x 10-3 Q

    - 恒温油槽插孔之间的温差引入的标准不确定度分项〃（%）

以恒温油槽的最大温差0.02C作考虑，不确定度区间的半宽为

dR

a = \t——=0. 02℃ X 0. 379 Q /℃=7. 58 X 10-3 Q dt

在区间内可认为均匀分布，k = 6 〃（々）=

= 4.38x10-3

    - 电测设备引入的标准不确定度分项"（七）

对A级和B级粕热电阻：0℃时，不确定度区间半宽度为100Q X 17X 10-6+200Q X4X 10-6=0. 0025 Q ,

在区间内可认为均匀分布，k = B

〃（工3）= 0. 0014 Q

100℃时,不确定度区间半宽度为138.51 Q X 17X 10 6+200 Q X4X 1() 6=0.0032。，在区间内 可认为均匀分布，k = △ ,w(x3) = 0. 0018 Q

    - 二等标准铝电阻温度计不确定度引入的标准不确定度分项”(xj

0℃时，根据检定规程，R部的检定周期不稳定性为5mK,合电阻5X10-4。，属正态分布,

w(x4) = 5x10-4/3 = 1.66x10-4 Q

同理，100C,根据检定规程规定它的检定周期不稳定性为12mK,合电阻L 66X10-3。，属正态分布, w(x4) = 1.16xlO-3/3 = 3.87xlO-4 Q

    - 水三相点并复现0.01 ℃引入的标准不确定度分项〃(%)

零度恒温器0℃的波动为±0.01℃,为均匀分布，不确定度分量为：

W(X5)=0.01℃/V3 =0. 006℃,合电阻值 2. 35X10-3Qo

    - 标准不确定度〃(x),即〃(RJ的计算

在0℃时，对A级和B级钳热电阻:

“(X)= "2&)+〃2(%3)+〃2(%4)+〃2(%5)= 5.08 X 1O~3 Q

在100℃时z 对A级和B级伯热电阻:

u[x} =	(% )+ 〃2)+ 42(%)+ 42(%)+ 〃2(/)- 7.60X ICT? Q

3.2

dRy

的标准不确定度"

标准不确定度〃

dRy dj

的评定

,记作〃(y)

dR] 力1

的取值是由实验得出的平均值，与实际值有一定的差异。

，=0℃时,

对A级销热电阻：由实验得出其不确定度为1.02X10-3。/。。，服从正态分布，k = 3.

“Gb4oxio_4q/℃

对B级伯热电阻：由实验得出其不确定度为1.99X10"。/。。，服从正态分布，z =3,

w（^） = 0.66 xlO_3Q/℃

，二 10（TC 时，

对A级铝热电阻：由实验得出其不确定度为9.85Xl（TQ/℃,服从正态分布，％ =3,

〃（y） = 3.3xl（）Y Q/℃

对B级箱热电阻：由实验得出其不确定度为2.0Xl（TQ/℃,服从正态分布，k = 3,

心）=0.67x10-4 q/c

3.3 AR"。的标准不确定度〃（AR；）的评定

标准不确定度记作“（z）,由3个不确定度分项构成。

3. 3.1二等标准铝电阻温度计不确定度引入的标准不确定度分项4（2）

0℃时,根据检定规程，R/p的检定周期不稳定性为5冰，合电阻5X10"。，属正态分布，k = 3,

/3Cl = 1.66xlQ-4 Q

同理，100℃,根据检定规程规定它的检定周期不稳定性为12mK,合电阻1. 66X10-3Q,属正态分布，k = 3, 〃（Z］） = 1 . 16 x 10—3 /3。= 3.87 x IO-4Q

3. 3.2电测设备引入的标准不确定度分项〃（Z2）

由于是测量A/?；,即它们公用部分的不确定度可以抵消，因此产生影响的只是差值部分。

0℃时，如果用自来水冻制的冰，它偏离0℃的最大偏差为0.03℃,相当于0.01Q。

对A级和B级铝热电阻：0℃时,不确定度区间半宽度为O.O1X17X1O-6q+2oox4X1（T6q=o.ooo8Q,在区

间内可认为均匀分布，左=百，〃（Z2）=O, 0008 Q/百二0.0005 Q

100℃时，由于规程规定检定时偏离100C点的最大偏差2℃,相当于0.8。

对A级和B级钳热电阻：不确定度区间半宽度为0. 8X 17X 10-60 +200X4X 10-6Q =0. 0008 0 ,在区间内

可认为均匀分布，k = C,

〃七2) = 0. 0008Q/V3 =0. 0005Q

3. 3. 3三相点并复现0. 01℃引入的标准不确定度分项〃七3)

根据经验数据，冰水混合物由于杂质含量等原因，0℃的偏差为±0.01℃,为均匀分布，不确定度分量为

0. 01℃/V3 =0. 006℃,合电阻值 2. 35 X 10 3 Q ,

w(z3)=2. 35X10-3Q

标准不确定度〃(z),即〃(△/?；)的计算

对A级和B级钳热电阻：

0℃时，〃(z):，(1.66)<10-4. +0 00052 +(2.35x10-3)2 fi

= 2.41x10-3 Q

100C时，〃(z)= J(3.87 X10-4)2 + 0.00052 + Q.35x 10,1 q

= 3.43x1 O-3 Q

(dR\

— 的取值是由统计规律得出的平均值，与实际值有一定的差异。

\dt

% = 0℃时，由实验得出其不确定度为8.98X10-5。/。。，服从正态分布，k = 3,

〃(d) = 2.99x10-5

，=100℃时，由实验得出其不确定度为8.7X10-5Q/C,服从正态分布，k = 3, 〃(d) = 2.9x10-5 q/℃

4合成标准不确定度的评定

4. 1灵敏系数

数学模型尺=Rx+ (dR/ dt\ • (a^* l(dRI dtjt)

dRt

0℃时,

c2 = 0.02 ℃ c4 = -0.08 ℃

100℃ 时,

c2= 2℃ c4 =-7.82℃

4. 2标准不确定度汇总表

| 标准不确定 度 ll(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级柏热电阻 0℃ 时：5.08X10-3。 100℃时:7.60X10-3Q B级钳热电阻 0℃ 时：5.08X10-3。 100℃ 时：7.60X10-3。 | 1 | A级销热电阻 0℃时：5.08X10-3。 100℃ 时:7.60 X 10-3 q B级钳热电阻 0℃ 时:5.08 X10-3Q 100℃时：7.60X10-3。 |
|  | 测量的重复性 | 0℃ 时:9.92X10-4。 100℃时:5.74X10-3Q |  |  |
|  | 恒温油槽插孔之 间的温差引入 | 4.38 义 10-3 q |  |  |
|  | 电测设备引入 | A级铝热电阻 0℃ 时：0.0014。 100℃ 时：0.0018。 B级伯热电阻 0℃ 时：0.0014 Q 100℃时：0.0018。 |  |  |
|  | 二等铝热电阻温 度计传递误差 | 0℃ 时：1.66X10-4。 100℃时：3.87X10-4。 |  |  |
|  | 水三相点并复现 0.01℃时引入 | 2. 35X103Q |  |  |

|  |  |  | 取值误差 | A级伯热电阻 0℃ 时：4.0X10-4Q/℃ 100℃时：3.3X10-4Q/℃ B级铝热电阻 0℃时：0.66X IO" Q/。。 100℃ 时：0.67X10-3。 /℃ | 0℃时： 0.02 ℃ 100℃ 时： 2℃ | A级柏热电阻 0℃时：0.8X10-5。 100℃时：6.6X10-4。 B级伯热电阻 0℃ 时：1.3X10-5。 100℃ 时：1.34X10-3Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A级柏热电阻 0℃ 时：2.41X10-3。 100℃ 时：3.43X10-3。 B级柏热电阻 0℃ 时：2.41 X 10-3 q 100℃ 时：3.43 X 10-3 q | 0℃时： 3.91 100℃ 时： 3.91 | A级柏热电阻 0℃时：9.42X10-3。 100℃时:L34X10-2Q B级箱热电阻 0℃时：9.42X10-30 100℃ 时:1.34X 10-2Q |
|  |  | 二等标准伯电阻 瞌度计传递误差 |  | 0℃时：L66X10-4Q 100℃ 时：3.87X10-4。 |  |  |
|  | 电测设备引入 |  |  | A级柏热电阻 0℃ 时:0.0005 Q 10。℃ 时：0.0005 Q B级伯热电阻 0℃ 时：0.0005 Q 100℃ 时:0.0005 Q |  |  |
|  | 水三相点并复现 0.01℃时引入 |  |  | 2.35X 10 3O |  |  |
|  |  | (㈣ | * 的取值误 t | 0℃ 时:2.99XW5Q/℃ 100℃时：2.9X10-5Q/℃ | 0℃时: -0.08 ℃ 100℃ 时： -7.82C | 0℃时:0.24X IO-q 100℃时:2.2X10-4。 |

4.3合成标准不确定度的计算

A级销热电阻：

0C时，g =1.1x10-2。

lOOC时，应.=1.5x10-2。

B级伯热电阻：

0℃时，uc=1.1x10-2Q

100C时，1.55x10-2。

5扩展不确定度的评定

对A级箱热电阻：0℃时，取攵=2

扩展不确定度：。=2*1.1*10-2。= 2.2><10-2。

换算成温度。=0.056 ℃

同样地：

对A级钳热电阻：100℃时，U =0.077℃

对B级箱热电阻：0℃时，。=0.056℃

对B级柏热电阻：100℃时，U =0.079℃

6 扩展不确定度的报告与表示

伯热电阻测量结果的扩展不确定度为：

对A级铝热电阻：0℃时，U=0.056℃； k=2

100℃ 时，（/= 0.077℃ ； k=2

对B级箱热电阻：0℃时-，U=0.056℃ ； %=2

100C 时，U= 0.079℃ ； k=2

标准水银温度计/工作用玻璃液体温度计/温度巡检仪
测量结果的不确定度评定

- .概述

  - 1测量方法：依据国家检定规程JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》及JJG161-2010《标准水 银温度计》。

  - 测量标准：二等标准销电阻温度计。电测设备为2002型数字多用表（200Q档精度为土

17ppm • reading+4ppm • range） o规程规定检定A级伯热电阻电测设备应引入修正值，但用2002型数字多用 表电测设备精度度已足够高，无需引入修正值。

  - 环境要求：室温（15〜35） ℃o

  - 被测对象：工作用玻璃液体温度计与标准水银温度计/工作用玻璃液体温度计/温度巡检仪测量方法相似, 误差来源相同。以测量范围（50〜100） ℃,分度值0.1C,浸没方式为全浸式，感温体为水银，最大允许误 差（MPE） 2±0.2℃的工作用玻璃液体棒式温度计为代表分析对象。

  - 测量过程：依据检定过程，将二等标准钳电阻温度计和被检工作用玻璃液体温度计同时以全浸方式置于恒 定温度的恒温槽中，待示值稳定后，分别读取二等标准伯电阻温度计和被检温度计的示值，计算被检温度计的 修正值。

- .检定工作用玻璃液体温度计修正值的数学模型 式中：x 一—工作用玻璃液体温度计的修正值；

ts--一二等标准钳电阻温度计的示值；

t ——工作用玻璃液体温度计的示值；

ts分量的灵敏度系数G为1；

/分量的灵敏度系数为T。

- .标准不确定度评定

  - 输入量4的标准不确定度〃9）

输入量4的标准不确定度的主要来源是二等标准的电阻温度计和恒温槽温场不均匀、温度波动等方面，

具体评定如下：

a）二等标准箱电阻温度计不确定度引入的标准不确定度分项〃（却）

二等标准钳电阻温度计检定周期不稳定性为12mK,按反正态分布处理，则其标准不确定度为

O =0.012/3 ℃ =0.004℃ 、1

b）由恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度〃。°）,用B类标准不确定度评定

恒温槽温场最大温差为0.02℃,则不确定度区间半宽为0.01C,按均匀分布处理，则其标准不确定度为

"&2）= 0.01/6 p0.006℃

c）由恒温槽温度波动引入的标准不确定度mQ,3）,用B类标准不确定度评定 a D

恒温槽温场稳定性为土0.02°C/10min,则不确定度区间半宽为0.02℃ ,按均匀分布处理，则其标准不确

定度为

〃（小）=0.。2/6比0.。12 C

由上可知，因为"（&）、2）、KG-）互不相关，所以输入量4的标准不确定度

〃9） = J/ （& ） + "2（仆2 ） + 93 ） = 0-014 ℃

  - 输入量，的标准不确定度〃（，）

输入量，的标准不确定度的主要来源是被检温度计示值重复性、包含了读数分辨力、读数时视线不垂直以

及仪器本身重复性等方面引入的标准不确定度，具体评定如下：

取一支被检温度计作为对象，以全浸方式与二等标准伯电阻温度计同时以放入恒定温度为90℃的恒温槽

中，待示值稳定后，进行10次等精度测量，分别计算其修正值，所得结果如表1所示：

表］	单位：℃

-0.02	-0.02	-0.04	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	0.00

平均值£ =-0.020℃

归G-『）2

s = l 上	=0.013 ℃

\	〃-1

〃⑺=s = 0.013 ℃

- . 2合成标准不确定度

以上各项标准不确定度分量互不相关,其合成标准不确定度为

uc（y）=而/〃2&）+卜2/〃2⑺: 0 019 ℃

4.3扩展不确定度

取置信因子公2时，则扩展不确定度为

u = k・Uc（y） = 2x 0.019 ℃ =0,028 ℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427023052025006051