# 高速串行误码仪校准规范

1  范 围

本规范适用于速率在100 Mbit/s～12.5              Gbit/s 范 围 内 的 高 速 串 行 误 码 仪 的 校 准 。

其他同类型仪表的校准也可参照执行。

2  引 用 文 件

本规范引用以下文件 ：

ITU-T     建 议 0 . 1 5 0 ( 0 5 / 9 6 ) 数 字 传 输 设 备 性 能 测 量 仪 器 的 一 般 要 求 (General         Re-

quirements       for       Instrumentation       for      Performance       Mensurements       on       Digital       Transmission

Equipment)

凡是注日期的引用文件 ， 仅注日期的版本适用于本规范 ； 凡是不注日期的引用文

件 ， 其 最 新 版 本 ( 包 括 所 有 的 修 改 单 ) 适 用 于 本 规 范 。

3  概 述

高速串行误码仪是用于高速数字通信元器件和系统误码性能测试的仪表 ， 基本结构

如 图 1 所 示 。 高 速 申 行 误 码 仪 一 般 由 合 成 时 钟 源 (synthesizer) 、     脉 冲 图 案 发 生 器

(PPG) 、  误 码 检 测 器 (ED)       以 及 光 模 块 组 成 。 高 速 串 行 误 码 仪 校 准 包 括 电 参 数 校 准 和 光 参 数 校 准 ， 光 参 数 校 准 方 法 可 参 照 附 录 A 进 行 。

时钟

脉冲图案发生器(PPG)

时钟

光按口

数据

误码检测器(FD)

时钟 数驱

合成时钟部

光接口

光 悯 地

图 1  高速串行误码仪基本结构示意图

4  计 量 特 性

4.1   合 成 时 钟 源

4.1.1   内 参 考 时 钟 频 率

范围：100 MHz~12.5GHz;              最大允许误差：±1×10 -³。

4.1.2   信 号 上 升 、 下 降 时 间

小 于 8 0 ps   ( 幅 度 的 2 0 % 至 8 0 % ) 。

4.1.3   信 号 幅 频 特 性

±15%或土0 . 1 V,  取 其 中 较 大 者 。

4.1.4  信号固有抖动(峰峰值) 不大于20 ps,

4.1.5  信号占空比

标称值；50%;最大允许误差；±10%。

4.2  脉冲图案发生器

4.2.1  数据输出信号幅度

可调节范围：0.25 V~2.5V;        最大允许误差：±(50 mV+17%×      幅度)。

4.2.2  数据输出信号眼图交叉点百分比

标称值：50%:最大允许误差：±15%。

4.2.3  数据输出信号幅频特性

±15%或±0 . 1 V,   取其中较大者。

4.2.4  数据输出信号上升、下降时间  小于80 ps  (幅度的20%至80%)。

4.3  功 能

能按照设定的图案发送或接收脉冲信号序列，伪随机序列图案的编码规则符合 ITU-T   建议0 . 1505中的规定。

注：以上列举了高速串行误码仅各项校准参数的测量范围和技术参数要求。校准时应以被校离 速串行误码仪技术说明书中所列的技术参数要求为准。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：(23±5)℃。

5.1.2  校准期间内最大温度变化：士2 .0℃。

5.1.3  相对湿度：≤85%。

5.1.4  电源电压：(220±11) V:   频率；(50±1) Hz。

5.1.5  实验室应无剧烈震动和影响测量结果的电磁场干扰。

5.2  校准用设备

5.2.1  微波频率计

a)   频率测量范围：10 kHz~12.5GHz;

b)   内部时基准确度：优于1×10-*。

5.2.2  通信信号分析仪

a)  带宽：不低于20GHz;

b) 电压幅度测量误差：不超过±1%:

c) 时间间隔测量误差：不超过±1%。

5.2.3   固定衰减器

a)   特性阻抗：50 D;

b)   频率范围： DC～18     GHz;

e)  衰减值：20 dB±0.5       dB;

d)    电 压 驻 波 比 ： 不 大 于 1 . 5 dB;

e)   物 理 连 接 ：SMA。

5.2.4   射 频 电 缆

a)   特性阻抗：50  Ω;

b) 频 率 范 围 ：DC~18      GHz:

c)   插 入 损 耗 ； 不 大 于 0 . 5 dB;

d)    电 压 驻 波 比 ： 不 大 于 1 . 5dB;

e) 物 理 连 接 ：SMA。

6  校 准 项 目 和 校 准 方 法

6.1   校 准 项 目

校 准 项 目 见 表 1 。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 主 要 功 能 检 查 ( P P G 及 E D ) |
| 物理接口整数阐试 |  |
| 3 | 内参考时钟频率 |
| 4 | 内参考时钟信号上升、下降时间 |

| 5 | 内参考时钟信号输出幅频特性 |
| --- | --- |
| 6 | 内参考时钟信号输出因有抖动 |
| 7 | 内参考时钟信号输出占空比 |
| 8 | 数据输出信号幅度 |
| 9 | 数据输出信号幅频特性 |
| 10 | 数据输出信号上升、下降时间 |
| 11 | 数据输出信号眼图交叉点百分比 |

6.2   校 准 方 法

6.2.1   预 热 要 求

进行校准时 ， 所有测量标准及其他设备 、 被校仪表应按照说明书的要求预热。 6.2.2   外 观 及 工 作 正 常 性 检 查

被校高速申行误码仪应带有说明书 、 必要的附件 。 被校高速串行误码仪应完好无 损 ， 各部件应安装牢固 ， 各开关 、 按钮工作应正常 。 接通电源后 ， 被校高速串行误码仪

应能正常工作 ， 显示功能应正常 ， 各功能模块间应能正常切换。

6.2.3   主 要 功 能 检 查

按被校仪表使用手册的要求 ， 对被校仪表进行设置 ， 将收 、 发信号接口和时钟信号

接口通过射额电缆连接 ， 检查各指示灯显示应正常 。 将被校仪表设置在最高工作速率 ， 分 别 按 表 2 、 表 3 、 表 4 所 列 检 查 项 目 ， 对 被 校 仪 表 进 行 检 查 ， 各 项 功 能 应 正 常 。

表 2  自环测试的基本设置

| 序 号 | 指 述 |
| --- | --- |
| 1 | 取消时钟丢失测试 |
| 2 | 取消PLL.锁相环测试 |
| 3 | 取消同步丢失测试 |
| 4 | 无告警插人误码测试 |
| 5 | 阈值余量测试 |
| 6 | PPG延思设置测试 |

表 3  误码自由测试的设置

| 序 号 | 措 述 |
| --- | --- |
| 1 | 混码自由测试 |
| 2 | 误码自由测试(Burst) |
| 3 | 误码自由测试(PRBS Burst) |
| 4 | 误码自由测试(PRBS11) |
| 5 | 误码自由测试(PRBS 15) |

| 6 | 误码自由测试(PRBS 20) |
| --- | --- |
| 7 | 误码自由测试(PRBS 23) |
| 8 | 误码自由测试(PRBS 31) |
| 9 | 误码自由测试(PRBS 7) |
| 10 | 误码白由测试(PRBS9) |
| 11 | 误码自由测试(PRGM Burst) |
| 12 | 误码自由测试(PRGM max length) |
| 13 | 误码自由测试(PRGM NEG logic) |

表4  附加误码率和测量误码率匹配测试的设置

| 序 号 | 捕 述 |
| --- | --- |
| 1 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-¹) |
| 2 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-1) |
| 3 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-¹) |
| 4 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E*) |
| 5 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-) |
| 6 | 附加误码率和测量误码率四配测试(E-) |
| 7 | 附加调码率和测量误码率匹配测试(E-*) |

| 8 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(single) |
| --- | --- |

6.2.4  内参考时钟频率

合成时钟源

离速中行误码收

内时种   输出

滞波频率计

图2 内参考时钟频率校准框图

a) 如图2所示连接被校仪表和微波频率计。从频率计上直接读取频率测量结果， 记录到附录B表4中，频率误差&可由公式(1)计算得到。

(1)

式中：

fa—   内参考时钟频率标称值，Hz:

/——频率计显示的频率实际值。Hz。

b)改变被校仪表的内参考时仲频率值，获得其他标称颠率下的实际值和误差 a, 记入附录B表4。

6.2.5 内时钟输出信号上升、下降时间

合成时钟源

内时钟 输 出

辅助输幽

位号输入

通信信号分析仪

触发输入

高速串行议码收

图3 内时钟输出信号校准枢图

a)如图3所示，被校仪表的内时钟输出和辅助输出(或同步信号)通过射频电缆 分别与通信信号分析仪的信号输入，触发输入相连。如果输出时钟信号的标称幅度大于 800 mV.则应在信号输入口串接固定衰减器。

b)  设置通信信号分析仅的触发方式为外触发。适当调节通信信号分析仪的触发阀 值和取样密度控制，使被测信号波形清晰、稳定地显示在屏幕上。适当调节通信信号分 析仪的垂直偏转因数，使得被测信号波形在垂直方向占测量屏幕垂直刻度的80%。适 当调节通信信号分析仪水平偏转因数，使得显示的上升沿(或下降沿)在水平方向上占 据不小于2个刻度(格)。

c)   调用通信信号分析仅的上升、下降时间测量功能，并定义上下限的阀值分别为 80%、20%,直接读取内时钟信号上升、下降时间，并记入附录 B 表 5 。

d) 改变被校仪表的内参考时钟频率。重复b)、c)。 获得其他频率下内时钟信号上

升、下降时间。

6.2.6  时钟信号输出幅频特性

a)   如图3所示，被校仪表的内时钟输出和辅助输出(或同步信号)通过射频电缆 分别与通信信号分析仪的信号输入、触发输入相连。如果输出时钟信号的标称幅度大于 800    mV,则应在信号输入口串接固定衰减器。

b) 设置通信信号分析仪的触发方式为外触发。适当调节通信信号分析仪的触发阈 值和取样密度控制。使被测信号波形清晰、稳定地显示在屏幕上。适当调节通信信号分 析仪的垂直偏转因数，使得被测信号波形在垂直方向上占测量屏幕垂直刻度的80%。

c) 调用通信信号分析仅的幅度测量功能，直接读出波形的幅度值，并将结果记入 附录 B 表6中。如果连接中使用了固定衰减器，则应扣除衰减的影响。

d) 改变被校仪表的内参考时钟频率值，重复b)、c), 获得其他频率下内时钟信号

输出信号的幅度值。

6.2.7  时钟信号输出固有抖动

a) 如图3所示，被校仪表的内时钟输出和辅助输出(或同步信号)通过射颗电缆 分别与通信信号分析仪的信号输入、触发输入相连。如果输出时钟信号的标称幅度大于 800    mV,则应在信号输入口串接固定衰减器。

b)   设置通信信号分析仪的触发方式为外触发。适当调节通信信号分析仪的触发阈 值和取样密度控制。使被测信号波形清晰、稳定地显示在屏幕上。适当调节通信信号分 析仪的垂直偏转因数，使得被测信号波形在垂直方向占测量屏幕垂直刻度的80%。适

当调节通信信号分析仪水平偏转因数，使得显示的上升沿(或下降沿)在水平方向上占 据不小于2个刻度(格)。

c)  调用通信信号分析仪的抖动测量功能，直接读取抖动测量值，并将结果记入附 录 B 表 7 。

d)   改变被校仪表的内参考时钟频率，重复b) 、c),     获得其他频率下的内时钟信号 输出固有抖动。

6.2.8  时钟信号输出占空比

a) 如图3所示，被校仪表的内时钟输出和辅助输出(或同步信号)通过射频电缆 分别与通信信号分析仪的信号输入、外触发输入相连。如果输出信号的标称幅度大于 800    mV,则应在信号输入口串接固定衰减器。

b) 设置通信信号分析仪的触发方式为外触发。适当调节通信信号分析仪的触发阈

内时事信母

值和取样密度控制，使被测信号波形清晰稳定地显示在屏幕上。适当调节通信信号分析 仪的垂直偏转因数，使得被测信号波形在垂直方向占测量屏幕垂直刻度的80%。适当 调节通信信号分析仪水平偏转因数，使得显示的波形有一个或两个完整的周期。

c) 调用通信信号分析仅的占空比测量功能，直接读取波形的占空比，并将结果记 入附录B 表 8 中 。

d)   改变被校仪表的内参考时钟频率值。重复b) 、c),     获得其他频率下的时钟信号 输出占空比。

6.2.9 数据输出信号幅度

合成时钟源

数飘 输出

时钟 输出

信号输入

通信情号分析仪

PFG

触发检入

高速串行误码仪

图4  数据输出信号校准框图

a) 如图4所示，被校仪表的数据信号输出和时钟信号输出(或同步信号)通过射 频电缆分别与通信信号分析仪的信号输入、触发输入相连。如果输出信号的标称幅度大 于800mV,  则应在信号输入口串接固定衰减器。

b) 设置合成时钟源的内参考时钟频率为1.25GHz  (或根据技术说明书要求选取常 用频率点)。

c) 设置通信信号分析仪的触发方式为外触发。适当调节通信信号分析仪的触发阈 值和取样密度控制。使被测信号波形清晰、稳定地显示在屏幕上。适当调节通信信号分 析仪的垂直偏转因数。使得被测信号波形在垂直方向占测量屏幕垂直刻度的80%。

d) 调用通信信号分析仪的幅度测量功能，直接读取波形的幅度值。数据输出信号 幅度误差△按公式(2)计算，并将结果记入附录 B 表9中。如果连接中使用了固定衰 减器.则应扣除衰减的影响。

△=V-V 。                              (2)

式中：

V₈——被校仪表数据输出信号幅度标称值， mV;

V——通信信号分析仪显示的幅度实际值， mV.

c) 在被校仪表数据输出信号幅度可调范围内，按高、中、低原则分别设置不同的 数据输出信号幅度V (不少于3个校准点。其中包括最大值)。重复c)、d)。 获得不同 标称幅度的实际值和误差△。

6.2.10   数 据 输 出 信 号 幅 频 特 性

a) 如 图 4 所 示 ， 被 校 仪 表 的 数 据 输 出 和 时 钟 输 出 ( 或 同 步 信 号 ) 通 过 射 频 电 缆 分 别 与通信信号分析仪的信号输入、外触发输入相连，如果输出信号的标称幅度大于800 mV,    则应在信号输入口串接固定衰减器。

b) 设 置 被 校 仪 表 数 据 输 出 信 号 幅 度 为 某 一 固 定 值 。 设 置 通 信 信 号 分 析 仪 的 触 发 方 式为外触发 。 适当调节通信信号分析仅的触发阈值和取样密度控制 。 使被测信号波形清 晰 、 稳定地显示在屏幕上 。 适当调节通信信号分析仪的垂直偏转因数 。 使得被测信号波 形 在 垂 直 方 向 占 垂 直 刻 度 的 8 0 % 。

c)   调 用 通 信 信 号 分 析 仪 的 幅 度 测 量 功 能 ， 直 接 读 取 波 形 的 幅 度 值 ， 并 将 结 果 记 入

附 录 B  表 1 0 中 。 如 果 连 接 中 使 用 了 固 定 衰 减 器 ， 则 应 扣 除 衰 减 的 影 响 。

d) 改 变 被 校 仪 表 的 内 参 考 时 钟 频 率 。 重 复 b)、c)。  获 得 其 他 频 率 下 数 据 输 出 信 号

幅 度 。

6.2.11    数 据 输 出 信 号 上 升 、 下 降 时 间

a) 如 图 4 所 示 ， 被 校 仪 表 的 数 据 输 出 和 时 钟 输 出 ( 或 同 步 信 号 ) 通 过 射 频 电 缆 分 别 与 通 信 信 号 分 析 仅 的 信 号 输 入 、 外 触 发 输 入 相 连 ， 如 果 输 出 信 号 的 标 称 幅 度 大 于 800mV,     则 应 在 信 号 输 入 口 串 接 固 定 衰 减 器。

b)    设 置 被 校 仪 表 数 据 输 出 信 号 幅 度 为 某 一 固 定 值 。 设 置 通 信 信 号 分 析 仪 的 触 发 方 式为外触发 。 适当调节通信信号分析仪的触发阀值和取样密度控制 ， 使被测信号波形清 晰 、 稳定地显示在屏幕上 。 适当调节通信信号分析仪的垂直偏转因数 ， 使得被测信号波 形 在 垂 直 方 向 占 垂 直 刻 度 的 8 0 % 。 适 当 调 节 通 信 信 号 分 析 仪 水 平 偏 转 因 数 ， 使 得 显 示 的 上 升 沿 ( 或 下 降 沿 ) 占 据 不 小 于 2 个 刻 度 ( 格 ) 。

c) 调 用 通 信 信 号 分 析 仪 的 上 升 、 下 降 时 间 测 量 功 能 ， 并 定 义 上 下 限 的 阀 值 分 别 为 2 0 % 、 8 0 % , 直 接 读 取 波 形 的 上 升 、 下 降 时 间 ， 并 将 结 果 记 入 附 录B  表 1 1 中 。

d) 改 变 被 校 仪 表 的 内 参 考 时 钟 频 率 ， 重 复 b)、c),  获 得 其 他 频 率 下 数 据 输 出 信 号 上升 ， 下降时间。

6.2.12    数 据 输 出 信 号 眼 图 交 叉 点 百 分 比

a) 如 图 4 所 示 ， 被 校 仪 表 的 数 据 输 出 和 时 钟 输 出 ( 或 同 步 信 号 ) 通 过 射 顺 电 缆 分 别 与 通 信 信 号 分 析 仪 的 信 号 输 入 、 外 触 发 输 入 相 连 ， 如 果 输 出 信 号 的 标 称 幅 度 大 于 800    mV, 则 应 在 信 号 输 入 口 串 接 困 定 衰 减 器。

b)   设 置 被 校 仪 表 数 据 输 出 信 号 幅 度 为 某 一 固 定 值 ， 输 出 图 案 为 任 意 伪 随 机 序 列 。 设置通信信号分析仪的触发方式为外触发 。 适当调节通信信号分析仪的触发阀值和取样  密度控制 ， 使被测信号波形清晰 、 稳定地显示在屏幕上 。 适当调节通信信号分析仪的垂  直 偏 转 因 数 ， 使 得 显 示 的 波 形 占 垂 直 刻 度 的 8 0 % 。 适 当 调 节 通 信 信 号 分 析 仪 水 平 偏 转  因 数 ， 得 到 如 图 5 所 示 完 整 的 眼 图 。

c)   调 用 通 信 信 号 分 析 仅 的 眼 图 交 又 点 百 分 比 测 量 功 能 ， 直 接 读 取 眼 图 交 叉 点 百 分

比 值 。 并 将 结 果 记 入 附 录 B 表 1 2 中 。

d) 改 变 被 校 仪 表 的 内 参 考 时 钟 的 频 率 。 重 复 b)、c)。   获 得 其 他 频 率 下 数 据 输 出 信

号的眼图交叉点百分比值。

图 5  眼图

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括如下信息：

a) 标题：“校准证书”;

b) 实验室名称和地址：

e)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);

d)   证书唯一性标识(如编号)。每页及总页数的标识；

c)  客户的名称和地址；

f) 被校对象的捕述和明确标识；

g)   进行校准的日期，如果与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的 接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性及应用有关时。应对抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)   本次校准所用测量标准的测源性及有效性说明；

k) 校准环境的措述；

I)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明：

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o》校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)   未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所 决定的。因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

本规范推荐的复校时间间隔为1年。

附 录 A

高速串行误码仪  光接口

A.1  校准条件

A.1.1     光功率计

a)   工作波长；(800～1600) nm:

b) 动态范围；(+5~-70) dBm;

c)  最大允许误差：±5%。

A.1.2     可变光衰减器

a)  工作波长：(800～1600)nm;

b)  可调范围：(0～60) dB;

c)  分辨力：0.1 dB。

A.1.3     光反射测试仪

a)   工作波长：(1250~1600) nm;

b)  动态范围：大于50 dB;

c)  最大允许误差：±1 dB。

A.1.4  光谱分析仪

a)  工作波长：(800～1600)mm:

b)   最大允许误差；±0.1 nmt

c)  分辨力；优于0.1 nm。

A.1.5     通信信号分析仪

a) 模拟带宽：不低于20GHz; b)  提供 SDH/SONET,OTN,

e)  提供 SDH/SONET 、OTN、

光纤通道、以太网各标准速率的眼图模板；

光纤通道、以太网各标准速率的参考滤波器。

A.2  校准项目和校准方法

校准项目见表 A.1 校准项目表。

表 A.1 校准项日表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 平均发送光功率 |
| 2 | 消光比 |
| 3 | 眼图 |
| 4 | 发射机光谱特性 |
| 5 | 接收机灵敏度 |
| 6 | 接收机过载功率 |
| 7 | 接收机反射系数 |

A.2.1           平 均 发 送 光 功 率

a)    如  图A.1      所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG      和 光 接 口  发 送 部 分 间 使 用 被 校 仅 表 提 供 的 专 用 电 缆 连 接 、 以 使 数 据 信 号 、 时 钟 信 号 引 入 光 接 口 。 PPG   的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 的 最 高 工 作 速 率 。 并 设 定 发 送 图 案 为 任 意 一 种 伪  随 机 序 列 。 上 述 设 置 和 连 接 完 成 后 ， 光 接 口 可 产 生 特 定 速 率 和 特 定 图 案 的 光 调 制 信 号 ，

按 照 被 校 仪 表 说 明 的 要 求 开 启 光 源 开 关 ， 输 出 光 信 号 。

数据

PPG

光功率计

过钟

发送

光接口

高瑰中行误码仪

图 A.1    平 均 发 遇 光 功 率 校 准 框 图

b)  设 置 光 功 率 计 的 测 试 波 长 和 被 校 信 号 一 致 。 待 输 出 光 功 率 稳 定 后 ， 读 取 光 功 率

计 指 示 的 功 率 值 。

A.2.2           信 号 眼 图

a)    如  图A.2      所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG      和 光 接 口

发 送 部 分 间 使 用 被 校 仅 表 提 供 的 专 用 电 缆 连 接 ， 以 使 数 据 信 号 、 时 钟 信 号 引 入 光 接 口 。

PPG    的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 接 近 最 高 工 作 速 率 的SONET/SDH,OTN,                            光  纤

通 道 、 以 太 网 标 准 速 率 ， 并 设 定 发 送 图 案 为 任 意 一 种 伪 随 机 序 列 。 上 述 设 置 和 连 接 完 成 后 ， 光 接 口 可 产 生 特 定 速 率 和 特 定 图 案 的 光 调 制 信 号 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求

开 启 光 源 开 关 ， 输 出 光 信 号 。

数

滤被器

光楼口

高速串行溪码仪

可变光衰 减器

通伯信号分析仪

光电变 换器

示被器

触 发

发送

rpo

图 A.2    消 光 比 和 眼 图 校 准 框 图

b)    调 整 可 变 光 衰 减 器 衰 减 量 ， 使 得 输 入 通 信 信 号 分 析 仪 的 光 功 率 在 其 测 试 的 正 常 范 围 内 。 对 通 信 信 号 分 析 仪 的 滤 波 器 、 触 发 源 进 行 适 当 设 置 ， 滤 波 器 的 设 置 应 与 被 测 信

号 速 率 相 匹 配 ， 触 发 源 的 设 置 应 确 保 通 信 信 号 分 析 仪 获 得 稳 定 显 示 的 眼 图 。

c)    当 通 信 信 号 分 析 仪 显 示 稳 定 的 眼 图 时 ， 在 通 信 信 号 分 析 仪 上 选 择 被 测 信 号 的 标

准 眼 图 模 板 ， 与 被 测 信 号 进 行 比 较 。

A.2.3     信 号 消 光 比

a)    如  图A.2      所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG      和 光 接  口

发 送 部 分 间 使 用 被 校 仅 表 提 供 的 专 用 电 缆 连 接 、 以 使 数 据 信 号 、 时 钟 信 号 引 入 光 接 口 。

PPG  的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 接 近 最 高 工 作 速 率 的SONET/SDH 、OTN,                光 纤

通道 、 以太网标准速率 。 并设定发送图案为任意一种伪随机序列 。 上述设置和连接完成 后 ， 光接口可产生特定速率和特定图案的光调制信号 。 按照被校仪表使用说明书的要求

开启光源开关 ， 输出光信号。

b)   调 整 可 变 光 衰 减 器 衰 减 量 ， 使 得 输 入 通 信 信 号 分 析 仅 的 光 功 率 在 其 测 试 的 正 常 范围内 。 对通信信号分析仪的滤波器 、 触发源进行适当设置 ， 滤波器的设置应与被测信

号速率相匹配，触发源的设置应确保通信信号分析仪获得稳定显示的眼图。

c) 当 通 信 信 号 分 析 仪 显 示 稳 定 的 眼 图 后 ， 应 按 照 通 信 信 号 分 析 仪 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 首先进行黑电平或消光比校准 ， 然后在校准时的状态下开启消光比测量功能 ， 并读

取测量结果。

A.2.4        信 号 光 谱 特 性

a)    如 图A.3    所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG   和 光 接 口  发送部分间使用被校仪表提供的专用电缆连接 、 以使数据信号 、 时钟信号引入光接口 。 PPG  的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 的 最 高 工 作 速 率 。 并 设 定 发 送 图 案 为 任 意 一 种 伪  随机序列 。 上述设置和连接完成后 ， 光接口可产生特定速率和特定图案的光调制信号 。

按照被校仪表说明的要求开启光源开关 ， 输出光信号。

[

rro  钟   发送

光接口

高速串行误码仪

可变光衰 减器

光谱分析仪

图 A.3  光谐特性校准框图

b) 调 整 光 谱 分 析 仪 参 数 ， 从 光 谱 分 析 仪 上 分 别 读 取 中 心 波 长 ， 以 及 均 方 根 谱 宽

(对于多纵模激光器)、 — 20 dB 谱 宽 和 边 模 抑 制 比 ( 对 于 单 纵 模 激 光 器 ) , A.2.5   接收机灵敏度

a)    如 图 A.4    所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG   和 光 接 口  发送部分间使用被校仅表提供的专用电缆连接 。 以使数据信号 、 时钟信号引入光接口 ， PPG   的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 的 最 高 工 作 速 率 ， 并 设 定 发 送 图 案 为 任 意 一 种 伪

随机序列 。 上述设置和连接完成后 ， 光接口可产生特定速率和特定图案的光测制信号。

b)   按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 。 在 ED  和 光 接 口 接 收 部 分 间 使 用 被 校 仪 表 提 供 的 专 用 电 缆 连 接 ， 以 使 数 据 信 号 、 时 钟 信 号 引 入 ED。ED    的 工 作 速 率 、 测 试 图 案 和

PPG   的 设 置 一 致 。

一 [

PPG  时钟

充接口

接收

高速串行误码仪

光功率计

可变光衰

减器

ED        博

发送

图 A.4     接收机灵敏度校准框图

c)   按 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 开 启 光 源 开 关 ， 输 出 光 信 号 ， 调 整 可 变 光 衰 减 器 衰减量，光接口接收部分应无信号丢失告警。启动 ED  误 码 测 量 功 能 ， 观 察 ED 显 示 的 比 特 误 码 测 量 值 。 当 ED  显 示 的 比 特 误 码 测 试 值 为 零 时 ， 可 以 确 认 光 接 口 处 于 正 常 工 作 状态 。

d)   逐 渐 增 加 可 变 光 衰 减 器 衰 减 量 ， 同 时 观 察 ED   显 示 的 比 特 误 码 测 量 值 。 当 ED  显 示 测 量 到 比 特 误 码 ， 且 显 示 的 比 特 误 码 率 在 1 0 ”量 级 时 ， 则 停 止 衰 减 量 的 调 整 。 重 启 ED  的 误 码 测 量 开 关 ， 并 观 察 一 定 时 间 。 当 显 示 的 比 特 误 码 率 稳 定 时 ， 记 下 该 比 特 误

码率值以及可变光衰减器的衰减量。

e)   逐 渐 减 少 可 变 光 衰 减 器 衰 减 量 ， 同 时 观 察ED   显 示 的 比 特 误 码 率 测 量 值 。 当 ED  显示的比特误码率在10 - *量级时，则停止衰减量的调整。重启 ED  的 误 码 测 量 开 关 ， 并 观察一定时间 。 当显示的比特误码率稳定时 ， 记下该比特误码率和可变光衰减器的衰

减 量 。

f)    继 续 逐 渐 减 少 可 变 光 衰 减 器 衰 减 量 ， 同 时 观 察 ED   显 示 的 比 特 误 码 率 测 量 值 。 当 ED  显示的比特误码率在10 - ”量级时，则停止衰减量的调整。重启 ED  的 误 码 测 量 开  关 ， 并观察一定时间 。 当显示的比特误码率稳定时 ， 记下该比特误码率和可变光衰减器

的衰减量 。

g)   将 光 纤 和 被 校 仪 表 光 接 口 的 输 入 端 断 开 。 和 光 功 率 计 相 连 。 设 置 光 功 率 计 的 测 试 波 长 和 被 测 信 号 一 致 。 调 整 可 变 光 衰 减 器 的 衰 减 量 分 别 为 步 骤 d)、e)、f)   中 记 录 的

数值时 。 分别读取并记录光功率计显示的功率值。

h)   通 过 最 小 二 乘 法 拟 合 ， 获 得 一 条 纵 坐 标 、 横 坐 标 分 别 为 比 特 误 码 率 、 光 功 率 的 直线，经外推法延长直线，获得规定误码率(如1×10~¹”、1×10~H)  所 对 应 输 入 光 功 率 。 作为接收机灵敏度。

A.2.6         接 收 机 过 载 功 率

a)   如 图 A.4     所 示 连 接 仪 表 。 按 照 被 校 仪 表 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 在 PPG   和 光 接 口  发送部分间使用被校仪表提供的专用电缆连接 。 以使数据信号 、 时钟信号引入光接口 ， PPG  的 工 作 速 率 设 置 为 所 连 接 光 接 口 的 最 高 工 作 速 率 ， 并 设 定 发 送 图 案 为 任 意 一 种 伪  随机序列 。 上述设置和连接完成后 ， 光接口可产生特定速率和特定图案的光调制信号。

b) 按照被校仪表使用说明书的要求，在 ED 和光接口接收部分间使用被校仪表提 供的专用电缆连接、以使数据信号，时钟信号引入ED 。ED   的工作速率、测试图案和 PPG 的设置 一 致。

c)  按照被校仪表使用说明书的要求开启光源开关，输出光信号。设置光功率计的 测试波长和被测信号一致，将光纤和光功率计相连。调整可变光衰减器。同时观察光功 率计读数的变化。当光功率计指示光功率值达到指标规定的接收机过载功率时，停止调 整可变光衰减器。

d) 将光纤接入被校仪表光接口的输入口，启动 ED 误码测量功能，观察 ED 显 示 的比特误码测量值。 一旦ED 显示的比特误码测试值为零时，可以确认光接口处于正常 工作状态，步骤 c)   中光功率计指示的光功率为接收机过载功率。

c)  若 ED 显示的比特误码测试值不为零，则逐渐增大可变光衰减器的衰减量，直 到 ED 显示的比特误码测试值为零。将光纤和被校仪表光接口的输入端断开，和光功率 计相连。设置光功率计的测试波长和被测信号一致，读取并记录光功率计显示的功率 值，该功率值为接收机过载功率。

A.2.7       接收机反射系数

a)   如 图 A.5  所示连接仪表。

按收

充排口

高速串行误码仪

光反射测试收

图 A.5  接收机反射系数校准框图

b)  按照光反射测试仪使用说明书要求，在测试波长上对仅表进行校准。

c) 用测试光纤连接被校仪表光输入口和光反射测试仪，从光反射测试仪上得到光 接口反射系数。

附录 B

高速串行误码仪校准原始记录格式

记录(证书》号：

| 委托方 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  | 标难器名称 |  |  |
| 样品型号 |  |  | 标难器型号 |  |  |
| 样品等级 |  |  | 标准器编号 |  |  |
| 样品规格 |  |  | 标准器证书号 |  |  |
| 制造厂商 |  |  | 证书有效期 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 标准器状况 |  |  |
| 技术依据 |  |  | 试验地点 |  |  |
| 温度 |  |  | 相对湿度 |  |  |
| 表1 自环测试的基本设置 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 结果 |  |

| 1 |  | 取消时钟丢失测试 |  | 口通过 口失败 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 取消PLL锁相环测试 |  | 口通过 口失败 |  |
| 3 |  | 取消同步丢失测试 |  | 口通过 口失败 |  |
| 4 |  | 无告警插入误码测试 |  | 口通过 □失败 |  |
| 5 |  | 阈值余量测试 |  | 口通过 口失败 |  |
| 6 |  | PPG廷迟设置测试 |  | □通过 口失败 |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |
| 检定员 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 |
| 核验员 |  |  | 有效期至 |  | 年 月 日 |

共 5 页   第 1 页

UF      1498-2014

| 表2 误码自由测试的设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 结果 |  |
| 1 | 误码自由测试 | 口通过 口失败 |  |
| 2 | 误码自由测试(Barst) | 口通过 | 口失败 |
| 3 | 误码自由测试(PRES Burst) | 口通过 口失败 |  |
| 4 | 误码自由测试(PRBS11) | 口通过 口失败 |  |
| 5 | 误码自由测试(PRBS 15) | 口通过 口失败 |  |
| 6 | 误码自由测试(PRBS20) | 口通过 口失败 |  |
| 7 | 误码自由测试(PRBS 23) | 口遍过 口失败 |  |
| 8 | 误码自由测试(PRBS31) | 口通过 口失败 |  |
| 9 | 误码自由测试(PRBS7) | 口通过 口失败 |  |
| 10 | 误码白由测试(PKBS9) | 口通过 口失败 |  |

| 11 | 误码自由测试(PRGMBurst) | 口通过 □失败 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 误码自由测试(PRGM max length) | 口通过 口失败 |
| 13 | 误码自由测试(PRGM NEG logic) | 口通过 口失败 |

共 5 页 第 2 页

F   1498-2014

| 表3 附加误码率和测量误码率匹配测试的设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 |  | 结果 |
| 1 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-¹) |  | 口通过 口失败 |
| 2 | 对加误码率和测量误码率四配测试(E-) |  | 口通过 口失败 |
| 3 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-²) |  | 口通过 口失败 |
| 4 | 附加误研率和测量误码率匹配测试(E-*) |  | 口通过 口失败 |
| 5 | 附加误码率和测量误码率四配测试(E=) |  | 口通过 口失败 |
| 6 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-*) |  | 口通过 口失败 |
| 7 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(E-*) |  | 口通过 口失败 |
| 8 | 附加误码率和测量误码率匹配测试(single) |  | 口通过 口失败 |
| 表4 内参考时仲频率 |  |  |  |
| 标称值/MHz |  | 测量值/MHz |  |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |

| 2.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |
| 7000 |  |  |  |
| 9.000 |  |  |  |
| 12500 |  |  |  |
| 表5 内时钟信号上升，下降时间 |  |  |  |
| 顿率/MHz | 上升时间/ps |  | 下降时间/ps |
| 200 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |
| 3.000 |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |
| 7000 |  |  |  |
| 9000 |  |  |  |
| 12500 |  |  |  |

共  5 页    第 3 页

F   1498-2014

| 表6 时钟信号输出幅频特性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 顿率/MHx | 标称值/Vm | 测量值/V |
| 100 | 0.5 |  |
| 500 | 0.5 |  |
| 800 | 0.5 |  |
| 1000 | 0.5 |  |
| 3.000 | 0.5 |  |
| 5000 | 0.5 |  |
| 7.000 | 0.5 |  |
| 9000 | 0.5 |  |
| 12500 | 0.5 |  |
| 表7 时钟信号输出固有抖动 |  |  |
| 顺率/MHz | 输出固有抖动/ps |  |
| 100 |  |  |
| 500 |  |  |
| 800 |  |  |

| 1.000 |  |
| --- | --- |
| 3.000 |  |
| 5000 |  |
| 7.000 |  |
| 9.000 |  |
| 12500 |  |
| 表8 时钟信号输出占空比 |  |
| 顿率/MHz | 占空比/% |
| 100 |  |
| 500 |  |
| 800 |  |
| 1000 |  |
| 3.000 |  |
| 5.000 |  |
| 100 |  |
| 9000 |  |
| 12500 |  |

共 5 页    第 4 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/435020340120011041