中华人民共和国地方计量技术规范

JJF(冀) 3013—2021

超声理疗仪校准规范

Calibration Specification for

Ultrasonic Physiotherapy Instrument

2021-04-16 发布	2021-05-16 实施

河北省市场监督管理局

发 布

JJF(冀) 3013-2021

超声理疗仪校准规范

JJF(冀) 3013—2021

Calibration Specification for

Ultrasonic Physiotherapy Instrument

归 口 单 位 ： 河北省市场监督管理局

起 草 单 位 ： 河北省计量监督检测研究院

北京市计量检测科学研究院

天津市计量监督检测科学研究院

本规范委托河北省计量监督检测研究院负责解释

JJF(冀) 3013-2021

本规范主要起草人：

李文博	(河北省计量监督检测研究院)

蒋君杰	(天津市计量监督检测科学研究院)

范培蕾	（北京市计量检测科学研究院

丁	猛	(河北省计量监督检测研究院)

参加起草人：

徐树兴	(河北省计量监督检测研究院)

赵	特	(河北省计量监督检测研究院)

郝	蒙	(河北省计量监督检测研究院)

刘	辉	(河北省计量监督检测研究院)

JJF(冀) 3013-2021

目	录

引 言 ................................................................................................................................. 	（II）

1 范围 ................................................................................................................................ 	（1）

2 引用文件 ........................................................................................................................ 	（1）

3 术语和计量单位 ............................................................................................................ 	（1）

3.1 输出功率 output power............................................................................................... 	（1）

3.2 有效辐射面积 effective radiating area ....................................................................... 	（1）

3.3 有效声强 effective intensity ....................................................................................... 	（1）

3.4 声工作频率 acoustic-working frequency ................................................................... 	（2）

3.5 波束不均匀性系数 beam non-uniformity ratio ......................................................... 	（2）

4 概述 ................................................................................................................................ 	（2）

5 计量特性 ........................................................................................................................ 	（2）

5.1 超声输出功率 ............................................................................................................. 	（2）

5.2 有效辐射面积 ............................................................................................................. 	（2）

5.3 有效声强 ..................................................................................................................... 	（2）

5.4 声工作频率 ................................................................................................................. 	（2）

5.5 波束不均匀性系数 ..................................................................................................... 	（2）

6 校准条件 ........................................................................................................................ 	（2）

6.1 环境条件 ..................................................................................................................... 	（2）

6.2 测量标准及辅助设备 ................................................................................................. 	（3）

7 校准项目与校准方法 .................................................................................................... 	（3）

7.1 校准项目 ..................................................................................................................... 	（3）

7.2 校准方法 ..................................................................................................................... 	（4）

8 校准结果表达 ................................................................................................................ 	（7）

9 复校时间间隔 ................................................................................................................ 	（7）

附录 A ................................................................................................................................ 	（8）

附录 B ................................................................................................................................ 	（9）

附录 C .............................................................................................................................. 	（11）

附录 D .............................................................................................................................. 	（13）

I

JJF(冀) 3013-2021

引	言

本规范依据国家计量技术规范 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF

1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

编制。

本规范为首次发布。

II

JJF 冀) 3013-2021

超声理疗仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围 0.5MHz～5MHz、由平面圆形超声换能器产生连续波或准连

续波超声能量的超声理疗设备，本规范不适用于有效声强大于 3W/cm2 以上或采用聚焦

超声波的设备。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1034 声学计量名词术语及定义

GB/T 7966-2009 声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求

YY/T 1090-2018 超声理疗设备

YY/T 0750-2018 超声 理疗设备 0.5MHz～5MHz 频率范围内声场要求和测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 输出功率 output power

在额定电压条件下，超声理疗设备的治疗头在连续波模式下向近似为自由场的特定

媒质中辐射的时间平均超声功率，较适宜的媒质是水，单位为瓦（W）。

3.2 有效辐射面积 effective radiating area

在距治疗头前端面 0.3cm 处确定的波束横截面积𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (0.3)，与由式（1）给出的无

量纲因子𝐹𝐹ac 的乘积，单位为平方厘米（cm2）。

𝐹𝐹ac = 1.333	（1）

注：在此使用转换系数 Ｆａｃ 是为了在治疗头附近推导出包含 １００％的总均方声压的面积。

3.3 有效声强 effective intensity

根据输出功率和有效辐射面积的测量值计算有效声强，单位为瓦每平方厘米

（W/cm2）。

1

JJF(冀) 3013-2021

3.4 声工作频率 acoustic-working frequency

水听器置于声场中空间峰值时间峰值位置时，观测其输出信号的频率，单位为兆赫

兹（MHz）。

3.5 波束不均匀性系数 beam non-uniformity ratio

最大有效值声压的平方与有效值声压平方的空间平均比值。

4 概述

超声理疗设备是利用超声波作用于人体产生的热效应和空化效应，来达到理疗或治

疗的目的。这类设备由高频电功率发生器和通常被称为应用头的手持式治疗头构成。治

疗头包含一个通常采用圆片形压电材料的换能器，将电能转换成超声波，治疗头常设计

成与人体接触。

5 计量特性

5.1 超声输出功率

功率指示值与实际测量值的偏差不得超过±20%。

5.2 有效辐射面积

有效辐射面积的偏差应不超过标称值的±20%。

5.3 有效声强

与额定输出功率标称值相同的设备设置状态下的有效声强偏差应不超过标称值的

±30%。

5.4 声工作频率

声工作频率的偏差应不超过标称值的±10%。

5.5 波束不均匀性系数

所有治疗头或附加头的绝对最大波束不均匀系数应不超过标称值，同时应不超过

8.0。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：10℃～30℃；

相对湿度：30%～80%。

2

JJF 冀) 3013-2021

6.2 测量标准及辅助设备

6.2.1 瓦级超声功率计

采用辐射力原理，主要由测力传感器和反射靶、消声水槽等构成的测量系统，测量

超声场中的辐射力，频率响应范围为（0.5～10）MHz，按力声转换公式得出相应的平

均超声功率，主要性能指标如下：

1）超声功率测量范围：（0.5～20）W；

2）最大允许误差：±10%。

6.2.2 医用超声声场测量系统

医用超声声场测量系统主要采用水听器法测量医用超声声场特性，系统主要由三维

扫描定位系统、水槽、水听器、示波器以及数据采样和处理部分组成，系统结构如图 1

所示。水槽有足够大的空间，可满足超声换能器和水听器之间的相对移动，在移动中，

水听器能定位在声场中的任何位置，主要性能指标如下：

1）水听器定位系统的定位误差不超过 50μm；

2）水听器定位系统的定位重复性不超过 50μm；

3）水听器的自由场（电压）灵敏度级一般不低于-270dB（0dB 参考值为 1V/μPa）；

4）水听器自由场（电压）灵敏度级的频率响应，即在水听器使用频率范围内的自

由场（电压）灵敏度级与参考频率的灵敏度级相比一般不超过±4.0dB。

图 1 医用超声声场测量系统结构示意图

7 校准项目与校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表 1。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/456010150200010045