# 试验一 超声波探伤仪性能及探头和仪器综合性能测试一、目的

- 把握超声波探伤仪性能测试方法。

- 把握探头和仪器综合性能测试方法。

二、内容1.测定超声波探伤仪的水平线性。

2.测定超声波探伤仪的垂直线性和功态范围。

3 测定超声波探伤仪和探头的组合灵敏度。

4.测定超声波探伤仪和探头的始波宽度。

5 测定超声波探伤仪和探头的组合区分力。

三、设备1.仪器 A 型超声波脉冲探伤仪。

2.探头 2.5P20Z 、5P14Z；25P13X13K1、K1.5 或 K2 等。

- 试块 CS-1-5 , CSK-1A (ⅡW 试块)。

# 四、提示

  - 水平线性、重直线性和动态范围是探伤仪的单独性质指标， 与探头无关。水平线性良好时，可依据反射体回波前沿的位置确

定反射体相对于超声波入射点的位置(声程、深度、水平距离)， 垂直线性良好时，反射体的回波高度与探头接收的声压成正比， 回波高度可用荧光屏垂直刻度的百分数(%)来表示，能够实现缺陷按回波高度百分数定量。动态范围大，在示波屏上可分辩的回波幅度范围也大，因而可分辩的缺陷的当量大小范围也大。

  - 灵敏度余量，始波宽度，分辩力是超声探伤系统(探头、探伤仪、电缆等)的综合性能。灵敏度余量越高，探测远距离、小缺陷的力量可能越高；始波宽度越小，探测近距离缺陷的力量可能越强；区分力越高，区分横向或深度方向相距最近的两个相邻缺陷的力量就越强。

  - 国家行业标准 JB/T10061、JB/T10062 中规定了上述性能的测量方法。本试验只验做其中一局部内容。

# 五、方法与记录

- 水平线性测量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/458001047011006023