# 农产品质量安全检验检测站建设项目仪器采购选型方案仪器采购选型方案A 包

A1气相色谱仪1台

1、技术指标要求：

1.1该仪器务必具有先进的电子流量操纵系统的高性能气相色谱仪，可同时安装毛细管柱与填充柱。在同一台仪器上能够同时装载3个进样单元与4个检测器。配有微机工作站用于色谱仪的操纵与色谱数

据的处理。

1.2柱箱容积：15.7dm³

1.2.1操作温度：最高420℃,最低室温+10℃(使用液态二氧化

碳时达到-50℃)

1.2.2温度程序操纵

1.2.2.1升温速率：±250℃/min

*1.2.2.2程序升温的阶数：20阶(可用降温程序)

1.2.2.3控温准确性：设定值(K)  的±1%(可0.01℃校准)

1.2.2.4冷却速度：从300℃降到50℃小于6min(室温25℃时)

1.2.3具有柱箱温度的自动保护功能

1.2.4键盘设定程序升温

1.3色谱柱系统

1.3.1柱箱内可更换色谱柱

1.3.1.1可安装不锈钢与玻璃填充柱

1.3.1.2可安装熔融石英毛细管柱

1.3.2流路系统

1.3.2.1双柱双流路系统

1.3.2.2两个柱流量操纵系统均使用先进的流量操纵单元

1.3.2.3具有室温补偿与自动环境补偿功能*1.3.2.4具有恒定的线速度操纵功能

*1.4能同时安装三个独立控温的进样单元

1.4.1最高温度：420℃

1.4.2升温设定：1℃步

1.4.3进样单元种类：双填充柱、单填充柱、分流/不分流

1.5载气流量操纵口

1.5.1填充，双用

1.5.1.1程序段数：7段

*1.5.1.2流量设定范围：0～100ml/min

1.5.1.3程序比率设定范围：-400～400ml/min

1.5.1.4校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量

1.5.2毛细管,分流/无分流用

1.5.2.1分流/无分流方式

1.5.2.1.1压力设定范围：0～970kPa

1.5.2.1.2程序段数：7段(可用降压程序)

1.5.2.1.3程序比率设定范围：-400～400kPa/min

1.5.2.1.4分流比设定范围：0～9999.9

1.5.2.1.5全流量设定范围：0～1200ml/min

1.5.2.1.6校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度(只

限毛细管柱时)

1.5.2.2直接进样压力方式

1.5.2.2.1压力设定范围：0～970kPa

1.5.2.2.2程序段数：7段

1.5.2.2.3程序比率设定范围：-400～400kPa/min

1.5.2.3直接进样流量方式

1.5.2.3.1流量设定范围：0～1200ml/min

1.5.2.3.2程序段数：7段

1.5.2.3.3程序比率设定范围：-400～400ml/min

1.5.2.3.4校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度(只

限毛细管柱时)

*1.6检测器：可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体

由手动压力操纵系统操纵

1.6.1电子捕获检测器(ECD)

1.6.1.1最高使用温度：400°C

1.6.1.2检测限：0.lpg/s(γ-BHC)

1.6.1.3动态范围：104

1.6.2火焰光度检测器(FPD)工工

1.6.2.1最高使用温度：400°C

1.6.2.2检测限：P:0.5pgP/s        (磷酸三丁酯)S:8pgS/s       (十二烷硫醇)

1.6.2.3动态范围：P10⁴S10³

1.7色谱数据处理系统

*1.7.1工作站：基于MS-WindowsNT4.0/2000的软件，中英文，

数据传输速率为250Hz(4ms)

1.7.1.1可同时操纵四台GC

1.7.1.2可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

1.7.1.3满足GLP/GMP 的需要：事件追踪，软件有效性，安全性，

Part11适用性(选购)

1.7.1.4满足网络化的要求

1.7.2计算机：Intel   Pentium   IV    3.0G   HzRAM 2G

HD≥160G

CD-ROM80X

标准键盘≥104keys

鼠标3键

1.7.3显示器：19”液显

1.7.4激光打印机：HPA4

1.8每台仪器需配下列备件与消耗品

1.8.1启动包1套

1.8.2交联熔融石英毛细管柱(每种一根)

SE-54                   30m×0.32mm×0.25mm

0V-1730m×0.32mm×0.25mm

PEG-20M            30m×0.32mm×0.25mm

1.8.3空填充柱

不锈钢玻璃

ID     3mm×2mDC                                                                   ID     3mm×2m       1pc

ID3mm×3m      1pc                        ID3mm×3m      lpc

1.8.5其它保证仪器正常运转与日常保护的附件、连接线、电缆

1.9液体自动进样器AOC-20i

1.9.1可自动分析样品数：6(标准),12(选购),150(AOC-20s)

1.9.2进样体积：用10μl  注射器以0.1μl  步进，可进样0.1-8

μl,用50μl  注射器以0.5μ1步进，可进样0.5-40μ1,用250μl  注

射器以2.5μ1步进，可进样2.5-200μl

1.9.3进样重现性：≤0.5%

2、*随机资料：中文操作手册

3、备注：主机+工作站+ECD+FPD

带*指标为重要技术指标，竞标单位务必满足。

A2原子汲取分光光度计1台

技术指标要求：

1、分光系统

波长范围：190nm-900nm

单色器：消象差C-T型单色器

*光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm(五档可选)

波长准确度：±0.25nm

波长重复性：0.15nm

基线漂移：0.005A/30min

# 2、火焰分析

特征浓度(Cu):0.03ug/ml/1%

检出限(Cu):0.006ug/ml

燃烧器：金属钛燃烧器

紧密度：RSD≤1%

喷雾器：高效玻璃雾化器

雾化室：耐腐蚀材料雾化室

位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

安全措施：具有多种自动安全保护功能

# 3、石墨炉分析

特征量(Cd):0.5×10-12g

检出限(Cd):1×10-12g

精密度：RSD≤3%

*加热温度范围：室温-2650℃

加热控温方式：干燥灰化阶段功率操纵方式、原子化阶段使用光控最

大功率方式

加热条件设定：最多9个程序，斜坡升温，阶梯升温，最大功率升温.

*使用横向加热石墨炉的原子汲取法。

4、数据处理

测量方式：火焰法、石墨炉法、氢化物发生-原子汲取法，

浓度计算方式：标准曲线法、标准加入法、内插法

5、配置：原子汲取分光光度计主机1台、无噪音空气压缩机1台、工作站(软件，清华同方超扬V210,CPU3.0G,内存256M,硬盘80G,17液晶显示器。HP1020激光打印机。)、抽气装置(抽油烟机)压力表、

乙炔、氩气钢瓶带减压阀各一套，加配11支元素灯。

带*指标为重要技术指标，竞标单位务必满足。

A3    可见/紫外分光光度计1台

1、技术指标要求：

波长范围：190—1100nm

波长准确度：±0.3nm(自动校准波长)

波长重复性：0.2nm

光谱带宽：0.5,1.0,2.0,5.0nm

光度系统:双光束比例监测

光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.004Abs(0.5-1.0Abs)

±0.3%T(0-100%T)

光度重复性：±0.001Abs(0-0.5Abs)

杂散光：0.3%T

基线平直度：±0.002Abs

漂移：0.001Abs/H

噪声：0.0005Abs

检测器：硅光二极管

分光器：进口全息光栅

光源：插座型进口长寿命氘灯及长寿命钨灯(更换灯后均无须

调整)

# 2、软件系统：

1)光度测量：对1-10个波长进行测量并按设定的公式进行数

学计算，还可计算平均值及四则运算结果；

2)光谱扫描：按设定的波长范围进行吸光度或者透过率的谱图

扫描并可进行峰值检出、导数光谱、谱图运算等各类数据处理；

3)定量计算：单波长、双波长、三波长及微分定量。多达20

点的1-4次工作曲线回归，对吸光度非线性样品也可实现准确测定；

4)时间扫描：记录1-10个波长处样品随时间变化的光谱曲线并进行各类数据处理，如峰值检出、谱线微分、谱线运算等。结果输出：数据文件与参数文件存取；测量结果可输出至其它文档编辑

器或者电子表格，用以生成测量报告。

# 3、仪器配置：

1)TU-1810SPC主机

2)品牌电脑(联想)扬天酷睿双核2G250G19宽屏液晶，打

印机惠普A4幅面

A4可见分光光度计1台

技术指标要求：

波长准确性：±2nm

波长重复性：1nm

光谱带宽：4nm

透色比准确度：±0.5%T

透色比重复性：0.2%T

透色比范围：0.0-125%T

吸光度范围：-0.031-2.5A

浓度显示范围：0-1999

杂散光：0.5%T@360nm

稳固性：±0.003A/小时

RS232通讯；有打印机；

支持分析软件：支持微机处理技术，自动调0%,调100%,无误差

T/A转换；浓度直读功能进口钨灯。

A5火焰分光光度计1台

技术指标要求：

测定范围：K:0.0~9.9mmol/L;Na:0.0~199       mmol/L

重复性：CV不大于2%;

线性误差：不大于5%;

数显，内置RS232接口。

配置：主机、空气压缩机，气油气化罐及附件；

A6电导率仪1台

技术指标要求：

1、电导

量程：0.00～19.99μs/cm20.0～199.9μs/cm

200～1999μs/cm2.00～19.99ms/cm

20.0～199.9ms/cm

分辨率：0.01.0.1(μs/cm)      0.01.0.1ms/cm

## 2、TDS:

量程：0.00-9.99、10.0-99.9、100-999ppm

1.0-9.99、10.0-99.9ppt(依具TDS系数，最高可

测至200ppt)

分辨率：0.01、0.1、1(ppm),   0.01、0.1(ppt),

精度：全刻度的±1%

# 3、温度

量程：0.0～80.0℃

分辨率：0.1℃

精度：±0.1℃

温度补偿：手动/自动(0～80℃)

温度补偿系数：0.0～10.0%/℃

电导池常数：0.1,1.0,10.0可选

输入：6针插头

参考温度：15.0.～30.0℃

显示：双排显示

电源：9VDC 稳压电源，200mA(120/220VAC)

尺寸：单机23*18*6cm

配置：标准配置

A7阿贝折光仪1台

技术指标要求：

折射率：1.3000~1.7000nD

准确度：±0.0002

A8果实硬度计1台

技术指标要求：

用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度，用以判定

水果的成熟程度。

A9定氮仪1台

技术指标要求：

蒸馏速度：25ml/min,

电源：220(V)±10%,50HZ;

额定功率：1.2KVA;

外形尺寸：300×395×720mm3;

重量：27kg;

配置：定氮仪+20孔控温式铝锭消化炉及消煮管支架+50只配

套消煮管及弯颈漏斗。

A10粗脂肪测定仪1台

技术指标要求：

测定范围：粗脂肪量在≥0.5%范围内的粮食、饲料、油料及各

类油脂制品。

精度：相对差≤3%,平行差≤0.3%;

测试时间：2～5小时(回流速度120滴/分钟，冷却水温度≤

30℃);

电源：220(V)±10%,50HZ;

功率：300W、500W;

温度：室温～100℃±1℃(任意调节)

配置：标准配置

A11粗纤维测定仪1台

技术指标要求：

测试范围：各类粮食、饲料及其他农副产品的粗纤维含量。

测试精度：≤0.2%,相对差≤4%,

平行差≤0.2%,

测试时间：2小时；

电源：200(V)±10%,50HZ;

额定功率：2KW;

外形尺寸：560×520×670mm3;

重量：30kg;

配置：标准配置

A12台式烘箱1台

技术指标要求：

控温范围：RT+10-300℃

恒温波动度：±3℃(满量程)

温度分辨率：0.1℃

输入功率：2050W

容积：136L

内胆尺寸：550×450×550mm

定时范围：1-9999min

微电脑控温，数字显示，镜面不锈钢内胆，独立限温报警系统，

高性能热风循环系统。

A13电热恒温干燥箱1台

技术指标要求：

控温范围：RT+10-250℃

电源电压：200V         50Hz2100W

恒温波动度：±1℃控温精度：±1%

内胆尺寸：450×400×450

定时范围：1-9999min

功率：1100W

微电脑控温，数字显示，不锈钢内胆，带观察窗。具有控温保

护，带有定时功能，控温精确可靠。

另配玻璃温度计一支。

A14超低温冰柜1台

技术指标要求：

温度：-20～-40℃,容积：225L

用途：低温储存鲜样

A15冰柜2台

技术指标要求：

容量：200L

用途：储存标准试剂、样品

A16组织匀浆机1台

技术指标要求：

负载转速：10000-12000rpm

输入功率：200W

A17植物粉粹机1台

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478112014015006033