# 有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性校准规范

# 1 范围

本规范适用于对有机太阳电池和染料敏化太阳电池在室内模拟太阳光源下的电流- 电

压特性校准。在自然太阳光源下的校准可参照本规范执行。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

ISO/IEC  17025  检 测 及 校 准 实 验 室 能 力 通 用 要 求（General  requirements  for the competence of testing and calibration laboratories）

GB/T 2297  太阳光伏能源系统术语

IEC 60891    光伏器件  测定 I-V 特性的温度和辐照度校正方法用程序（Photovoltaic devices-Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics）

IEC 60904- 1     光伏器件 第 1 部 分 ：光伏 电流- 电压特性 的测量（Photovoltaic devices-Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics）

IEC 60904-2    光伏器件 第 2 部分：参考太阳能器件的要求（Photovoltaic devices-Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices）

IEC 60904-4  光伏器件 第 4 部分：参考太阳能装置建立校准溯源性的程序(Photovoltaic devices-Part  4:  Photovoltaic  reference   devices   -   Procedures   for   establishing   calibration traceability)

IEC 60904-7    光伏器件 第 7 部分：光伏器件测量的光谱失配修正计算（Photovoltaic devices-Part   7:   Computation   of  the   spectral   mismatch   correction   for   measurements   of photovoltaic devices）

IEC 60904-9    光伏器件 第 9 部分：太阳模拟器特性的分类（Photovoltaic devices-Part 9: Classification of solar simulator characteristics）

IEC 61215-2    地面光伏组件设计鉴定和定型 第 2 部分： 测试序列（Terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval-Part 2: Test procedures）

IEC TR 63228  有机、染料与钙钛矿光伏电池测试规范（Measurement protocols for photovoltaic devices based on organic, dye-sensitized or perovskite materials）

JJF 1622-2017  太阳电池校准规范：光电性能

T/CPIA 0032  钙钛矿光伏电池及组件的电流- 电压（I- V）特性测量方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本校准规范：

3.1 标准测试条件 standard test conditions；STC

太阳电池的标准测试条件为：（25±2）℃ , 用标准太阳电池测量的光源辐照度为 1000

W/m2 并具有 AM1.5 条件的标准太阳光谱辐照度分布。

[GB/T 2297- 1989  定义 5.39]

3.2 标准太阳电池 standard solar cell(reference solar cell)  用规定的标定方法标定过的太阳电池，用作测量光源的辐照度。 [GB/T 2297- 1989  定义 5.29]

3.3 AM1.5 条件 AM1.5 condition

系指标定和测试地面用（AM= 1.5）太阳电池所规定的太阳的辐照度和光谱分布。 [GB/T 2297- 1989  定义5.9]

3.4 电流-电压特性 current-voltage characteristics

太阳电池的电流-电压（I-V）特性（如图1），主要体现在如下关键参数：短路电流Isc， 开路电压Voc、最大输出功率Pm、最佳工作电压Vm和最佳工作电流Im ，并且可以计算出填充

因子FF、光电转换效率η以及短路电流密度Jsc等。

[JJF 1622-2017  定义3.2]

图1 太阳电池的电流-电压（I-V）特性曲线

# 4 概述

有机太阳电池（OPV）的工作原理是吸光材料吸收光能而使得电子受激发，从 HOMO 轨道跃迁到 LUMO  轨道上，与原 HOMO  轨道上留下的空穴形成相互束缚的电子-空穴 对。随后，在內建电场作用下，电子-空穴对二者定向移动，电子被阴极收集，空穴被阳极 收集，形成光电流。染料敏化太阳电池（DSSCs）的工作原理是光敏染料分子吸收太阳光

跃迁至激发态，处于激发态的染料向半导体的导带内注入电子借以实现电荷分离。

# 5 计量特性

5.1 短路电流 Isc

一般为0. 1 mA ~ 1 A。

5.2 开路电压 Voc

一般为0. 1 V ~ 20 V。

5.3 最大功率 Pm

一般为 0. 1 m W ~ 20 W。

5.4 转换效率η

一般为 1% ~ 35%。

注： 以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。

# 6 校准条件

6.1 环境条件

6.1. 1 温度：(23±5)℃。

6.1.2 湿度：≤80%RH。

6.1.3 供电电源：电压（220±22）V ，频率（50±1）Hz。

6.1.4 其他条件：清洁、无腐蚀性气体，光学暗室，无影响仪器正常工作的机械振动。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 预处理设备

应满足 IEC 61215-2 中稳定性试验设备的要求。

6.2.2 电流-电压特性测量设备

有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流- 电压特性测量设备包括：

a)  稳态太阳模拟器，应符合 IEC 60904-9 中规定的 AAA 级要求；

b)  标准太阳电池，应符合 IEC 60904-2 和 IEC 60904-4 的规定；

c)  功率测量设备，应符合 IEC 60904- 1 的规定；

d)  温度监控设备，应符合 IEC 60904- 1 的规定；

e)  辐照度监控设备，应符合 IEC 60904- 1 的规定。

6.2.3 面积测量设备

采用常规量具或专用测量器具（如影像测量仪）。采用常规量具测量时，准确度应小

于 0.2%；采用专用测量器具测量时，准确度应小于 0.1%。

# 7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

本规范的校准项目为电流-电压特性，具体覆盖短路电流 Isc ，开路电压 Voc 、最大输出

功率 Pm 等关键参数及其计算得到的转换效率η。

7.2 校准方法

7.2.1 校准前检查

对样品进行测量前应进行如下准备工作。

a) 对被测样品进行外观检查，检查样品的光敏面和窗口状况，清洁程度，有无裂纹、 斑点、气泡和划痕等影响测量的缺陷，以及封装盒表面有无缺损和变形，排除影响测量结

果的因素。

b) 核查被测样品的名称、规格型号、生产厂商、出厂编号等信息。

c) 检查功率测量设备的工作状态及设备与被测样品的连接性能。

d) 将太阳模拟器调整至稳定的工作状态，辐照度水平达到STC要求。

7.2.2 校准步骤

7.2.2.1 可根据实际需要决定是否对被测样品进行测量前的预处理。如选择，应依据 IEC 61215-2 中的稳定性试验进行，并在测量报告中明确。

7.2.2.2 进行光源辐照度的校准。将校准用标准太阳电池位于测试平面内的样品架上，使 其法线与太阳模拟光束的中心平行，偏差小于 5 ° 。根据标准太阳电池的标定值（考虑光

谱失配修正因子）调整太阳模拟器在样品面上辐照度使得样品所接受辐照度为（1000±20） W/m2 ，在此过程中，应确保标准太阳电池维持在（25.0±2.0） ℃。

7.2.2.3 维持太阳模拟器的设置不变，将标准太阳电池替换成被测样品，保证两者受光面

几何中心位置一致，样品的受光面与标准太阳电池的受光面高度一致；同样地，应确保被 测样品的温度维持在（25.0±2.0） ℃ , 如果控温系统无法达到上述控温效果，则需对其

结温进行准确测量，然后根据 IEC 60891 指定的方法进行温度修正。

7.2.2.4 设置扫描方向、电压范围、扫描间隔、采样点延时等参数，分别用正向扫描[由 短路电流 Isc 扫描至开路电压（Voc ）]和反向扫描[开路电压 Voc 扫描至短路电流（Isc ）]的方 式测量被测太阳电池的正反扫电流-电压特性，记录开路电压（Voc ），短路电流（ Isc ），

最大输出功率（Pmax）等参数。一般情况下，正反扫测得的 Pmax 偏差 D不超过 0.2%。偏差 D

的计算如公式（1）所示。

D = pmax,mmax,min   × 100% · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (1)

式中：

D   ——偏差；

Pmax,max——三组正反扫测得的最大发电功率最大值，单位为瓦特（W）；

Pmax,min——三组正反扫测得的最大发电功率最小值，单位为瓦特（W）；

max              ——三组正反扫测得的最大发电功率平均值，单位为瓦特（W）。

7.2.2.5 重复上述测量步骤，分别选取3组正反扫条件下合适的开路电压（Voc），短路电 流（ Isc ），最大输出功率（Pmax）等参数的算术平均值作为其校准结果。

7.2.2.6 按照IEC 60904-7规定的步骤对各关键电性能参数的测量结果进行光谱失配修正。

7.2.2.7 将被测样品放置于 STC 条件下进行最大功率稳态输出测量，在此过程对被测样品 的温度进行监测与控制。采用最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking；MPPT）  方法恒定加载其最大功率点电压值，连续采集电流信号，每个点之间的采集间隔不宜大于 1 s，连续采样至少 5 min，记录此时间段内的电流、电压和最大发电功率数据。按公式（2）

计算测量时间内样品最大发电功率变化指数 F。

F  = ppmaxmax,,maxmaxppmaxmax,,minmin  ×  100% · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (2)

式中：

F    ——最大发电功率变化指数；

Pmax,max  ——为测量时间内测得的最大发电功率最大值，单位为瓦特（W）；

Pmax,min  ——为测量时间内测得的最大发电功率最小值，单位为瓦特（W）。

7.2.2.8 如果 F≤5%，则认为样品是稳定的，并以测量时间内的最大发电功率的算术平均 值作为样品最大发电功率的测量结果；如果 F＞5%，则认为样品是不稳定的，停止对其转 换效率的测评。

7.2.2.9 使用 6.2.3 规定的测量设备对被测电池指定面积进行测量，面积类型包括全面积、 孔径面积及限定辐照面积，应在报告上对面积类型进行说明。若采用孔径面积或限定辐照 面积，应使用能被精确测量的带有规则开孔的掩膜板，且掩膜板的材质应采用反光较弱的 材料。

7.2.2.10 根据上述测量结果分别计算正反扫和稳态测量过程的转换效率，计算公式如（3）

所示，

η  =  ×  100% · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (3)

式中：

η               ——转换效率；

max            ——最大发电功率的算术平均值，单位为瓦特（W）；

E      ——为被测样品上表面入射光的辐照度，单位为瓦特每平方米（W/m2 ）；

Ssp            ——为被测样品的面积，单位为平方米（m2 ）。

# 8 校准结果表达

根据校准结果出具校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

a)  标题：“校准证书 ”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称以及地址；

f)  被校准对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的

接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校准对象的有效性说明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 9 复校时间间隔

复校时间间隔由使用者自主决定，建议不超过 1 年。

# 附录 A 有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性的校准结果不确定

度评定示例

A.1 概述

A.1.1 测量用标准器:太阳模拟器、I-V 测量仪、标准太阳电池、影像测量仪等。

A.1.2 测量对象：有机太阳电池和染料敏化太阳电池。

A.2 有机太阳电池和染料敏化太阳电池电流-电压特性校准结果的不确定度评定

A.2.1 有机太阳电池和染料敏化太阳电池短路电流校准结果的不确定度评定

A.2.1.1 测量模型

I = (I1 +I2 +I3)/3

其中 Ii 为单次测量得到的太阳电池短路电流值。取其平均值作为被测量太阳电池的短路电

流值。

A.2.1.2 标准不确定度分量的评定

1）有机太阳电池和染料敏化太阳电池短路电流测量重复性引起的标准不确定度分量 u(I1)

表 A1  测量重复性引入的不确定度

| 次数 | 短路电流(mA) |
| --- | --- |
| 1 | 18.506 |
| 2 | 17.816 |
| 3 | 18.326 |
| 4 | 18.321 |
| 5 | 17.638 |
| 6 | 18.143 |
| 7 | 18.138 |
| 8 | 17.462 |
| 9 | 17.962 |
| 10 | 17.957 |
| 平均值 | 18.027 |

则单次测量结果的实验标准偏差为：

s I =     σ110 2   ≈0.326mA

测量时采用 3 次测量数值的平均值作为测量结果，因此，由重复性引入的标准不确定

度分量 u(I1)为：

u I1   =  =0. 188mA

2）参考太阳电池的短路电流引起的标准不确定度分量 u(I2)；

参考太阳电池的短路电流校准结果的相对扩展不确定度为 Urel(Ref)=2% (k=2) 。校准时 直接采用参考太阳电池的短路电流来作为太阳光源模拟器辐照度的调整参考，因此，由于

参考太阳电池的短路电流引起的标准不确定度分量 u(I2)为：

u I2  =  ×  = 0.208mA

3）太阳光源模拟器光源稳定性引起的标准不确定分量 u(I3)；

由于采用参考太阳电池进行太阳光源模拟器辐照度校准与使用太阳光源模拟器进行 被测太阳电池短路电流测量不是同时进行的，需要考虑太阳光源模拟器光源稳定性引起的 测量误差。校准报告中太阳光源模拟器光源 10 分钟的稳定性为 0.15%，按均匀分布考虑，

取 k=√3 ，则：

u I3) =  ×  = 0.014mA

4）光谱失配引起的标准不确定度分量 u(I4)；

参考太阳电池与被测太阳电池由于材料、组成结构、制作工艺等不同，会造成太阳电 池的光谱响应不同，另一方面，不同的太阳光源模拟器光谱辐照度分布也与标准光源的标 准光谱有差异，而太阳电池的短路电流综合了光谱辐照度分布和光谱响应两个因素，因此 需要对参考太阳电池光谱响应、被测太阳电池光谱响应、太阳光源模拟器的光谱辐照度分 布分别进行测试，或者是选择材料、工艺等与被测太阳电池相近的参考太阳电池作为参考。 其目的就是减小光谱失配因子（MMF）引起的测量不确定度。查校准报告，太阳模拟器的 光谱匹配度不超过 2%，在此基础上即便是参考电池和被校准电池的材料完全不一样，光谱 失配因子（MMF）引起的短路电流相对扩展不确定度不超过 Urel(MMF)=0.1%。

针对目前被测的太阳电池，由于光谱失配引起的标准不确定度分量 u(I4)为： u I4) =  ×  = 0.010mA

5）参考电池和被测电池之间面积差异和模拟器辐照度不均匀性引起的标准不确定度分量

u(I5)；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/486133043135010052